TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomos parametrų reikšmės Tiekėjas turi nurodyti konkrečią siūlomą skaitinę reikšmę, atsakymai „Taip”/“Ne” negalimi. | Tiekėjo siūlomos prekės reikalaujamų parametrų reikšmės nuoroda į gamintojo dokumentaciją (katalogo pavadinimas, psl. Nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mobili universali funkcinė kėdė pritaikyta įvairioms infuzinėms procedūroms atlikti. | Būtina | Mobili universali funkcinė kėdė pritaikyta įvairioms infuzinėms procedūroms atlikti. | Katalogas Jordan T3 |
|  | Gulimojo paviršiaus išmatavimai | Ilgis ne mažiau kaip 1750mm Plotis ne mažiau kaip 500 mm | Ilgis 1950mm Plotis 700 mm | Katalogas Jordan T3 |
|  | Kėdės rėmas | Pagamintas iš plieno ar lygiavertės medžiagos, dažytos epoksio poliesterio ar lygiaverčiais dažais milteliniu būdu. | Pagamintas iš plieno medžiagos, dažytos epoksio poliesterio dažais milteliniu būdu. | Katalogas Jordan T3 |
|  | Kėdės sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas elektrinių variklių, hidraulinių ar dujinių stūmoklių, svirčių sistemų pagalba | Ne siauresnėse ribose kaip 580-680 mm | Kėdės sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas elektrinių variklių pgalba nuo 570mm iki 870mm | Katalogas Jordan T3 |
|  | Kėdės dalių skaičius | Ne mažiau 3 (galvūgalio ir nugaros, sėdimosios, kojų) | 3-jų dalių: galvūgalio ir nugaros, sėdimos, kojų | Katalogas Jordan T3 |
|  | Čiužinio apmušalas | Gulimos dalies apmušalas iš dirbtinės sintetinės odos ar lygiavertės medžiagos, besiūlis, atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms, kraujui, šlapimui, UV spinduliams, antimikrobinis, antigrybelinis. | Gulimos dalies apmušalas iš dirbtinės sintetinės odos, besiūlis, atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms, kraujui, šlapimui, UV spinduliams, antimikrobinis, antigrybelinis. | Katalogas Jordan T3; spalvų paletė |
|  | Gulima dalis su paminkštinimu | Būtina | Gulima dalis su paminkštinimu | Katalogas Jordan T3 |
|  | Čiužinio storis | Ne mažiau kaip 4 cm | 5 cm | Katalogas Jordan T3 |
|  | Apmušalo spalvą galima rinktis | Būtina | Pridedama spalvų paletę | Katalogas Jordan T3 Spalvų paletė |
|  | Kėdės transformavimas į gulimąją poziciją | Elektrinių variklių, hidraulinių ar dujinių stūmoklių, svirčių sistemų pagalba | Elektrinių variklių pagalba | Katalogas Jordan T3 |
|  | Nugaros dalies reguliavimas elektrinių variklių, hidraulinių ar dujinių stūmoklių, svirčių sistemų pagalba | Ne mažesnėse ribose kaip 6° – 80° | Nugaros dalies reguliavimas elektrinių variklių pagalba nuo 0° iki 80° | Katalogas Jordan T3 |
|  | Kojų dalies reguliavimas elektrinių variklių, hidraulinių ar dujinių stūmoklių, svirčių sistemų pagalba | Ne mažesnėse ribose kaip -30° – 0° | Kojų dalies reguliavimas dujinio stūmoklio pagalba nuo -60° – 0° | Katalogas Jordan T3 |
|  | Trendelenburgo padėties reguliavimas elektrinių variklių, hidraulinių ar dujinių stūmoklių, svirčių sistemų pagalba | Ne mažiau kaip 10° | Trendelenburgo padėties reguliavimas elektrinių variklių, pagalba iki 15° | Katalogas Jordan T3 |
|  | Maitinimo šaltinis (jei valdymas elektros variklių pagalba) | 220V/ 50 Hz +/-10%. | 220V/ 50 Hz | Katalogas Jordan T3 |
|  | Variklių ir pultelio apsaugos klasė nuo drėgmės (jei valdymas elektros variklių pagalba) | Ne blogiau nei IPX6 | IPX6 | Katalogas Jordan T3 |
|  | Maksimali leistina darbinė apkrova | Ne mažiau 150 kg | 180 kg | Katalogas Jordan T3 |
|  | Kėdė su ratukais ir stabdžiais arba pakeliami ratukai | Būtina | Kėdė su 4 ratukais ir stabdžiais | Katalogas Jordan T3 |
|  | Priedai |  |  |  |
| 18.1. | Reguliuojamo aukščio ir visomis kryptimis reguliuojami ranktūriai (ilgis ir plotis ne mažesnis kaip 600x135 mm) pagaminti iš minkšto ergonomiškai išformuoto poliuretano arba lygiavertės medžiagos | 2 vnt. | Reguliuojamo aukščio ir visomis kryptimis reguliuojami ranktūriai (ilgis ir plotis 600x140 mm) pagaminti iš minkšto ergonomiškai išformuoto poliuretano 2 vnt. | Katalogas Jordan T3 |
| 18.2. | Infuzinis stovas | Ne mažiau kaip 1 vnt. | Su infuziniu stovu | Katalogas Jordan T3 |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. | Pridedamas CE sertifikatas | Katalogas Jordan T3 CE sertifikatas |
|  | Įrangos garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | 24 mėn. | Katalogas Jordan T3 |