## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
ŠVIRKŠTINĖS -INFUZINĖS POMPOS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data: | 2025-10-14
Nr.:
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB B.Braun Medical
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 111551739
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Viršuliškių skg.34-1, LT-05132 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT115517314
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | Atsiskaitomoji sąskaita LT617044060001097040, AB “SEB bankas”, kodas 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Vincas Vaitiekūnas
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | tel. +37061557170, el. p. vincas.vaitiekunas@bbraun.com
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Kęstutis Liauba
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Logistikos ir tiekimo skyriaus vadovė Odeta Muralytė, 0 5 237 43 33, odeta.muralyte@bbraun.com; office.lt@bbraun.com
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
4. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
5. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | ŠVIRKŠTINĖS POMPOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Švirkštinės pompos
1.1. | Švirkštinių pompų sistema | 1 | vnt | 1390 | 1390 | B.Braun Melsungen AG, Vokietija. Perfusor Space plus ref k. 8719030 ir PKA mygtukas ref.k. 8719554
1.1.1. | Naudojamų švirkštų dydžiai - 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml. | [5 empty] | 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml. | Katalogo 62; 63 psl.
1.1.2. | Korektiškai atpažįstami šių gamintojų švirkštai - Ne mažiau 4 skirtingų gamintojų | [5 empty] | Atpažįsta 12 skirtingų gamintojų. | Katalogo 62; 63 psl.
1.1.3. | Infuzijos greičio nustatymo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus (ne siauresnės už nurodytas)Nuo 0,01 ml/val. iki 1800 ml/h0,01 mL/h ... 99.99 mL/h žingsnis kas 0,01 mL/h 100,0 mL/h ... 999,9 mL/h žingsnis kas 0,1 mL/h 1000 mL/h ... 1800 mL/h žingsnis kas 1 mL/h | [5 empty] | Infuzijos greičio nustatymo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus:nNuo 0,01 ml/val. iki 1800 ml/h0,01 mL/h ... 99.99 mL/h žingsnis kas 0,01 mL/h 100,0 mL/h ... 999,9 mL/h žingsnis kas 0,1 mL/h 1000 mL/h ... 1800 mL/h žingsnis kas 1 mL/h | Katalogo 66 psl.
1.1.4. | Integruotas švirkšto stūmoklio stabdis, apsaugantis nuo laisvo srauto tėkmės švirkšto keitimo metu - būtina | [5 empty] | Yra integruotas | Katalogo 30 psl.
1.1.5. | Automatinis infuzijos greičio skaičiavimas, įvedus vaisto koncentraciją, vaisto dozę ir paciento duomenis - būtina | [5 empty] | Yra automatinis skaičiavimas | Techninių duomenų lapai 2 psl.
1.1.6. | Vaistų dozės skaičiavimas pasirinktinai šiais mato vnt. mg, μg, IU or mmol, paciento svorį ir/ar laiką pvz. (mg per kg / min; mg / kg / h; mg / kg / 24h) | [5 empty] | Vaistų dozės skaičiavimas pasirinktinai šiais mato vnt. mg, μg, IU or mmol, paciento svorį ir/ar laiką pvz. (mg per kg / min; mg / kg / h; mg / kg / 24h) | Techninių duomenų lapai 2 psl.
1.1.7. | Istorijos protokolas:1000 istorijos įrašų, seniausi įrašai perrašomi; Istorija išsaugoma išjungus siurblį arba kai išimta baterija | [5 empty] | Istorijos protokolas:1000 istorijos įrašų, seniausi įrašai perrašomi; Istorija išsaugoma išjungus siurblį arba kai išimta baterija | Katalogo 67 psl.
1.1.8. | Programuojant infuziją galima pasirinkti - Vaistą, Paciento profilį, Vaisto koncentraciją, Infuzijos profilį | [5 empty] | Programuojant infuziją galima pasirinkti - Vaistą, Paciento profilį, Vaisto koncentraciją, Infuzijos profilį | Katalogo 35 psl.
1.1.9. | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: Bolusas su išankstiniu tūrio / dozės pasirinkimu, Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį), Boliuso greičio reguliavimo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus, ,ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1500 ml/val., Boliusas: mg, μg, TV, mmol / kg ir (arba) laiko vienetais (min.)automatiškai apskaičiuojant vienos boliuso infuzijos boliuso greitį | [5 empty] | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: Bolusas su išankstiniu tūrio / dozės pasirinkimu, Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį), Boliuso greičio reguliavimo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus, nuo 1 ml/val. iki 1800 ml/val., Boliusas: mg, μg, TV, mmol / kg ir (arba) laiko vienetais (min.)automatiškai apskaičiuojant vienos boliuso infuzijos boliuso greitį | Techninių duomenų lapai 2 psl.
1.1.10. | Antiboliuso funkcija - būtina | [5 empty] | Yra | Techninių duomenų lapai 3 psl.
1.1.11. | Vizualinis bei akustinis įspėjimas (pre-aliarmas), nenutraukiantis infuzijos: Švirkštas beveik tuščias, Tūris beveik suleistas, Infuzijos laikas beveik pasibaigė, Baterija beveik tuščia | [5 empty] | Vizualinis bei akustinis įspėjimas (pre-aliarmas), nenutraukiantis infuzijos: Švirkštas beveik tuščias, Tūris beveik suleistas, Infuzijos laikas beveik pasibaigė, Baterija beveik tuščia | Katalogo 50 psl.
1.1.12. | Vizualinis bei akustinis aliarmas su automatine stop funkcija:Švirkštas tuščias, Tūris suleistas, Švirkšto laikiklis atidarytas, Švirkšto likutinis tūris, Spaudimas per aukštas, Neteisingai įstatytas švirkštas, Pavara blokuota | [5 empty] | Vizualinis bei akustinis aliarmas su automatine stop funkcija:Švirkštas tuščias, Tūris suleistas, Švirkšto laikiklis atidarytas, Švirkšto likutinis tūris, Spaudimas per aukštas, Neteisingai įstatytas švirkštas, Pavara blokuota | Katalogo 50-52psl.
1.1.13. | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio parinkimo ribos:Ne siauresnės kaip 0,1 - 1,2 bar Ne mažiau kaip 9 nustatymo lygiai | [5 empty] | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio parinkimo ribos: 0,1 - 1,2 bar ir 9 nustatymo lygiai | Techninių duomenų lapai 3 psl.
1.1.14. | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai)Būtina, ne mažiau 3 lygių: - normali būsena (vyksta infuzija); - perspėjimas, esant darbo sutrikimams; - aliarmas, esant kritinei situacijai. | [5 empty] | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai)3 lygių: - normali būsena (vyksta infuzija); - perspėjimas, esant darbo sutrikimams; - aliarmas, esant kritinei situacijai. | Katalogo 18 psl.
1.1.15. | Wi-Fi sąsajaSaugumo standartai:Wireless Equivalent Privacy (WEP)Wi-Fi Protected Access (WPA)IEEE 802.11i (WPA2) | [5 empty] | Wi-Fi sąsajaSaugumo standartai:Wireless Equivalent Privacy (WEP)Wi-Fi Protected Access (WPA)IEEE 802.11i (WPA2) | Katalogo 69 psl.
1.1.16. | Pompos maitinimo galimybės:Nuo vidinio akumuliatoriausIš 100-240V, 50-60 Hz elektros tinkloIš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio) 100-240V el. Įtampa | [5 empty] | Pompos maitinimo galimybės:Nuo vidinio akumuliatoriausIš 100-240V, 50-60 Hz elektros tinkloIš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio) 100-240V el. Įtampa | Techninių duomenų lapai 1 psl.
1.1.17. | Darbo iš akumuliatoriaus trukmėNe mažiau kaip 13 h, esant 100ml/h greičiui išjungus Wi-Fi. Ir ne mažiau kaip 11 h, esant infuzijos greičiui 25 ml/h naudojant 50ml švirkštą įjungus Wi-Fi | [5 empty] | Darbo iš akumuliatoriaus trukmė13 h, esant 100ml/h greičiui išjungus Wi-Fi. Ir ne mažiau kaip 11 h, esant infuzijos greičiui 25 ml/h naudojant 50ml švirkštą įjungus Wi-Fi | Techninių duomenų lapai 1 psl.
1.1.18. | Ekranas - Ne mažesnis kaip 5 colių, spalvotas, lietimui jautrus ekranas | [5 empty] | Ekranas - 5,1 colio, spalvotas, lietimui jautrus ekranas | Techninių duomenų lapai 1 psl.
1.1.19. | Galimybė atnaujinti programinę įrangą nuotoliniu būdu - būtina | [5 empty] | Yra | Techninių duomenų lapai 3 psl.
1.1.20. | Pompos priedų jungtis | [5 empty] | Yra | Katalogo 19 psl.
1.1.21. | Infraraudonųjų spindulių sąsaja | [5 empty] | Yra | Katalogo 19 psl.
1.1.22. | Vaistų biblioteka Vaistų pasirinkimas pradiniame meniu: - 5000 vaistų, įskaitant visus vaistų bibliotekos parametrus - ne mažiau kaip 30 vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų | [5 empty] | Vaistų biblioteka: Vaistų pasirinkimas pradiniame meniu: 10000 vaistų, įskaitant visus vaistų bibliotekos parametrus - 31 vartotojo apibrėžtos vaistų kategorijos | Techninių duomenų lapai 2 psl.
1.1.23. | Pauzės režimas - Budėjimo laikas ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 min. iki 24 val | [5 empty] | Pauzės režimas - Budėjimo laikas nuo 1 min. iki 24 val | Techninių duomenų lapai 2 psl.
1.1.24. | Duomenų užrakinimo galimybė Būtina: - Vaistų lygyje - Numatytam laikui | [5 empty] | Duomenų užrakinimo galimybė Būtina: - Vaistų lygyje - Numatytam laikui | Techninių duomenų lapai 3 psl.
1.1.25. | Galimybė sujungti kelias pompas tarpusavyje (be papildomų priedų) ir transportuoti jas 1 rankena/fiksatoriumi - būtina | [5 empty] | Galima sujungti kelias pompas tarpusavyje (be papildomų priedų) ir transportuoti jas 1 rankena/fiksatoriumi | Katalogo 14 psl.
1.1.26. | Prietaiso svoris - Ne daugiau 2 kg. | [5 empty] | 1,9 kg | Techninių duomenų lapai 1 psl.
1.1.27. | Prietaiso klasifikacija Atsparus defibriliacijai II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė) Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP44 klasės arba lygiavertė) | [5 empty] | Prietaiso klasifikacija Atsparus defibriliacijai II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP44 klasės | Techninių duomenų lapai 1 psl.
1.1.28. | PKA mygtuko komplektas - būtina | [5 empty] | Bus pridėtas kartu su pompa | Katalogo 82 psl.
1.1.29. | CE ženklinimas - būtina | [5 empty] | Yra, bus pridėtas CE/MDT sertifikatas | Žiūrėti pridėtus dokumentus
1.1.30. | Garantija 24 mėnesiai | [5 empty] | Garantija 24 mėnesiai | Žiūrėti pridėtus dokumentus
|  |  |  | Suma be PVM | 1390
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 291.9
|  |  |  | Suma su PVM | 1681.9
2. DALIS | INFUZINĖS POMPOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Infuzinės pompos
2.1. | Infuzinių pompų sistema | 1 | vnt | 1250 | 1250 | B.Braun Melsungen AG, Vokietija. Infusomat Space plus ref k. 8719050
2.1.1. | Pompos darbo režimai:Enterinės mitybos Nuolatinės infūzijos Transfūzijos | [5 empty] | Pompos darbo režimai:Enterinės mitybos Nuolatinės infūzijos Transfūzijos | Katalogas 9 psl.
2.1.2. | Oro burbulų detekcija Galimybė aptikti ≥ 0.01 mL oro burbulus | [5 empty] | Oro burbulų detekcija Galimybė aptikti ≥ 0.01 mL oro burbulus | Katalogas 61 psl.
2.1.3. | Infuzijos greičio nustatymo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus (ne siauresnės už nurodytas)Nuo 0,01 ml/val. iki 1200 ml/h - 0,01 mL/h ... 99.99 mL/h žingsnis kas 0,01 mL/h - 100,0 mL/h ... 999,9 mL/h žingsnis kas 0,1 mL/h - 1000 mL/h ... 1200 mL/h žingsnis kas 1 mL/h | [5 empty] | Infuzijos greičio nustatymo ribos, Nuo 0,01 ml/val. iki 1200 ml/h - 0,01 mL/h ... 99.99 mL/h žingsnis kas 0,01 mL/h - 100,0 mL/h ... 999,9 mL/h žingsnis kas 0,1 mL/h - 1000 mL/h ... 1200 mL/h žingsnis kas 1 mL/h | Techninių duomenų lapai 2 psl.
2.1.4. | Integruotas prieš srovinis slėgio daviklis - būtina | [5 empty] | Yra | Techninių duomenų lapai 3 psl.
2.1.5. | Infuzijos greičio paklaida - Ne daugiau 3 % | [5 empty] | 0.03 | Techninių duomenų lapai 3 psl.
2.1.6. | Automatinis infuzijos greičio skaičiavimas, įvedus vaisto koncentraciją, vaisto dozę ir paciento duomenis - būtina | [5 empty] | Automatinis infuzijos greičio skaičiavimas, įvedus vaisto koncentraciją, vaisto dozę ir paciento duomenis - būtina | Techninių duomenų lapai 2 psl.
2.1.7. | Vaistų dozės skaičiavimas pasirinktinai šiais mato vnt.mg, μg, IU or mmol, paciento svorį ir/ar laiką pvz. (mg per kg / min; mg / kg / h; mg / kg / 24h) | [5 empty] | Vaistų dozės skaičiavimas pasirinktinai šiais mato vnt.mg, μg, IU or mmol, paciento svorį ir/ar laiką pvz. (mg per kg / min; mg / kg / h; mg / kg / 24h) | Techninių duomenų lapai 2 psl.
2.1.8. | Istorijos protokolas1000 istorijos įrašų, seniausi įrašai perrašomi100 įvykių sistemos diagnostikaiIstorija išsaugoma išjungus siurblį arba kai išimta baterija | [5 empty] | Istorijos protokolas1000 istorijos įrašų, seniausi įrašai perrašomi100 įvykių sistemos diagnostikaiIstorija išsaugoma išjungus siurblį arba kai išimta baterija | Katalogas 61 psl.
2.1.9. | Infuzijos metu ekrane rodomi sekantys parametraiLigoninės skyrių Likęs suleisti vaisto tūrisLikęs infuzijos laikasVaisto pavadinimasInformacija apie vaistąPaciento profilisPaciento duomenysInfuzijos profilį KVO Baterijos būsena | [5 empty] | Infuzijos metu ekrane rodomi sekantys parametraiLigoninės skyrių Likęs suleisti vaisto tūrisLikęs infuzijos laikasVaisto pavadinimasInformacija apie vaistąPaciento profilisPaciento duomenysInfuzijos profilį KVO Baterijos būsena | Katalogas 31 psl.
2.1.10. | Smūginės dozės (boliuso) parametrai:Bolusas su išankstiniu tūrio / dozės pasirinkimuBoliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį)Boliuso greičio reguliavimo ribos, ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val.Boliusas: mg, μg, TV, mmol / kg ir (arba) laiko vienetais (min.) automatiškai apskaičiuojant vienos boliuso infuzijos boliuso greitį | [5 empty] | Smūginės dozės (boliuso) parametrai:Bolusas su išankstiniu tūrio / dozės pasirinkimuBoliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį)Boliuso greičio reguliavimo ribos, nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val.Boliusas: mg, μg, TV, mmol / kg ir (arba) laiko vienetais (min.) automatiškai apskaičiuojant vienos boliuso infuzijos boliuso greitį | Techninių duomenų lapai 2 psl.
2.1.11. | Vizualinis bei akustinis įspėjimas, nenutraukiantis infuzijos Netinkama įtampa Pompa per šalta Baterija defektuota arba nėra baterijos Klaidingas kodas Pauzės laikas beveik pasibaigė Temperatūros daviklio defektas Pompa per karšta | [5 empty] | Vizualinis bei akustinis įspėjimas, nenutraukiantis infuzijos Netinkama įtampa Pompa per šalta Baterija defektuota arba nėra baterijos Klaidingas kodas Pauzės laikas beveik pasibaigė Temperatūros daviklio defektas Pompa per karšta | Katalogas 46 psl.
2.1.12. | Programuojant infuziją galima pasirinkti (naudojant vaistų biblioteką) Ligoninės skyriųPompos tikslią vietąVaistąPaciento profilįVaisto koncentracijąInfuzijos profilį | [5 empty] | Programuojant infuziją galima pasirinkti (naudojant vaistų biblioteką) Ligoninės skyriųPompos tikslią vietąVaistąPaciento profilįVaisto koncentracijąInfuzijos profilį | Katalogas 34 psl.
2.1.13. | Vizualinis bei akustinis prie - aliarmas nenutraukiantis infūzijosInfuzija beveik baigtaBaterija beveik tuščia | [5 empty] | Vizualinis bei akustinis prie - aliarmas nenutraukiantis infūzijosInfuzija beveik baigtaBaterija beveik tuščia | Techninių duomenų lapai 2 psl.
2.1.14. | Vizualinis bei akustinis aliarmas su automatine stop funkcijaTūris suleistasPompa per karštaReikalingas kodasBaterija tuščiaBaigėsi KVOSpaudimas per aukštasPrieš srovinis aliarmasOras sistemoje aliarmasPompa per šaltaNetaisyklingai įdėta sistemaAtidarytos priekinės durelėsBlokuota pavara | [5 empty] | Vizualinis bei akustinis aliarmas su automatine stop funkcijaTūris suleistasPompa per karštaReikalingas kodasBaterija tuščiaBaigėsi KVOSpaudimas per aukštasPrieš srovinis aliarmasOras sistemoje aliarmasPompa per šaltaNetaisyklingai įdėta sistemaAtidarytos priekinės durelėsBlokuota pavara | Katalogas 48, 49 psl.
2.1.15. | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio parinkimo ribosNe siauresnės kaip 0,1 - 1,1 barNe mažiau kaip 9 nustatymo lygiai | [5 empty] | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio parinkimo ribos 0,1 - 1,1 bar 9 nustatymo lygiai | Techninių duomenų lapai 2 psl.
2.1.16. | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai)Būtina, ne mažiau 3 lygių: - normali būsena (vyksta infuzija); - perspėjimas, esant darbo sutrikimams; - aliarmas, esant kritinei situacijai. | [5 empty] | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai)B 3 lygių: - normali būsena (vyksta infuzija); - perspėjimas, esant darbo sutrikimams; - aliarmas, esant kritinei situacijai. | Katalogas 17 psl.
2.1.17. | Wi-Fi sąsajaSaugumo standartai: - Wireless Equivalent Privacy (WEP) - Wi-Fi Protected Access (WPA) - IEEE 802.11i (WPA2) | [5 empty] | Wi-Fi sąsajaSaugumo standartai: - Wireless Equivalent Privacy (WEP) - Wi-Fi Protected Access (WPA) - IEEE 802.11i (WPA2) | Katalogas 63 psl.
2.1.18. | Pompos maitinimo galimybės:Nuo vidinio akumuliatoriausIš 100-240V, 50-60 Hz elektros tinkloIš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio) 100-240V el. įtampa | [5 empty] | Pompos maitinimo galimybės:Nuo vidinio akumuliatoriausIš 100-240V, 50-60 Hz elektros tinkloIš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio) 100-240V el. įtampa | Techninių duomenų lapai 2 psl.
2.1.19. | Darbo iš akumuliatoriaus trukmėNe mažiau kaip 11 h, esant 100ml/h greičiui išjungus Wi-Fi. Ir ne mažiau kaip 4,5 h, esant infuzijos greičiui 1200 ml/h ir įjungus Wi-Fi. | [5 empty] | Darbo iš akumuliatoriaus trukmė 11 h, esant 100ml/h greičiui išjungus Wi-Fi ir 4,5 h, esant infuzijos greičiui 1200 ml/h ir įjungus Wi-Fi. | Katalogas 58 psl.
2.1.20. | Ekranas - Ne mažesnis kaip 5 colių, spalvotas, lietimui jautrus ekranas | [5 empty] | Ekranas - 5,1 colio, spalvotas, lietimui jautrus ekranas | Techninių duomenų lapai 2 psl.
2.1.21. | Galimybė atnaujinti programinę įrangą nuotoliniu būdu - būtina | [5 empty] | Yra | Techninių duomenų lapai 3 psl.
2.1.22. | Pompos priedų jungtisBūtina, skirta - Paciento kontroliuojamos analgezijos valdymui (PKA mygtukas) - Personalo iškvietimui | [5 empty] | Pompos priedų jungtisBūtina, skirta - Paciento kontroliuojamos analgezijos valdymui (PKA mygtukas) - Personalo iškvietimui | Katalogas 18 psl.
2.1.23. | Infraraudonųjų spindulių sąsaja - būtina | [5 empty] | Yra | Katalogas 18 psl.
2.1.24. | Vaistų bibliotekaVaistų pasirinkimas pradiniame meniu: - 10 000 vaistų, įskaitant visus vaistų bibliotekos parametrus - Ne mažiau kaip 31 vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų - Ne mažiau kaip 32 vartotojo nustatytų pacientų profilių. | [5 empty] | Vaistų bibliotekaVaistų pasirinkimas pradiniame meniu: - 10 000 vaistų, įskaitant visus vaistų bibliotekos parametrus - 31 vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų; 32 vartotojo nustatytų pacientų profilių. | Techninių duomenų lapai 3 psl.
2.1.25. | Pauzės režimasBudėjimo laikas ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 min. iki 24 val | [5 empty] | Pauzės režimasBudėjimo laikas nuo 1 min. iki 24 val | Techninių duomenų lapai 3 psl.
2.1.26. | Duomenų užrakinimo galimybėBūtina: - Vaistų lygyje - Numatytams grupėms | [5 empty] | Duomenų užrakinimo galimybėBūtina: - Vaistų lygyje - Numatytams grupėms | Katalogas 32 psl.
2.1.27. | Galimybė sujungti kelias pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena/fiksatoriumi.Būtina - nenaudojant papildomų dalių ar įrenginių | [5 empty] | Galima sujungti kelias pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena/fiksatoriumi.Būtina - nenaudojant papildomų dalių ar įrenginių | Katalogas 14 psl.
2.1.28. | Prietaiso svoris Ne daugiau 2 kg. | [5 empty] | 1,9kg | Techninių duomenų lapai 1 psl.
2.1.29. | Prietaiso klasifikacija Atsparus defibriliacijai II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė)Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP44 klasės arba lygiavertė) | [5 empty] | Prietaiso klasifikacija Atsparus defibriliacijai II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP44 klasės | Techninių duomenų lapai 1 psl.
2.1.30. | CE ženklinimas - būtina | [5 empty] | Yra
2.1.31. | Komplektacija Enterinės mitybos sistema atitinkanti šiai specifikacijai ne mažiau kaip 4 vnt Paranterinės mitybos sistema atitinkanti šiai specifikacijai ne mažiau kaip 5 vnt Transfūzinė sistema atitinkanti šiai specifikacijai ne mažiau kaip 6 vnt. | [5 empty] | Yra, bus pridėtas CE/MDT sertifikatas | Žiūrėti pridėtus dokumentus
2.1.32. | Garantija 24 mėnesiai | [5 empty] | Garantija 24 mėnesiai | Žiūrėti pridėtus dokumentus
|  |  |  | Suma be PVM | 1250
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 262.5
|  |  |  | Suma su PVM | 1512.5

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  | ne
5 | Direktoriaus įgaliojimas |  |  |  | ne
6 | Patvirtinimas |  |  |  | ne
7 | Deklaracijos |  |  |  | ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Viešųjų pirkimų specialistė - biuro administratorė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Vaida Vereniūtė - Berlinskienė
3635 2025-09-29 13:37:54