Pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Su pasiūlymu būtina pateikti atitikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą)/sertifikatą originalo ir lietuvių kalba.

- Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms Prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninis reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-64 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

- Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti:

  - dokumentą patvirtinantį tiekėjo teisę instaliuoti prekę (tiekėjas yra prekės gamintojas arba prekės gamintojo paskirtas asmuo, išskyrus atvejus, nurodytus 3.2 punkte.) (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija);

|  |  | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. |
| --- | --- | --- | --- |

  - Jeigu prekės gamintojas pridedamoje prie medicinos priemonės (prietaiso) informacijoje (naudojimo instrukcijoje, techniniame pase ar kt.) nenurodo specialių reikalavimų prekę instaliuojančiam asmeniui, tuomet prekė gali instaliuoti asmuo, turintis aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, atitinkantį numatomų darbų sritį -pateikiami prekę instaliuosiančio asmens išsilavinimą pagrindžiantys dokumentai (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija);.

  - dokumentą patvirtinantį tiekėjo teisę atlikti siūlomos prekės garantinį aptarnavimą (Medicinos priemonės (prietaiso) garantinį aptarnavimą gali atlikti medicinos priemonės (prietaiso) gamintojas, medicinos priemonės (prietaiso) gamintojo įgaliotas asmuo) (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija);.

  - dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

- Prekei suteikiama ne mažiau 24 mėn. garantija. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos originalo ir lietuvių kalba.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai |  | Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. Optotipų demonstravimo monitorius, 2vnt. (Adresas: Baltų pr. 7, Kaunas) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Konstrukcinis išpildymas | Ne mažiau 19 colių įstrižainės kompiuterinis LCD monitorius su integruotu kompiuteriu, pakabinamas ant sienos arba pastatomas ant stovo, skirtas optotipų demonstravimui pacientams. | Konstrukcinis išpildymas: 21,5 colių įstrižainės kompiuterinis LCD monitorius su integruotu kompiuteriu, pakabinamas ant sienos, skirtas optotipų demonstravimui pacientams. | Žr. Bukletas_1.P.d.pdf | 2-3 psl. |
| 1.2. | Optotipų demostravimo atstumas | 3,0 – 6,0 m | Optotipų demonstravimo atstumas 3,0 – 6,0 m | Žr. Bukletas_1.P.d.pdf | 4 psl. |
| 1.3 | Monitoriaus ekrano dydis | ≥ 370 x 300 mm | Monitoriaus ekrano dydis 560 x 358 mm | Žr. Bukletas_1.P.d.pdf | 4 psl. |
| 1.4. | Regėjimo aštrumo įvertinimo skalės bei diapazonai | Dešimtainė (0,05 iki 2,0); LogMar (1,3 iki 0,3); Sneleno (120m iki 3m). | Regėjimo aštrumo įvertinimo skalės bei diapazonai: Dešimtainė (0,05 iki 2,0); LogMar (1,3 iki 0,3); Sneleno (120m iki 3m). | Žr. Bukletas_1.P.d.pdf | 4 psl. |
| 1.5. | Optotipų pasirinkimas | Landolto C; Raidės; Skaičiai; E šakutės; ETDRS; Paveiksliukai vaikams; | Optotipų pasirinkimas: Landolto C; Raidės; Skaičiai; E šakutės; ETDRS; Paveiksliukai vaikams; | Žr. Bukletas_1.P.d.pdf | 4 psl. |
| 1.6. | Regėjimo aštrumo testas, atitinkantis ISO 8596 | Būtinas | Regėjimo aštrumo testas, atitinkantis ISO 8596 | Žr. Bukletas_1.P.d.pdf | 4 psl. |
| 1.7. | Regėjimo aštrumo testas, | Būtinas | Regėjimo aštrumo testas, atitinkantis ISO 8597 | Žr. Bukletas_1.P.d.pdf | 4 psl. |

|  | atitinkantis ISO 8597 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8. | Būtini binokuliniai testai | Pseudoizochromatinis-spalvinis; Pasikartojančių linijų kontrastinio jautrumo; Schober; Worth; Kryžiaus su fiksacija; Regėjimo aštrumo balanso; Zeiger; Stereo; Random dot; Cowen | Būtini binokuliniai testai: Pseudoizochromatinis-spalvinis; Pasikartojančių linijų kontrastinio jautrumo; Schober; Worth; Kryžiaus su fiksacija; Regėjimo aštrumo balanso; Zeiger; Stereo; Random dot; Cowen | Žr. Bukletas_1.P.d.pdf | 4 psl. |
| 1.9 | Dalies optotipų rodymo (nereikaligų optotipų uždengimo) galimybės | Horizontali eilutė; Vertikali eilutė; Pavienis optotipas | Dalies optotipų rodymo (nereikalingų optotipų uždengimo) galimybės: Horizontali eilutė; Vertikali eilutė; Pavienis optotipas | Žr. Bukletas_1.P.d.pdf | 5 psl. |
| 1.10 | LCD ekrano kontrastingumas | ≥ 10000:1 | LCD ekrano kontrastingumas 10000:1 | Žr. Bukletas_1.P.d.pdf | 4 psl. |
| 1.11 | Valdymas | Infraraudonųjų spindulių pultelio pagalba | Valdymas infraraudonųjų spindulių pultelio pagalba | Žr. Bukletas_1.P.d.pdf | 6 psl. |
| 1.12 | WiFi duomenų perdavimas į kompiuterį | Būtinas | WiFi duomenų perdavimas į kompiuterį | Žr. Bukletas_1.P.d.pdf | 2 psl. |
| 1.13 | Su galimybe integruoti foropterį | Būtina | Yra galimybė integruoti foropterį | Žr. Bukletas_1.P.d.pdf | 6 psl. |
| 1.14 | Lazdelė, regėjimo tikrinimui | Plastikinė, dezinfekuojamu paviršiumi, ergonomiška, dengianti vieną akį. | Lazdelė, regėjimo tikrinimui: Plastikinė, dezinfekuojamu paviršiumi, ergonomiška, dengianti vieną akį. | Žr. Bukletas_1.P.d.pdf | 7 psl. |
| 2. Plyšinė lempa, 1 vnt. (Adresas: Baltų pr. 7, Kaunas) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Tipas | Stacionari, Zeiss tipo – apšvietimo modulis žemiau mikroskopo | Stacionari, Zeiss tipo – apšvietimo modulis žemiau mikroskopo | Bukletas_2.P.d.pdf | 1 psl. |
| 2.2. | Mikroskopas | Galileo tipo, konvergencinis | Galileo tipo, konvergencinis | Bukletas_2.P.d.pdf | 2 psl. |

| 2.3. | Padidinimai | Ne mažiau kaip 3 perjungiami: 10±1x, 15±1x, 25±1x. | Padidinimai 3 perjungiami: 10x, 16, 25x. | Bukletas_2.P.d.pdf | 2 psl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Apžiūros laukas | Prie 10±1x – ≥22 mm; Prie 15±1x - ≥14 mm; Prie 25±1x - ≥8 mm. | Apžiūros laukas: Prie 10x – 22,5 mm; Prie 15,98x - 14,1 mm; Prie 25,53x - 8,8 mm. | Bukletas_2.P.d.pdf | 2 psl. |
| 2.5. | Okuliarai | ≥12x | Okuliarai 12,50x |  | 2 psl. |
| 2.6. | Okuliarų dioptrijų reguliavimas | Ne siauresniame diapazone nei – 5,0D ÷ +3,0D | Okuliarų dioptrijų reguliavimas: diapazone –5,0D ÷ +3,0D |  | 2 psl. |
| 2.7. | Plyšio plotis | Ne siauresniame diapazone nei 0-14 mm, nuosekliai keičiamas | Plyšio plotis: diapazone 0-14 mm, nuosekliai keičiamas | Bukletas_2.P.d.pdf | 2 psl. |
| 2.8. | Plyšio ilgis | Ne siauresniame diapazone nei 1-14 mm, nuosekliai keičiamas | Plyšio ilgis: diapazone 1-14 mm, nuosekliai keičiamas | Bukletas_2.P.d.pdf | 2 psl. |
| 2.9. | Plyšio diametras | Ne siauresniame diapazone nei 1-14 mm, nuosekliai keičiamas bei keičiamas žingsniukais 0,3±0,1mm/1±0,1mm /5±0,5mm /10±1mm /14±1mm | Plyšio diametras: diapazone 1-14 mm, nuosekliai keičiamas bei keičiamas žingsniukais 0,3mm/1mm /5mm /10mm /14mm | Bukletas_2.P.d.pdf | 2 psl. |
| 2.10 | Plyšio sukimas | Nuo 00 iki 1800 su horizontalia skenavimo galimybe | Plyšio sukimas: nuo 00 iki 1800 su horizontalia skenavimo galimybe | Bukletas_2.P.d.pdf | 3 psl. |
| 2.11 | Šviesos šaltinis | LED | Šviesos šaltinis LED | Bukletas_2.P.d.pdf | 2 psl. |
| 2.12 | Galimybė užsakyti ir integruoti ateityje Priedėlį binokuliarų pakreipimui 20o kampu horizontalaus paviršiaus atžvilgiu | Būtina | Galimybė užsakyti ir integruoti ateityje Priedėlį binokuliarų pakreipimui 20o kampu horizontalaus paviršiaus atžvilgiu. | Bukletas_2.P.d.pdf | 4 psl. |
| 2.13 | Filtrai | Būtini: mėlynas ir be raudis | Filtrai: mėlynas ir be raudis | Bukletas_2.P.d.pdf | 2 psl. |
| 2.14 | Komplekte su oftalmologiniu reguliuojamo aukščio elektriniu staliuku | Staliukas su 4 ratukais ir stabdžiais, elektros pavara reguliuojamo aukščio. | Komplekte su oftalmologiniu reguliuojamo aukščio elektriniu staliuku. Staliukas su 4 ratukais ir stabdžiais, elektros pavara reguliuojamo aukščio. | Bukletas_2.P.d.pdf | 5 psl. |

| 2.15 | Komplekte su kėdėmis (2vnt.) pacientui ir gydytojui | Reguliuojamo aukščio(nesiauresnėse ribose kaip 48-58 cm), ant ne mažiau kaip 5-iais taškais į grindis atsiremiančio metalinio pagrindo su ratukais, su apvalios formos ne mačiau 30 cm diametro sėdimuoju paviršiumi, kuris lengvai valomas ir dezinfekuojamas. | Komplekte su kėdėmis -2 vnt. pacientui ir gydytojui. Reguliuojamo aukščio (53-68 cm), ant 5-iais taškais į grindis atsiremiančio metalinio pagrindo su ratukais, su apvalios formos 33 cm diametro sėdimuoju paviršiumi, kuris lengvai valomas ir dezinfekuojamas. | Bukletas_2.P.d.pdf | 6 psl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Retinoskopo ir oftalmoskopo rinkinys, 2 vnt. (Adresas: Baltų pr. 7, Kaunas). Rinkinį sudaro: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Retinoskopas | 1 vnt. | Retinoskopas-1 vnt. | Bukletas_3.P.d.pdf | 1 psl. |
| 3.1.2. | Retinoskopijos tipas | Plyšinis | Retinoskopijos tipas: plyšinis | Bukletas_3.P.d.pdf | 1 psl. |
| 3.1.3. | Šviesos šaltinis | LED; LED lemputės darbo laikas ne mažiau 50000 val. | Šviesos šaltinis: LED; LED lemputės darbo laikas 50000 val. | Bukletas_3.P.d.pdf | 1 psl. |
| 3.1.4. | Apšvietimo reguliavimo galimybės | Tolygiai reguliuojamo intensyvumo ne siauresnėse nei 5%÷100% ribose. | Apšvietimo reguliavimo galimybės: tolygiai reguliuojamo intensyvumo 3%÷100% ribose. | Bukletas_3.P.d.pdf | 1 psl. |
| 3.1.5. | Poliarizacinis filtras | Integruotas, mažinantis vidinius atspindžius | Poliarizacinis filtras: Integruotas, mažinantis vidinius atspindžius | Bukletas_3.P.d.pdf | 1 psl. |
| 3.1.6. | Apsauga nuo dulkių | Korpusas turi būti apsaugotas nuo dulkių patekimo į vidų. | Apsauga nuo dulkių: korpusas apsaugotas nuo dulkių patekimo į vidų. | Bukletas_3.P.d.pdf | 1 psl. |
| 3.1.7. | Komplekte su įkraunama rankena | Rankena su Ličio-jonų akumuliatoriumi, įkraunama įstatant ją (su retinoskopu) į ant stalo laikomą pakrovėją. | Komplekte su įkraunama rankena: rankena su Ličio-jonų akumuliatoriumi, įkraunama įstatant ją (su retinoskopu) į ant stalo laikomą pakrovėją. | Bukletas_3.P.d.pdf | 2 psl. |
| 3.2. | Oftalmoskopas | 1 vnt. | Oftalmoskopas-1 vnt. | Bukletas_3.P.d.pdf | 3 psl. |
| 3.2.1. | Šviesos šaltinis | LED | Šviesos šaltinis LED | Bukletas_3.P.d.pdf | 3 psl. |
| 3.2.2 | Optinė sistema | Asferinė optika, eliminuojanti atspindžius nuo ragenos ir rainelės | Optinė sistema: asferinė optika, eliminuojanti atspindžius nuo ragenos ir rainelės | Bukletas_3.P.d.pdf | 3 psl. |
| 3.2.3 | Korekcinių lęšių diapazonas | Ne siauresnis nei -35,0 ÷ +35,0D | Korekcinių lęšių diapazonas: -35,0 ÷ +35,0D | Bukletas_3.P.d.pdf | 3 psl. |
| 3.2.4 | Korekcinių lęšių žingsnis | Nedaugiau 5,0 D visame diapazone | Korekcinių lęšių žingsnis: 1,0 D visame diapazone | Bukletas_3.P.d.pdf | 3 psl. |
| 3.2.5 | Oftalmoskopo konstrukcija | Korpusas - atsparus dulkėms, optiniai elementai sumontuoti ant lenvo metalo lydinio rėmo, | Oftalmoskopo konstrukcija: korpusas - atsparus dulkėms, optiniai elementai sumontuoti ant lengvo metalo lydinio | Bukletas_3.P.d.pdf | 3 psl. |

|  |  | suteikiančio visai konstrukcijai tikslumo ir atsparumo smūgiams. | rėmo, suteikiančio visai konstrukcijai tikslumo ir atsparumo smūgiams. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.6 | Filtrai ir diafragmos | ≥3 skirtingo diametro diafragmos; Plyšinė diafragma; Pusmėnulio formos diafragma; Fiksacijos taikinys; Mėlynas filtras; Žalias (beraudės šviesos) flitras | Filtrai ir diafragmos: 3 skirtingo diametro diafragmos; Plyšinė diafragma; Pusmėnulio formos diafragma; Fiksacijos taikinys; Mėlynas filtras; Žalias (beraudės šviesos) flitras | Bukletas_3.P.d.pdf | 3 psl. |
| 3.2.7 | Komplekte su įkraunama rankena | Rankena su Ličio-jonų akumuliatoriumi, įkraunama įstatant ją (su oftalmoskopu) į ant stalo laikomą pakrovėją. | Komplekte su įkraunama rankena: su Ličio-jonų akumuliatoriumi, įkraunama įstatant ją (su oftalmoskopu) į ant stalo laikomą pakrovėją. | Bukletas_3.P.d.pdf | 2 psl. |
| 3.2.8 | Komplekte su pakrovėju | 1 vnt. Originalus, to paties gamintojo kaip ir retinoskopas bei oftalmoskopas, ant stalo laikomas pakrovėjas, skirtas vienu metu įkrauti 2 prietaisams. | Komplekte su pakrovėju: 1 vnt. originalus, to paties gamintojo kaip ir retinoskopas bei oftalmoskopas, ant stalo laikomas pakrovėjas, skirtas vienu metu įkrauti 2 prietaisams. | Bukletas_3.P.d.pdf | 4 psl. |
| 5. Timpanometras, 2 vnt. (Adresas: Baltų pr. 7, Kaunas 1 vnt., Pramonės pr. 31, Kaunas 1 vnt) |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Stacionarus timpanometras su integruotu liečiamu ekranu | Būtina | Stacionarus timpanometras su integruotu liečiamu ekranu | Bukletas_5.P.d.pdf | 1 psl. |
| 5.2 | Timpanometrinis tyrimas | Būtina | Timpanometrinis tyrimas | Bukletas_5.P.d.pdf | 1 psl. |
| 5.2.1 | Signalo dažnis | Ne mažiau kaip 226 Hz | Signalo dažnis 226 Hz | Bukletas_5.P.d.pdf | 2 psl. |
| 5.2.2 | Slėgio ribos | Ne siauresniame intervale kaip nuo 350 iki +200 dPa | Slėgio ribos: ntervale kaip nuo -350 iki +200 dPa | Bukletas_5.P.d.pdf | 2 psl. |
| 5.2.3 | Tūrio ribos | Ne siauresniame intervale kaip nuo 0.1 ml iki 7,5 ml | Tūrio ribos: intervale kaip nuo 0.1 ml iki 7,5 ml | Bukletas_5.P.d.pdf | 2 psl. |
| 5.2.4 | Tyrimo laikas | ne ilgiau kaip 5 sekundės | Tyrimo laikas 3-5 sekundės | Bukletas_5.P.d.pdf | 2 psl. |
| 5.3 | Reflekso tyrimas | Būtina | Reflekso tyrimas | Bukletas_5.P.d.pdf | 1 psl. |
| 5.3.1 | Tyrimų dažniai | Būtina: 500, 1000, 2000, 4000 Hz | Tyrimų dažniai: 500, 1000, 2000, 4000 Hz | Bukletas_5.P.d.pdf | 4 psl. |

| 5.3.2 | Testų tipai | Automatiniai ir fiksuoti | Testų tipai: automatiniai ir fiksuoti | Bukletas_5.P.d.pdf | 2 psl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.3 | Momentinis grafinis atvaizdavimas ekrane tyrimo metu | Būtina | Momentinis grafinis atvaizdavimas ekrane tyrimo metu | Bukletas_5.P.d.pdf | 1 psl. |
| 5.3.4 | Tyrimo metodai | Ipsi | Tyrimo metodai: IPSI | Bukletas_5.P.d.pdf | 2 psl. |
| 5.3.5 | IPSI intensyvumas | Ne siauresniame intervale kaip nuo 70 iki 100 dB | IPSI intensyvumas nuo 70 iki 100 dB | Bukletas_5.P.d.pdf | 2 psl. |
| 5.3.6 | Timpanometrinių tyrimų valdymas liečiamu ekranu | Būtina | Timpanometrinių tyrimų valdymas liečiamu ekranu | Bukletas_5.P.d.pdf | 1 psl. |
| 5.4 | Į prietaisą įmontuotas terminis spausdintuvas | Būtina | Į prietaisą įmontuotas terminis spausdintuvas | Bukletas_5.P.d.pdf | 1 psl. |
| 5.4.1 | Terminio popieriaus plotis | Ne mažiau kaip 110 mm. | Terminio popieriaus plotis 110 mm | Bukletas_5.P.d.pdf | 3 psl. |
| 5.4.2 | Integruotas LED liečiamas ekranas | Ne mažiau kaip 10” colių | Integruotas LED liečiamas ekranas 10,4 colių | Bukletas_5.P.d.pdf | 2 psl. |
| 5.5 | Periferinės jungtys | Būtina | Periferinės jungtys | Bukletas_5.P.d.pdf | 2 psl. |
| 5.5.1. | USB | Ne mažiau 2 vnt. | USB – 2 vnt. | Bukletas_5.P.d.pdf | 2 psl. |
| 5.5.2 | LAN | Ne mažiau 1 vnt. | LAN – 1 vnt. | Bukletas_5.P.d.pdf | 2 psl. |
| 5.6 | Komplektacija: 1) Timpanometras su integruotu spausdintuvu 2) Laidas prijungimui prie maitinimo šaltinio. 3) Popierius spausdintuvui (10 vnt) 4) Antgaliukai timpanometrijai 5) USB kabelis 6) USB atmintinė | Būtina | Komplektacija: - Timpanometras su integruotu spausdintuvu - Laidas prijungimui prie maitinimo šaltinio. - Popierius spausdintuvui (10 vnt) - Antgaliukai timpanometrijai - USB kabelis - USB atmintinė - Valymo servetėlė - Liečiamo ekrano pieštukas | Bukletas_5.P.d.pdf | 2 psl. |
|  | 7) Valymo servetėlė Liečiamo ekrano pieštukas |  |  |  |  |
| 5.7 | Patikra ir kalibravimas | Būtina | Patikra ir kalibravimas | Bukletas_5.P.d.pdf | 2 psl. |