{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":46,"n_cols":5,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Histologinių blokų formavimo įrenginys ir videonistagmografijos sistema"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis",null,"Siūlomos prekės gamintojas, modelis, techninių reikalavimų reikšmės ir nuoroda į atitinkamo gamintojo dokumentaciją*, kurioje aprašomas prekės atitikimas nustatytiems reikalavimams (dokumento pavadinimas ir puslapis)\n*Dokumentacija privalo būti pateikta kartu su pasiūlymu"]
[]
["1.","Videonistagmografijos sistema. "]
["1.1.","Videonistagmografijos sistema. ",1,"kompl.","BioMed Jena GmbH, eHIT USB+ Combi System, 019.00.00.004"]
["1.1.1.","Paskirtis - Sistema sudaryta iš akinių kaukės su dviejų vaizdo kamerų, akių judesių stebėjimui, stebėjimo rezultatus fiksuojančia programine įranga, šiluminio stimuliavimo oru prietaisu ir kompiuteriu, skirta suaugusių ir vaikų pusiausvyros sistemos diagnostikai, stebėjimui ir analizei.",null,null,"Paskirtis - Sistema sudaryta iš akinių kaukės su dviejų vaizdo kamerų, akių judesių stebėjimui, stebėjimo rezultatus fiksuojančia programine įranga, šiluminio stimuliavimo oru prietaisu ir kompiuteriu, skirta suaugusių ir vaikų pusiausvyros sistemos diagnostikai, stebėjimui ir analizei. \nVNG brosiura.pdf - 2, 6, 9, 13 psl."]
["1.1.2.","Reikalavimai diagnostiniams akiniams:\n1. Galima atlikti uždengtų ir atidengtų akių testą; \n2. Turi būti reguliuojami veidrodžiai ir automatinis vyzdžio fokusavimas; \n3. Akinių su dviem vaizdo kameromis svoris ne daugiau kaip 300 g, kai akiniai atidengti, ir ne daugiau kaip 350 g, kai akiniai uždengti dangteliu; \n4. Akiniai su minkšta daugkartine pagalvėle komfortabiliam paciento naudojimui.",null,null,"Reikalavimai diagnostiniams akiniams:\n1. Galima atlikti uždengtų ir atidengtų akių testą; \n2. Reguliuojami veidrodžiai ir automatinis vyzdžio fokusavimas; \n3. Akinių su dviem vaizdo kameromis svoris 290 g, kai akiniai atidengti, ir ne daugiau kaip 338 g, kai akiniai uždengti dangteliu; \n4. Akiniai su minkšta daugkartine pagalvėle komfortabiliam paciento naudojimui.\nVNG brosiura.pdf - 1, 2, 9 psl.;\nTS Combi Mask EN.pdf - 1 psl."]
["1.1.3.","Reikalavimai kamerai:\n1. Sujungiama tiesiogiai su kompiuteriu per USB jungtį; \n2. Kamera turi dirbti infraraudonųjų spindulių apšvietime; \n3. Rezoliucija ne mažiau 1280 x 1024 pikselių; \n4. Vaizdo fiksavimo greitis ne mažiau 100 kadrų/s",null,null,"Reikalavimai kamerai:\n1. Sujungiama tiesiogiai su kompiuteriu per USB jungtį; \n2. Kamera turi dirbti infraraudonųjų spindulių apšvietime; \n3. Rezoliucija 1280 x 1024 pikselių; \n4. Vaizdo fiksavimo greitis 100 kadrų/s\nVNG brosiura.pdf - 2, 10 psl.\nGamintojo patvirtinimas.pdf - 1 psl."]
["1.1.4.","Sistema atliekami testai:\n1. Terminis testas; \n2. Spontaninis nystagmus testas; \n3. Pozicinis testas; \n4. Dix-Hallpike (Pozicionavimo) testas; \n5. Vaizdo galvos judesio testas (vHIT)",null,null,"Sistema atliekami testai:\n1. Terminis testas; \n2. Spontaninis nystagmus testas; \n3. Pozicinis testas; \n4. Dix-Hallpike (Pozicionavimo) testas; \n5. Vaizdo galvos judesio testas (vHIT)\nVNG brosiura.pdf - 3, 9 psl."]
["1.1.5.","Reikalavimai įrangos funkcionalumui:\n1. Tyrimo metu atliekama analizė; \n2. Tyrimui atlikti kalibracija nereikalinga;\n3. Automatinė ir rankinė analizė; \n4. Įrašytų tyrimų peržiūra.",null,null,"Reikalavimai įrangos funkcionalumui:\n1. Tyrimo metu atliekama analizė; \n2. Tyrimui atlikti kalibracija nereikalinga;\n3. Automatinė ir rankinė analizė; \n4. Įrašytų tyrimų peržiūra.\nTS Combi Mask EN.pdf - 4 psl.;\nGamintojo patvirtinimas.pdf – 1 psl."]
["1.1.6.","Šiluminio stimuliavimo oru prietaiso konstrukcija:\n1. Oro padavimo į ausį rankena su oro padavimo žarna ne mažiau 2m ilgio; \n2. Oro srauto pratekėjimo greitis fiksuotas ne mažiau kaip 6 1/min ± 2 l/min \n3. Temperatūros reguliavimas ne siauresnėse ribose kaip nuo 20°C iki 50°C; \n4. Temperatūros stabilizavimo tikslumas ne mažiau kaip ±0,3°K; \n5. Su laidu pajungimui prie kompiuterio per USB jungtį; \n6. Galimybe valdyti per kompiuterį",null,null,"Šiluminio stimuliavimo oru prietaiso konstrukcija:\n1. Oro padavimo į ausį rankena su oro padavimo žarna 2m ilgio; \n2. Oro srauto pratekėjimo greitis fiksuotas 6 l/min ± 1 l/min \n3. Temperatūros reguliavimas ribose nuo 20°C iki 50°C; \n4. Temperatūros stabilizavimo tikslumas ±0,3°K; \n5. Su laidu pajungimui prie kompiuterio per USB jungtį; \n6. Galimybe valdyti per kompiuterį\nKaloristar brosiura 1 psl.;\nGamintojo patvirtinimas.pdf – 1 psl."]
["1.1.7.","Reikalavimai nešiojamam kompiuteriui:\n1. Procesorius ne blogesnis kaip Intel Core i5 2.5 GHz; \n2. Operatyvioji atmintis ne mažiau 8 GB; \n3. Ne mažiau kaip dvi USB jungtys; \n4. Vidinė atmintis ne mažiau kaip 250GB; \n5. Lietimui jautrus ekranas; \n6. Monitoriaus rezoliucija ne blogesnė kaip 1366 x 768",null,null,"Reikalavimai nešiojamam kompiuteriui:\n1. Procesorius Intel Core i5 5.2 GHz; \n2. Operatyvioji atmintis 16 GB; \n3. Dvi USB jungtys ir dvi USB-C jungtys; \n4. Vidinė atmintis 1000GB; \n5. Lietimui jautrus ekranas; \n6. Monitoriaus rezoliucija 1920 x 1200.\nDell kompiuteris:\nhttps://dellshop.lt/dell-nesiojami-kompiuteriai/53612-433585-inspiron-14-2in1-ice-blue-14-wva-touchscreen-fhd-1920-x-1200-pixels-intel-core-5-120u-8-gb-ssd-51.html\n"]
["1.1.8.","Reikalavimai kompiuterio programinei įrangai: Operacine sistema ne blogiau kaip Windows 7, 64 bit, su visais papildymais, leidžianti dirbti su videonistagmografijos sistemos programinė įrangą ir ligoninėje naudojamomis programomis",null,null,"Reikalavimai kompiuterio programinei įrangai: Operacine sistema Windows 11 Pro, 64 bit, su visais papildymais, leidžianti dirbti su videonistagmografijos sistemos programinė įrangą ir ligoninėje naudojamomis programomis\nDell kompiuteris:\nhttps://dellshop.lt/dell-nesiojami-kompiuteriai/53612-433585-inspiron-14-2in1-ice-blue-14-wva-touchscreen-fhd-1920-x-1200-pixels-intel-core-5-120u-8-gb-ssd-51.html"]
["1.1.9.","Komplektacija:\n1. Programinės įrangos paketas; \n2. Diagnostiniai akiniai su dviem vaizdo kameromis ir laidais; \n3. Kojinis pedalas su USB laidu; \n4. Šiluminio stimuliavimo oru prietaisas; \n5. Stimuliavimo prietaiso rankenos laikiklis, USB laidas, 500vnt. Silikoninių vamzdelių; \n6. Nešiojamas kompiuteris su reikalinga programine įranga",null,null,"Komplektacija:\n1. Programinės įrangos paketas; \n2. Diagnostiniai akiniai su dviem vaizdo kameromis ir laidais; \n3. Kojinis pedalas su USB laidu; \n4. Šiluminio stimuliavimo oru prietaisas; \n5. Stimuliavimo prietaiso rankenos laikiklis, USB laidas, 500vnt. Silikoninių vamzdelių; \n6. Nešiojamas kompiuteris su reikalinga programine įranga\nVNG brosiura.pdf – 1, 2, 6, 13 psl.;\nGamintojo patvirtinimas.pdf – 1 psl."]
["1.1.10.","I pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomos įrangos instaliavimo ir personalo apmokymo išlaidos - Būtina",null,null,"I pasiūlymo kainą yra įskaičiuotos siūlomos įrangos instaliavimo ir personalo apmokymo išlaidos - Būtina"]
["1.1.11.","Garantinio aptarnavimo laikotarpis - Ne mažiau 24 mėn. Įrangai.",null,null,"Garantinio aptarnavimo laikotarpis - 24 mėn. Įrangai, kompiuteriui 36 mėn.."]
["1.1.12.","**Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis - Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.",null,null,"**Yra galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis - Tiekėjas užtikrina galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Republikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.\nGamintojo deklaracija Atsargines dalys.pdf - 1 psl."]
[]
["2.","Histologinių audinių blokų formavimo įranga"]
["2.1.","Histologinių audinių blokų formavimo įranga",1,"kompl.","[Nurodyti Gamintoją, modelį, prekės kodas]"]
["2.1.1.","Paskirtis - Skirtas parafino blokų formavimui."]
["2.1.2.","Izoliacija ir ergonomiškumas: Įrenginio šaldymo ir kaitinimo vietos privalo būti izoliuotos, kad vartotojas dirbant būtų apsaugotas nuo karščio bei besiliečiančios vartotojui vietos būtų suapvalintos."]
["2.1.3.","Parafino talpa: Ne mažiau nei 4 litrai."]
["2.1.4.","Parafino talpos temperatūros reguliavimo ribos: Ne siauresnės nei nuo 50 iki 70° C."]
["2.1.5.","Darbinio paviršiaus temperatūros reguliavimo ribos: Ne siauresnės nei nuo 50 iki 70° C."]
["2.1.6.","Mėginių kasečių laikymo stalčiaus temperatūros reguliavimo ribos: Ne siauresnės nei nuo 50 iki 70° C."]
["2.1.7.","Parafino formų laikymo talpos temperatūros reguliavimo ribos: Ne siauresnės nei nuo 50 iki 70° C."]
["2.1.8.","Parafino dozavimas: Reguliuojamo parafino tekėjimo srautas valdomas pasirinktinai rankiniu būdu arba pedalo pagalba (būtinos abi galimybės)."]
["2.1.9.","Mėginio greito šaldymo vieta (angl. cold spot): Audinių blokų ruošimo modulio stalviršyje integruota šaldymo vieta audinių įliejimo padėčiai."]
["2.1.10.","Šaldymo plokštės temperatūra:  -10 ºC "]
["2.1.11.","Šaldymo plokštės talpa: Ne mažiau nei 60 vnt. parafino formų (kasečių)."]
["2.1.12.","Šaldymo bloko pozicija: Šaldymo blokas nefiksuotas, pastatomas pasirinktinai dešinėje arba kairėje pusėje."]
["2.1.13.","Pincetų laikymo vietų skaičius: Ne mažiau nei 6."]
["2.1.14.","Apšvietimas: Audinių blokų formavimo modulyje įrengtas apšvietimas."]
["2.1.15.","Perteklinio parafino pašalinimas nuo suformuotų blokų: Audinių blokų ruošimo modulyje yra perteklinio parafino pašalinimui nuo suformuotų blokų integruotas įrenginys arba pateikiamas lygiavertis sprendimas"]
["2.1.16.","Ekranas modulio valdymui bei darbinių parametrų atvaizdavimui: Audinių blokų ruošimo modulis turi liečiamąjį ekraną modulio valdymui bei darbinių parametrų atvaizdavimui"]
["2.1.17.","Komplektacija:  \nĮ modulį integruota didinimo lupa; \nPedalas parafino dozavimui; \nElektrinis pincetas, kurio galiukų plotis ne daugiau nei 2 mm.; \nĮrankių komplektas parafino blokų formavimo darbams (ne mažiau nei 2 mentelės ir 2 suspaudimo mentelės)."]
["2.1.18.","**Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis - Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.A"]
["2.1.19.","Garantinio aptarnavimo laikotarpis - Ne mažiau 24 mėn. Įrangai."]
[]
[]
[null,"*Kartu su pasiūlymu pateikiama techninėje specifikacijoje nurodytų parametrų teisingumą įrodantys gamintojo dokumentai (katalogą, bukletus ir pan.) originalo, o reikalaujamų parametrų – ir lietuvių kalbomis (tais atvejais, kai parametrų teisingumą įrodančių firmos gamintojos dokumentų (katalogo, bukletų ir pan.) originalo kalba yra anglų kalba, pateikti vertimus į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu nėra privaloma, tačiau tokie vertimai turės būti pateikti viešojo pirkimo komisijai pareikalavus). Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę. \nTeikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka."]
[null,"**Kartu su pasiūlymu pateikiama tiekėjo deklaracija ar kiti lygiaverčiai įrodymai. "]