Konkurso sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS C – REAKTYVINIO BALTYMO (CRB) NUSTATYMO TYRIMAMS ATLIKTI SU ANALIZATORIAUS PANAUDA

1. Reagentai ir eksploatacinės medžiagos C-reaktyvinio baltymo (CRB) tyrimų atlikimui automatiniu analizatoriumi (1 vnt. panaudai)

| Eil. Nr. | Reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų kiekis per 36 mėn. | Vieno tyrimo įkainis, Eur be PVM | Siūlomas mato vienetas | Siūloma pakuotė | Siūlomas kiekis mato vienetais nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui per 36 mėn. (3 stulpelyje nurodytam kiekiui) | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (proc.) | Kaina, Eur be PVM (7 x 8 stulpeliai) | Kaina, Eur su PVM (7 x 8 +9 stulpeliai) | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | CRB testai kraujyje matuoti. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | CRB reagentų rink. N50 |  |  | 1xN50 | 1xN50 | 100 | 118,00 | 5 | 11 800,00 | 12 390,00 | Aidian, OY, 146521 Quikread GO wrCRB s/kapil. N50 |
| 1.2 | CRB QC I. |  |  | 1x1ml | 1x1ml | 18 | 20,00 | 5 | 360,00 | 378,00 | 153763 Aidian Quikread GO CRB kontrolė (High), N |
| 1.3 | CRB QQ II. |  |  | 1x1ml | 1x1ml | 18 | 20,00 | 5 | 360,00 | 378,00 | 153764 Aidian Quikread GO CRB kontrolė, N1 |
| Kaina iš viso Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 146,00 | x |

1. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, preliminaria nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.

2. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu (dokumentai pateikiami kartu su prekėmis).

3. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomam analizatoriui.

4. Pristatomų reagentų/priemonių galiojimo terminas (nurodytas ant pakuotės) ne trumpesnis kaip 2/3 nuo pagaminimo datos.

5. Teikiant pasiūlymus turi būti įvertinta, kad dirbama 24/7 režimu, trūkstant reagentų, papildomų priemonių ir/ar kontrolinių medžiagų tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tiekti savo sąskaita. 1.2. REIKALAVIMAI C-REAKTYVINIO BALTYMO (CRB) TYRIMŲ ANALIZATORIUI (1 vnt. panaudai)

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje, dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- |
|  | Siūlomo analizatoriaus gamintojas, modelis, pagaminimo metai | Aidian OY, QuikRead go instrument, nesenesnis kaip 2019m. |
|  | Portatyvus automatinis diagnostinis analizatorius | Portatyvus automatinis diagnostinis analizatorius su spausdintuvu. Žr.gamintojo analizatoriaus instrukciją psl.8, 21 |
|  | Nustatymo metodas – imunoturbidimetrinis ar lygiavertis | Nustatymo metodas –imunoturbidimetrinis Žr.gamintojo reagentų instrukciją psl. 17 |
|  | CRB kiekybinis nustatymas - matavimo ribos bendro kraujo mėginyje ne mažesnės kaip nuo 1 iki 300 mg/l, serume – ne mažesnės kaip 1-180 mg/l. | CRB kiekybinis nustatymas - matavimo ribos bendro kraujo mėginyje nuo 0,5 iki 200 mg/l esant 40% hematokrito reikšmei, o prie 72 -75% hematokrito reikšmės iki 420 mg/l Žr.gamintojo reagentų instrukciją psl. 19 serume – 0,5-120 mg/l su galimybe mėginį skiesti ir gauti rezultatą iki 480 mg/l Žr.gamintojo reagentų instrukciją psl. 18 |
|  | CRB analizei reikalinga ne daugiau kaip 20 l mėginio: a) veninio kraujo, b) kapiliarinio kraujo, c) serumo | CRB analizei reikalinga 10 l mėginio: - veninio kraujo, b) kapiliarinio kraujo, c) serumo, d) plazmos Žr.gamintojo reagentų instrukciją psl. 18 |
|  | Automatinis hematokrito kompensavimas atliekant CRB iš bendro kraujo ne blogiau kaip 15-75% ribose. | Automatinis hematokrito kompensavimas atliekant CRB iš bendro kraujo 15-75%. Žr.gamintojo reagentų instrukciją psl. 17, 19 |
|  | Galimybė tirti CRB mėginį iš K2EDTA, K3EDTA vakuuminės arba kapiliarinės sistemos mėgintuvėlių. | Galimybė tirti CRB mėginį iš K2EDTA, K3EDTA, Na heparino arba Li heparino vakuuminės arba kapiliarinės sistemos mėgintuvėlių. Žr.gamintojo reagentų instrukciją psl. 18 |
|  | CRB tyrimo atlikimo laikas ne daugiau kaip 2 minutės | CRB tyrimo atlikimo laikas 2 minutės Žr.gamintojo tecninės specifikacijos brošiūrą psl. 1 |
|  | Matavimo procedūra atliekama matavimo kiuvetėje - nereikalingas atskiras mėginio paruošimas. | Matavimo procedūra atliekama toje pačioje matavimo kiuvetėje - nereikalingas atskiras mėginio paruošimas skirtinguose mėgintuvėliuose. Žr.gamintojo reagentų instrukciją psl. 1 (patekta tyrimo atlikimo schema) |
|  | Kokybės kontrolė 2 lygių. | Kokybės kontrolė 2 lygių. / QR_go_CRP_Controls_IFU_KK metodika |
|  | Analizatorius kalibruojasi automatiškai. | Nereikalinga rankinė analizatoriaus kalibracija – analizatorius pagal reagentų barkodą kalibruojasi automatiškai. Žr.gamintojo instrukciją psl. 27 |
|  | Tyrimo rezultatas pateikiamas ekrane ar atspausdintas popieriuje ir kartu siunčiamas į laboratorinę informacinę sistemą. | Kartu su tyrimo atsakymu ekrane pateikiama reagentų serijos numeris ir paciento ID/pavardė, tyrimo laikas. Žr.gamintojo analizatoriaus instrukciją psl. 17 |
|  | Tiriamojo paciento ID (vardas bei pavardė ar kt. kodas) įvedami pasirinktinai skaičiais ir/arba raidėmis tiek rankiniu būdu, tiek brūkšninių kodų skaitytuvo pagalba. | Duomenis-operatoriaus ID kodas ir paciento ID (vardas bei pavardė) įvedami pasirinktinai skaičiais ir/arba raidėmis tiek rankiniu būdu, tiek brūkšninių kodų skaitytuvo pagalba. Žr.gamintojo analizatoriaus instrukciją psl. 9, 21 |
|  | Duomenų valdymo programa turi būti suderinama su laboratorijoje veikiančia laboratorine informacine sistema | Siūlomas analizatorius suderinamas su visomis duomenų perdavimo standartinių jungčių pagrindu veikiančiomis informacinėmis sistemomis. / QuikRead-go-Connectivity-Sales-Sheet-web |
|  | Pateikiama originali analizatoriaus gamintojo vartojimo instrukcija anglų kalba ir lietuvių kalba. Dokumentai pateikiami kartu su prekėmis. |  |
|  | Pateikti CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus. Dokumentai pateikiami kartu su prekėmis. |  |
|  | Analizatoriaus priežiūrai turi būti pateiktas detalus, personalui priskirtas atlikti analizatoriaus priežiūros planas (jei reikalinga) ir atliekamos procedūros (jei reikalinga): kasdieninės, savaitinės, mėnesinės, kitos, ir joms atlikti naudojamos priemonės (pagal gamintojo instrukcijas). Dokumentai pateikiami kartu su prekėmis. |  |

___________________________________