	[image: image1.wmf]
	Rev 3 %

	
	Naudojimo Instrukcijos
	

	
	Affirmagen®
Affirmagen® 4
	


PASKIRTIS

ABO tiesioginiam (eritrocitų) grupės nustatymui Ortho® BioVue sistemoje patvirtinti

IN VITRO DIAGNOSTIKAI

SANTRAUKA ir paaiškinimas
AFFIRMAGEN ir AFFIRMAGEN 4 yra naudojami ABO kraujo grupės tiriamiems antikūnams nustatyti pacientų ir donorų mėginiuose.

TYRIMO principas
Atvirkštinė (serumo) grupės nustatymo procedūra priklauso nuo to, ar mėginyje yra anti-A ir (arba) anti-B aloagliutininų, ar ne. Šios procedūros metu paciento arba donoro serumas ar plazma yra sumaišoma su AFFIRMAGEN arba AFFIRMAGEN 4 eritrocitais. Po centrifugavimo nustatyta agliutinacija patvirtina ar nepatvirtina ABO eritrocitų grupės nustatymo rezultatus.

Reagentai
Kiekviename buteliuke yra 3 % žmogaus Rh neigiamų (D-, C-, E-) eritrocitų suspensija fosfatiniame-citratiniame buferiniame skiediklyje, kuriame yra purinų, steroidų ir nukleozidų, skirtų reaktyvumui palaikyti ir (arba) hemolizei sustabdyti tyrimo metu. Chloramfenikolis (1:3 000), neomicino sulfatas (1:10 000) ir gentamicinas (1:20 000) sustabdo bakterinį užteršimąą. Kad būtų išvengta komplemento kontroliuojamos hemolizės, pridedama EDTA dinatrio druskos.

	Reagentas
	Sudėtis

	AFFIRMAGEN
	Dviejų buteliukų rinkinys. Viename yra A1 eritrocitai, o kitame B eritrocitai.

	AFFIRMAGEN 4
	Keturių buteliukų rinkinys, kuriuose atitinkami yra A1, A2, B ir O grupės eritrocitai.


LAIKYMO REIKALAVIMAI
Laikykite 2–8 °C temperatūroje.
Neužšaldyti.
Atsargumo priemonės
  1.
Su visais kraujo mėginiais ir medžiagomis, naudotomis dirbant su kraujo mėginiais, elkitės kaip su potencialiais infekcijos sukėlėjais. Su visais kraujo mėginiais ir medžiagomis, naudotomis dirbant su kraujo mėginiais, dirbkite laikydamiesi geros laboratorinės praktikos reikalavimų. Visas medžiagas išmeskite laikydamiesi galiojančių taisyklių ir norminių teisės aktų.

  2.
Medžiagos, iš kurios buvo gauti šie produktai, tyrimų rezultatai buvo neigiami atlikus tyrimus pagal dabartinius FDA reikalavimus. Nėra žinoma tokių tyrimo metodų, kurie užtikrintų, kad žmogaus kraujo produktai neperduos infekcijos sukėlėjo.

  3.
Nenaudokite praėjus etiketėje nurodytam galiojimo laikui.

  4.
Dėl netinkamos technikos galima gauti klaidingus rezultatus, dėl kurių rezultatai, gauti su AFFIRMAGEN ir AFFIRMAGEN 4, gali nebegalioti.

  5.
Nenaudokite, jei matote ryškius hemolizės ar akivaizdžius užteršimo požymius.

  6.
Naudokite Ortho BioVue sistemos centrifugą, kad būtų užtikrinti sistemai reikiami centrifugavimo parametrai. Tinkamas centrifugos kalibravimas yra svarbus tiksliems testo rezultatams būtų gauti, .

Mėginio PAėmimas ir PAruošimas
Prieš imant mėginius, pacientų ar donorų specialiai paruošti nereikia. Kraujas turi būti imamas patvirtintais medicininiais metodais. Gali būti naudojamas serumas arba plazma. Paimtus mėginius reikia tirti kaip galima greičiau. Jei tyrimas atidedamas, mėginiai turi būti laikomi 2–8 °C temperatūroje.

Reagentų PAruošimas
AFFIRMAGEN ir AFFIRMAGEN 4 reagentus imkite tiesiog iš buteliukų nieko nekeisdami. Kiekvieno buteliuko turinį reikia atsargiai sumaišyti.

PROCEDŪRA

Toliau nurodyta procedūra yra skirta tik rankiniam darbui su BioVue kasete. Naudodami automatinius prietaisus laikykitės gamintojo nurodymų. Laboratorijos privalo laikytis patvirtintų procedūrų, kad būtų parodytas šio produkto suderinamumas su automatinėmis sistemomis.
Pateiktos medžiagos

AFFIRMAGEN ir AFFIRMAGEN 4

Reikalingos, tačiau nepateiktos medžiagos

  1.
Ortho BioVue sistemos kasetės, kuriose yra reversinio skiediklio stulpeliai, pvz., Reversinio skiediklio, ar ABO-Rh/reversinio grupių nustatymo kasetės

  2.
Ortho BioVue sistemos centrifuga
  3.
Mikropipetės, pritaikytos paimti 10 µl ir 40 µl
  4.
Vienkartiniai pipečių antgaliai
  5.
Ortho BioVue sistemos darbo stovas (gaminio kodas 707830)
Tyrimo procedūra
  1.
Detalią informaciją rasite Ortho BioVue sistemos kasečių naudojimo instrukcijas rasite pakuotės naudojimo instrukcijoje.
  2.
Prieš naudojimą reagentus palaikykite kambario temperatūroje. Kasetės juodą etiketę (brūkšninio kodo pusę) atsukite į save. Kasetes pažymėkite pagal tyrimų reikalavimus.
  3.
Nuplėškite foliją arba įstatykite atidarytuvą, kaip nurodyta kasetės naudojimo instrukcijoje.
PASTABA.
Nuplėšus foliją kasetė turi būti panaudota per valandą. Kasetės, kurių reakcijos kameros yra uždengtos, gali būti saugomos, o šie stulpeliai naudojami papildomiems tyrimams atlikti. Nenaudokite kasečių, jei skysčio lygis yra sulig stiklinių rutuliukų viršumi ar žemiau.
  4.
Įlašinkite 10 µl atitinkamo AFFIRMAGEN reagento į reakcijos kamerą.

  5.
Įlašinkite 40 µl tiriamo serumo ar plazmos į atitinkamas reakcijos kameras. Nelieskite reakcijos kameros pipetės antgaliu. Jei taip atsitiko, prieš pereidami prie kitos kameros pakeiskite pipetės antgalį.
  6.
Kasetes centrifuguokite Ortho BioVue sistemos centrifugoje.

PASTABA.
Įlašinus mėginius į reakcijos kameras centrifuguoti reikia per 30 minučių. Inkubavimas prieš centrifugavimą 5–30 minučių kambario temperatūroje, gali sustiprinti silpnai reaguojančių antikūnų sąveiką.

  7.
Pasibaigus tyrimui kiekvieno stulpelio agliutinaciją ir/arba hemolizę įvertinkite iš abiejų pusių.

Kokybės kontrolės procedūros

Laikantis metodo, aprašyto skyriuje „Procedūra“, AFFIRMAGEN ir AFFIRMAGEN 4 reikia kiekvieną darbo dieną patikrinti su teigiama ir neigiama kontrolėmis.

REZULTATŲ ĮVERTINIMAS

Agliutinacija ir (arba) hemolizė rodo, kad yra antikūnų prieš tiriamų eritrocitų antigenus.

PASTABA.
EDTA koncentracija gali ne visiems mėginiams sustabdyti hemolizę.

AFFIRMAGEN 4 O grupės kontrolinių eritrocitų agliutinacija parodo, kad mėginyje yra ne anti-A ir (arba) anti-B, o kiti antikūnai. Antikūnai turi būti identifikuoti antikūnų identifikavimo panelyje, pavyzdžiui, RESOLVE® A panelyje.

PROCEDŪROS APRIBOJIMAI

  1.
Testo procedūrą ir rezultatų interpretavimą reikia kruopščiai atlikti, kad būtų užtikrintas tyrimo rezultatų tikslumas. Laboratorijos, kurios dirba su Ortho BioVue sistema, turi turėti programą, pagal kurią darbuotojai būtų išmokomi tinkamai dirbti ir elgtis su šiais produktais.

  2.
Kai kurių pacientų (pvz., naujagimių, pagyvenusių žmonių, sergančių agamaglobulinemija ir kitų imunologinių sutrikimų turinčių pacientų) laukiami ABO antikūnai gali būti silpni arba jų visai nebūti. Visų recipientų, kurių ABO grupė negali būti tiksliai nustatyta, kraujui perpilti turi būti naudojamas 0 eritrocitų grupės kraujas.

  3.
Jei kūdikių ir pagyvenusių žmonių, kurių kraujo grupė yra 0 ir B, serume anti-A antikūnų titras yra mažas, A2 ląstelės gali neagliutinuoti.

  4.
O grupės ląstelės, pateiktos kartu su AFFIRMAGEN 4, gali būti naudojamos tik kaip kontrolė ir neturi būti naudojamos pašaliniams antikūnams nustatyti.

  5.
Jei tiriamame serume yra konservuojančio tirpalo komponentų antikūnų, gali būti gautas klaidingas teigiamas rezultatas.

  6.
EDTA gali trukdyti komplemento kontroliuojamai hemolizei, kuri gali būti klaidingai interpretuota kaip neigiama hemolizės tyrimo reakcija.

TIKĖTINI REZULTATAI*
Atliekant klinikinius tyrimus 544 donorų ir pacientų mėginių reversinis kraujo grupės nustatymas atitiko 100 %, palyginti su 0,8 % AFFIRMAGEN ir 3,0  % AFFIRMAGEN A1, A2 ir B ląstelių grupėmis. Visų mėginių reversinio kraujo grupės nustatymo rezultatai sutapo su ankstesniais tiesioginio kraujo grupės nustatymo rezultatais su dviem išimtimis. A2 reagentiniai eritrocitai„neatpažino“ anti-A antikūnų, esančių dviejuose B grupės mėginiuose (vienas paciento ir vienas donoro). Vienas papildomas O tipo „šiltųjų“ antikūnų turintis mėginys buvo teigiamas reaguojant su O grupės reagentiniais eritrocitais.

*Duomenys yra „Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.“ dokumentacijoje.

SPECIFINĖS ATLIKIMO CHARAKTERISTIKOS*
Eritrocitų ABO grupė ir Rh tipas nustatytas mažiausiai dviejose nepriklausomose laboratorijose. Šie eritrocitai reaguoja su normalios fiziologinės koncentracijos anti-A ir anti-B antikūnais, esančiais mėginiuose. Kiekvienas eritrocitų mėginys yra neigiamas tiesioginiam antiglobulino testui, o tai rodo, kad ant ląstelių paviršiaus nėra žmogaus IgG ar komplemento komponentų.

*Duomenys yra „Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.“ dokumentacijoje.

TEKSTO PERŽIŪROS


	Peržiūros data
	Versija
	Techninių pakeitimų paaiškinimas*

	2004-02-29
	1.0
	Naujas formatas, techniškai tolygus 631300161 (atitinka IVD MDD reikalavimus).

	*
Pakeitimą reiškiantis ženklas rodo techninio papildymo vietą tekste (palyginti su ankstesne dokumento versija).


LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Laboratory biosafety manual. 2nd ed. World Health Organization, Avenue Appia 20, 1211 Geneva 27 Switzerland, 1993.

2. Biotechnology – Laboratories for Research, Development & Analysis – Guidelines for Handling, Inactivating and Testing of Waste. BS EN12740, BSI, 389 Cheswick High Road, London, W4 4AL, 1999.

SIMBOLIŲ GLOSARIJUS
Toliau pateikti simboliai gali būti naudojami šiam gaminiui žymėti.
	[image: image2.png]



	
	
[image: image3.wmf] 


	
	[image: image4.png]



	

	Dėmesio! Žiūrėkite naudojimo instrukcijas
	In vitro diagnostikai
	Šita puse į viršų

	[image: image5.png]LOT




	
	[image: image6.png]



	
	[image: image7.png]EC

REP






	Serijos numeris
	Laikymo temperatūra
	Oficialus atstovas

	[image: image8.png]



	
	[image: image9.png]REF





	
	

	Naudoti iki / tinkamumo laiko pabaigos data (CCYY-MM-DD)
	Gaminio kodas
	


	[image: image10.png]



0123
	
	[image: image11.png]fomo-cunica Diagnostics
a gv'vmwmgehumt company





	[image: image12.png]EC

REP





	Ortho-Clinical Diagnostics

Johnson & Johnson

50 – 100 Holmers Farm Way

High Wycombe

Buckinghamshire

HP12 4DP

United Kingdom

	

	
	Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.

Raritan, New Jersey 08869
	© Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., 2003. Visos teisės priklauso gamintojui.


_1141719838.doc
[image: image1.png]IVD







