	[image: image12.wmf]
	RDC

	
	Naudojimo Instrukcijos
	

	
	Reversinis skiediklis

Ortho BioVue® sistema
(Reversinio skiediklio kasetė)
	Produkto kodas
400 kasečių 707580
100 kasečių 707550


	RDC
	[image: image12.wmf]

	
	Naudojimo Instrukcijos

	
	SIMBOLIŲ GLOSARIJUS


	[image: image13.png]



	RDC

	Naudojimo Instrukcijos
	

	SIMBOLIŲ GLOSARIJUS
	



PASKIRTIS
Daugiausia skirtas naudoti žinomiems ABO kraujo grupių antikūnams nustatyti ir antikūnų patikros procedūrose tiesioginės agliutinacijos būdu.
SKIRTAS DIAGNOSTIKAI IN VITRO
SANTRAUKA IR PAAIŠKINIMAS
ABO kraujo grupė yra nustatoma tiriant eritrocitus su anti-A, anti-B ir/arba anti-A,B reagentais ir tiriant serumą/plazmą su žinomo tipo eritrocitais A1, A2, B ir/arba O. Ortho BioVue sistemos Reversinio skiediklio kasetė yra skirta naudoti žinomiems ABO sistemos antikūnams nustatyti tiesioginės agliutinacijos būdu. Jei šioje sistemoje yra naudojamos O grupės ląstelės, jos gali nustatyti fiziologiniame tirpale (IgM) agliutinuojančius antikūnus.

PROCEDŪROS PRINCIPAS
Su šiais reagentais naudojamos procedūros yra paremtos agliutinacijos principu. Ortho BioVue sistemoje panaudota stulpelinės agliutinacijos technologija, naudojant stiklinius rutuliukus ir stulpelyje esantį reagentą. . Normaliame žmogaus serume ar plazmoje esantys antikūnai agliutinuos atitinkamus antigenus išreiškiančius eritrocitus. Į stulpelio reakcijos kamerą įpylusus serumo arba plazmos ir eritrocitų ir po to kasetę centrifuguojant, agliutinuotus eritrocitus pagauna stikliniai rutuliukai, o neagliutinuoti eritrocitai praeina į stulpelio dugną.

Reagentai
Ortho BioVue sistemos Reversinio skiediklio kasetės susideda iš 6 kolonėlių, į kurių sudėtį įeina buferinis tirpalas su jaučio albuminu ir makromolekuliniais potenciatoriais, taip pat ir konservantai: 0,1 % (pagal masę) natrio azidas ir 0,01M etilendiamintetraacto rūgštis (EDTA).

	Produktų kodai 707580 ir 707550
	Sudedamųjų dalių apibūdinimas

	1 – 6 stulpeliai: Reversinis skiediklis
	Potenciatorius optimaliai pritaikytas naudoti atliekant atvirkštinės grupės tyrimą 


LAIKYMO REIKALAVIMAI

Laikykite kasetes stačias 2–25°C temperatūroje.

Nelaikykite kasečių automatiškai atsišildančiame šaldytuve/šaldiklyje.

Nelaikykite kasečių šalia bet kokio šilumos šaltinio (pavyzdžiui, kaitinimo bloko, radiatoriaus, didelių instrumentų, šaldytuvo, šaldiklio ir kt. ar bet kokios tiesiogiai saulės apšviestos vietos).

ATSARGUMO PRIEMONĖS

  1.
Su visais kraujo mėginiais ir medžiagomis, naudotomis dirbant su kraujo mėginiais, elkitės kaip su potencialiais infekcijos sukėlėjais. Su visais kraujo mėginiais ir medžiagomis, naudotomis dirbant su kraujo mėginiais, dirbkite laikydamiesi geros laboratorinės praktikos reikalavimų.  0
  2.
Kai kurie kasečių komponentai gali būti vertinami kaip pavojingos ar potencialiai užkrečiamos atliekos. Visas medžiagas išmeskite laikydamiesi galiojančių taisyklių ir norminių teisės aktų. 2
  3.
Kai kuriuose kasečių komponentuose gali būti pavojingų cheminių medžiagų (pavyzdžiui, natrio azido). Tikslesnės informacijos ieškokite medžiagų saugos duomenų lape (MSDS – angl. Material Safety Data Sheet ), kurį galite gauti iš „Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.“.

  4.
Nenaudokite reagentų praėjus etiketėje nurodytam galiojimo laikui.

  5.
Kasetės užšaldymas ar skysčio išgaravimas dėl karščio gali kliudyti neagliutinuotiems eritrocitams laisvai praeiti pro stiklinių rutuliukų stulpelį.

  6.
Nenaudokite kasečių, kurios atrodo pažeistos (pavyzdžiui, pažeistas folijos dangtelis, įskilimai ar burbuliukai stulpelyje) ar turi išdžiūvimo požymių (skysčio lygis yra sulig stiklinių rutuliukų viršumi ar žemiau) arba spalvos pakitimo požymių (dėl bakterinio užteršimo, kuris gali lemti neteisingas reakcijas).

  7.
Naudokite Ortho BioVue sistemos centrifugą, kad būtų užtikrinti sistemai reikiami centrifugavimo parametrus. Tinkamas centrifugos kalibravimas yra svarbus tiksliems rezultatams gauti.
  8.
Klaidingus rezultatus galima gauti dėl netinkamos bet kurio diagnostinio testo atlikimo technikos. Pačios dažniausios šių rezultatų priežastys yra:

· Kitokios nei nurodyta skyriuje „Mėginio paėmimas ir paruošimas“ eritrocitų koncentracijos naudojimas

· Procedūros metu naudojamų pagalbinių medžiagų mikrobinis užteršimas

· Ląstelinių medžiagų turinčių mėginių naudojimas (trukdo eritrocitams laisvai praeiti pro stulpelį)

· Stipriai hemolizuotų mėginių naudojimas (gali trukdyti įvertinti reakcijas stulpelyje)

MĖGINIO PAĖMIMAS IR PARUOŠIMAS

Prieš imant mėginius, pacientų ar donorų specialiai paruošti nereikia. Kraujas turi būti imamas patvirtintais medicininiais metodais. Galima naudoti mėginius, paimtus su antikoaguliantu ar be antikoagulianto. 

Paimtus mėginius reikia tirti kaip galima greičiau. Jei tyrimas yra atidedamas, mėginius reikia laikyti 2–8°C temperatūroje. Sukrešėjusius mėginius arba į EDTA, hepariną ar natrio citratą paimtą kraują reikėtų ištirti ne ilgiau kaip per septynias dienas. Donoro kraują galima tirti iki galiojimo laiko pabaigos.

REAGENTŲ PARUOŠIMAS

Ortho BioVue sistemos kasetė tiekiama paruošta naudoti. Kiekvienas stulpelis yra tinkamas vienam tyrimui. Norint išsaugoti reagentų vientisumą, kasetė yra sandariai užlydyta aliuminio folija. Nuplėšus foliją, kasetes reikia panaudoti per vieną valandą. Nenaudokite kasečių, jei skysčio lygis stulpelyje yra sulig stiklinių rutuliukų viršumi ar žemiau.

PROCEDŪRA

Toliau nurodyta procedūra yra skirta tik rankiniam BioVue kasetės tyrimui. Naudodami automatinius prietaisus laikykitės gamintojo pateiktų nurodymų. Laboratorijos privalo laikytis patvirtintų procedūrų, kad būtų parodytas šio produkto suderinamumas su automatinėmis sistemomis

.
Pateiktos medžiagos

400 kasečių (produkto kodas 707580)

100 kasečių (produkto kodas 707550)

(Sudedamųjų dalių apibūdinimo ieškokite skyriuje „Reagentai“)

Reikalingos, tačiau nepateiktos medžiagos

  1.
Ortho BioVue sistemos centrifuga

  2.
Fiziologinis tirpalas

  3.
Mikropipetė 10 µl, 40 µl ir 50 µl lašinimui

  4.
Reagentiniai eritrocitai (eritrocitų masė), 0,8 % arba 3 % AFFIRMAGEN®
  5.
Vienkartiniai pipečių antgaliai

  6.
Ortho BioVue sistemos darbo stovas (gaminio kodas 707830)

  7.
3 % – 5 % reagentiniai eritrocitai antikūnams nustatyti
Tyrimo procedūra
  1.
Prieš naudojimą leiskite kasetei įšilti iki kambario temperatūros. Kasetės juodą etiketę (brūkšninio kodo pusę) atsukite į save. Ant kasetės atitinkamai pažymėkite mėginio duomenis.

  2.
Nuplėškite folijos juostelę nuo kasetės viršaus. 

PASTABA.
Pašalinus foliją kasetė turi būti panaudota per valandą. Nenaudokite kasečių, jei skysčio lygis yra sulig stiklinių rutuliukų viršumi ar žemiau...

  3.
Atvirkštiniam kraujo grupės nustatymui:

· įpilkite 50 µl 0,8 % Affirmagen arba

· 10 µl 3 % Affirmagen į atitinkamas kasetės reakcijų kameras

  4.
Antikūnų patikrai tiesioginės agliutinacijos būdu (pasirenkama): 

· įpilkite 10 µl 3 %–5 % reagentinių eritrocitų į atitinkamas kasetės reakcijų kameras

  5.
Įpilkite 40 µl serumo/plazmos į atitinkamas kasetės reakcijų kameras Nelieskite reakcijos kameros pipetės antgaliu. Jei taip atsitiko, prieš pereidami prie kitos kameros pakeiskite pipetės antgalį.
  6.
Kasetę centrifuguokite Ortho BioVue sistemos centrifugoje. 

PASTABA.
Centrifuguoti reikia per 30 minučių nuo mėginių įdėjimo į reakcijos kameras.

  7.
Pasibaigus tyrimui kiekvieno stulpelio agliutinaciją ir/arba hemolizę įvertinkite iš abiejų pusių..

  8.
Užfiksuokite reakcijos stiprumą iš tos kasetės pusės, kurioje matomas stipresnis teigiamas rezultatas.

Kokybės kontrolės procedūros

Atvirkštinis skiediklis – tyrimui naudokite standartines atvirkštinio tipavimo procedūras. Reikia parinkti serumą/plazmą ir reagentinius eritrocitus tiek teigiamų, tiek ir neigiamų reakcijų demonstravimui.

REZULTATŲ ĮVERTINIMAS

	Teigiamas rezultatas (+)
	Eritrocitų agliutinacija yra teigiamas testo rezultatas, rodantis, kad mėginyje yra atitinkamų antigenų. Hemolizė su agliutinacija arba be jos yra laikoma teigiamu rezultatu.

	Neigiamas rezultatas (-)
	Jei nestebima nei eritrocitų agliutinacija, nei hemolizė, laikoma, kad gautas neigiamas testo rezultatas, rodantis, kad atitinkamų antigenų nebuvo aptikta. 


Dėl hemolizės reagentas virš rutuliukų stulpelio keičia spalvą iš šviesiai rausvos į raudoną. Dalinės hemolizės atveju agliutinacija gali įvykti arba ne.

	4+ reakcija
	Agliutinuoti eritrocitai suformuoja juostą rutuliukų stulpelio viršuje.

	3+ reakcija
	Dauguma agliutinuotų eritrocitų yra sulaikomi ar sugaunami viršutinėje rutuliukų stulpelio dalyje.

	2+ reakcija
	Agliutinuoti eritrocitai stebimi visame rutuliukų stulpelio ilgyje. Taip pat gali būti matoma nedidelė ląstelių sankaupa rutuliukų stulpelio dugne.

	1+ reakcija
	Dauguma agliutinuotų eritrocitų yra sulaikomi ar sugaunami apatinėje rutuliukų stulpelio dalyje. Taip pat bus matoma ląstelių sankaupa karoliukų kolonėlės dugne.

	0,5+ reakcija
	Dauguma agliutinuotų eritrocitų pereina ir suformuoja netvarkingą (nevienalytę) sankaupą rutuliukų stulpelio dugne. Maži agliutinatai matomi virš sankaupos.

	0 neigiama
	Visi eritrocitai pereina ir suformuoja vienalytę sankaupą rutuliukų stulpelio dugne.


Kraujo grupės nustatymas serumo ir eritrocitų būdy turi visada sutapti. Visi neatitikimai turėtų būti išaiškinti. Procedūrų, kurios naudojamos ieškant ABO nesutapimo priežasčių, ieškokite atitinkamame (-uose) techniniame (-iuose) vadove (-uose).
PROCEDŪROS APRIBOJIMAI

  1.
Norint užtikrinti tyrimo rezultatų tikslumą, reikia kruopščiai atlikti tyrimo procedūrą ir rezultatų interpretavimą. Laboratorijos, kurios naudojasi Ortho BioVue sistema, turi turėti programą, pagal kurią darbuotojai būtų išmokomi tinkamai dirbti ir elgtis su šiais produktais.

  2.
Dėl antigeno pakenkimo seni eritrocitai gali demonstruoti silpnesnį reaktyvumą nei švieži.

  3.
Fermentais apdoroti eritrocitai neturi būti naudojami su šiais reagentais.

  4.
Kai kurių pacientų (pvz., naujagimių, pagyvenusių žmonių ir pacientų, kurių imunitetas susilpnėjęs) numatomi ABO antikūnai gali būti silpni arba jų gali visai nebūti. Visų recipientų, kurių ABO grupė negali būti tiksliai nustatyta, kraujui perpilti turi būti naudojamas O eritrocitų grupės kraujas.

  5.
Nenormalūs serumo baltymai tyrimo mėginyje gali sukelti eritrocitų agregaciją, kuri gali būti interpretuojama kaip agliutinacija.

  6.
Nustatyta, kad plazmos papildai trukdo kai kuriems kraujo bankų tyrimams. Nėra duomenų, susijusių su trukdymu naudojant Ortho BioVue sistemą. Pastebėjus trukdymus, reikia naudoti problemų sprendimo metodus.

  7.
idelės molekulinės masės polimerai Reversiniame skiediklyje gali pagerinti eritrocitų antikūnų, kitokių nei numatomų izoagliutininai, nustatymą.

TIKĖTINI REZULTATAI*

Klinikinių tyrimų metu, atliekant mėginių atvirkštinį grupės nustatymą buvotoks pasiskirstymas Ortho BioVue sistemoje:

	Eritrocitai
	Ištirtų mėginių skaičius
	Teigiami mėginiai
	Neigiami mėginiai

	A1
	3651
	2163
	1488

	A2
	3651
	2145
	1506

	B
	3651
	3034
	617

	O
	3651
	34
	3617


BioVue metodu gautų atvirkštinio grupių nustatymo rezultatų ir mėgintuvėlyje atliktų tyrimų rezultatų sutapimas A1 ląstelių buvo 99,70 %, A2 ląstelių – 99,45 %, B ląstelių 99,78% ir O ląstelių – 99.37 %. Sutapimo procentai atspindi tik dviejų tyrimų atitikimą ir neparodo, kuriuo tyrimu gauti teisingi rezultatai.

*Duomenys yra „Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.“ dokumentacijoje.

SPECIFINĖS ATLIKIMO CHARAKTERISTIKOS

Ištyrus Ortho BioVue sistemos kasetėse esantį reversinį skiediklį, pasirodė, kad jis specifiškai agliutinuoja A1, A2 ir B eritrocitus, jei mėginyje yra atitinkami antikūnai.

TEKSTO PERŽIŪROS

[image: image14.png]fomo-cunica Diagnostics
a gv'vmwmgehumt company




	Peržiūros data
	Versija
	Techninių pakeitimų paaiškinimas*

	2004-02-29
	2.0
	Naujas formatas, techniškai tolygus 631300042 (atitinka IVD MDD reikalavimus).

	*
Pakeitimą reiškiantis ženklas rodo techninio papildymo vietą tekste (palyginti su ankstesne dokumento versija).


LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Laboratory biosafety manual. 2nd ed. World Health Organization, Avenue Appia 20, 1211 Geneva 27 Switzerland, 1993.

2. Biotechnology – Laboratories for Research, Development & Analysis – Guidelines for Handling, Inactivating and Testing of Waste. BS EN12740, BSI, 389 Cheswick High Road, London, W4 4AL, 1999.

3. Reisner RK, Gauthier CM, Williamson KR, Moore SB. Comparison of patient ABO/Rh/K typing by a column agglutination system and conventional tube methods. Transfusion 1993;33:Suppl 18S.

4. Pothiawala M, Musa G, Siwa C. Concordance of column agglutination technique to routine tube technique. Transfusion 1993;33:Suppl 18S.

SIMBOLIŲ GLOSARIJUS
Šio produkto ženklinimui gali būti naudojami tokie simboliai.
	
	
	

	[image: image1.png]



	
	[image: image2.png]EC

REP





	[image: image3.png]



	

	Dėmesio: žiūrėkite naudojimo instrukcijas
	Oficialus atstovas
	
	

	[image: image4.png]LOT




	
	
[image: image5.wmf] 


	
	Laikyti sausai

	Serijos numeris
	In vitro diagnostikai
	[image: image6.png]




	[image: image7.png]



	
	[image: image8.png]REF





	Dužus, elgtis atsargiai

	Naudoti iki/tinkamumo laiko pabaigos data (CCYY-MM-DD)
	Gaminio kodas
	

	
	
	[image: image9.png]




	[image: image10.png]



	
	[image: image11.png]



	
	

	
	
	Šita puse į viršų
	Kasetė

	Laikymo temperatūra
	
	


[image: image15.png]EC

REP




[image: image16.wmf]
�


0123�
�


















��
�
��
Ortho-Clinical Diagnostics


Johnson & Johnson


50 – 100 Holmers Farm Way


High Wycombe


Buckinghamshire


HP12 4DP


United Kingdom


�
�
�
�
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.


Raritan, New Jersey 08869�
© Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., 2003. All rights reserved.�
�






�
Ortho-Clinical Diagnostics 100 Indigo Creek Drive Rochester, NY 14626-5101�
When this Test Methodology Sheet is replaced, sign and date below and retain as specified by local regulations or laboratory policies, as appropriate.�
�
VITROS is a trademark of Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. © Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., 1996 – All rights reserved. Printed in USA�
Signature:�
�
Obsolete Date:�
�
�









Versija 2.0
Publ. nr. 63130004_LT
1
6
Publ. nr. 63130004_LT
Versija 2.0
Versija 2.0
Publ. nr. 63130004_LT
5

[image: image17.wmf]_1141719838.doc
[image: image1.png]IVD







