	
[image: image1.png]



       Sekusept® Plus naudojimo instrukcija


Sekusept® Plus - patogi ir švelni priemonė instrumentų plovimui ir dezinfekcijai su patentuota veiksmingąja medžiaga – gliukoprotaminu ( be aldehidų, be ketvirtinių amonio junginių ). Preparatas gerai plauna ir dezinfekuoja bet kuriuos medicinius instrumentus, įskaitant endoskopus. Preparatas rekomenduojamas Olympus, ypač tinka naujagimių skyriams, nes nesukelia alergijų yra nekenksmingas. 
Savybės. Platus veikimo spektras. Veikia bakterijas (taip pat TBC), grybelius, virusus (HBV, ŽIV, Vaccinia, Adeno, Papova, Rota ir Herpes). Saugiai išplauna ir dezinfekuoja visus medicinius instrumentus (kraują, baltymus ir kitas biologines išskyras). Efektyviai veikia daugeliu atvejų atsparius stafilokokus (MRSA). Sudėtyje yra gliukoprotamino, nėra aldehidų ir ketvirtinių amonio junginių, nekenkia vartotojui ir aplinkai – biologiškai suįra. Medžiagos suderinamumas su kitomis medžiagomis plačiai ištirtas (tinka metalui, sintetinėms medžiagoms, stiklui, plastmasiai, nerūdijančio plieno gaminiams, elastomerams ir kt.). Sudėtyje turi korozijos inhibitorių. 
Sudėtis. Antimikrobinės veiksmingosios medžiagos, nejoniniai tenzidai, tirpiklis, rišančios medžiagos, plovimo savybes stiprinančios medžiagos, korozijos inhibitoriai, dažančios ir aromatą suteikiančios medžiagos. 100 g preparato yra: 25 g gliukoprotamino. Sudėtyje nėra aldehidų, chloro preparatų, rūgščių. 
Panaudojimo sritis. Medicininių instrumentų dezinfekcijos priemonė. Preparato darbinis tirpalas pakartotinai naudojamas 14 parų. Tinka naudoti ultragarsinėse plovimo-dezinfekcijos mašinose.
Naudojimo rekomendacijos. Praskiesti tirpalą vandeniu (max 40º C, rekomenduojamas dozatoriaus naudojimas, pridedamas). Instrumentus pamerkti į Sekusept Plus tirpalą. Atkreipti dėmesį į tai, kad instrumentai būtų visiškai apsemti. Praėjus nurodytam dezinfekcijos laikui, instrumentus išimti iš tirpalo ir nuplauti distiliuotu arba demineralizuotu vandeniu.
	Mikrobiologinių ir virusologinių tyrimų rezultatai
	Kocentracija, %
	Ekspozicijos laikas

	Instrumentų dezinfekcija
	1,5

2,5

4,0
	1 val.

30 min.
15 min.

	TBC
	1,0
	30 min.

	Intrumentų dezinfekcija ultragarso vonioje
	4,0
	5 min.

	Veiksmingumas prieš virusus

- Hepatito B

- ŽIV
- Vaccinia, Adeno tipas II, Papova SV40
	1,5

2,5

4,0
1,0
4,0
	1 val.
30 min.

15 min.

30 min.

5 min.


Gamintojas: Ecolab GmbH & Co. OHG

Postfach 13406, D-40554

Dusseldorf
Atstovas Lietuvoje:

UAB „Vitrolab“

Baltų pr. 36-11, Kaunas

Tel. / faksas: (8-37) 33 33 17, 33 33 29

_1069564236.doc
[image: image1.png]






