[image: image1.jpg]



Sekusept® Pulver naudojimo instrukcija

Efektyvi dezinfekcinė valymo priemonė endoskopams, medicininiams instrumentams ir paviršiams

Naudojimas: endoskopų ir visų medicininių instrumentų, pagamintų iš metalo, chromo, nikelio, plieno, gumos, plastmasės, taip pat skirtų nejautrai, urologijai ir chirurgijai valymui ir dezinfekcijai. Tinka medicininiams paviršiams, dantų protezams ir ultragarsinėms vonioms. Ši priemonė netinka instrumentams, kurie yra mechaniškai pažeisti. 

Naudojimosi instrukcija: Tiksli tirpalo koncentracija lengvai paruošiama su komplekte esančiu matavimo šaukšteliu (20 g miltelių). Įpilti norimą vandens kiekį į indą. Įdėti 20 g Sekusept® Pulver 1 litrui vandens. Išmaišyti tirpalą keletą kartų maišymo šaukšteliu, nešildyti. Po 15 min. tirpalas paruoštas naudojimui. Norint padidinti preparato veikimą iki TBC poveikio, po 15 min. į kiekvieną litrą tirpalo įpilti nuo 10 iki 20 ml (priklauso nuo ekspizicijos laiko) aktyvatoriaus. Po 15 min. kai nusidažo mėlyna spalva, tirpalas yra paruoštas naudojimui. Įdėti instrumentus, endoskopus ar nejautrai skirtus reikmenis į Sekusept® Pulver tirpalą. Svarbu, kad visos instrumentų dalys būtų apsemtos. Po rekomenduojamo valymo-dezinfekcijos laiko ištraukti instrumentus ir praskalauti juos geriamu vandeniu (geriau naudoti sterilų distiliuotą ar dejonizuotą vandenį). Paviršius nuvalyti dezinfekuojančiu skysčiu ir palikti veikti. Tirpalą ruošti kiekvieną dieną, kad būtų šviežias. 
Tik profesionaliems vartotojams.
Mikrobiologinių ir virusologinių tyrimų rezultatai

	
	Koncentracija ( %)
	Ekspozicija

	Baktericidinis, EN 13727; EN 14561
	1% + 1%A*

1,5% + 1,5%A*

2% + 2%A*
	60 min.

30 min.

15 min.

	Fungicidinis/Mielocidinis, EN 13624; EN 14562
	1% + 1%A*

1,5% + 1,5%A*

2% + 2%A*
	60 min.

30 min.

      15 min.

	Tuberkuliocidinis, EN 14563; EN 14348
	1% + 1%A*

1,5% + 1,5%A*

2% + 2%A*
	60 min.

30 min.

      15 min.

	Virucidinis, EN 14476
	2% + 2%A*
	30 min.



	Adeno
	2% + 2%A*
2%
	    5 min.

    15 min.

	Rota
	2% + 2%A*

1%
	5 min.

1 h

	Polio
	2% + 2%A*
	30 min.

	Papova
	2%
	5 min.

	Paviršių dezinfekcija sut. su VAH mechaniškai valant (baktericidinis, mielocidinis)


	Švariomis sąlygomis
	1,5%

0,5%
	1 h

4 h

	
	Užterštomis sąlygomis 
	1,5%

1,0%
	1 h

4 h

	Virucidinis (įsk. HBV, HCV, HIV) – sut. su RKI rekomendacija 01/2004 
	2%
	15 min.

	Sporocidinis (PZH)
	2% + 2% A*
	6 h


* A –Sekusept Pulver Aktyvatorius
Sudėtis:  Sekusept® Pulver milteliai: aktyviosios medžiagos 100 g miltelių: 20 g natrio perkarbonatas, 15 g tetracetyletilendiaminas (TAED).

Darbo saugos taisyklės ir pavojai: R22 pavojingas prarijus. R36/38 dirgina odą ir akis. S2 laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. S22 neįkvėpti dulkių. S25 vengti patekimo į akis. S26 patekus į akis, nedelsiant gausiai išplauti vandeniu ir skubiai kreiptis į gydytoją. S37 mūvėti tinkamas pirštines. Saugoti konteinerio turinį nuo drėgmės. Laikyti originalioje pakuotėje žemesnėje negu 25°C temperatūroje, sandariai uždarytą. Nemaišyti dezinfekcinių priemonių su kitais produktais, išskyrus tuos, kurių kombinacijai yra atliktas mikrobiologinis tyrimas. 
Gamintojas:
Ecolab GmbH & Co. OHG

Postfach 13406, D-40554

Düsseldorf, Vokietija
Atstovas Lietuvoje:

UAB „VITROLAB“

Baltų pr. 36-11, Kaunas

Tel. / faksas: (8-37) 33 33 17, 33 33 29

