## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA ,,Laboratoriniai prietaisai COVID - 19 laboratorijai"
Bendrieji reikalavimai:
1. Į prietaiso kainą turi būti įskaičiuotos prietaiso pristatymo, instaliacijos ir personalo apmokymo išlaidos.
2. Nustatomas garantinio aptarnavimo laikotarpis nurodomas atskiros pirkimo dalies techninėje specifikacijoje.
3. Prietaiso garantija turi apimti nemokamą prietaiso remontą ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad vartotojas galėtų visavertiškai naudotis prietaisu visą garantijos laikotarpį. Garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo datos.
4. Prekės privalo būti CE sertifikuotos (CE ženklas). CE sertifikatus privaloma pateikti kartu su pasiūlymu.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą.
6. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus pdf formatu su vertimu į lietuvių kalbą, jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
7. Prietaiso instaliaciją, vartotojo mokymus dirbti prietaisu, garantinį aptarnavimą ir remontą atlieka gamintojo įgaliotas asmuo. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra įrangos gamintojo įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos garantinį aptarnavimą.
8. Pasirašius sutartį, kartu su prietaisu privaloma pateikti instrukciją lietuvių ir/ar anglų kalbomis.
2 pirkimo dalis | Laboratorinis šaldiklis. Perkamas kiekis 7 vnt.
| Parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė | ARCTIKO LF 300
| Šaldiklio konstrukcija | Vertikalus. | Vertikalus.
| Talpa | ≥ 340 litrų | 346 litrai
| Palaikoma temperatūra | ≤ - 20 ºC | nuo -10 iki -30 ºC
| Šaldymo agentas | Šaldymo agentas gali būti: HFCs, HFOs, natūralios medžiagos (propanas, etanas, izobutanas ir kt.) Šaldymo agentas turi būti netoksinė medžiaga. Šaldymo agentas negali būti CFC, HCFC. | R290 (propanas)
| Temperatūros jutiklis | PT1000 arba NTC | PT1000
| Šaldiklio pagrindas | Su keturiais ratukais (lengvam judėjimui). | 4 ratukai, 2 iš jų fiksuojami
| Šaldiklio izoliacinės sienelės storis | ≥ 50 mm | 60 mm
| Išoriniai matmenys | Išoriniai šaldiklio matmenys (Aukštis x Plotis x Gylis arba Aukštis x Gylis x Plotis ): ne didesni kaip (2000 x 1150 x 1000) mm. | 1997x700x520 mm
| Durys | Su užraktu | Rakinamas raktu
| Šaldiklio vidus | 1. Šaldiklio vidus iš nerūdijančio plieno (nerūdijantis plienas gali būti dengtas kitomis medžiagomis). 2. Ne mažiau kaip 4 nerūdijančio plieno (nerūdijantis plienas gali būti dengtas kitomis medžiagomis) lentynos, kurių aukštį galima reguliuoti pagal poreikį. | 1. Vidus nerudijančio plieno 2. Nerudijančio plieno 4 lentynos, keičiamo auksčio (3 standartinėj komplektacijoje + pridedame 5060006-01)
| Šaldiklio valdiklio pateikiami duomenys | Informacija pateikiama vaizdiniais ir garsiniais signalais apie: 1. Viršytą operatoriaus nustatytą temperatūrą. 2. Neuždarytas (praviras) duris. 3. Galios sutrikimus/elektros energijos tiekimo sutrikimus. 4. Temperatūrinio jutiklio sutrikimus. | Informacija pateikiama vaizdiniais ir garsiniais signalais apie: 1. Virtšyta (didžiausia riba ir mažiausia riba) operatoriaus nustatytą temperatūrą. 2. Neuždarytas duris. 3. Energijos tiekimo sutrikimus. 4. Temperatūrinio jutiklio sutrikimus.
| Elektros energijos šaltinis | Elektros tinklas nominalios vertės 230V 50Hz. | 230V 50/60Hz
| Elektros energijos suvartojimas per parą | ≤ 10 kWh | 8.4 kWh
| Garantinis laikotarpis | Garantija ≥ 24 mėnesių. | 24 mėnesių garantinis laikotarpis
| USB jungtis | Duomenims keistis su išorine duomenų laikmena. | USB jungtis, programinės įrangos atnaujinimui ir duomenų perdavimui.
| 2 pirkimo dalies suma be PVM Eur: |  |  | 17731
| 21% PVM suma Eur: |  |  | 3 723,51
| 2 pirkimo dalies suma su PVM Eur: |  |  | 21 454,51
3 pirkimo dalis | Laboratorinis šaldytuvas. Perkamas kiekis 7 vnt.
| Parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė | ARCTIKO LR 300®
| Šaldytuvo konstrukcija | Vertikalus. | Vertikalus.
| Talpa | ≥ 340 litrų | 346 litrai
| Palaikoma temperatūra | Ne siauresnis palaikomos temparatūros diapazonas kaip: nuo 2 ºC iki 8 ºC | nuo 1 ºC iki 10 ºC
| Temperatūros jutiklis | PT1000 arba NTC | PT1000
| Šaldymo agentas | Šaldymo agentas gali būti: HFCs, HFOs, natūralios medžiagos (propanas, etanas, izobutanas ir kt.) Šaldymo agentas turi būti netoksinė medžiaga. Šaldymo agentas negali būti CFC, HCFC. | R290 (propanas)
| Šaldytuvo pagrindas | Su keturiais ratukais (lengvam judėjimui). | 4 ratukai, 2 iš jų fiksuojami
| Šaldytuvo izoliacinės sienelės storis | ≥ 50 mm | 60 mm
| Išoriniai matmenys | Išoriniai šaldytuvo matmenys (Aukštis x Plotis x Gylis arba Aukštis x Gylis x Plotis ): ne didesni kaip (2000 x 1150 x 1000) mm. | 1997x700x520 mm
| Durys | Su užraktu | Rakinamas raktu
| Šaldytuvo vidus | 1. Šaldytuvo vidus iš nerūdijančio plieno (nerūdijantis plienas gali būti dengtas kitomis medžiagomis). 2. Ne mažiau kaip 4 nerūdijančio plieno (nerūdijantis plienas gali būti dengtas kitomis medžiagomis) lentynos, kurių aukštį galima reguliuoti pagal poreikį. | 1. Vidus nerudijančio plieno 2. Nerudijančio plieno 4 lentynos, keičiamo auksčio (3 standartinėj komplektacijoje + pridedame 5060006-01)
| Šaldytuvo valdiklio pateikiami duomenys | Informacija pateikiama vaizdiniais ir garsiniais signalais apie: 1. Viršytą operatoriaus nustatytą temperatūrą. 2. Neuždarytas (praviras) duris. 3. Galios sutrikimus/elektros energijos tiekimo sutrikimus. 4. Temperatūrinio jutiklio sutrikimus. | Informacija pateikiama vaizdiniais ir garsiniais signalais apie: 1. Virtšyta (didžiausia riba ir mažiausia riba) operatoriaus nustatytą temperatūrą. 2. Neuždarytas duris. 3. Energijos tiekimo sutrikimus. 4. Temperatūrinio jutiklio sutrikimus.
| Elektros energijos šaltinis | Elektros tinklas nominalios vertės 230V 50Hz. | 230V 50/60Hz
| Elektros energijos suvartojimas per parą | ≤ 5 kWh | 2.3 kWh
| Garantinis laikotarpis | Garantija ≥ 24 mėnesių. | 24 month
| USB jungtis | Duomenims keistis su išorine duomenų laikmena. | USB jungtis, programinės įrangos atnaujinimui ir duomenų perdavimui.
| 3 pirkimo dalies suma be PVM Eur: |  |  | 14255.99
| 21% PVM suma Eur: |  |  | 2 993,76
| 3 pirkimo dalies suma su PVM Eur: |  |  | 17 249,75
5 pirkimo dalis | Automatinių pipečių komplektai. Komplektą sudaro 4 skirtingų tūrių pipetės. Perkamas kiekis - 3 komplektai.
| Parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė | Komplektą sudaro Sartorius M-line pipečių komplektas cat. LH-725662 (cat. 725030 tūris 2 – 20 μl, cat. 725060 tūris 20 – 200 μl, cat. 725070 tūris 100 – 1,000 μl, stovas cat. 725620) bei Sartorius M-line 725020 ( 0.5 – 10 μl). Viso 4 pipetės ir stovas.
| Keičiamo tūrio vienkanalių automatinių pipečių ir joms skirto stovo komplektas | Komplektą sudaro: keturių skirtingų tūrių intervalų vienkanalės automatinės pipetės ( 4 vnt.) ir joms skirtas stovas - laikiklis (1 vnt.) | Komplektą sudaro 4 vnt. skirtingų tūrių vienakanalės automatinės pipetės ir joms skirtas stovas.
| Automatinės pipetės tūrio fiksavimo sistema | Būtina tūrio keitimo ir tūrio fiksavimo sistema. | Tūrio keitimo sistema naudojant ratuką, tūrio fiksavimo sistema naudojant mygtuką.
| Pipetės spalvinis žymėjimas | Būtinas spalvinis žymėjimas, priklausomai nuo pipetės darbinio tūrio. | Pipetės spalviškai sužymėtos priklausomai nuo tūrio.
| Metrologinė patikra | Būtina. Būtina pateikti pipečių patikros sertifikatą iš gamintojo. | Pipetės turi gamintojo atliktą metrologinę patikrą.
| Kalibravimo galimybė | Būtina | Pipetės gali būti kalibruojamos, tam tikslui į komplektą įeina kalibravimo rankenėlė.
| Antgalio numetimas | Turi būti atskiras antgalio numetimo mygtukas. | Atskiras mygtukas antgaliams numesti.
| Autoklavavimo galimybės | Turi būti galimybė autoklavuoti apatinę pipetės dalį. | Visos pipetės yra pilnai autoklavuojamos.
| Kompletą sudarančių pipečių tūriai | Kintamo tūrio vienkanalė cilindrinio pistono pipetė 1-10 μl – 1 vnt. Kintamo tūrio vienkanalė cilindrinio pistono pipetė 2-20 μl – 1 vnt. Kintamo tūrio vienkanalė cilindrinio pistono pipetė 20-200 μl – 1 vnt. Kintamo tūrio vienkanalė cilindrinio pistono pipetė 100-1000 μl – 1 vnt. | Kintamo tūrio vienkanalė cilindrinio pistono pipetė 0.5-10 μl – 1 vnt. Kintamo tūrio vienkanalė cilindrinio pistono pipetė 2-20 μl – 1 vnt. Kintamo tūrio vienkanalė cilindrinio pistono pipetė 20-200 μl – 1 vnt. Kintamo tūrio vienkanalė cilindrinio pistono pipetė 100-1000 μl – 1 vnt.
| Siūlomų pipečių siurbimo tikslumas ir glaustumas | 100-1000 μl pipetės siurbimo: tikslumas - (0,8 ± 0,1) %, glaustumas - (0,2 ± 0,05) % 20-200 μl pipetės siurbimo: tikslumas - (0,8 ± 0,1) %, glaustumas - (0,3 ± 0,05) % 2-20 μl pipetės siurbimo: tikslumas - (1,5 ± 0,2) %, glaustumas - (0,5 ± 0,05) % 1-10 μl pipetės siurbimo: tikslumas - (1,5 ± 0,2) %, glaustumas - (0,6 ± 0,05) % | 100-1000 μl pipetės siurbimo: tikslumas - 0,7 %, glaustumas - 0,2 % 20-200 μl pipetės siurbimo: tikslumas - 0,6%, glaustumas - 0,2 % 2-20 μl pipetės siurbimo: tikslumas - 1 %, glaustumas - 0,5 % 1-10 μl pipetės siurbimo: tikslumas - 1 %, glaustumas - 0,6 %
| Pipečių stovas - laikiklis | Suderintas su siūlomomis pipetėmis. Stovas - laikiklis skirtas laikyti pipetes. | Stovas skirtas laikyti Sartorius pipetėms.
| Garantinis laikotarpis | ≥ 12 mėnesiai. | 12 mėnesių garantinis laikotarpis.
| 5 pirkimo dalies suma be PVM Eur: |  |  | 1800
| 21% PVM suma Eur: |  |  | 378
| 5 pirkimo dalies suma su PVM Eur: |  |  | 2178