## Pasiūlymas
PASIŪLYMO FORMA
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data: | 2025-07-03
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai |  |  |  | Olympus Sverige Aktiebolag (Lietuvoje veikianti per filialą „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“)
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai |  |  |  | 9000273809
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai |  |  |  | P/d 1816, 171 23 Solna, Švedija (L. Zamenhofo g. 3, Vilnius)
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi |  |  |  | LT100009813015
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  |  |  | LT077044060008063000, AB SEB bankas, b.k. 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  |  |  | xxx
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas: |  |  |  | xxx
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  |  |  | Įgaliotas atstovas, Andrius Simonaitis
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  |  |  | xxx
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
1. Siūlomos prekės ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, komplektas | Kaina 1 kompl. eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM
Vaizdo endoskopine sistema | Olympus, Japonija | EVIS X1 | 1 | 57762.51 | 69892.6371

## Subtiekėjai ir priedai
SUBTIEKĖJAI
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai)
2 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
3 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą
4 | EU certificate |  |  |  | Taip
5 | Igaliojimas SE CO |  |  |  | Taip
6 | PoA Olympus Sverige AB (OLI) |  |  |  | Taip
7 | Bukletai |  |  |  | Ne
8
9
10
11
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina (arba Prekių kiekis), išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS. Tiekėjui nurodžius teikiamo pasiūlymo konfidencialią informaciją/dokumentus, kartu su pasiūlymu būtina pateikti konfidencialumą pagrindžiančius (laikantis tai sričiai taikomos praktikos) argumentuotus įrodymus/dokumentus.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Įgaliotas atstovas
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Andrius Simonaitis

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą*. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pateikti su pasiūlymu. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma jei perkama tokio tipo įranga).
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 36 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 20 gydytojų (mokymų trukmė: ne mažiau 6 akademinės valandos),
2. Mokymai ≥ 1 inžinierių (mokymų trukmė: ne mažiau 2 akademinės valandos).
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti; Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma specialiųjų pirkimo sąlygų 4 p. nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus. 1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

## Techninė specifikacija
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti | EVIS X1, Olympus
2 | Vaizdo centras | 1 vnt. | CV-1500
2.1 | Vaizdo sistema skirta: | 1. Naudoti su endoskopais, endoskopinei diagnostikai, gydymui; | 1. Naudoti su endoskopais, endoskopinei diagnostikai, gydymui, Failas"Bukletai" psl.8
|  | 2. Suderinama su turimais endoskopais ligoninėje: 1100/190/185 serija (GIF-H190, GIF-H185, CF-H185L, CF-HQ1100DL) | 2. Suderinama su turimais endoskopais ligoninėje: 1100/190/185 serija (GIF-H190, GIF-H185, CF-H185L, CF-HQ1100DL), Failas"Bukletai" psl.6-7
2.2 | Stebėjimas specialiu apšvietimu: | 1. Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas; | 1. Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas, Failas"Bukletai" psl.2,4
|  | 2. Siauro spektro atvaizdavimas stebėjimo režimas, skirtu kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui; | 2. Siauro spektro atvaizdavimas stebėjimo režimas, skirtu kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui, NBI, Failas"Bukletai" psl. 2,4
|  | 3. Raudonojo dichromatinio spektro atvaizdavimas stebėjimo režimas pagerina giliųjų kraujagyslių ir kraujavimo taškų matomumą. | 3. Raudonojo dichromatinio spektro atvaizdavimas stebėjimo režimas pagerina giliųjų kraujagyslių ir kraujavimo taškų matomumą, RDI, Failas"Bukletai" psl.2,4
2.3 | Vaizdo pagerinimo funkcija: | 1. Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimas rėžimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus; | 1. Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimas rėžimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus, TXI, Failas"Bukletai" psl.2,4
|  | 2. Vaizdo ryškumo nustatymas ir kontrasto reguliavimo rėžimas, išsaugo ryškių endoskopinio vaizdo sričių ryškumą ir koreguoja tamsių vaizdų ryškumą. | 2. Vaizdo ryškumo nustatymas ir kontrasto reguliavimo rėžimas, išsaugo ryškių endoskopinio vaizdo sričių ryškumą ir koreguoja tamsių vaizdų ryškumą, BAI-MAC, Failas"Bukletai" psl.2,4
2.4 | Vaizdo ekrane funkcija | 1. Vaizdas vaizde arba analogiška; | 1. Vaizdas vaizde, PIP, Failas"Bukletai" psl. 2,4,13
|  | 2. Vaizdas ne vaizde arba analogiška. | 2. Vaizdas ne vaizde, POP, Failas"Bukletai" psl. 2,4,13
2.5 | Elektroninis stebimo vaizdo mastelio keitimas | Ne mažiau 3 rėžimų. | 3 rėžimai, Failas"Bukletai" psl. 2,4,13
2.6 | Pritaikomųjų jungiklių nustatymai, su galimybe užprogramuoti | 1. Ne mažiau kaip 4 endoskopo (nuotoliniai jungikliai) mygtukus; | 1. 5 endoskopo (nuotoliniai jungikliai) mygtukus, Failas"Bukletai" psl. 2,4,13
|  | 2. Ne mažiau kaip 3 jutiklinio skydelio pagrindinių funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus; | 2. 3 jutiklinio skydelio pagrindinių funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus, Failas"Bukletai" psl. 2,4,13
|  | 3. Ne mažiau kaip 10 jutiklinio skydelio pritaikomų funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus. | 3. 10 jutiklinio skydelio pritaikomų funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus, Failas"Bukletai" psl. 2,4,13
2.7 | Automatinis stiprinimo valdymas | Būtina | Automatinis stiprinimo valdymas, AGC, Failas"Bukletai" psl. 2,4,12
2.8 | Diafragmos rėžimas: | 1. Automatinis; | 1. Automatinis, Failas"Bukletai" psl. 2,4,12
|  | 2. Didžiausios reikšmės (maksimalus); | 2. Didžiausios reikšmės (maksimalus), Failas"Bukletai" psl. 2,4,12
|  | 3. Vidutinis. | 3. Vidutinis, Failas"Bukletai" psl. 2,4,12
2.9 | Signalų išvesties formatas: | 12G-SDI , 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI signalo išvestis arba analogiškos | 12G-SDI , 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI signalo išvestis, Failas"Bukletai" psl. 2,4,12
2.10 | Vaizdo kraštinių ekrane santykio nustatymas, galimi pasirinkimai | 16:9, 4:3. | 16:9, 4:3, Failas"Bukletai" psl. 2,4,13
2.11 | Paciento duomenų įvedimas | Ne mažiau 40 pacientų duomenų | 50 pacientų duomenų, Failas"Bukletai" psl. 2,4
2.12 | Prietaiso valdymo kalba | Lietuvių | Lietuvių, Failas"Bukletai" psl. 16
2.13 | Vaizdo dydžio ekrane pasirinkimas | Endoskopinio vaizdo dydį galima pasirinkti iš ≥ 2 rėžimų | Endoskopinio vaizdo dydį galima pasirinkti iš 2 rėžimų, Failas"Bukletai" psl. 2,4
2.14 | Vaizdų išsaugojimo atmintis | 1. Vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas; | 1. Vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas, Failas"Bukletai" psl. 14
|  | 2. Įrašymo formatai TIFF, JPEG arba analogiški | 2. Įrašymo formatai TIFF, JPEG, Failas"Bukletai" psl. 2,4,14
2.15 | Jutiklinis skydelis | Rodoma vaizdo sistemos centro ir veiksmų mygtukų būsena | Rodoma vaizdo sistemos centro ir veiksmų mygtukų būsena, Failas"Bukletai" psl. 9-10
2.16 | Šviesos šaltinis, tyrimų lempa | ≥ 5 LED ar lygiavertis | 5 LED, Failas"Bukletai" psl.2,4
2.17 | Oro tiekimas | ≥ 4 lygiai | 4 lygiai, Failas"Bukletai" psl. 12
2.18 | Apšvietimo ryškumo nustatymas | ≥17 padalų | 17 padalų , Failas"Bukletai" psl. 11
2 | Skystųjų kristalų (LCD ar lygiavertis) monitorius | 1 vnt. | OEV321UH
2.1 | Dydis | ≥31” įstrižainė | 31,5” įstrižainė, Failas"Bukletai" psl. 18,20
2.2 | Skirtas naudoti medicinoje | Būtina | Skirtas naudoti medicinoje, Failas"Bukletai" psl. 21-26
2.3 | Įvestys | 3G-SDI, 12G-SDI, DVI-D, DisplayPort, HDMI arba lygiaverčiai | 3G-SDI, 12G-SDI, DVI-D, DisplayPort, HDM, Failas"Bukletai" psl. 18,20
2.4 | Vaizdo perteikimas dviem kanalais | 1.Vaizdas vaizde arba lygiavertis | 1.Vaizdas vaizde PIP, Failas"Bukletai" psl. 18,20
|  | 2. Vaizdas ne vaizde arba lygiavertis | 2. Vaizdas ne vaizde POP, Failas"Bukletai" psl. 18,20
2.5 | Skiriamoji geba | Ne mažesnė nei 3840 x 2160 | 3840 x 2160, Failas"Bukletai" psl. 18,20
2.6 | Spalvų skaičius | Ne mažiau 1000 mln. | 1070 mln., Failas"Bukletai" psl. 18,20
3 | Vežimėlis endoskopinei įrangai | 1 vnt. | WM-NP3
3.1 | Laikiklis vaizdo monitoriui | Tvirtinamas ant vežimėlio su integruota dujine spyruokle (dujinis cilindaras) arba lygiavertis | Tvirtinamas ant vežimėlio su integruota dujine spyruokle (dujinis cilindaras) , Failas"Bukletai" psl. 35,36
3.2 | Endoskopų laikiklis endoskopams | Ne mažiau kaip dviem | Endoskopų laikiklis dviem endoskopams, Failas"Bukletai" psl. 37
3.3 | Skiriamasis transformatorius | Būtina | Skiriamasis transformatorius, Failas"Bukletai" psl. 29,32
3.4 | Centrinis el. įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas | Būtina | Centrinis el. įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas, Failas"Bukletai" psl. 29,32
3.5 | CO2 balionų laikiklis | Montuojamas endoskopiniame vežimėlyje | Montuojamas endoskopiniame vežimėlyje , Failas"Bukletai" psl. 38
4 | Vakuuminis siurblys | 1 vnt. | KV-6
4.1 | Indas skysčiams | ≥ 2 L, 2 vnt. | 2 L, 2 vnt., Failas"Bukletai" psl. 41,45
4.2 | Vakuumas | ≥ 95 kPa | 95 kPa , Failas"Bukletai" psl. 40,44
4.3 | Nominalus laisvasis oro srovės greitis. Ne mažiau 3 pradinių greičio nuostatų: | 1. ≥ 40 l/min., | 1. 40 l/min., Failas"Bukletai" psl. 40,44
|  | 2. ≥ 50 l/min., | 2. 50 l/min., Failas"Bukletai" psl. 40,44
|  | 3. ≥ 60 l/min. | 3. 60 l/min., Failas"Bukletai" psl. 40,44
5 | Peristaltinė apiplovimo pompa | 1 vnt. | OFP-2
5.1 | Reguliuojamas vandens srautas | 1. Per papildomą vandens kanalą: ≥220 ml/min; | 1. Per papildomą vandens kanalą: 230 ml/min. , Failas"Bukletai" psl. 50
|  | 2. Per instrumento kanalą: ≥700 ml/min. | 2. Per instrumento kanalą: 750 ml/min., Failas"Bukletai" psl. 50
5.2 | Automatinio išjungimo funkcija | Ne daugiau kaip po 30 sekundžių. | po 20 sekundžių, Failas"Bukletai" psl. 49
5.3 | Nuotolinio valdymo funkcija | valdoma endoskopo mygtuku | valdoma endoskopo mygtuku, Failas"Bukletai" psl. 49
5.4 | Komplektacija: | Ne mažiau kaip 2 litrų talpos vandens konteineris, atlaikantis garų sterilizavimą, ne mažiau kaip 1 vnt. | 2 litrų talpos vandens konteineris, atlaikantis garų sterilizavimą, 1 vnt., Failas"Bukletai" psl. 49
6 | Endoskopinė anglies dvideginio (CO2) dujų reguliavimo sistema | 1 vnt. | UCR
6.1 | Elektroninė dujų srauto kontrolė | Būtina | Elektroninė dujų srauto kontrolė, dujų srauto indikatorius užsidega žaliai, kai dujos yra tiekiamos, ir išsijungia, kai dujos netiekiamos , Failas"Bukletai" psl. 55-56
6.2 | Dujų slėgio sistemoje displėjus | Ne mažiau 5 indikatoriai (etapai) | 5 indikatoriai (etapai), Failas"Bukletai" psl. 58
6.3 | Dujų padavimo slėgis | Ne daugiau 49 kPa | 45 kPa, Failas"Bukletai" psl. 52,54,58
6.4 | Galimi ne mažiau kaip trys srauto nustatymai parenkant skirtingo diametro vamzdelius | Būtina | Galimi ne mažiau kaip trys srauto nustatymai parenkant skirtingo diametro vamzdelius, Failas"Bukletai" psl. 52,54
7 | Elektrochirurginis generatorius | 1 vnt. | ESG-150
7.1 | Prietaiso taikymo sritys | Elektrochirurginis generatorius skirtas audiniams pjauti ir koaguliuoti atliekant endoskopinę chirurgiją | Elektrochirurginis generatorius skirtas audiniams pjauti ir koaguliuoti atliekant endoskopinę chirurgiją, Failas"Bukletai" psl. 69
7.2 | Jutiklinis ekranas | Jame rodoma prie elektrochirurginio generatoriaus prijungtų priedų ir periferinės įrangos prijungimo būsena. Jis taip pat skirtas išvesties nuostatoms (pvz., režimui, išvesties galiai, poveikiui) rodyti bei keisti ir kitoms funkcijoms valdyti (pvz., procedūroms išsaugoti, ištrinti). | Jame rodoma prie elektrochirurginio generatoriaus prijungtų priedų ir periferinės įrangos prijungimo būsena. Jis taip pat skirtas išvesties nuostatoms (pvz., režimui, išvesties galiai, poveikiui) rodyti bei keisti ir kitoms funkcijoms valdyti (pvz., procedūroms išsaugoti, ištrinti), Failas"Bukletai" psl. 71
7.3 | Vartotojo lygiai. Turi turėti du skirtingus pagrindinio ekrano rodinius: | 1. Pagrindinio naudotojo lygio (basic ar lygiavertį) | 1. Pagrindinio naudotojo lygio (basic) 2. Aukštesnio naudotojo lygio (advance), Failas"Bukletai" psl. 61,65
2. Aukštesnio naudotojo lygio (advance ar lygiavertį)
7.4 | Darbo režimai:
7.4.1 | Monopolinis pjovimas arba analogiškas | ≥ 120 W | Endoskopinis monopolinis impulsinis pjovimas 120 W, Failas"Bukletai" psl. 63,67
7.4.2 | Endoskopinis monopolinis impulsinis pjovimas arba analogiškas | ≥ 120 W | Endoskopinis monopolinis impulsinis pjovimas 120 W, Failas"Bukletai" psl. 63,67
7.4.3 | Monopolinė minkšta koaguliacija arba analogiškas | ≥ 120 W | Monopolinė minkšta koaguliacija 120 W, Failas"Bukletai" psl. 63,67
7.4.4 | Monopolinė forsuota koaguliacija (ForcedCoag) arba analogiškas | ≥ 120 W | Monopolinė forsuota koaguliacija 120 W, Failas"Bukletai" psl. 63,67
7.4.5 | Bipolinis pjovimas arba analogiškas | ≥ 100 W | Bipolinis pjovimas 100 W, Failas"Bukletai" psl. 63,67
7.4.6 | Bipolinė „minkšta“ koaguliacija arba analogiškas | ≥ 100 W | Bipolinė „minkšta“ koaguliacija 120 W, Failas"Bukletai" psl. 63,67
7.5 | Prietaiso valdymo kalba | Lietuvių | Lietuvių, Failas"Bukletai" psl. 72
7.6 | Prietaiso komplektacija:
7.6.1 | Neutralus paciento elektrodas | ≥ 100 vnt., | 100 vnt., Failas"Bukletai" psl. 63,67
7.6.2 | Neutralaus paciento elektrodo laidas | ≥ 1 vnt. | 1 vnt., Failas"Bukletai" psl. 63,67
7.6.3 | Laidas monopolinio elektrodo pajungimui | ≥ 1 vnt. | 1 vnt., Failas"Bukletai" psl. 63,67
7.6.4 | Kojinis jungiklis2.16 | ≥ 1 vnt. | 1 vnt., Failas"Bukletai" psl. 68

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne