## specifikacija
SPS 1 priedas
VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS, Nr. 303
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Užpildytas dokumentas privalo būti pateiktas ne skenuota forma, bet prisegant atskiru dokumentu.
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Priemonių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB /Medicinos priemonių reglamento (EU) 2017/745 reikalavimus
2. Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Tiekėjui nepateikus šių dokumentų kartu su pasiūlymu, jo pasiūlymas bus atmestas.
PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
6. Priemonės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirk. dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalavimai | Siūlomos prekės charakteristikos, gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ | Mato vnt. | Maksimalus kiekis vnt. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Vnt. kaina Eur su PVM
6. | Dviejų atšakų prailginimo linija su antiokliuziniais kamštukais | Pagaminta iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos, sterili, su 2 antiokliuziniais kamštukais (teigiamas boliusas ), su spaustukais, jungtys Male Luer-Lock/Female Luer-Lock, diametras 1,45-1,55 x 2,4-2,6 mm, ilgis 9,5-10,5 mm, užpildymas 0,49-0,51 ml. Garantuotas antimikrobinis saugumas jungiant ne mažiau 220 kartų /vartojant ne trumpiau kaip 7 dienas. | Pagaminta iš poliuretano medžiagos, sterili, su 2 antiokliuziniais kamštukais (teigiamas boliusas ), su spaustukais, jungtys Male Luer-Lock/Female Luer-Lock, diametras 1,5 x 2,5 mm, ilgis 95 mm, užpildymas 0,45ml. Garantuotas antimikrobinis saugumas jungiant ne mažiau 220 kartų /vartojant ne trumpiau kaip 7 dienas. Asset Medical, DOUBLE LUMEN NEEDLE-FREE VALVE PORT, with CHECK VALVE, Nr.A2010CV; Žr.Katalogai_Nr.6_Nr.A2010CV | vnt. | 10000 | 1.64 | 5 | 1.722
PVM suma 820,00 Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM 17220,00 Eur
15. | Universalūs kvėpavimo kontūrai DPV aparatams su viengubu kaitinimo laidu | Kontūras su viengubu kaitinimo spiraliniu laidu. Skirti naujagimiams ir vaikams 12-15kg/120ml VT. Kontūro vidinis diametras 12-13 mm, išorinis diametras 13-14 mm. Kontūre privalo būti du spiraliniai kaitinimo laidai. Prailginimo atšakos nuo šildomo kontūro iki restriktoriaus ilgis 30 -35cm. Drėkinamo vamzdelio su anga azoto oksidui pajungti ilgis 65-70 cm, jungtys abiejuose galuose vidinis diametras 22 mm. Iškvėpimo nešildomos atšakos su vandens rinktuvu ilgis 160-170cm. Kontūro atitikimas 1,20 ml/cmH2O. Suspaudžiamas tūris 830-832 ml. Esant maksimaliai 75 L/min tėkmei, pasipriešinimas 60 cm H2O. Įkvėpimo kontūro ilgis 150cm. Slėgio žarnelės ilgis 175-180 cm, vid.diametras 3 mm, išorinis diametras 5 mm. "T" formos jungties įkvėpimo atšakoje išoriniai diametrai 12 mm/10 mm/12 mm. Jungties su intubaciniu vamzdeliu vidinis diametras 15 mm. Jungtis jungianti intubacinį vamzdelį ir įkvėpimo, iškvėpimo atšakas turi būtinai suktis aplink savo ašį, neatjungus kontūro nuo paciento. Kūgio formos jungtys pagamintos iš nežalingo aplinkai polietileno pagal ISO 5356-1 (pateikti gamintojo patvirtinimą). Kontūro jungtys su paciento intubaciniu vamzdeliu pagamintos be PVC (polivinilchlorido). Su restriktoriumi. Be latekso. Gali būti naudojamas prie inkubatorių ir naujagimių šildytuvų. Komplektuojama su vandens rezervuaru su automatiniu vandens paėmimu, su dvigubu plūdiniu apsauginiu mechanizmu, palaikantis nuolatinę drėgmę ir automatiškai prisipildantis su automatiškai užsidarančiu vožtuvu. Su atžyma įpilamo vandens kiekiui. Su įmontuota vandens paėmimo žarnele su plastikine adata ( ilgis ≥50cm). Su dviem jungtimis išorinis diametras 22 mm. Dvigubas plūdinis apsauginis mechanizmas. Rezervuaro kameros pagrindas pagamintas iš aliuminio. Rezervuaro tūris 280 ml, diametras 12cm. Išgaunami vandens garai 44 mg/L prie 37 ºC. Tamprumas 0,4 ml kPa-1 (0,4 ml/cmH2O). Pasipriešinimas srautui 0,52 cm H2O, esant 60 l/min. Maksimalus darbinis slėgis 8.0 kPa. Maksimalus pikinis srautas 180 l/min ne ilgiau kaip per 30 s. Dujų nuotekis < 100 ml/min. Kontūro rinkinys naudojamas vienam pacientui ≥ 7 dienas. Turi atitikti reikalavimus dėl saugumo ir suderinamumo su "Fisher & Paykel Healthcare“ MR850 ir MR700 serijos drėkintuvais (pateikti F&P gamintojo deklaracijos atitikimą). | Kontūras su viengubu kaitinimo spiraliniu laidu. Skirti naujagimiams ir vaikams 12-15kg/120ml VT. Kontūro vidinis diametras 12-13 mm, išorinis diametras 13-14 mm. Kontūre privalo būti du spiraliniai kaitinimo laidai. Prailginimo atšakos nuo šildomo kontūro iki restriktoriaus ilgis 30 -35cm. Drėkinamo vamzdelio su anga azoto oksidui pajungti ilgis 65-70 cm, jungtys abiejuose galuose vidinis diametras 22 mm. Iškvėpimo nešildomos atšakos su vandens rinktuvu ilgis 160-170cm. Kontūro atitikimas 1,20 ml/cmH2O. Suspaudžiamas tūris 830-832 ml. Esant maksimaliai 75 L/min tėkmei, pasipriešinimas 60 cm H2O. Įkvėpimo kontūro ilgis 150cm. Slėgio žarnelės ilgis 180 cm, vid.diametras 3 mm, išorinis diametras 5 mm. "T" formos jungties įkvėpimo atšakoje išoriniai diametrai 12 mm/10 mm/12 mm. Jungties su intubaciniu vamzdeliu vidinis diametras 15 mm. Jungtis jungianti intubacinį vamzdelį ir įkvėpimo, iškvėpimo atšakas turi būtinai suktis aplink savo ašį, neatjungus kontūro nuo paciento. Kūgio formos jungtys pagamintos iš nežalingo aplinkai polietileno pagal ISO 5356-1 (pateikti gamintojo patvirtinimą). Kontūro jungtys su paciento intubaciniu vamzdeliu pagamintos be PVC (polivinilchlorido). Su restriktoriumi. Be latekso. Gali būti naudojamas prie inkubatorių ir naujagimių šildytuvų. Komplektuojama su vandens rezervuaru su automatiniu vandens paėmimu, su dvigubu plūdiniu apsauginiu mechanizmu, palaikantis nuolatinę drėgmę ir automatiškai prisipildantis su automatiškai užsidarančiu vožtuvu. Su atžyma įpilamo vandens kiekiui. Su įmontuota vandens paėmimo žarnele su plastikine adata ( ilgis ≥50cm). Su dviem jungtimis išorinis diametras 22 mm. Dvigubas plūdinis apsauginis mechanizmas. Rezervuaro kameros pagrindas pagamintas iš aliuminio. Rezervuaro tūris 280 ml, diametras 12cm. Išgaunami vandens garai 44 mg/L prie 37 ºC. Tamprumas 0,4 ml kPa-1 (0,4 ml/cmH2O). Pasipriešinimas srautui 0,52 cm H2O, esant 60 l/min. Maksimalus darbinis slėgis 8.0 kPa. Maksimalus pikinis srautas 180 l/min ne ilgiau kaip per 30 s. Dujų nuotekis < 100 ml/min. Kontūro rinkinys naudojamas vienam pacientui ≥ 7 dienas. Turi atitikti reikalavimus dėl saugumo ir suderinamumo su "Fisher & Paykel Healthcare“ MR850 ir MR700 serijos drėkintuvais (pateikiame F&P gamintojo deklaracijos atitikimą - Žr.CE_Fisher-Paykel gamintojo atitikimo deklaracija kontūrams RT227). Fisher&Paykel, Breathing circuits Nr.RT227; Žr.Katalogai_Nr.15_RT227 | vnt. | 1000 | 32.6 | 5 | 34.23
PVM suma 1630,00 Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM 34230,00 Eur
30. | Vienkartinė dantų apsauga | Vienkartinė, pagaminta iš silikono, ausų, nosies, gerklės operacijoms. Individualiame įpakavime. | Vienkartinė, pagaminta iš silikono (termoplastinio elastomero). Individualiame įpakavime. Netoksiška, be latekso. Apsaugo dantis ir dantenas nuo sužeidimų, tinkama viršutiniam ir apatiniam žandikauliui. Galimybė uždėti nesant dantų. Atveria burną, universalus dydis (karpomas). Galimybė naudoti atliekant anesteziją, endoskopiją, reanimaciją, esant epilepsijai, tremorui, ausų, nosies, gerklės operacijoms. Tooth protector, Hirtz, Nr.640012; Žr.Katalogai_Nr.30_640012 | vnt. | 300 | 3.2 | 5 | 3.36
PVM suma 48,00 Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM 1008,00 Eur
1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis vnt. kainos su PVM, bendros (maksimalios) sumos be PVM, PVM sumos ir bendros (maksimalios) sumos su PVM nenurodo/nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:
…………………………………………………………………………..
2. Prekių vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).