## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data: | 2022-12-07
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai |  | Real Fusion, UAB
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai |  | 305575214
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai |  | Vaidoto Daunio g. 78, LT-08410 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi |  | LT100013232318
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT617044090100391331, a.s. AB SEB Bankas, banko kodas 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | xxxxxxx
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas: |  | xxxxxxx, info@realfusion.eu
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Gediminas Čersnavičius, direktorius
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | xxxxxxx
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas:
| 1 pirkimo objekto dalis. Skaitmeninė mamografijos sistema - 1 kompl. | Taip

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai) |  |  |  | ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  | taip
5 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą |  |  |  | ne
6 | 16.14. Procedūrinis staliukas_Brošiūra |  |  |  |  | taip
7 | 16.15. Širma su ratukais_Brošiūra |  |  |  |  | taip
8 | Adatų šaudyklių katalogas (1) |  |  |  |  | taip
9 | Broschuere-Angiographie-Portfolio_DE_-2.0 (2) (1) |  |  |  |  | taip
10 | Brošiūra Bard biopsy (1) |  |  |  |  | taip
11 | CA+Product+Brochure+-+EDU_05252022_AM_sm |  |  |  |  | taip
12 | FlexScan |  |  |  |  | taip
13 | Gamintojo dokumentai_darbo stotis |  |  |  |  | taip
14 | Gamintojo dokumentai_mamografas |  |  |  |  | taip
15 | HL-L5100DN |  |  |  |  | taip
16 | InSpect modulio informacija |  |  |  |  | taip
17 | Intel Core i5-12400F |  |  |  |  | taip
18 | Mamografijos kėdė_AKRUS_informacija |  |  |  |  | taip
19 | Mamografijos sistemos Mammomat Revelation architektūros schema |  |  |  |  | taip
20 | Mamografo_patalpa_B315_B316 |  |  |  |  | taip
21 | NVIDIA-p4000 |  |  |  |  | taip
22 | RadiForce |  |  |  |  | taip
23 | Redwood DS |  |  |  |  | taip
24 | Redwood TF |  |  |  |  | taip
25 | SIEMENS rastas |  |  |  |  | taip
26 | Stalai Manufacturer's confirmation |  |  |  |  | taip
27 | technical_data_hp_5_0_en (1) (1) |  |  |  |  | taip
28 | WorkDesk Q100t |  |  |  |  | taip
29 | WorkDesk Q100t jungtys |  |  |  |  | taip
30 | XP MAMMOMATRevelation VC20 DICOM Conformance Statement (1) (1) |  |  |  |  | taip
31 | CE deklaracija WorkDesk Q100 |  |  |  |  | ne
32 | CE_Non medical devices_stalai_vežinėliai ir tt_2019-01-01_EN |  |  |  |  | ne
33 | CE_Non medical devices_stalai_vežinėliai ir tt_2019-01-01_LT copy |  |  |  |  | ne
34 | CE_Non medical devices_stalai_vežinėliai ir tt_2019-01-01_LT |  |  |  |  | ne
35 | Mamografijos kėdės CE sertifikatas_AKRUS |  |  |  |  | ne
36 | Mamografo CE sertifikatas |  |  |  |  | ne
37 | BPS priedai (2022_05_18) AK |  |  |  | ne
38 | SPS priedas Nr.5 Patikimumo deklaracija |  |  |  |  | ne
39 | LOA_EN_RF-Siemens LT |  |  |  |  | taip
40 | LOA_EN_RF-Siemens |  |  |  |  | taip
41 | SPS priedas Nr.4 Pasiulymo forma |  |  |  |  | ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Įgaliotas asmuo
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Rita Jarutė
5405 2021-04-25 16:38:02

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (taikoma 1, 4 pirkimo objekto dalims). Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio įgaliotuoju atstovu dėl prekybos.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 24 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
8. | Personalo mokymai:
1. Mokymai ≥ 2 radiologijos technologams (taikoma tik mamografijos sistemai),
2. Mokymai ≥ 2 gydytojams radiologams,
3. Mokymai ≥ 2 medicinos fizikams. Apmoko atlikti įrangos gamintojo numatytus periodinius kokybės vertinimo/kontrolės testus (pradedant nuo dieninių), įvertinti vaizdo kokybę naudojant pateiktus fantomus, įvertinti pacientės vidutinės liaukinės dozės vertes. Trukmė ≥ 4 val. Po apmokymų pateikti apmokymų aktą/sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą (taikoma tik mamografijos sistemai).
PAPILDOMI REIKALAVIMAI
1 | Licencijos: Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos licencijos susijusios su techninės specifikacijos reikalavimų išpildymu. Pateikiamos licencijos (MS Office ir kt.) turi būti susietos su Perkančiąja organizacija.
2 | Tiekėjo siūlomos licencijos ir licencijavimo programos turi būti suderinamos su programinės įrangos gamintojo licencijavimo sąlygomis ir licencijos privalo galioti ne trumpiau nei 24 mėn.
3 | Visi perkamų sistemų ar įrenginių prisijungimo duomenys ir slaptažodžiai privalo būti perduoti užsakovui ne vėliau kaip 1 mėn. iki garantinio laikotarpio pabaigos.
4 | Tiekėjas, kartu su pasiūlymu turi pateikti sistemos architektūros schemą, kurioje privalo būti išvardinti visi komponentai ir sąsajos tarp jų, nurodant sąveikos parametrus - naudojamus tinklo prievadus, protokolus, jų versijas (pvz.: SMB 3.0). Turi būti nurodyta konkreti diegiama programinė įranga, jos versijos, detalios sąsajos su veikimui reikalingomis sistemomis ar programomis.
5 | Tiekėjas pateikdamas įrangą privalo užtikrinti, kad prieiga prie paciento duomenų pateikiamoje įrangoje bus suteikiama tik autorizuotiems naudotojams (prisijungiant naudotojo vardu ar slaptažodžiu). Visiems naudotojams turi būti suteikti unikalūs naudotojo vardai ir slaptažodžiai arba pateikiama įranga turi gebėti naudoti VULSK katalogų paslaugoje (angl. Active Directory) saugomų naudotojų prisijungimo duomenis. Jei pateikiamoje įrangoje naudotojų vardai ir slaptažodžiai saugomi lokaliai, Tiekėjas turi suteikti teisę Užsakovui administruoti naudotojus.
6 | Tiekėjo pateikiama programinė įranga (įskaitant ir operacinę sistemą) negali turėti neištaisytų žinomų pažeidžiamumų, kurių bendras įvertinimas (angl. Overall CVSS Score), vadovaujantis Informacinių technologijų laboratorijos pažeidžiamumų duomenų bazės (https://nvd.nist.gov/) V3.0 arba naujesne versija yra 5.0 arba didesnis.
7 | Tiekėjui nuotolinė prieiga sistemų aptarnavimui ir garantinei priežiūrai gali būti suteikta tik naudojant Užsakovo privilegijuotų naudotojų valdymo sprendimą (BeyondTrust PowerBroker Password Safe) ir leidžiant Užsakovui automatizuotomis priemonėmis stebėti Tiekėjo atliekamus veiksmus.
8 | Visas siūlomas sprendimas (prietaisai, sistemos programinė įranga, integracija su PO informacine sistema) turi gebėti veikti tik Perkančiosios organizacijos vietiniame kompiuteriniame tinkle, prieiga prie Interneto, sprendimo veikimui, neturi būti privaloma.
9 | Jei sprendimas yra paremtas debesijos tarnybinių stočių paslaugomis, debesijos tarnybinės stotys fiziškai turi būti Europos Sąjungos valstybės narės teritorijoje. Tiekėjas, kartu su pasiūlymu turi pateikti rašytinius dokumentus, įrodančius fizinę tarnybinių stočių vietovę.

## Techninė specifikacija
1 Pirkimo dalis. Skaitmeninė mamografijos sistema - 1 kompl.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti | MAMMOMAT Revelation (Siemens Healthcare Gmbh) Vokietija.
1.1 | Skaitmeninės mamografijos sistemos paskirtis | Siekiant sistemos suderinamumo skaitmeninis mamografas ir ultragarsinis aparatas turi būti to paties gamintojo arba tiekėjas turi pateikti gamintojų raštus, kuriuose būtų aiškiai aprašyta kokiu programiniu / technologiniu būdu bus pasiektas visiškas sistemos suderinamumas. | Siūloma to paties gamintojo ultragarsinė sistema - Siemens Acuson Redwood
2. | Reikalavimai skaitmeniniam mamografijui
2.1 | Darbo režimai | 1. Skaitmeninė 2D mamografija, | Skaitmeninė 2D mamografija - Gamintojo dokumentai_mamografas - 10psl.
|  | 2. Skaitmeninė tūrinė (3D) mamografija (tomosintezė), | Skaitmeninė tūrinė (3D) mamografija (tomosintezė) - Gamintojo dokumentai_mamografas - 14psl.
|  | 3. Tinkamas vaizdinimui naudojant dviejų skirtingų energijų ekspozicijas ir rentgeno kontrastinę medžiagą. | Tinkamas vaizdinimui naudojant dviejų skirtingų energijų ekspozicijas ir rentgeno kontrastinę medžiagą. (TiCEM) - Gamintojo dokumentai_mamografas - 15psl.
3. | C-lanko sistema
3.1 | Vertikalus judėjimas | Motorizuotas | Motorizuotas - Gamintojo dokumentai_mamografas - 6psl.
3.2 | Sukamasis judesys | Motorizuotas | Motorizuotas - Gamintojo dokumentai_mamografas - 6psl.
3.3 | C-lanko posūkio kampo diapazonas | ≥ 350⁰ | -180/+180 (viso 360) - Gemintojo dokumentai_mamografas - 6psl
3.4 | Vertikalaus judėjimo diapazonas | Minimalus atstumas nuo grindų iki detektoriaus horizontalaus detektoriaus (0⁰ padėtis) ne didesnis kaip 75 cm, maksimalus atstumas – ne mažesnis kaip 140 cm | nuo 69 cm iki 150 cm - Gamintojo dokumentai_mamografas - 6psl.
3.5 | Atstumas nuo šaltinio iki detektoriaus (angliškai: Source-Image Distance (SID)) | ≥ 65 cm | 65 cm- Gamintojo dokumentai_mamografas - 6psl.
3.6 | Paciento veido apsaugos sistema | Būtina | Paciento veido apsaugos sistema- Gamintojo dokumentai_mamografas - 13psl.
4. | Kompresijos sistema
4.1 | Rankinis ir automatinis suspaudimo valdymas | Būtina | Rankinis ir automatinis suspaudimo valdymas- Gamintojo dokumentai_mamografas - 6psl.
4.2 | Didžiausia suspaudimo jėga automatinio valdymo režime | Ne mažesnė kaip 170 N | 20 kg (apie 193 N)- Gamintojo dokumentai_mamografas - 6psl.
4.3 | Krūties prispaudimo plokštės | Ne mažiau kaip dviejų dydžių: 18 cm x 24 cm +/- 1 cm ir 24 cm x 30 cm +/- 1 cm | Dviejų dydžių (18 cm x 24 cm ir 24 cm x 30 cm) - Gamintojo dokumentai_mamografas - 16psl.
4.4 | Mentelės | 1. Stumdoma apvali arba su apvalintais kampais mentelė, | Stumdoma apvali arba su apvalintais kampais mentelė - Gamintojo dokumentai_mamografas - 16psl.
|  | 2. Stumdoma stačiakampė implantų mentelė, | Stumdoma stačiakampė implantų mentelė - Gamintojo dokumentai_mamografas - 16psl.
|  | 3. Komplekte būtina pateikti mentelių laikiklius. | Pateikiamas sieninis mentelių laikiklis (4 mentelėms) - Gamintojo dokumentai_mamografas - 16psl.
5. | Didinimas
5.1 | Geometrinė gaunamo vaizdo didinimo sistema | Ne mažiau kaip dviejų didinimo faktorių | Dviejų didinimo faktorių - Gamintojo dokumentai_mamografas - 16psl.
5.2 | Didinimo faktoriai | ≥ 1.5, 1.8 kartų | 1.5, 1.8 kartų - Gamintojo dokumentai_mamografas - 16psl.
6. | Rentgeno vamzdis
6.1 | Anodo šiluminė talpa* | ≥ 150 kHU | 162 kHU - Gamintojo dokumentai_mamografas - 7psl.
6.2 | Židinio dėmių kiekis | ≥ 2 | 2 - Gamintojo dokumentai_mamografas - 7psl.
6.3 | Būtini židinio dėmių skersmenys | ≤0,15 mm ir ≥0,3 mm | 0,1 mm ir 0,3 mm - Gamintojo dokumentai_mamografas - 7psl.
7. | Kolimatorius
7.1 | Kolimacijos valdymas* | Automatinis | Automatinis - Gamintojo dokumentai_mamografas - 6psl.
7.2 | Filtrai | Ne mažiau kaip dviejų rūšių keičiami spektriniai filtrai skaitmeninės rentgenografijos režimams | Dviejų rūšių keičiami spektriniai filtrai skaitmeninės rentgenografijos režimams - Gamintojo dokumentai_mamografas - 7psl.
8. | Rentgeno generatorius
8.1 | Galia | ≥ 5 kW | 5 kW - Gamintojo dokumentai_mamografas - 7psl.
8.2 | mAs diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 3 mAs iki 500 mAs | nuo 2 mAs iki 715 mAs - Gamintojo dokumentai_mamografas - 7psl.
8.3 | Įtampos diapazonas | ≤ 25 kV – ≥ 49 kV | nuo 23 kV iki 49 kV - Gamintojo dokumentai_mamografas - 7psl.
9. | Skaitmeninis rentgeno detektorius
9.1 | Detektoriaus tipas | Skaitmeninis | Skaitmeninis - Gamintojo dokumentai_mamografas - 6psl.
9.2 | Pikselio dydis* | ≤ 100 µm | 85 µm - Gamintojo dokumentai_mamografas - 6psl.
9.3 | Pilkumo lygių skaičius* | ≥ 14 bitų | 16 bitų - Gamintojo dokumentai_mamografas - 6psl.
9.4 | Detektoriaus aktyvios zonos plotas | ≥ (23 x 29) cm | 24 x 30 cm - Gamintojo dokumentai_mamografas - 6psl.
10. | Apšvitos reguliavimo ir optimizavimo sistema
10.1 | Pilnai automatinė | Automatiškai parenka spektrinį filtrą, mAs ir įtampą | Automatiškai parenka spektrinį filtrą, mAs ir įtampą (AEC (automatic exposure control)/OpDose - penki skirtingi skenavimo parametrai tarp kurių filtrai, mAs, įtampa)) - Gamintojo dokumentai_mamografas - 6psl.
11. | Tomosintezės (3D) modulis
11.1 | Skenavimo kampas | ≥ 15 laipsnių | -25/+25 (viso 50 laipsnių) - Gamintojo dokumentai_mamografas - 6psl
11.2 | Mažiausias atstumas tarp rekonstruotų pjūvių | ≤ 1,0 mm | 1,0 mm - Gamintojo dokumentai_mamografas - 6psl.
12. | Paciento kėdė / stalas
12.1 | Motorizuotas aukščio keitimas | Būtina | Motorizuotas aukščio keitimas - Mamografijos kėdė_AKRUS_informacija - 8psl.
12.2 | Stalo kampo keitimas (trandelenburgo kampas) | ≥ - 15⁰ | - 15⁰ - Mamografijos kėdė_AKRUS_informacija - 17psl
12.3 | Maksimali kėdės / stalo apkrova | ≥ 135 kg | 135 kg - Mamografijos kėdė_AKRUS_informacija - 17psl.
13. | Įrenginys biopsijoms atlikti
13.1 | Pritaikytas biopsijoms procedūroms atlikti naudojant 2D (stereotaksinį) vaizdavimą | Būtina | Pritaikytas biopsijoms procedūroms atlikti naudojant 2D (stereotaksinį) vaizdavimą - Gamintojo dokumentai_mamografas - 13psl.
13.2 | Pritaikytas biopsijoms procedūroms atlikti naudojant 3D vaizdavimą | Būtina | Pritaikytas biopsijoms procedūroms atlikti naudojant 3D vaizdavimą - Gamintojo dokumentai_mamografas - 13psl.
13.3 | Galimybė pasirinkti vertikalią arba horizontalią (šoninę) biopsinės adatos kryptį | Būtina | Galimybė pasirinkti vertikalią arba horizontalią (šoninę) biopsinės adatos kryptį (vertical/lateral) - Gamintojo dokumentai_mamografas - 13psl.
13.4 | Modulis skirtas gauti paimto bioptato rentgeno vaizdą arba kitas technologinis sprendinys užtirkinantis reikalaujamą funkcionalumą (pateikti paaiškinimą kaip išpildomas reikalavimas) | Būtina | Modulis skirtas gauti paimto bioptato rentgeno vaizdą (Integrated Specimen Tool InSpect) - skenavimas atliekamas pacientui dar esant prie mamografijos sistemos, integruotas modulis. Prisegama atskira informacinė brošiūra, kurioje aprašoma kaip siūlomas modelis (InSpect) veikia. - Gamintojo dokumentai_mamografas - 13psl. ir InSpect modulio informacija
13.5 | Mobilus stalelis įrenginiui laikyti ir transportuoti | Būtina (jei gamintojas numatęs biopsijos įrenginio laikymą ne ant stalelio, pvz. jis tvirtinamas prie mamografinės sistemos ar pan., ir stalelis nėra reikalingas tuomet jo siūlyti nereikia. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti išsamų paaiškinimą, kuriame būtų nurodyta kodėl biopsijos įrenginiui nėra reikalalingas mobilus stalelis) | Biopsijos įrenginiui stalelis laikymui ar transportavimui nėra reikalingas. Biopsijos įrenginio svoris - 5kg. Įrenginys laikomas kartu su kompresijos plokštelėmis ir mentelėmis, įrenginys mažo svorio todėl atskiras trasportavimo įrenginys nereikalingas.
13.6 | Daugkartinio naudojimo automatinė biopsinė šaudyklė | Pilnai automatinė, | Pilnai automatinė daugkartinio naudojimo automatinė biopsinė šaudyklė. Gamintojo dokumentai - Adatų šaudyklių katalogas 2 psl. ir Brošiūra Bard Biopsy
|  | Reguliuojamas punkcijos gylis: 15 22 mm (ne siauresniame diapazone už nurodytą), | Daugkartinio naudojimo automatinė biopsinė šaudyklė Reguliuojamas punkcijos gylis: nuo 15mm iki 22 mm Gamintojo dokumentai - Adatų šaudyklių katalogas 2 psl. ir Brošiūra Bard Biopsy
13.7 | Adapteris biopsinei šaudyklei | Būtina, 1 vnt. | Patvirtiname, kad tiekiamas adapteris biopsinei šaudyklei Bard Magnum Adapteris biopsinei šaudyklei
14. | Vaizdų apdorojimo programinė ir techninė įranga
14.1 | Radiologijos technologo darbo vieta
14.1.1 | Kompiuteris | Kompiuterio procesoriaus, virtualios atmintinies, kieto disko ir vaizdo plokštės parametrai turi atitikti mamografinės sistemos gamintojo nustatytus reikalavimus, | Patvirtiname, kad kompiuterio procesoriaus, virtualios atmintinies, kieto disko ir vaizdo plokštės parametrai atitinka mamografinės sistemos gamintojo nustatytus reikalavimus, kadangi kompiuteris ir visos kitos komplektuojančios dalys yra tiekiamos to pačio gamintojo.
|  | 2. Komplektuojamas su Windows 10 Pro 64 arba lygiaverte operacine sistema, | Komplektuojamas su Windows 10 Pro 64 - Gamintojo dokumentai_mamografas - 9psl.
|  | 3. Kompiuterinio tinklo plokštė ≥ 10/100/1000 Base T Ethernet. | Patvirtiname, kad tiekiamo kompiuterio kompiuterinio tinklo plokštė - 10/100/1000 Base T Ethernet.
14.1.2 | Monitorius | 1. ≥ 1920x1080 taškų skiriamosios gebos, | 2048x1536 taškų - Gamintojo dokumentai_mamografas - 9psl.
|  | 2. ≥ 21” (54 cm) įstrižainės. | 21” (54 cm) - Gamintojo dokumentai_mamografas - 9psl.
14.1.3 | Papildomai komplekuojama | 1. Klaviatūra, | Klaviatūra - tiekiama komplekte
|  | 2. Pelė. | Pelė - tiekiama komplekte
14.1.4 | Radiologijos technologo darbo vietoje instaliuota gamintojo dedikuota programinė įranga pirminei gautų vaizdų peržiūrai | Būtina | Radiologijos technologo darbo vietoje instaliuota gamintojo dedikuota programinė įranga pirminei gautų vaizdų peržiūrai - Gamintojo dokumentai_mamografas - 10psl.
| Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) | Būtina | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) - Gamintojo dokumentai_mamografas - 11psl.
14.1.5 | Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage) | Būtina | Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage) - Gamintojo dokumentai_mamografas - 11psl.
| Vaizdų iškvietimas iš vaizdų archyvo (DICOM Query/Retrieve) | Būtina | Vaizdų iškvietimas iš vaizdų archyvo (DICOM Query/Retrieve) - Gamintojo dokumentai_mamografas - 11psl.
14.1.6 | Vaizdų spausdinimas (DICOM Print) | Būtina | Vaizdų spausdinimas (DICOM Print) - Gamintojo dokumentai_mamografas - 11psl.
| Vaizdų siuntimas (DICOM Send) ne mažiau kaip į 2 vietas | Būtina | Vaizdų siuntimas (DICOM Send) į neribotą vietų skaičių - Gamintojo dokumentai_mamografas - 11psl.
14.1.7 | Švinuotas rentgeno apsauginis skydas | Būtina | Švinuotas rentgeno apsauginis skydas - Gamintojo dokumentai_mamografas - 6psl.
14.2 | Gydytojo radiologo darbo vieta programinė įranga
14.2.1 | Specializuota programinė įranga 2D mamografinių vaizdų peržiūrai ir vertinimui | Būtina | Specializuota programinė įranga 2D mamografinių vaizdų peržiūrai ir vertinimui - Gamintojo dokumentai_darbo stotis - 12psl.
14.2.2 | Specializuota programinė įranga 3D mamografinių vaizdų peržiūrai ir vertinimui | Būtina | Specializuota programinė įranga 3D mamografinių vaizdų peržiūrai ir vertinimui - Gamintojo dokumentai_darbo stotis - 12psl.
14.2.3 | Programinė įranga 2D vaizdų vaizdams rekonstruoti iš tomosintezės (3D) tyrimo | Būtina, nurodyti programinės įrangos pavadinimą. | Programinė įranga 2D vaizdų vaizdams rekonstruoti iš tomosintezės (3D) tyrimo
14.2.4 | Galima išsaugoti naujai rekonstruotus 2D vaizdus iš tomosintezės (3D) darbo stotyje ir / arba medicininių vaizdų archyve | Būtina | Galima išsaugoti naujai rekonstruotus 2D vaizdus iš tomosintezės (3D) darbo stotyje ir medicininių vaizdų archyve (visi vaizdai gali būti išsaugoti) - Gamintojo dokumentai_darbo stotis - 15psl.
14.2.5 | Galima perduoti DICOM standarto vaizdus į medicininių vaizdų peržiūros stotį ir į medicininių vaizdų archyvą (DICOM Storage SCU / DICOM Storage SCP) | Būtina | Galima perduoti DICOM standarto vaizdus į medicininių vaizdų peržiūros stotį ir į medicininių vaizdų archyvą (DICOM Storage SCU / DICOM Storage SCP) - Gamintojo dokumentai_darbo stotis - 15psl.
14.2.6 | Vaizdų siuntimas DICOM protokolu (DICOM Send) ne mažiau kaip į 2 vietas | Būtina | Vaizdų siuntimas DICOM protokolu (DICOM Send) ne mažiau kaip į neribotą vietų skaičių - Gamintojo dokumentai_darbo stotis - 9psl.
14.2.7 | Galima spausdinti DICOM standarto vaizdus (DICOM Print) | Būtina | Galima spausdinti DICOM standarto vaizdus (DICOM Print) - Gamintojo dokumentai_darbo stotis - 10psl.
14.2.8 | Paciento informacijos užklausimas/gavimas iš DICOM archyvų (DICOM Query ir Retrieve funkcijos) | Būtina | Paciento informacijos užklausimas/gavimas iš DICOM archyvų (DICOM Query ir Retrieve funkcijos)- Gamintojo dokumentai_darbo stotis - 9psl.
14.2.9 | DICOM Radiation Dose Structured Report | Būtina | DICOM Radiation Dose Structured Report (DICOM Structured Report apima ir DICOM Radiation Dose Structured Report)- Gamintojo dokumentai_darbo stotis - 9psl.
14.2.10 | Informacijos priėmimo funkcija - DICOM Storage SCP (galimybė priimti ir išsaugoti vaizdus, kurie yra persiunčiami iš VULSK PACS vaizdų archyvo) | Būtina | Informacijos priėmimo funkcija - DICOM Storage SCP (galimybė priimti ir išsaugoti vaizdus, kurie yra persiunčiami iš VULSK PACS vaizdų archyvo) - - Gamintojo dokumentai_darbo stotis - 15psl.
14.2.11 | Užduočių (darbo) sąrašo sudarymas | Būtina | Užduočių (darbo) sąrašo sudarymas - Gamintojo dokumentai_darbo stotis - 9psl.
14.2.12 | Filmuko (CINE) rodymo režimas | Būtina | Filmuko (CINE) rodymo režimas - Gamintojo dokumentai_darbo stotis - 8psl.
14.2.13 | Skaitmeninių vaizdų apdorojimo funkcijos | Būtina | Skaitmeninių vaizdų apdorojimo funkcijos - Gamintojo dokumentai_darbo stotis - 4psl.
14.2.14 | Vaizdų pilkumo skalės kadravimas pelės pagalba | Būtina | Vaizdų pilkumo skalės kadravimas pelės pagalba - Gamintojo dokumentai_darbo stotis - 12psl.
14.2.15 | Vaizdų inversija | Būtina | Vaizdų inversija - Gamintojo dokumentai_darbo stotis - 8psl.
14.2.16 | Vaizdų rotavimas ir vaizdų veidrodinis atvaizdavimas | Būtina | Vaizdų rotavimas ir vaizdų veidrodinis atvaizdavimas - Gamintojo dokumentai_darbo stotis - 8psl.
14.2.17 | „Padidinimo stiklo“ funkcija | Būtina | „Padidinimo stiklo“ funkcija - Gamintojo dokumentai_darbo stotis - 8psl.
14.2.18 | Nepertraukiamas vaizdų mastelio keitimas ir panoramavimas | Būtina | Nepertraukiamas vaizdų mastelio keitimas ir panoramavimas - Gamintojo dokumentai_darbo stotis - 8psl.
14.2.19 | Ilgio ir kampo matavimai | Būtina | Ilgio ir kampo matavimai - Gamintojo dokumentai_darbo stotis - 8psl.
14.2.20 | Vaizdų anotacijos | Būtina | Vaizdų anotacijos - Gamintojo dokumentai_darbo stotis - 12psl.
14.2.21 | Konfigūruojamas teksto išdėstymas | Būtina | Konfigūruojamas teksto išdėstymas - Gamintojo dokumentai_darbo stotis - 8psl.
14.2.22 | Ultragarso ir magnetinio rezonanso tomografijos vaizdų peržiūra | Būtina | Ultragarso ir magnetinio rezonanso tomografijos vaizdų peržiūra (visa radiologine įranga gautų vaizdų peržiūra) - Gamintojo dokumentai_darbo stotis - 12psl.
14.2.23 | Vaizdų įrašymas į CD-R diskus kartu su integruota peržiūros programa | Būtina | Vaizdų įrašymas į CD-R diskus kartu su integruota peržiūros programa - Gamintojo dokumentai_darbo stotis - 10psl.
14.2.24 | Specializuota programinė įranga darbui su kontrastiniais vaizdais | Būtina | Specializuota programinė įranga darbui su kontrastiniais vaizdais - Gamintojo dokumentai_darbo stotis - 12psl.
14.3 | Gydytojo radiologo darbo vieta techninė įranga
14.3.1. | Kompiuteris | 1. Tiekėjas turi nurodyti tikslų kompiuterio pavadinimą ir modelį (gamintojo suteiktą kodą), | "WorkDesk Q100t", gamintojo dokumentai - WorkDesk Q100t 1 psl.
|  | 2. Komplekto sudėtis - stalinis kompiuteris su 4 monitorių jungtimis (vaizdo plokštė(-ės) turi užtikrinti trijų monitorių prijungimą vienu metu), USB laidine lazerine pele ir USB laidinė klaviatūra su integruotu kortelių skaitytuvu, | Komplekto sudėtis - stalinis kompiuteris su 4 monitorių jungtimis (vaizdo plokštė užtikrina trijų monitorių prijungimą vienu metu), USB laidinė lazerinė pelė ir USB laidinė klaviatūra su integruotu kortelių skaitytuvu. Gamintojo dokumentai -WorkDesk Q100t 2 psl. ir NVIDIA-p4000 psl. 1
|  | 3. Kompiuterio korpuso tipas - TOWER arba lygiavertis, | Kompiuterio korpuso tipas - TOWER. Gamintojo dokumentai - WorkDesk Q100t 3 psl.
|  | 4. Virtualizavimo technologija turi būti realizuota procesoriaus konstrukcijoje, | Taip, patvirtiname, kad virtualizavimo technologija yra realizuota procesoriaus konstrukcijoje. Gamintojo dokumentai - WorkDesk Q100t 1 psl.
|  | 5. Ne mažiau kaip 6 procesoriaus branduolių („CPU core“) fizinis procesorius (turi būti nurodytas procesoriaus branduolių („CPU core“) skaičius). Kiekvienas procesoriaus branduolys turi turėti galimybę vienu metu vykdyti ne mažiau kaip 2 veiksmų sekas (angl. „threads“), | Taip, patvirtiname, kad Intel Core i5-12400F (6 fiziniai branduoliai (12 Threads / 6 Cores = 2 veiksmų sekos). Kikevienas procesoriaus branduolys turi galimybę vienu metu vykdyti 2 veiksmų sekas. Gamintojo dokumentai - Intel Core i5-12400F, psl. 1
|  | 6. Procesoriaus našumas pagal „Passmark CPU Mark“ testą „Performance test“ (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) ne mažiau kaip 15130 (turi būti nurodytas procesoriaus našumas). Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidinta, | Taip, patvitiname, kad procesoriaus našumas pagal „Passmark CPU Mark“ testą „Performance test“ (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) 19797. Gamintojo dokumentai - Intel Core i5-12400F, psl. 1
|  | 7. Procesorius turi būti suderinamas su Windows 10 Pro arba lygiaverte operacine sistema, | Procesorius suderinamas su Windows 10 Pro - Gamintojo dokumentai - WorkDesk Q100t 3psl.
|  | 8. Atmintinė - ne mažiau 16 GB. Turi būti ne mažiau kaip 4 atmintinės lizdai, vienas iš jų turi būti laisvas, | Atmintinė - 16 GB. Yra 4 atmintinės lizdai, vienas iš jų - laisvas. Gamintojo dokumentai - WorkDesk Q100t 2 psl.
|  | 9. Maksimali palaikoma operatyviosios atminties talpa ne mažiau kaip 128 GB (turi būti nurodytas atminties dydis), | Maksimali palaikoma operatyviosios atminties talpa 128 GB. Gamintojo dokumentai - WorkDesk Q100t 2 psl.
|  | 10. Operatyviosios atminties modulių tipas - DDR4 NECC Unbuffered DIMMs arba lygiavertis (turi būti nurodytas modulių tipas), | Operatyviosios atminties modulių tipas - DDR4 NECC Unbuffered (Gamintojo dokumentai - WorkDesk Q100t 2 psl.)
|  | 11. Operatyviosios atminties modulių efektyvumas ne mažesnis kaip 2666 MT/s (turi būti nurodytas modulių efektyvumas), | Operatyviosios atminties modulių efektyvumas 3200 MT/s (Gamintojo dokumentai - WorkDesk Q100t 2 psl.)
|  | 12. Standžiojo disko talpa ne mažesnė kaip 512 GB (turi būti nurodyta disko talpa), | Talpa 512 GB. (Gamintojo dokumentai - WorkDesk Q100t 2 psl.)
|  | 13. Standžiojo disko jungtis - M.2 PCIe arba lygiavertė, | Disko jungtis - M.2 PCIe. (Gamintojo dokumentai - WorkDesk Q100t 2 psl.)
|  | 14. Vidinis DVD įrenginys, | Yra vidinis DVD įrenginys . (Gamintojo dokumentai - WorkDesk Q100t 2 psl.)
|  | 15. Ne mažiau kaip 6 USB 3.0 tipo, iš jų ne mažiau kaip 2 vnt. korpuso priekyje ir 4 vnt. korpuso galinėje dalyje. Ne mažiau kaip 2 USB 2.0 tipo korpuso galinėje dalyje, | 6 USB 3.0 tipo, iš jų 2 vnt. korpuso priekyje ir 4 vnt. korpuso galinėje dalyje. 2 USB 2.0 tipo korpuso galinėje dalyje. (Gamintojo dokumentai - WorkDesk Q100t 2 psl.)
|  | 16. Kompiuteris turi turėti integruotą Ethernet tinklo suderintuvą, kuris turi turėti RJ-45 tipo kabelio prijungimo lizdą ir galėtų dirbti šiais greičiais: 10 Mbps, 100 Mbps ir 1 000 Mbps, | Kompiuteris turi integruotą Ethernet tinklo suderintuvą, kuris turi RJ-45 tipo kabelio prijungimo lizdą ir gali dirbti šiais greičiais: 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps. (Gamintojo dokumentai - WorkDesk Q100t 2 ir 3 psl.)
|  | 17. Duomenų apsaugai kompiuteris turi turėti integruotą saugumo TPM modulį v. 2.0 (angl. Trusted Platform Module) arba lygiavertis (turi būti nurodytas), | Duomenų apsaugai kompiuteris turi integruotą saugumo TPM modulį v.2.0. (Gamintojo dokumentai - WorkDesk Q100t 3 psl.)
|  | 18. USB kabeliu prijungiama su integruotu SmartCard (arba lygiaverčiu) skaitytuvu, tenkinančiu ISO 7816 standartą (arba lygiavertį), kurios klavišų išdėstymas atitinka Windows keyboard/ US English layout išdėstymą, | Taip, garantuojame, kad bus pateikta USB kabeliu prijungiama klaviatūra su integruotu SmartCard skaitytuvu, tenkinančiu ISO 7816 standartą, kurios klavišų išdėstymas atitinka Windows keyboard / US English layout išdėstymą - klaviatūra Dell Keyboard Smartcard USB (Dell KB-813)
|  | 19. USB kabeliu prijungiama lazerinė su ratuku, | Taip, patvirtiname, kad kartu patieksime USB kabeliu prijungiamą lazerinę pelę su ratuku.
|  | 20. Kompiuteris turi turėti plėtimo jungtis: 1 vnt. PCI Express Gen3 slot x16 mechanical/ x16 electrical ( full height, full length); 2 vnt. PCI Express Gen3 slot x4 mechanical/ x1 electrical ( full height, full length); 1 vnt. PCI Express Gen3 slot x16 mechanical/ x4 electrical ( full height, full length); 2 vnt. M.2 slot (PCIe Gen3 x4) (turi būti nurodytos jungtys ir jų skaičius), | Taip, garantuojame, kad kompiuteris turi šias plėtimo jungtis: 1 vnt. PCI Express Gen3 slot x16 mechanical/ x16 electrical ( full height, full length) - (WorkDesk Q100t jungtys, psl. 2) 2 vnt. PCI Express Gen3 slot x4 mechanical/ x1 electrical ( full height, full length) - (WorkDesk Q100t jungtys, psl. 2) 1 vnt. PCI Express Gen3 slot x16 mechanical/ x4 electrical ( full height, full length) - (WorkDesk Q100t jungtys, psl. 2) 2 vnt. M.2 slot (PCIe Gen3 x4) - (WorkDesk Q100t jungtys, psl. 2)
|  | 21. Kompiuteris turi turėti lizdą arba lizdus mikrofonui ir ausinėms prijungti, | Kompiuteris turi lizdus mikrofonui ir ausinėms prijungti. (Gamintojo dokumentai - WorkDesk Q100t 2 psl.)
|  | 22. Kompiuteris turi turėti integruotą (-us) garsiakalbį (-ius) arba pateikiamas išorinis garsiakalbis, | Kompiuteris turi integruotą garsiakalbį. (Gamintojo dokumentai - WorkDesk Q100t 3 psl.)
|  | 23. Kompiuteris komplektuojamas su išorine kamera (raiška ne blogesnė nei Full HD), kurioje yra integruotas mikrofonas, | Kompiuteris komplektuojamas su išorine Full HD kamera, kurioje integruotas mikrofonas - Cyber Acoustics WC2000 - Web camera (Gamintojo dokumentai - CA+Product+Brochure+-+EDU_05252022_AM_sm 2psl..)
|  | 24. Turi būti užtikrintas visiškas kompiuterio komponentų tarpusavio suderinamumas: techninės įrangos, tvarkyklių ir techninio palaikymo, | Taip, garantuojamas užtikrintas visiškas kompiuterio komponentų tarpusavio suderinamumas: techninės įrangos, tvarkyklių ir techninio palaikymo
|  | 25. Kompiuterio maitinimo šaltinis Ne mažau kaip 500W, turi būti ne mažiau kaip 90% efektyvumo (turi būti nurodyta), | Kompiuterio maitinimo šaltinis 500W ir 90% efektyvumo (Gamintojo dokumentai - WorkDesk Q100t 3 psl.)
|  | 26. Microsoft Windows 10 Pro arba lygiavertė operacinė sistema, | Taip, garantuojame Microsoft Windows 10 Pro su galimybe atnaujinti iki Windows 11 Pro
|  | 27. MS Office 2019 Home & Business arba lygiavertė (turi būti nurodyta licencija), | Taip, garantuojame MS Office 2021 Home & Business licencija
|  | 28. Kompiuteris turi būti komplektuojamas su to paties gamintojo programine įranga leidžiančia stebėti kompiuterio apkrovimą, analizuoti sistemos būklę, teikiančia rekomendacijas dėl resursų išnaudojimo, bei tvarkyklių parinkimo. | Taip, patvirtiname, kad kompiuteriskomplektuojamas su to paties gamintojo programine įranga leidžiančia stebėti kompiuterio apkrovimą, analizuoti sistemos būklę, teikiančia rekomendacijas dėl resursų išnaudojimo, bei tvarkyklių parinkimo.
14.3.2 | Papildomas monitorius pacientų sąrašo ir vaizdų peržiūrai | 1. Kiekis - 1 vnt, | Taip, garantuojame, kad kiekis - 1 vnt.
|  | 2. Įstrižainė ≥ 24", | Įstrižainė 24.1" (FlexScan, psl. 3)
|  | 3. Kontrastiškumas ≥ 1000:1, | Kontrastiškumas 1000:1 (FlexScan, psl. 3)
|  | 4. Maksimalus skaistis ≥ 300 cd/m2, | Skaistis 350 cd/m2 (FlexScan, psl. 3)
|  | 5. DICOM kalibruotas maksimalus skaistis ≥ 180 cd/m2, | Maksimalus skaistis 350 cd/m2 (FlexScan, psl. 3)
|  | 6. VESA tvirtinimas, | VESA tvirtinimas 100 x 100 mm (FlexScan, psl. 3)
|  | 7. USB jungtys ≥ 2 vnt, | USB jungtys 2 vnt. (FlexScan, psl. 3)
|  | 8. Jungtys Display port, HDMI (arba lygiavertės), | Jungtys Display port, HDMI (FlexScan, psl. 3)
|  | 9. Reguliuojamo aukščio stovas, aukščio diapazonas ≥ 90 mm. | Reguliuojamo aukščio stovas, aukščio diapazonas 158.6 mm (FlexScan, psl. 2)
14.3.3 | Lazerinis spausdintuvas | 1. Turi palaikyti A4 formato spausdinimą, | Palaiko A4 formato spausdinimą. (HL-L5100DN, psl. 5)
|  | 2. Integruotos sąsajos: ne ne mažiau kaip kaip 1 vnt. USB jungtis ir 1 vnt. 10/100/Base-T Ethernet, | Integruotos sąsajos: 1 vnt. USB jungtis ir 1 vnt. 10/100/Base-T Ethernet (HL-L5100DN, psl. 5)
|  | 3. Vienpusių A4 formato lapų spausdinimo greitis ne mažiau nei 40 l/min, | Vienpusių A4 formato lapų spausdinimo greitis 40 l/min. (HL-L5100DN, psl. 8)
|  | 4. Skiriamoji geba (raiška) ne mažiau nei 600x600dpi, | Skiriamoji geba 1200 x 1200 dpi (HL-L5100DN, psl. 8)
|  | 5. Popieriaus dėtuvės (-ių) talpa ne mažiau nei 250 lapų, | Popieriaus dėtuvės talpa 520 lapų (HL-L5100DN, psl. 7)
|  | 6. Pateikiama (-os) to paties įrangos gamintojo juodos spalvos dažomųjų miltelių kasetė (-ės), kurios (-ių) resursas ne mažiau kaip 2 000 standartinių A4 formato lapų pagal ISO / IEC 19752 arba lygiavertį standartą, | Pateikiama to paties gamintojo juodos spalvos dažomųjų miltelių kasetė Brother TN-3430, kurios resursas 3000 standartinių A4 formato lapų pagal ISO/IEC 19752 standartą. (HL-L5100DN, psl. 4)
14.3.4 | Dedikuota medicininė vaizdo plokštė | 1. Ne mažiau kaip 10 bitų, | 256 bitų (NVIDIA-p4000, psl. 1)
|  | 2. Atminties dydis ≥ 8 GB, | 8 GB (NVIDIA-p4000, psl. 1)
|  | 3. Atminties pralaidumas ≥ 90 GB/s, | 243 GB/s (NVIDIA-p4000, psl. 1)
|  | 4. Display port jungtys ≥ 4 vnt. | 4 vnt. (NVIDIA-p4000, psl. 1)
14.3.5 | Medicininis mamografinis diagnostinis monitorius | 1. Kiekis - 1 vnt. | Taip, garantuojame, kad kiekis - 1 vnt.
|  | 2. Įstrižainė ≥ 30", | Įstrižainė 30.9"" (RadiForce, psl. 3)
|  | 3. Raiška ≥ 4200 x 2800, | Raiška 4200 x 2800 (RadiForce, psl. 3)
|  | 4. DICOM kalibruotas skaistis ≥ 500 cd/m2, | DICOM kalibruotas skaistis 500 cd/m2 (RadiForce, psl. 3)
|  | 5. Kontrastiškumas ≥ 1500:1, | Kontrastiškumas 1500:1 (RadiForce, psl. 3)
|  | 6. Spalvoto vaizdo, | Spalvoto vaizdo (RadiForce, psl. 3)
|  | 7. Integruotas kalibracinis daviklis, bei programinė įranga/modulis periodinei monitoriaus kokybės kontrolei atlikti arba lygiavertis techniologinis sprendimas. | Integruotas kalibracinis daviklis IFS bei programinė įranga/modulis RadiCS LE periodinei monitoriaus kokybės kontrolei atlikti. (RadiForce, psl. 3)
14.3.6 | Monitorių ir vaizdo plokštės suderinamumo reikalavimai | 1. Medicininis mamografinis diagnostinis monitorius ir papildomas monitorius pacientų sąrašo ir vaizdų peržiūrai turi būti vieno gamintojo, | Taip, garantuojame, kad medicininis mamografinis diagnostinis monitorius ir papildomas monitorius pacientų sąrašo ir vaizdų peržiūrai yra vieno gamintojo EIZO
|  | 2. Medicininis mamografinis diagnostinis monitorius, papildomas monitorius pacientų sąrašo ir vaizdų peržiūrai ir dedikuota medicininė vaizdo plokštė turi būti suderinami su siūlomu kompiuteriu. | Taip, garantuojame, kad medicininis mamografinis diagnostinis monitorius, papildomas monitorius pacientų sąrašo ir vaizdų peržiūrai ir dedikuota medicininė vaizdo plokštė yra suderinami su siūlomu kompiteriu.
15. | Reikalavimai ultragarsiniam diagnostikos aparatui
15.1 | Skenavimo režimai | 1. 2D, | 2D (Redwood DS, psl. 6)
|  | 2. Trapecinis vaizdavimas, | Trapecinis vaizdavimas (Redwood DS, psl. 7)
|  | 3. Spalvinis dopleris, | Spalvinis dopleris (Redwood DS, psl. 6)
|  | 4. Harmoninis vaizdavimas. | Harmoninis vaizdavimas (Redwood DS, psl. 10)
15.2 | Sistemos dinaminis diapazonas | Ne mažiau nei 330 dB | > 334 dB (Redwood DS, psl. 6)
15.3 | Maksimalus skenavimo gylis | ne mažiau 40 cm | 40 cm (Redwood DS, psl. 6)
15.4 | Linijinis daviklis Nr. 1 | 1. Dažnio diapazonas ≥ (5-15) MHz, | (4.6–17.8) MHz (Redwood TF, psl. 6)
|  | 2. Aktyvaus paviršiaus (akustinio lango) ilgis 50-60 mm, | 57.5 mm (Redwood TF, psl. 6)
|  | 3. Elementų skaičius ≥ 550. | 576 (SIEMENS rastas, psl. 1)
15.5 | Linijinis daviklis Nr. 2 | 1. Dažnio diapazonas ≥ (3-8) MHz, | (2.9–9.9) MHz (Redwood TF, psl. 5)
|  | 2. Aktyvaus paviršiaus (akustinio lango) ilgis 35-45 mm, | 38.2 mm (Redwood TF, psl. 5)
|  | 3. Elementų skaičius ≥ 190. | 384 (SIEMENS rastas, psl. 1)
15.6 | Konvekcinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas ≥ (1.5-5,5) MHz, | (1.0–5.7) MHz (Redwood TF, psl. 3)
|  | 2. Apžvalgos laukas (angliškai: field of view) ne mažiau kaip 60°, | 72° (Redwood TF, psl. 3)
|  | 3.Elementų skaičius ≥ 180. | 180 (SIEMENS rastas, psl. 1)
15.7 | Elastografijos režimas | 1. Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas (ang. strain elastography) arba lygiavertis, | Virtual Touch Strain Imaging (Elastography) (Redwood DS, psl. 14)
|  | 2. 2D šlyties bangų elastografijos (angl. 2D share wave elastography) režimas arba lygiavertis. | Virtual Touch Point Shear Wave (Elastography) (Redwood DS, psl. 14)
15.8 | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) | Būtina | Virtual Touch Shear Wave (2D Elastography) (Redwood DS, psl. 15)
15.9 | Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage) | Būtina | DICOM 3.0 standartas: DICOM Modality Worklist (Redwood DS, psl. 11 / SIEMENS rastas, psl. 1)
15.10 | Sistema arba kitas technologinis sprendimas užtikrina, kad esant poreikiui būtų galima bevieliu būdu (Wi-Fi) persiųsti medicininius duomenis DICOM formatu | Būtina | DICOM 3.0 standartas: DICOM Storage (Redwood DS, psl. 11 / SIEMENS rastas, psl. 1)
15.11 | Maitinimo šaltinis | 220V +/- 10%, 50 Hz elektros tinklas | DICOM 3.0 standartas: Sistema užtikrina, kad bevieliu būdu (Wi-Fi) persiųsti medicininius duomenis DICOM formatu (Redwood DS, psl. 11, 12 / SIEMENS rastas, psl. 1)
16. | Komplektacija |  | 220 V, 50 Hz elektros tinklas (Redwood DS, psl. 18)
16.1 | Skaitmeninis mamografas | 1 vnt. | 1 vnt.
16.2 | Paciento kėdė / stalas | 1 vnt. | 1 vnt.
16.3 | Įrenginys biopsijoms atlikti | 1 vnt. | 1 vnt.
16.4 | Radiologijos technologo darbo vieta (kompiuteris, monitorius, klaviatūra, pelė, gamintojo dedikuota programinė įranga, švinuotas rentgeno apsauginis skydas, nepertaukiamo maitinimo šaltinis (UPS)) | 1 vnt. | 1 vnt.
16.5 | Gydytojo radiologo darbo vietos programinė įranga | 2 vnt. | 2 vnt.
16.6 | Gydytojo radiologo darbo vietos techninė įranga (kompiuteris, monitorius pacientų sąrašo ir vaizdų peržiūrai, lazerinis spausdintuvas, klaviatūra, pelė, medicininė vaizdo plokštė, medicininis mamografinis diagnostinis monitorius, nepertaukiamo maitinimo šaltinis (UPS)) | 2 vnt. | 2 vnt.
16.7 | Prispaudimo plokštelės diagnostikai | 2 vnt. (po 1 vnt. skirtingų dydžių nurodytų 4.3 p.) | 2 vnt. (po 1 vnt. skirtingų dydžių nurodytų 4.3 p.)
16.8 | Mentelės | 2 vnt. (po 1 vnt. skirtingų tipų nurodytų 4.4 p.) | 2 vnt. (po 1 vnt. skirtingų tipų nurodytų 4.4 p.)
16.9 | Automatinis boliusinis injektorius kontrastinei medžiagai | 1 vnt. | Automatinis boliusinis injektorius kontrastinei medžiagai - Accutron HP-D, produkto kodas HP832, Gamintojo dokumentai - Broschuere-Angiographie-Portfolio_DE_-2.0 ir technical_data_hp_5_0_en
16.10 | Ultragarsinė diagnostikos sistema | 1 vnt. | 1 vnt.
16.11 | Linijinis daviklis Nr. 1 | 1 vnt. | 1 vnt.
16.12 | Linijinis daviklis Nr. 2 | 1 vnt. | 1 vnt.
16.13 | Konvekcinis daviklis | 1 vnt. | 1 vnt.
16.14 | Procedūrinis staliukas, su ne mažiau kaip 3 nerūdijančio plieno lentynėlėmis ir 4 ratukais, kurių bent 2 su stabdžiais | 1 vnt. | Procedūrinis staliukas, su 3 nerūdijančio plieno lentynėlėmis ir 4 ratukais, kurių 2 su stabdžiais. Gamintojo dokumentai - 16.14. Procedūrinis staliukas_Brošiūra ir Manufacturer's confirmation
16.15 | Širma su ratukais (plotis ne mažesnis kaip 100 cm, aukštis ne mažesnis kaip 160 cm, ne mažiau dviejų dalių) | 2 vnt. | Širma su ratukais (plotis 100 cm, aukštis 167 cm, dviejų dalių). Gamintojo dokumentai - 16.15. Širma su ratukais_Brošiūra
17. | Kiti reikalavimai
17.1 | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 ,,Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ nurodytiems reikalavimams (taikoma tik mamografijos sistemai). | Būtina (pateikiamas tiekėjo patvirtinimas) | Taip, patvirtiname, kad atitinkame Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 ,,Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ nurodytiems reikalavimams (taikoma mamografijos sistemai).
16.2 | Atitikimas Direktyvos 2013/59/EURATOMAS paragrafo 60, 1 dalies, (f) punktui (Vidutinės liaukinio audinio dozės skaičiavimas ir atvaizdavimas darbo vietoje) (taikoma tik mamografijos sistemai) | Būtina. Nauja spindulinės diagnostikos įranga turi turėti prietaisą arba lygiavertę priemonę, leidžiančią praktikui gauti informaciją apie paciento apšvitos dozei įvertinti reikalingus parametrus. Tais atvejais, kai tai įmanoma, nauja spindulinės diagnostikos įranga turi turėti galimybę šią informaciją užregistruoti medicininės radiologijos procedūros ataskaitoje | Taip, patvirtiname, kad atitinkame direktyvos 2013/59/EURATOMAS paragrafo 60, 1 dalies, (f) punktui (Vidutinės liaukinio audinio dozės skaičiavimas ir atvaizdavimas darbo vietoje) (taikoma tik mamografijos sistemai). Nauja spindulinės diagnostikos įranga turi prietaisą arba lygiavertę priemonę, leidžiančią praktikui gauti informaciją apie paciento apšvitos dozei įvertinti reikalingus parametrus. Tais atvejais, kai tai įmanoma, nauja spindulinės diagnostikos įranga turi galimybę šią informaciją užregistruoti medicininės radiologijos procedūros ataskaitoje.
16.3 | Dozės patikrinimo sistema pagal Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ 74 punkto reikalavimus (taikoma tik mamografijos sistemai) | Būtina | Taip, patvirtiname, kad dozės patikrinimo sistema atitinka Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ 74 punkto reikalavimus (taikoma tik mamografijos sistemai)
16.4 | Vaizdo kontrastingumo patikrinimo sistema pagal Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ 88.1 papunkčio reikalavimus (taikoma tik mamografijos sistemai) | Būtina | Taip, patvirtiname, kad vaizdo kontrastingumo patikrinimo sistema atitinka Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ 88.1 papunkčio reikalavimus (taikoma tik mamografijos sistemai)
16.5 | Mamografas privalo tyrimo rezultato – DICOM standartą atitinkančios rinkmenos metaduomenyse (pav., StudyInstanceUID, SOPInstanceUID, SeriesInstanceUID, MediaStorageSOPInstanceUID ir visuose kituose, kur tai reikalinga) naudoti tik taisyklingus unikalius identifikatorius (UID), (t.y. tokius, kurių sandara atitinka DICOM standarto bendrąsias taisykles ir TU-T X.660 (2011), ISO/IEC 9834-1:2012 bei ISO/IEC 9834-3:2009 arba lygiaverčius standartus). Taikoma tik mamografijos sistemai | Būtina, pateikti DICOM atitikties patvirtinimą (anglų k. „DICOM Conformance Statement“) arba lygiavertį dokumentą. | Mamografas atitinka tyrimo rezultato – DICOM standartą, kuris atitinka rinkmenos metaduomenyse (pav., StudyInstanceUID, SOPInstanceUID, SeriesInstanceUID, MediaStorageSOPInstanceUID ir visuose kituose, kur tai reikalinga) naudoti tik taisyklingus unikalius identifikatorius (UID), (t.y. tokius, kurių sandara atitinka DICOM standarto bendrąsias taisykles ir TU-T X.660 (2011), ISO/IEC 9834-1:2012 bei ISO/IEC 9834-3:2009 arba lygiaverčius standartus). Taikoma tik mamografijos sistemai. Gamintojo dokumentai - XP MAMMOMATRevelation VC20 DICOM Conformance Statement
16.6 | Siūlomos sistemos instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos parašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Taikoma tik mamografijos sistemai. | Būtina, kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą | Taip, patvirtiname, kad į pasiūlymo galutinę kainą įtraukta - sistemos instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos parašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Taikoma tik mamografijos sistemai.
16.7 | Įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti įrangos gamintojo nurodytus priėmimo testus, kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir pateikti testų/bandymų protokolus. Taikoma tik mamografijos sistemai. | Būtina | Taip, patvirtiname, kad įrangos tiekėjas ir gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, atliks įrangos gamintojo nurodytus priėmimo testus, kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir pateikti testų/bandymų protokolus. Taikoma tik mamografijos sistemai.
16.8 | Diagnostinių vaizdų perdavimas į PACS (Vaizdų archyvavimo ir perdavimo sistema) sistemą DICOM formatu (ultragarsinei diagnostinei sistemai taikomi tik 1 - 3 p.). | 1. Informacijos perdavimo funkcija – DICOM Store (alternatyvus pavadinimas –DICOM Send), | Informacijos perdavimo funkcija – DICOM Send - Gamintojo dokumentai_mamografas - 11psl. / Ultragarsinei diagnostinei sistemai - DICOM 3.0 standartas: DICOM Storage (SIEMENS rastas, psl. 1)
|  | 2. Vaizdų spausdinimo funkcija – DICOM Print, | Vaizdų spausdinimo funkcija – DICOM Print - Gamintojo dokumentai_mamografas - 11psl. / Ultragarsinei diagnostinei sistemai - DICOM 3.0 standartas: DICOM Print (SIEMENS rastas, psl. 1)
|  | 3. Modality WorkList funkcija - DICOM Modality Worklist, | SIEMENS Modality WorkList funkcija - DICOM Modality Worklist- Gamintojo dokumentai_mamografas - 11psl. / Ultragarsinei diagnostinei sistemai - DICOM 3.0 standartas: DICOM Modality Worklist (SIEMENS rastas, psl. 1)
|  | 4. DICOM užklausos/grąžinimo funkcija - DICOM Query/Retrieve (funkcija yra draudžiama komunikuoti su VULSK PACS vaizdų archyvu), | Modality WorkList funkcija - DICOM Modality Worklist- Gamintojo dokumentai_mamografas - 11psl.
|  | 5. Apšvitos pateikimo funkcija - DICOM Radiation Dose Structured Report, | Apšvitos pateikimo funkcija - DICOM Radiation Dose Structured Report- Gamintojo dokumentai_mamografas - 11psl.
|  | 6. Informacijos priėmimo funkcija – DICOM Storage SCP (galimybė priimti ir išsaugoti vaizdus, kurie yra persiunčiami iš VULSK PACS vaizdų archyvo). | Informacijos priėmimo funkcija – DICOM Storage SCP (galimybė priimti ir išsaugoti vaizdus, kurie yra persiunčiami iš VULSK PACS vaizdų archyvo).- Gamintojo dokumentai_mamografas - 11psl.
16.9 | Pateikiami reikalingi fantomai ir kita įranga atlikti periodinių testų atlikimui - dieninius / savaitinius/mėnesinius testus, kuriuos deklaruoja gamintojas arba kurie nurodyti HN78:2009 (taikoma tik mamografijos sistemai). | Būtina. Nurodyti, fantomus ir kitą įrangą, kuri bus pateikta periodinių testų atlikimui. Papildomai, jei nenumatyta gamintojo, būtina pateikti organinio stiklo skirtingų storių (2 cm - 3vnt, 1 cm - 1 vnt, 0,5 cm - 1 vnt.) plokšteles, kurių matmenys 24x30cm +/- 2 cm | Komplektacijoje tiekiami reikalingi fantomai ir kita įranga periodinių testų atlikimui - dieninius / savaitinius/mėnesinius testus, kuriuos deklaruoja gamintojas. Papildomai pateikiama organinio stiklo skirtingų storių (2 cm - 3vnt, 1 cm - 1 vnt, 0,5 cm - 1 vnt.) plokšteles, kurių matmenys 24x30cm +/- 2 cm
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | kompl.
|  | Vieneto kaina be PVM, Eur | 335051.53
|  | Suma be PVM, Eur | 335051.53
|  | PVM suma, Eur | 70360.8213
|  | Suma su PVM, Eur | 405412.3513
* Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

## Pasiūlymų vertinimas
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
1) Kaina (K) – 60;
2) Techniniai pranašumai (T) – 30;
3) Garantinis aptarnavimas (G) – 10;
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
Kaina (K) |  |  |  | X=60
Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=30
Garantinė priežiūra (G) |  |  |  | Z=10
Nr. | Parametrai | yra/nėra
T1 | Automatinis paimto bioptato skenavimas | Statinis: (yra/nėra) | L1 = 0,20 | Automatinis paimto bioptato skenavimas - YRA (Gamintojo dokumentai_mamografas - 13psl. ir InSpect modulio informacija - 1psl.)
T2 | Tomosintezės modulio (3D) skenavimo kampas - ≥ 50 laipsnių | Statinis: (yra/nėra) | L2 = 0,20 | Tomosintezės modulio (3D) skenavimo kampas - 50 (+25/-25) laipsnių - YRA (Gamintojo dokumentai_mamografas - 14psl.)
T3 | Mažiausias atstumas tarp rekonstruotų pjūvių ≤ 0,5 mm | Statinis: (yra/nėra) | L3 = 0,15 | NĖRA
T4 | Skaitmeninio rentgeno detektoriaus pikselio dydis | Palyginamasis: interpoliacinis | L4 = 0,15 | 85 µm (Gamintojo dokumentai_mamografas - 8psl.)
T5 | Statinių ir dinaminių rentgeno vaizdų, kompiuterinės tomografijos vaizdų, pozitronų emisijos tomografijos vaizdų peržiūra (taikomas gydytojo radiologo darbo vietos programinei įrangai) | Statinis: (yra/nėra) | L5 = 0,10 | Statinių ir dinaminių rentgeno vaizdų, kompiuterinės tomografijos vaizdų, pozitronų emisijos tomografijos vaizdų peržiūra - "Multimodality Reading"/Dynimic images - YRA (Gamintojo dokumentai_darbo stotis - 8psl.)
T6 | Tūrinės mamografijos ir 3D biopsijos procedūrų metu nejudanti paciento veido apsaugos sistema | Statinis: (yra/nėra) | L6 = 0,10 | NĖRA
T7 | Ultragarso aparate įdiegta specializuota programinė įranga krūties vėžio diagnostikai (Automatizuotam navikų ir limfmazgių vertinimui, navikų savybių įvertinimui, vertinimui pagal BI-RADS arba lygiavertį klasifikatorių) | Statinis: (yra/nėra) | L7 = 0,10 | NĖRA
G | Garantinės priežiūros laikotarpis ≥ 36 mėn. | Statinis: (yra/nėra) | W = 1 | NĖRA
Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai:
1. atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas);
2. atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą;
3. atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas;
4. informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis);
5. teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus;
6. gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo;
Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K), techninių pranašumų (T) ir garantinės priežiūros (G) balus:
E = K + T + G
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):
3. Kadangi siūlomo objekto techniniai pranašumai įvertinami dviem skirtingais vertinimo būdais, todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas skirtingais metodais:
3.1. Siūlomo objekto T4 techninis parametras aprašomas palyginamuoju interpoliaciniu vertinimo būdu, todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
3.1.1 Jei siūlomas objektas turi parametro T4 mažiausią skaitinę vertę (Tmin) gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T4 = L4 = 0.15. Didžiausią parametro T4 skaitinę vertę (Tmax) turintis objektas gauna 0 balų: T4 = L4 = 0. Visais kitais atvejais vertinamo objekto (Tv) parametro įvertinimas skaičiuojamas pagal formulę:
3.2. Kadangi siūlomo objekto T1, T2, T3, T5, T6, T7 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.20, T2 = L2 = 0.20, T3 = L3 = 0.15, T5 = L5 = 0.10, T6 = L6 = 0.10, T7 = L7 = 0.10. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0, T3 = L3 = 0, T5 = L5 = 0, T6 = L6 = 0, T7 = L7 = 0.
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):
4. Siūlomo objekto garantinė priežiūra (G) aprašoma statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl garantinės priežiūros įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: W = 1, tuomet G = W x Z
Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: W = 0, tuomet G = 0
kur W – parametro lyginamasis svoris, Z - garantinės priežiūros lyginamasis svoris.
𝑇=(∑_(𝑖=1)^7▒𝑇_𝑖 )𝑥 𝑌

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne