3 dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PORTATYVINIS RENTGENO APARATAS – 1 VNT.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Portatyvinis rentgeno aparatas | 1 vnt. Nurodyti modelį ir gamintoją | LANMAGE, 7200B | 7200B – Psl. 1 |
| 1. | Aukšto dažnio generatorius | 1 vnt. | 1 vnt. | 7200B – Psl. 1 |
| 1.1 | Maksimali galia | Ne mažesnė 40 kW | 56 kW | 7200B – Psl. 2 |
| 1.2 | Įtampos diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 40 iki 150 kV | 40-150 kV | 7200B – Psl. 2 |
| 1.3 | Maksimali srovė | Ne mažesnė 600 mA | 630 mA | 7200B – Psl. 2 |
| 1.4 | Srovės ir laiko sandaugos (mAs) diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0,1 iki 600 mAs | 0.1-640 mAs | 7200B – Psl. 2 |
| 1.5 | Anatominės programos | Būtina. Ne mažiau 1000 (vienas tūkstantis) vnt. | 1000 vnt. | Deklaracija Lanmage – Psl. 1 |
| 2. | Rentgeno vamzdis | 1 vnt. | 1 vnt. | 7200B – Psl. 1 |
| 2.1 | Besisukantis anodas | Būtina. 1 vnt. | 1 vnt. | 7200B – Psl. 3 |
| 2.2 | Židinio dėmių skaičius | Ne mažiau 2 | 2 vnt. | 7200B – Psl. 3 |
| 2.3 | Didžiojo židinio nominali galia | Ne mažiau 70 kW | 75 kW | 7200B – Psl. 3 |
| 2.4 | Mažojo židinio nominali galia | Ne mažiau 40 kW | 40 kW | 7200B – Psl. 3 |
| 3. | Kolimatorius | 1 vnt. | 1 vnt. | 7200B – Psl. 1 |
| 3.1 | LED tipo indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas | Būtina | LED tipo indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas | 7200B – Psl. 3 |
| 3.2 | Kolimatoriaus pasukimas | Ne mažiau kaip po 90º į abi puses | 90º į abi puses | Deklaracija Lanmage – Psl. 1 |
| 4. | Mechaninės charakteristikos |  |  |  |
| 4.1 | Valdymas | Rankinis ir motorizuotas |  |  |
| 4.1. | Valdymas | Rentgeno sistemos motorizuotas judėjimas, vykdomas vidinių variklių pagalba – aktyvuojant variklius rankiniu būdu prie rentgeno valdymo rankenos arba nuotolinio valdymo pultą. | Rentgeno sistemos motorizuotas judėjimas, vykdomas vidinių variklių pagalba – aktyvuojant variklius rankiniu būdu prie rentgeno valdymo rankenos arba nuotolinio valdymo pultą | Deklaracija Lanmage – Psl. 1 |
| 4.2 | Kolonos tipo rentgeno vamzdžio laikiklis | Būtina | Kolonos tipo rentgeno vamzdžio laikiklis | Deklaracija Lanmage – Psl. 1 |
| 4.3 | Kolonos pasukimas kampu | Ne mažiau kaip po 270º į abi puses | 317 laipsnių į abi puses | 7200B – Psl. 3 |
| 4.4 | Rentgeno vamzdžio horizontalaus judėjimo diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 70 cm iki 125 cm | 70-125 cm | Deklaracija Lanmage – Psl. 1 |
| 4.5 | Rentgeno vamzdžio vertikalaus judėjimo diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 55 cm iki 210 cm | 55-210 cm | 7200B – Psl. 3 |
| 4.6 | Rentgeno vamzdžio pavertimo kampas | Ne mažiau 180 º | +- 180 laipsnių | 7200B – Psl. 3 |
| 4.7 | Aukštis transportavimo metu | Ne didesnis nei 135 cm | 135 cm | 7200B – Psl. 3 |
| 4.8 | Plotis | Ne didesnis nei 54 cm | 54 cm | 7200B – Psl. 3 |
| 4.9 | Svoris | Ne didesnis nei 450 kg | 419 kg | 7200B – Psl. 3 |
| 4.10 | Integruotas dėklas rentgeno spindulių detektoriui | Būtina | Integruotas dėklas rentgeno spindulių detektoriui | Deklaracija Lanmage – Psl. 1 |
| 5. | Dozimetrijos sistema (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu) | Būtina | Dozimetrijos sistema | Brošiūra 7200B – Psl. 5 |
| 6. | Skaitmeninis, bevielis rentgeno spindulių detektorius | 1 vnt. | 6.3 |  |
| 6.1 | Detektoriaus dydis | Ne mažesnis nei 35 cm x 43 cm | 38,4 x 46 cm | 7200 B – Psl. 4 |
| 6.2 | Pikselio dydis | Ne didesnis nei 150 µm | 139 µm | 7200 B – Psl. 4 |
| 6.3 | Svoris | Ne didesnis nei 3,6 kg | 3,5 kg | Deklaracija Lanmage – Psl. 1 |
| 6.4 | Automatinis krovimas integruotame detektoriaus dėkle | Būtina | Automatinis krovimas integruotame detektoriaus dėkle | Deklaracija Lanmage – Psl. 1 |
| 7. | Vartotojo sąsaja | 1 vnt. |  |  |
| 7.1 | Informacijos iš detektorių nuskaitymas | Būtina | Informacijos iš detektorių nuskaitymas | Deklaracija Lanmage – Psl. 1 |
| 7.2 | Ekspozicijos parametrų valdymas | Būtina | Ekspozicijos parametrų valdymas | 7200B – Psl. 5 |
| 7.3 | Galimybė užprogramuoti rentgeno diagnostinio tyrimo protokolus | Būtina | Galimybė užprogramuoti rentgeno diagnostinio tyrimo protokolus | Deklaracija Lanmage – Psl. 1 |
| 7.4 | Gautų vaizdų peržiūra | Būtina | Gautų vaizdų peržiūra | Deklaracija Lanmage – Psl. 1 |
| 7.5 | Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage) | Būtina | Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage) | Deklaracija Lanmage – Psl. 1 |
| 7.6 | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) | Būtina | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) | Deklaracija Lanmage – Psl. 1 |
| 7.7 | Lietimui jautrus monitorius | Ekrano įstrižainė ne mažesnė nei 19“ | 19“ ekrano įstrižainė | 7200B – Psl. 2 |
| 8. | Kiti priedai |  |  |  |
| 8.1 | Kliūčių daviklis(ai) | Būtina | Kliūčių daviklis | 7200B – Psl. 6 |
| 8.2 | Greito baterijų įkrovimo funkcija | Būtina | Greito baterijų įkrovimo funkcija | Brošiūra 7200B – Psl. 4 |
| 9. | Kiti reikalavimai |  |  |  |
| 9.1 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėn. | 24 mėn. | Deklaracija Lanmage – Psl. 1 |
| 9.2 | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalbomis; Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | Naudotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalbomis; Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 9.3 | Naujos rentgeno įrangos instaliavimo darbai | Būtina | Naujos rentgeno įrangos instaliavimo darbai |  |
| 9.4 | Personalo apmokymas | Būtina. Ne mažiau 8 val. ir ne mažiau 5 asmenys. | 8 val. ir 5 asmenys |  |
| 9.5 | Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu | Būtina. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti siūlomo rentgeno aparato modelio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją |  |  |
| 9.6 | Siūlomos įrangos atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai | Būtina Turi būti pagrįsta gamintojų techniniais dokumentais ar kitais lygiaverčiais duomenimis. |  |  |
| 9.7 | Siūlomos įrangos instaliavimas, montavimas ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka | Būtina |  |  |
| 9.8 | Įrangos gamintojas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateikti bandymų protokolus. | Būtina |  |  |

Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, t. y. pagal kainos ir kokybės santykį.

Laimėjusiu bus pripažintas pasiūlymas, kuris gaus daugiausia ekonominio naudingumo balų pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) Pasiūlymo kaina (P) – 70;

2) Funkciniai pranašumai (Q) – 30.

Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (P) ir funkcinių pranašumų (Q) balus:

S=Qi×Wkokybė+Wkaina×Pmažiausia  Pi

Wkokybė –kokybei suteiktas lyginamasis svoris;

Qi- konkretaus vertinamo pasiūlymo kokybė procentais (skaičiuoklėje kokybės balui apskaičiuoti pasirenkamas „tiesioginis balų suteikimas “ variantas).

Wkaina - kainai suteiktas lyginamasis svoris;

Pi – konkretaus vertinamo pasiūlymo kaina. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais be PVM.

Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių.

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai ir parametrai |  | Siūlomos parametrų reikšmės | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (P) |  |  | Wkaina = 70 |
| 2. | Kokybės kriterijai (Q): |  |  | Wkokybė = 30 |
| 2.1. | Maksimali galia | 40 kW |  | 0 balų |
|  |  | Nuo daugiau kaip 40 iki 45 kW |  | 3 balai |
|  |  | Nuo daugiau kaip 45 iki 50 kW |  | 6 balai |
|  |  | Daugiau kaip 50 kW | 56 kW 7200B – Psl. 2 | 9 balai |
| 2.2. | Kolonos pasukimas kampu į abi puses | 2700 |  | 0 balų |
|  |  | Nuo 2710 iki 2850 |  | 3 balai |
|  |  | Nuo 2850 iki 3000 |  | 6 balai |
|  |  | Daugiau kaip 3000 | 317 laipsnių 7200B – Psl. 3 | 9 balai |
| 2.3. | Aparato svoris | 420 kg |  | 0 balų |
|  |  | Nuo mažiau kaip 420 kg iki 410 kg | 419 kg 7200B – Psl. 3 | 1 balai |
|  |  | Nuo mažiau kaip 410 kg iki 400 kg |  | 2 balai |
|  |  | Mažiau kaip 400 kg |  | 3 balai |
| 2.4. | Detektoriaus pikselio dydis | 150 µm |  | 0 balų |
|  |  | Nuo mažiau nei 150 µm iki 145 µm |  | 3 balai |
|  |  | Nuo mažiau nei 145 µm iki 140 µm |  | 6 balai |
|  |  | Mažiau nei 140 µm | 139 µm 7200B – Psl. 4 | 9 balai |