OLYMPUS


„Olympus“ rekomenduojami lanksčių endoskopų dezinfekcijos metodai
1. Dezinfekcija naudojant Olympus ETD sistemą
Vadovaudamiesi Olympus Tokyo bandymų ataskaitomis ir praktine patirtimi, patvirtiname, jog žemiau išvardinti automatiniai endoskopų dezinfekcijos procesai yra tinkami naudoti su lanksčiaisiais „Olympus“ endoskopais. Procesų bandymai atlikti su šiais prietaisais: ETD3, ETD2, ETD2 plus, ETD, mini ETD, mini ETD2.

Higieninis ETD procesų efektyvumas išsamiai ištirtas nepriklausomuose higienos institutuose. Jei pageidaujate išsamesnės informacijos apie bandymų metodiką ir rezultatus, prašykite ETD sertifikatų.

	Produkto pavadinimas
	Gamintojas/platintojas
	Pagrindinė sudedamoji dalis

	ETD PAA procesas su 
- Olympus EndoDet
- Olympus EndoDis

- Olympus EndoAct
	OLYMPUS
	Viršacto rūgštis (peracetic acid)

	ETD GA procesas su
- Olympus CETD
- Olympus DETD
	OLYMPUS
	Glutaraldehidas


PASTABOS

· Praktika rodo, jog kelių skirtingų endoskopų dezinfekcijos procesų naudojimas gali pagreitinti instrumentų medžiagų pažeidimų atsiradimą. Aukščiau pateikta informacija galioja tik paminėtiems procesams naudojant pateiktus produktus.

„Olympus“ rekomenduojami lanksčių endoskopų dezinfekcijos metodai

2. Dezinfekcinės medžiagos naudojamos rankinės dezinfekcijos metu ir ploviklis
Vadovaudamiesi Olympus Tokyo bandymų ataskaitomis, patvirtiname, jog žemiau pateikiamos dezinfekcinės medžiagos yra tinkamos naudoti lanksčių „Olympus“ endoskopų dezinfekcijai rankiniu būdu.
	Produkto pavadinimas
	Gamintojas
	Pagrindinė sudedamoji dalis

	ALDESAN
	Nežinomas
	Glutaraldehidas

	CIDEX OPA
	„Johnson & Johnson“
	Orto-ptaldehidas (ortho-phtaldehyde)

	CIDEX
	„Johnson & Johnson“
	Glutaraldehidas

	GIGASEPT
	„Schulke & Mayr“
	Glutaraldehidas

Formaldehidas

	KOHRSOLIN ID
	BODE
	Glutaraldehidas

	Nu-CIDEX
	„Johnson & Johnson“
	Viršacto rūgštis

	SEKUCID N
	„Ecolab GmbHG & Co.“
	Glutaraldehidas

	SEKUSEPT Aktiv
	„Ecolab GmbHG & Co.“
	Viršacto rūgštis

	SEKUSEPT Forte S
	„Ecolab GmbHG & Co.“
	Glutaraldehidas

Formaldehidas

	SEKUSEPT Plus
	„Ecolab GmbHG & Co.“
	Glukoprotaminas

	SEKUSEPT Pulver + Aktivator
	„Ecolab GmbHG & Co.“
	Viršacto rūgštis

	STERANIOS 2%
	„Anios“
	Glutaraldehidas

	SekuZyme
	„Ecolab GmbHG & Co.“
	Polimeras, riebiųjų alkoholių etoksilatai


· OLYMPUS negali pateikti jokių rekomendacijų dėl mikrobiologinio dezinfekcinės/sterilizacinės medžiagos, kurios netiekia OLYMPUS, efektyvumo. Dėl tokios medžiagos veiksmingumo būtina kreiptis į jos gamintoją arba atlikti tyrimą. Tyrimą privalo atlikti ir įvertinti ligoninės Infekcijų kontrolės komitetas arba kitas atitinkamus įgaliojimus turintis organas kartu su susijusiais ligoninės skyriais. Šiame pranešime pateikiama informacija galioja tik paminėtų medžiagų tinkamumui lanksčių OLYMPUS endoskopų dezinfekcijai.
· Tinkamumo bandymų rezultatai labai glaudžiai susijęs su „Olympus“ pateiktu produkto pavyzdžiu. Cheminės medžiagos gamintojui vėliau atlikus bet kokius sudėties pakeitimus, tinkamumo rezultatai gali keistis.
· Bandymų rezultatai ir ataskaitos gautos naudojant cheminę medžiagą vadovaujantis nurodymais ant jos etiketės (t.y. rekomenduojama koncentracija, temperatūra, sąveikos laikas it t.t.).

· Praktika rodo, jog kelių skirtingų endoskopų dezinfekcijos procesų naudojimas gali pagreitinti instrumentų medžiagų pažeidimų atsiradimą. Aukščiau pateikta informacija galioja tik naudojant aukščiau paminėtus produktus.
PASTABA

Aukščiau pateikiamame sąraše nedarytas skirtumas tarp dezinfekcinių medžiagų visiško tinkamumo ir funkcionalaus tinkamumo.
Visiškas tinkamumas

Bandymų metu nepastebėti jokie funkciniai ir kosmetiniai instrumentų pakitimai.

Funkcionalus tinkamumas

Bandymų metu nepastebėti jokie funkciniai prietaisų pakitimai, tačiau toliau naudojant medžiagą gali atsirasti kosmetinių pakitimų (pvz. dėmių, spalvų skirtumų ir pan.).
„Olympus“ neprisiima jokios atsakomybės ir neteikia garantijų dėl šiame dokumente neišvardintų dezinfekcinių medžiagų tinkamumo endoskopų dezinfekcijai.
OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS EUROPA GMBH

WENDENSTRAßE 14–18

D-20097 Hamburgas

2006 m. sausio 1 d.


