TSD-878,  VPP- 1536

Jėgos instrumentų skirtų krūtinkaulio atvėrimo operacijoms atlikti techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jėgos instrumento paskirtis | Skirta krūtinkaulio atvėrimo operacijoms atlikti. | Skirta krūtinkaulio atvėrimo operacijoms atlikti. |
| 2. | Osciliuojančio pjovimo rankena (kiekis 2vnt.) |  | Osciliuojančio pjovimo rankena ( GA331 ) |
| 2.1. | Rankenos svoris (su baterija) | Ne daugiau 1670 g | Rankenos svoris (su baterija) 1600 g. Katalogas Power system 2022 – 30 psl. |
| 2.2. | Galingumas | Ne mažiau 250 W | Galingumas 250 W. Katalogas Power system 2022 – 30 psl. |
| 2.3. | Reikalavimai rankenai | 1. Atspari dezinfekavimui 2. Autoklavuojama (+134o C) 3. Energijos šaltinis įkraunama baterija 4. Pagaminta iš metalo, atsparaus mechaniniam, cheminiui, termininiui poveikiui. | 1. Atspari dezinfekavimui. Katalogas valymas 2. Autoklavuojama (+134o C). Katalogas valymas. Katalogas Acculan 4 GA331 – 11-15 psl. 3. Energijos šaltinis įkraunama baterija. Katalogas Acculan 4 GA331 – 8 psl. 4. Pagaminta iš metalo, atsparaus mechaniniam, cheminiui, termininiui poveikiui. Katalogas Acculan 4 GA331 – 10 psl. |
| 2.4. | Pjovimo greičio valdymas | 1. Bepakopis, reguliuojamas ribose, ne siauresnėse, kaip 0-13.000 ciklų/min. 2.Apsauga nuo atsitiktinio įjungimo. | 1. Bepakopis, reguliuojamas ribose, 0-13.000 ciklų/min. Katalogas Power system 2022 – 30 psl. 2.Apsauga nuo atsitiktinio įjungimo. Katalogas Acculan 4 GA331 – 9 psl. |
| 2.5. | Pjovimo galvutės padėties keitimas | 360º kampu apie išilginę ašį, fiksuojant padėtį kas 45º arba 90º | Pjovimo galvutės padėties keitimas 360º kampu apie išilginę ašį, fiksuojant padėtį kas 45º. Katalogas Acculan 4 GA331 – 9 psl. |
| 2.6. | Osciliacijos kampas | Ribose 3,9º - 4,5º | Osciliacijos kampas 4,1º. Katalogas Power system 2022 – 30 psl. |
| 2.7. | Priedai prie osciluojančio pjovimo rankenos (nurodyti kiekiai yra skirti 2 vnt rankenų) | 1. Įkraunama baterija – 3 vnt. 2. Sterilizuojamas baterijų įdėklas – 2vnt 3. Osciliuojančio pjūklo geležtės – 10vnt 4. Sterilizavimo krepšelis (pritaikytas visiems sistemos komponentams sudėti) – 2 vnt. | 1. Įkraunama baterija – 3 vnt. Katalogas Power system 2022 – 38 psl. 2. Sterilizuojamas baterijų įdėklas – 2vnt. Katalogas Power system 2022 – 38 psl. 3. Osciliuojančio pjūklo geležtės – 10vnt. Katalogas Burrs and blades 2022 4. Sterilizavimo krepšelis (pritaikytas visiems sistemos komponentams sudėti) – 2 vnt. |
| 2.8. | Reikalavimai osciliuojančio pjūklo geležtėms sternotomijai | 1. Puslankio formos 2. Geležtės matmenys: 2.1 Ilgis 35 mm ± 0,5 mm 2.2 Plotis ribose 74 mm – 82mm 2.3 Storis ribose 0,51 - 0,7 mm 3. Pjovimo storis: 0,9 mm ± 0,1 mm | GC681R 1. Puslankio formos 2. Geležtės matmenys: 2.1 Ilgis 35 mm 2.2 Plotis 75 mm 2.3 Storis 0,7 mm 3. Pjovimo storis: 0,9 mm Katalogas Burrs and blades 2022 - 15 psl. |
| 3. | Reciprokinio pjovimo rankena (kiekis 2 vnt.) |  | Reciprokinio pjovimo rankena (GA334) |
| 3.1. | Rankenos svoris (su baterija) | Ne daugiau 1550 g | Svoris 1540 g. Katalogas Power system 2022 – 31 psl. |
| 3.2. | Galingumas | Ne mažiau 250 W | Galingumas 250 W . Katalogas Power system 2022 – 31 psl. |
| 3.3. | Reikalavimai rankenai | 1. Atspari dezinfekavimui 2. Autoklavuojama (+134o C) 3. Energijos šaltinis įkraunama baterija 4. Pagaminta iš metalo, atsparaus mechaniniam, cheminiui, termininiui poveikiui. | 1. Atspari dezinfekavimui Katalogas valymas. Katalogas Acculan 4 Reciprocating saw – 12-18 psl. 2. Autoklavuojama (+134o C) Katalogas valymas. Katalogas Acculan 4 Reciprocating saw – 12-18 psl. 3. Energijos šaltinis įkraunama baterija. Katalogas Acculan 4 Reciprocating saw – 9 psl. 4. Pagaminta iš metalo, atsparaus mechaniniam, cheminiui, termininiui poveikiui. Katalogas Acculan 4 Reciprocating saw – 12 psl. |
| 3.4. | Pjovimo greičio valdymas | 1. Bepakopis, reguliuojamas ribose, ne siauresnėse, kaip 0-13.000 ciklų/min. 2. Apsauga nuo atsitiktinio įjungimo. | 1. Bepakopis, reguliuojamas ribose 0-15.000 ciklų/min. Katalogas Power system 2022 – 31 psl. 2. Apsauga nuo atsitiktinio įjungimo. Katalogas Acculan 4 Reciprocating saw – 10 psl. |
| 3.5. | Išilginio judesio amplitudė | Ribose 3 -3,7mm | Išilginio judesio amplitudė 3,2 mm. Katalogas Power system 2022 – 31 psl. |
| 3.6. | Priedai prie reciprokinio pjovimo rankenos (nurodyti kiekiai yra skirti 2 vnt. rankenų) | 1. Antgalis sternotomijai – 2 vnt. 2. Įkraunama baterija – 3 vnt. 3. Sterilizuojamas baterijų įdėklas – 2 vnt 4. Reciprokinio pjūklo geležtės – 10 vnt. 5. Sterilizavimo krepšelis (pritaikytas visiems sistemos komponentams sudėti) – 2 vnt. | 1. GB436R Antgalis sternotomijai – 2 vnt. 2. GA676 Įkraunama baterija – 3 vnt. Katalogas Power system 2022 – 38 psl. 3. Sterilizuojamas baterijų įdėklas – 2 vnt. Katalogas Power system 2022 – 38 psl. 4. Reciprokinio pjūklo geležtės – 10 vnt. Katalogas Burrs and blades 2022 5. Sterilizavimo krepšelis (pritaikytas visiems sistemos komponentams sudėti) – 2 vnt. |
| 3.7. | Reikalavimai reciprokinio pjūklo geležtėms sternotomijai | 1. Suderinamos su apsauginiu angaliu. 2. Ilgis ribose 33,5 – 35mm 3. Plotis ribose 7,0 - 7,7 mm, 4. Storis 0,7 mm ± 0,1 mm | 1. Suderinamos su apsauginiu angaliu. 2. Ilgis 35mm 3. Plotis 7,5 mm, 4. Storis 0,7 mm Katalogas GC761R |
| 4. | Reikalavimai baterijai | 1. Įkraunama baterija nesterilizuojama 2. Baterija įstatoma į gręžimo/pjovimo rankenoje integruotą baterijos skyrių arba į prie rankenos atskirai tvirtinamą baterijos korpusą. 3. Baterijų pakeitimas nesudėtingas –nuspaudžiant užraktą ant gręžimo/pjovimo rankenų dangtelio arba atidarius prie rankenos tvirtinamo baterijos korpuso dangtelį. 4. NiMH arba Li jonų su integruotu elektroniniu variklio valdymu. 5. Talpa ne mažiau 1,95 Ah. | 1. Įkraunama baterija nesterilizuojama 2. Baterija įstatoma į gręžimo/pjovimo rankenoje integruotą baterijos skyrių. 3. Baterijų pakeitimas nesudėtingas –nuspaudžiant užraktą ant gręžimo/pjovimo rankenų dangtelio 4. NiMH su integruotu elektroniniu variklio valdymu. 5. Talpa 1,95 Ah. Katalogas Power system 2022 – 38 psl., Katalogas Acculan 4 GA331 – 8 psl. |
| 5. | Baterijų įkroviklis su baterijos įkrovimo lygio indikatoriumi | 1. Įkroviklis (1 vnt.) komplektuojmas kartu su 2 ir 3 punktuose siūlomomis pjovimo rankenomis. 2.Vienu metu galima krauti ne mažiau 4 baterijų. 3. Automatinė baterijų diagnostika. 4. Tinka tiek NiMH, tiek Li jonų baterijų pakrovimui 5. Įrenginio maitinimas iš 230 V, 50/60 Hz elektros tinklo 6. Tinka visų siūlomų baterijų pakrovimui. | 1. Įkroviklis (1 vnt.) GA320 komplektuojmas kartu su 2 ir 3 punktuose siūlomomis pjovimo rankenomis. 2.Vienu metu galima krauti 4 baterijas. 3. Automatinė baterijų diagnostika. 4. Tinka tiek NiMH, tiek Li jonų baterijų pakrovimui 5. Įrenginio maitinimas iš 230 V, 50/60 Hz elektros tinklo 6. Tinka visų siūlomų baterijų pakrovimui. Katalogas Power system 2022 – 38 psl. |
| 6. | Garantinis terminas | Ne mažiau, kaip 24 mėn. | Garantija 24 mėn. |
| 7. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Žymėjimas CE ženklu |
| 8. | Kartu pateikiama dokumentacija | Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; | Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; |

Papildomi reikalavimai:

- Pasiūlymo priede turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomų gaminių eskizais – iliustracijomis.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

- Prekių pristatymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą