TSD-1230, VPP-3265, VPP-3234, VPP-3046, VPP-3873, VPP-3874

Medicininės įrangos techninė specifikacija

5 pirkimo dalis. Autorefraktometras su keratometru, tonometru ir pachimetru (orientacinis kiekis 4 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Refraktometrija |  |  |
| 1.1. | Sferinės refrakcijos matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo -30 D iki +25 D | Nuo -30 D iki +25 D („Autorefraktinetras.pdf“, 8 psl.) |
| 1.2. | Cilindrinės refrakcijos matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo –12 D iki +12 D | Nuo –12 D iki +12 D („Autorefraktinetras.pdf“, 8 psl.) |
| 1.3. | Ašių matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0o iki 180o | Nuo 0o iki 180o („Autorefraktinetras.pdf“, 8 psl.) |
| 1.4. | Tyrimui atlikti pakankamas vyzdžio diametras | ≤ 2,0 mm | 2,0 mm („Autorefraktinetras.pdf“, 8 psl.) |
| 2. | Keratometrija |  |  |
| 2.1. | Matuojamo ragenos gaubtumo spindulio ilgio ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 5,0 iki 13,0 mm | Nuo 5,0 iki 13,0 mm („Autorefraktinetras.pdf“, 8 psl.) |
| 2.2. | Ašių matavimo ribos | Nuo 0 iki 180 | Nuo 0 iki 180 („Autorefraktinetras.pdf“, 8 psl.) |
| 2.3. | Ragenos diametro matavimas | Integruota ragenos diametro matavimo funkcija | Integruota ragenos diametro matavimo funkcija („Autorefraktinetras.pdf“, 8 psl.) |
| 3. | Bekontaktis tonometras |  |  |
| 3.1. | # Akies spaudimo matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1 mmHg iki 60 mmHg | Nuo 1 mmHg iki 60 mmHg („Autorefraktinetras.pdf“, 8 psl.) |
| 3.2. | Tonometrijos matavimo koordinačių nustatymas | Automatinis tonometrijos koordinačių nustatymas X-Y-Z koordinatėms arba pilnai automatinis matavimas | Automatinis tonometrijos koordinačių nustatymas X-Y-Z koordinatėms („Autorefraktinetras.pdf“, 8 psl.) |
| 4. | Bekontaktis pachimetras |  |  |
| 4.1. | # Ragenos storio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 400 µm iki 750 µm | Nuo 300 µm iki 800 µm („Autorefraktinetras.pdf“, 8 psl.) |
| 4.2. | Akispūdžio matavimo rezultatų perskaičiavimas, atsižvelgiant į ragenos storį | Automatinis | Akispūdžio matavimo rezultatų perskaičiavimas, atsižvelgiant į ragenos storį („Autorefraktinetras.pdf“, 8 psl.) |
| 5. | Tarpvyzdinio atstumo matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 30,00 mm iki 85,00 mm | Nuo 30,00 mm iki 85,00 mm („Autorefraktinetras.pdf“, 8 psl.) |
| 6. | Reikalavimai ekranui | LCD tipo arba lygiavertis | LCD tipo („Autorefraktinetras.pdf“, 8 psl.) |
| 7. | Rezultatų spausdinimas | Integruotas terminis spausdinimo įrenginys | Integruotas terminis spausdinimo įrenginys („Autorefraktinetras.pdf“, 8 psl.) |
| 8. | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo | Iš 230V/50Hz elektros tinklo („Autorefraktinetras.pdf“, 8 psl.) |
| 9. | Energijos taupymas | Automatinis įsijungimas į budėjimo režimą nenaudojant įrenginio | Automatinis įsijungimas į budėjimo režimą nenaudojant įrenginio („Autorefraktinetras.pdf“, 9 psl.) |
| 10. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai | 36 mėnesiai |
| 11. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | CE sertifikato kopija („Autorefraktinetras CE.pdf“) |
| 12. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 13. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 14. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 15. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba: - Struktūrinė schema arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti |

Papildomas reikalavimas:

1. Pasiūlymo priede turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomo gaminio eskizais – iliustracijomis ir aprašymais.