TSD-44, VPP-7090

Eisenos lavinimo bėgtakio techninė specifikacija (kiekis - 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Eisenos reabilitacijai ir analizei | Eisenos reabilitacijai ir analizei Gt3.pdf psl. 2 |
| 2. | Bėgimo takelio juostos (vaikščiojamosios dalies) išmatavimai | 1. Ilgis ≥ 160 cm; 2. Plotis ≥ 50 cm; 3. Storis ≥ 2,5 cm; | 1. Ilgis 160 cm; 2. Plotis 51 cm; 3. Storis 2,5 cm; Gt3.pdf psl. 4 |
| 3. | Maksimalus leistinas paciento svoris | Ne mažiau 180 kg | 182 kg Gt3.pdf psl. 4 |
| 4. | Bėgimo takelio greičio reguliavimo ribos: |  |  |
| 4.1. | Greičio reguliavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip 0 16 km/val. | 0 16 km/val Gt3.pdf psl. 4 |
| 4.2. | Greičio reguliavimo diapazonas dirbant eisenos lavinimo režime | Ne platesnis kaip 0 4,8 km/val. | 0 4,8 km/val Gt3.pdf psl. 4 |
| 4.3. | Atbulinės eigos greičio reguliavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip 0 4,8 km/val. | 0 4,8 km/val. Gt3.pdf psl. 4 |
| 4.4. | Greičio reguliavimo žingsnis | ≤ 0,16 km/val. | 0,16 km/val. Gt3.pdf psl. 4 |
| 5. | Bėgimo takelio pakėlimo kampo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 0 15 % | 0 15 % Gt3.pdf psl. 4 |
| 6. | Valdymo kompiuteris |  |  |
| 6.1. | Reikalavimai ekranui | 1. ≥ 15" įstrižainės lietimui jautrus valdymo ekranas; 2. Spalvotas. | 1. 15,6" įstrižainės lietimui jautrus valdymo ekranas; 2. Spalvotas. Gt3.pdf psl. 4 |
| 6.2. | Monitoruojami ir registruojami parametrai | 1. Vidutinis ėjimo greitis (km/h); 2. Bendra užsiėmimo trukmė (min); 3. Bendras nueitas nuotolis (km) ir žingsnių skaičius; 4. Vidutinis žingsnių ilgis (cm); 5. Žingsnio ilgio variabilumas (%); 6. Stovėjimo ant pėdos laikas (s) arba stovėjimo ant pėdos laiko santykis (%). | 1. Vidutinis ėjimo greitis (km/h); 2. Bendra užsiėmimo trukmė (min); 3. Bendras nueitas nuotolis (km) ir žingsnių skaičius; 4. Vidutinis žingsnių ilgis (cm); 5. Žingsnio ilgio variabilumas (%); 6. Stovėjimo ant pėdos laiko santykis (%). Naudojimo vadovas GT3.pdf 23, 27, 28 psl. |
| 6.3. | Audio-vizualinis grįžtamasis ryšys eisenos korekcijai | Būtina. 1. Ėjimo metu pacientas ekrane turi matyti eisenos būdą (pėdsakus), kad galėtų koreguoti eiseną. 2. Garsinis signalas eisenos koregavimui. | 1. Ėjimo metu pacientas ekrane turi matyti eisenos būdą (pėdsakus), kad galėtų koreguoti eiseną. 2. Garsinis signalas eisenos koregavimui. Gt3.pdf psl. 2 |
| 6.4. | Pacientų eisenos palyginimas su sveikais žmonėmis | Kompiuteryje instaliuota normatyvinių duomenų bazė pacientų eisenos palyginimui su sveikais žmonėmis | Kompiuteryje instaliuota normatyvinių duomenų bazė pacientų eisenos palyginimui su sveikais žmonėmis Gt3.pdf psl. 2 |
| 7. | Širdies pulso matavimas | Krūtinės dirže ir bėgtakio ranktūriuose įmontuoti kontaktiniai matuokliai širdies pulsui matuoti | Polar krūtinės dirže ir bėgtakio ranktūriuose įmontuoti kontaktiniai matuokliai širdies pulsui matuoti Gt3.pdf psl. 3 |
| 8. | Duomenų saugojimas ir perkėlimas | 1. Galimybė išsaugoti pacientų eisenos duomenis, po kelis tyrimus vienam pacientui; 2. Galimybė perkelti (eksportuoti) duomenis excel formatu. | 1. Galima išsaugoti pacientų eisenos duomenis, po kelis tyrimus vienam pacientui; 2. Galima perkelti (eksportuoti) duomenis excel formatu Gt3.pdf psl. 2 |
| 9. | Žymėjimas CE ženklu | Būtina (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų kopijas) | Pridedama. |
| 10. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai | 36 mėnesiai |
| 11. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas / sumontavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo / sumontavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo / sumontavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 12. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 13. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba. |