TSD-343, VPP-781
Spirometro su įranga bronchų provokacijai ir rinomanometrijai techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)
	Eil. Nr.
	Parametrai
 (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės 

	1.
	Sistemos paskirtis
	1. Spirometrijos;
2. Bronchų provokacijos; 

3. Rinomanometrijos tyrimams atlikti.
	1. Spirometrijos; 1p.*
2. Bronchų provokacijos; 12p.
3. Rinomanometrijos tyrimams atlikti. 8p.

	2.
	Reikalavimai kompiuterinei įrangai: 

	2.1.
	Operacinė sistema 
	Windows 10 arba lygiavertė 
	Windows 10 13p.

	2.2.
	Procesorius 
	Intel Core i5 arba lygiavertis
	Intel Core i5 13p.

	2.3.
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	Ne mažiau nei 4 GB
	4 GB 13p.

	2.4.
	Spausdintuvas
	1. Spausdinantis ant A4 formato popieriaus;

2. Spalvotas. 
	1. Spausdinantis ant A4 formato popieriaus; 14p.
2. Spalvotas. 14p.

	3.
	Reikalavimai spirometrijos davikliui:

	3.1.
	Išmatavimai 
(ilgis×plotis×aukštis)
	Ne daugiau kaip 20×10×10 cm
	18 x 9 x 9 cm 9p.

	3.2.
	Daviklio tūris („Dead space”)
	Ne daugiau nei 18 cm3
	 18 cm3     

9p.

	4.
	Srauto matavimai: 
	

	4.1.
	Matavimo pricipas 
	Ultragarsinis arba lygiavertis
	Ultragarsinis 10p.

	4.2.
	Srauto matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)


	0 ( 18 l 
	0 ( 18 l 10p.

	4. 3.
	Srauto matavimo tikslumas 
	≤ ± 2 %
	 ± 2 % 10p.

	4.4.
	Raiška 
	Ne daugiau nei 10 ml/s
	10 ml/s  10p.

	5.
	Tūrio matavimai:
	

	5.1.
	Matavimo principas 
	Skaitmeninė integracija arba lygiavertis
	Skaitmeninė integracija 10p.

	5.2.
	Matavimo diapazonas 
	Grafiškai atvaizduojama ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 20 l 
	Grafiškai atvaizduojama nuo 0 iki 20 l 10p.

	5.3.
	Tikslumas 
	≤ ± 2 %
	 ± 2 % 10p.

	5.4.
	Raiška 
	Ne daugiau nei 1 ml
	1 ml 10p.

	6.
	Matuojamos reikšmės 
(ne mažiau nei išvardinta)

	1. ERV; 
2. MEF 75-85; 
3. MIF50%;
4. MEF50; 
5. FEV1*30; 
6. MEF 85;
7. FIV0.5; 
8. FEV1%I; 
9. EV%FVC; 
10. FVC; 
11. FVC IN; 
12. AEX; 
13. AIN; 
14. FIV 1; 
15. BF; 
16. MIF 50; 
17. FEV 75; 
18. EV; 
19. FEV 1; 
20. FEV 3; 
21. FEV 2; 
22. MIF 75; 
23. FEV1%M; 
24. FEV1%F; 
25. FEV 6; 
26. PEFT; 
27. T TOT; 
28. IC; 
29. MEF 25; 
30. IRV; 
31. VC EX; 
32. VC IN; 
33. MEF 50; 
34. VT; 
35. TI/TOT; 
36. VC MAX; 
37. PIF; 
38. MEF 75; 
39. TI/TE; 
40. MIF 25; 
41. T IN; 
42. T EX; 
43. PEF; 
44. MV.
	1. ERV;  13p.
2. MEF 75-85;  13p.
3. MIF50%; 13p.
4. MEF50; 13p.
5. FEV1*30;  13p.
6. MEF 85; 13p.
7. FIV0.5;   13p.
8. FEV1%I; 13p.
9. EV%FVC;  13p.
10. FVC;  13p.
11. FVC IN; 13p. 
12. AEX;  13p.
13. AIN;  13p.
14. FIV 1; 13p. 
15. BF; 13p.
16. MIF 50; 13p.
17. FEV 75;  13p.
18. EV; 13p.
19. FEV 1;  13p.
20. FEV 3; 13p.
21. FEV 2; 13p.
22. MIF 75;  13p.
23. FEV1%M; 13p.  

24. FEV1%F;  13p.
25. FEV 6; 13p.
26. PEFT;  13p.
27. T TOT;  13p.
28. IC; 13p.
29. MEF 25;  13p.
30. IRV; 13p.
31. VC EX; 13p.
32. VC IN;  13p.
33. MEF 50;  13p.
34. VT;  13p.
35. TI/TOT; 13p.
36. VC MAX; 13p.
37. PIF; 13p.
38. MEF 75; 13p.
39. TI/TE; 13p.
40. MIF 25; 13p.
41. T IN; 13p.
42. T EX; 13p.
43. PEF;  13p.
44. MV. 13p.

	7. 
	Reikalavimai programinei įrangai
	1. Spirometrijos programos;

2. Kalibravimo programa;

3. Paciento duomenų įvedimas ir paieška;

4. Duomenų peržiūros programa;

5. Automatinis rezultatų interpretatorius;

6. Ataskaitų spausdinimas;

7. Ataskaitų eksportas;

8. ATS/ERS tyrimo kokybės kontrolė;

9. Numatytųjų verčių rinkiniai ir jų redagavimo programa;

10. Duomenų perdavimo į ligoninės duomenų bazę programa;
	1. Spirometrijos programos; 3p.
2. Kalibravimo programa; 3p.
3. Paciento duomenų įvedimas ir paieška; 3p.
4. Duomenų peržiūros programa; 5p.
5. Automatinis rezultatų interpretatorius; 13p.
6. Ataskaitų spausdinimas; 7p.
7. Ataskaitų eksportas; 4p.
8. ATS/ERS tyrimo kokybės kontrolė; 6p.
9. Numatytųjų verčių rinkiniai ir jų redagavimo programa; 13p.
10. Duomenų perdavimo į ligoninės duomenų bazę programa; 2p.

	8. 
	Komplektacija:
	1. Spirometras;

2. Kompiuteris; 

3. Spausdintuvas; 

4. PFT filtrai rinomanometrijos tyrimams – 300 vnt; 
5. PFT filtrai spirometrijos tyrimams – 300 vnt;
6. Nebulizatoriai (skirti bronchų provokacijos tyrimams) – 100 vnt.
7. Filtrai provokacijos tyrimams – 100 vnt.
	1. Spirometras; 15p
2. Kompiuteris;  15p
3. Spausdintuvas; 15p
4. PFT filtrai   rinomanometrijos tyrimams – 300 vnt;  15p
5. PFT filtrai spirometrijos tyrimams – 300 vnt; 15p
6. Nebulizatoriai (skirti bronchų provokacijos  tyrimams) – 100 vnt. 15p
7. Filtrai provokacijos tyrimams – 100 vnt. 15p

	9.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją).
	Pateikiama atitikties deklaracija

	10.
	Siūloma įranga turi atitikti ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams
	Kartu su pasiūlymu būtina pateikti įrangos atitikimą ES 93/42/EEB direktyvai liudijančio dokumento kopiją.
	Pateikiama atitikties deklaracija

	11.
	Garantinis terminas
	≥ 24 mėnesiai
	24 mėn 15p.

	12.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas 
	Įrangos pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	Įrangos pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

	13.
	Vartotojų apmokymas
	Vartotojų apmokymas naudotis įranga įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	Vartotojų apmokymas naudotis įranga įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

	14.
	Kartu su įranga pateikiami dokumentai
	1. Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
	1. Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;

2. Serviso dokumentacija anglų kalba.


* Nurodomas failo. Konfidencialu.Atitikimas reikalavimams.pdf puslapis

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Pasiūlymo priede turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomos prekės eskizais – iliustracijomis.
2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.
PAGE  

