## Sheet1
SPS 1 Priedas
INKARINIAI IMPLANTAI SU SIŪLU PETIES SĄNARIO OPERACIJOMS, Nr. 5540
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES 2017/745 reglamento ar lygiaverčio dokumento reikalavimus.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose).
Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
4. Gali būti prašoma pateikti siūlomų prekių pavyzdžius (SPS 14 p.)
Pirk. dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Siūlomos prekės gamintojas (kilmės šalis), tikslus modelis, katalogo numeris. Siūlomos prekės charakteristikos. Tiksli nuoroda į pateiktą dokumentaciją ir į interneto tinklapį (jei toks yra) BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ | Mato vnt. | Kiekis vnt. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM dydis ٪ | Kaina Eur be PVM | Kaina Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Peties sąnario rotatorių manžetės prisiuvimo inkariniai siūlai | Vienoje sterilioje pakuotėje; Išmatavimai: išorinis diametras 2,7-2,8mm su vienu 2# siūlu; 3,5mm, 5,0mm ir 6,5 mm ±0,1mm su dviem 2#, skirtingų spalvų siūlais, (turi būti pasirinkimas visų dydžių). Siūlo sudėtis: pintas UHMW (ultra high molecular weight) polietilenas. Cheminė inkaro sudėtis – medicininis titano lydinys implantacijai. Įsriegiamas. Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas. Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai. Sraigto proksimalinė dalis – heksagonalinė arba cilindro formos. | Vienoje sterilioje pakuotėje; Išmatavimai: išorinis diametras 2,8mm su vienu 2# siūlu; 3,5mm, 5,0mm ir 6,5 mm su dviem 2#, skirtingų spalvų siūlais, (yra pasirinkimas visų dydžių). Siūlo sudėtis: pintas UHMW (ultra high molecular weight) polietilenas. Cheminė inkaro sudėtis – medicininis titano lydinys implantacijai. Įsriegiamas. Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas. Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai. Sraigto proksimalinė dalis – yra heksagonalinė ir cilindro formos. gamintojas Smith&Nephew (JAV) TwinFix Ti 72200750; 72200752; 7220755; 720758; https://www.smith-nephew.com/professional/products/all-products/twinfix/; ; Žr. Katalogas.1-a pirkimo dalis; Sterilioje pakuotėje. Twin Fix Ti | vnt. | 20 | 94 | 5% | 1880 | 1974
2. | Peties sąnario rotatorių manžetės prisiuvimo inkariniai siūlai | Vienoje sterilioje pakuotėje su ne mažiau kaip trimis 2#, skirtingų spalvų, pinto UHMW (ultra high molecular weight) polietileno siūlais. Įvedimo būdas – savisriegis. Implanto (inkaruojančios dalies) medžiaga: titano lydinys. Sterilus įpakavimas dėžutėje su identifikavimo numeriu ir šios informacijos patvirtinimu kataloge. Implantų išmatavimai: diametras - imtinai nuo 5,0 iki 6,5 mm±0,1 mm , inkaro forma konusinė, siūlo tvirtinimas inkaro šerdyje. Turi būtų pasirinkimas iš 2 dydžių. Vienkartinio įvedimo instrumentas. | Vienoje sterilioje pakuotėje su trimis 2#, skirtingų spalvų, pinto UHMW (ultra high molecular weight) polietileno siūlais. Įvedimo būdas – savisriegis. Implanto (inkaruojančios dalies) medžiaga: titano lydinys. Sterilus įpakavimas dėžutėje su identifikavimo numeriu ir šios informacijos patvirtinimu kataloge. Implantų išmatavimai: diametras - 5,0 iki 6,5 mm, inkaro forma konusinė, siūlo tvirtinimas inkaro šerdyje. Yra pasirinkimas iš 2 dydžių. Vienkartinio įvedimo instrumentas. Gamintojas Sminth&Nephew (JAV), TwinFix Ultra Ti 72202897; 72202900; Twin Fix Ti 72200755. https://www.smith-nephew.com/espana/productos/endoscopiaartroscopia/artroscopia-de-hombro/anclajes-para-reparacion-de-manguito-de-rotadores/anclaje-twinfix-ultra-ti/; https://www.smith-nephew.com/professional/products/all-products/twinfix/; Žr. Katalogas.2-a pirkimo dalis; Sterilioje pakuotėje. Twin Fix Ultra | vnt. | 5 | 99 | 5% | 495 | 519.75
3. | Peties sąnario rotatorių manžetės prisiuvimui naudojami lateralinės eilės inkariniai siūlai | Sterilioje pakuotėje. Cheminė sudėtis - polimeras PEEK. Įvedimo būdas – įkalamas ar įsukamas. Susideda iš pagrindinio korpuso ir viduje esančios užsukamos siūlą fiksuojančios dalies arba kilpos. Su vienkartiniu pravedikliu, turinčiu vidinės implanto fiksuojančios dalies užrakinimo mechanizmą ir 4 siūlų laikiklius bei siūlų pravedimo per inkarą vielą su plastikine rankena. Inkaro diametras – nuo 4,5 iki 6,5 mm ±0,1 mm. | Sterilioje pakuotėje. Cheminė sudėtis - polimeras PEEK. Įvedimo būdas – įkalamas ar įsukamas. Susideda iš pagrindinio korpuso ir viduje esančios užsukamos siūlą fiksuojančios dalies arba kilpos. Su vienkartiniu pravedikliu, turinčiu vidinės implanto fiksuojančios dalies užrakinimo mechanizmą ir 4 siūlų laikiklius bei siūlų pravedimo per inkarą vielą su plastikine rankena. Inkaro diametras – nuo 4,5 iki 6,5 mm. Gamintojas Smith&Nephew (JAV), Multifix OM-1300; OM-2300; OM-2365. https://www.smith-nephew.com/professional/products/all-products/multifix-system/; Žr. Katalogas.3-a pirkimo dalis; | vnt. | 5 | 174 | 5% | 870 | 913.5
4. | Menisko siuvimo sistema | Sterilioje pakuotėje susideda iš dviejų "T" inkarų su #2 storio UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento. "T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima" arba PLLA (turi būti pasirinkimas). Dviguba "U" formos fiksacija. Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą. Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje. Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (turi būti pasirinkimas visų rūšių). | Sterilioje pakuotėje susideda iš dviejų "T" inkarų su #2 storio UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento. "T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima" arba PLLA (turi būti pasirinkimas). Dviguba "U" formos fiksacija. Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą. Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje. Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (turi būti pasirinkimas visų rūšių). Gamintojas Smith&Nephew (JAV), Ultra Fast Fix 72201490; 72201493; 72201491; 72201494; 72201492; 72201495. https://www.smith-nephew.com/professional/products/all-products/ultra-fast-fix/; ; Žr. Katalogas.1-a pirkimo dalis; | vnt. | 5 | 106 | 5% | 530 | 556.5
1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis PVM sumos ir bendros (maksimalios) kainos su PVM nenurodo/nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ................................................................
2. Tais atvejais, kai tiekėjas teikia pasiūlymą ir taiko kitokį nei perkančiosios organizacijos suplanuotas PVM , tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių taikomas jo pasirinktas PVM tarifas (žr. SPS 18 p. pastabą).
3. Prekių vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).