VPP-794, TSD-108

Didelės deguonies tėkmės sistemos su vienkartiniais priedais techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Didelės deguonies tėkmės sistema | 13 vnt. |  |
| 1.1. | Paskirtis | Invaziniam pašildyto ir sudrėkinto oro ir deguonies mišinio tiekimui teigiamu slėgiu | Invaziniam pašildyto ir sudrėkinto oro ir deguonies mišinio tiekimui teigiamu slėgiu Žr.Nr.1_Brošiūra_CPAP_mix_Dehas_5psl. |
| 1.2. | Oro ir deguonies maišytuvas |  | Oro ir deguonies maišytuvas |
| 1.2.1. | Maišytuvo tvirtinimas | Universalus (galimybė tvirtinti maišytuvą tiek prie bėgelio, tiek prie stovo) | Universalus (galimybė tvirtinti maišytuvą tiek prie bėgelio, tiek prie stovo) Žr.Nr.1_Brošiūra_CPAP_mix_Dehas_20psl. |
| 1.2.2. | Oro ir deguonies mišinio tėkmės reguliavimo diapazonas, įvertinant galimą nuosrūvį (ne siauresnis už nurodytą) | 3 - 80 l/min | Oro ir deguonies mišinio tėkmės reguliavimo diapazonas, įvertinant galimą nuosrūvį 3 - 85 l/min Žr.Nr.1_Brošiūra_CPAP_mix_Dehas_7psl. |
| 1.2.3. | Galimas nuosrūvis | ≤ 3 l/min, esant slėgiui 3,4 bar (arba lygiaverčiai) | Galimas nuosrūvis ≤ 3 l/min, esant slėgiui 3,4 bar Žr.Nr.1_Brošiūra_CPAP_mix_Dehas_7psl. |
| 1.2.4. | Avarinė dujų tėkmė, užtikrinama sutrikus oro arba deguonies tiekimui | ≥ 50 l/min | Avarinė dujų tėkmė, užtikrinama sutrikus oro arba deguonies tiekimui > 50 l/min Žr.Nr.1_Brošiūra_CPAP_mix_Dehas_7psl. |
| 1.2.5. | Deguonies koncentracijos reguliavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | 21 - 100% | Deguonies koncentracijos reguliavimo ribos 21 – 100% Žr.Nr.1_Brošiūra_CPAP_mix_Dehas_8psl. |
| 1.2.6. | Darbinis oro/deguonies tiekimo slėgio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | 3,5 - 6,5 bar | Darbinis oro/deguonies tiekimo slėgio diapazonas 3,2 – 6,5 bar Žr.Nr.1_Brošiūra_CPAP_mix_Dehas_8psl. |
| 1.2.7. | Deguonies koncentracijos tiekiamame oro ir deguonies mišinyje tikslumas | ≤ ± 3% | Deguonies koncentracijos tiekiamame oro ir deguonies mišinyje tikslumas ± 3% Žr.Nr.1_Brošiūra_CPAP_mix_Dehas_8psl. |
| 1.2.8. | Aliarmas | Garsinis aliarmas, suveikiantis susidarius per dideliam skirtumui tarp oro ir deguonies tiekimo slėgių | Garsinis aliarmas, suveikiantis susidarius per dideliam skirtumui tarp oro ir deguonies tiekimo slėgių Žr.Nr.1_Brošiūra_CPAP_mix_Dehas_8psl. |
| 1.2.9. | Maišytuvo veikimo garso mažinimas | Būtinos techninė (-ės) priemonė (-ės), sumažinanti (-čios) maišytuvo veikimo garsą | Garsą mažinanti priemonė Žr.Nr.1_Brošiūra_CPAP_mix_Dehas_20psl. |
| 1.3. | Deguonies monitorius, sudarytas iš matavimo prietaiso ir deguonies jutiklio, skirtas nustatyti ir stebėti deguonies koncentraciją kvėpuojamųjų dujų mišinyje |  | Žr.Nr.1_Monitorius_naudojimo_instrukcija_Dehas |
| 1.3.1. | Jutiklio veikimas | Dujos matuojamos difuziškai per sintetinę membraną ir ištirpsta deguonies jutiklio elektrolite | Jutiklio veikimas: Dujos matuojamos difuziškai per sintetinę membraną ir ištirpsta deguonies jutiklio elektrolite Žr.Nr.1_Monitorius_naudojimo_instrukcija_Dehas_20psl., LT -19psl. |
| 1.3.2. | Ekranas | Skaitmeninis, skystųjų kristalų | Ekranas skaitmeninis, skystųjų kristalų Žr.Nr.1_Monitorius_naudojimo_instrukcija_Dehas_12psl. |
| 1.3.3. | Kalibravimo funkcija | Oro, deguonies | Kalibravimo funkcija: Oro, deguonies Žr.Nr.1_Monitorius_naudojimo_instrukcija_Dehas_12psl. |
| 1.3.4. | Deguonies koncentracijos matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | 0 - 100% | Deguonies koncentracijos matavimo diapazonas 0-100% Žr.Nr.1_Monitorius_naudojimo_instrukcija_Dehas_8psl. |
| 1.3.5. | Rodomos deguonies koncentracijos tikslumas (diskretiškumas) | ≤ 0,1% | Rodomos deguonies koncentracijos tikslumas (diskretiškumas) 0,1% Žr.Nr.1_Monitorius_naudojimo_instrukcija_Dehas_8psl. |
| 1.3.6. | Deguonies koncentracijos matavimo paklaida | ≤ 1% vol. O2, kai kalibruota 100 % vol. O2 | Deguonies koncentracijos matavimo paklaida < 1% vol. O2, kai kalibruota 100 % vol. O2 Žr.Nr.1_Monitorius_naudojimo_instrukcija_Dehas_8psl. |
| 1.3.7. | Temperatūros kompensavimas | Įdiegta NTC (elektrinė varža su neigiamais temperatūros koeficientais) kompensacija | Temperatūros kompensavimas Įdiegta NTC (elektrinė varža su neigiamais temperatūros koeficientais) kompensacija Žr.Nr.1_Monitorius_naudojimo_instrukcija_Dehas_8psl. |
| 1.4. | Automatinis drėkintuvas - šildytuvas | - Skirtas tiekiamo oro - deguonies mišinio pašildymui ir drėkinimui; - Su automatiniu temperatūros palaikymu pagal pasirinktą režimą. | Automatinis drėkintuvas – šildytuvas MR850 1. Skirtas tiekiamo oro - deguonies mišinio pašildymui ir drėkinimui; Žr.Nr.1_Drėkintuvas_MR850_naudojimo_instrukcija_Lt_3psl. 2.b. Su automatiniu temperatūros palaikymu pagal pasirinktą režimą. Žr.Nr.1_Drėkintuvas_MR850_naudojimo_instrukcija_Lt_5psl. |
| 1.4.1. | Temperatūros valdymo režimai: | - Invazinis režimas: - kameros temperatūra 36- 42 °C, - oro-deguonies mišinio temperatūra 34,5 – 40,5 ºC; - Neinvazinis režimas: - kameros temperatūra 31 – 36 ºC, - oro-deguonies mišinio temperatūra 27,5 – 34,5 ºC. | Temperatūros valdymo režimai 1. Invazinis režimas: a) kameros temperatūra 35,5- 42 °C, b) oro-deguonies mišinio temperatūra 35 – 40 ºC; 2. Neinvazinis režimas: a) kameros temperatūra 31 – 36 ºC, b) oro-deguonies mišinio temperatūra 28 – 34 ºC. Žr.Nr.1_Drėkintuvas_MR850_naudojimo_instrukcija_Lt_1psl. |
| 1.4.2. | Darbinių parametrų atvaizdavimas | Būtinas ekranas darbinių parametrų atvaizdavimui | Ekranas darbinių parametrų atvaizdavimui yra Žr.Nr.1_Drėkintuvas_MR850_naudojimo_instrukcija_Lt_5psl. |
| 1.4.3. | Aliarmai | - Per aukšta termperatūra; - Per žema termperatūra. | 1.Per aukštos temperatūros aliarmas: kai rodoma temperatūra viršija 41oC ar kontūre temperatūra viršija 43oC 2.Per žemos temperatūros aliarmas: 10 min., kai temperatūra 29,5oC; 60 min., kai temperatūra 34,5oC (tik invaziniame režime) Žr.Nr.1_Drėkintuvas_MR850_naudojimo_instrukcija_Lt_5psl. |
| 1.4.4. | Drėgmės našumas | - Invaziniame režime: ≥ 33 mg/l - Neinvaziniame režime: ≥10 mg/l | Drėgmės našumas 1. Invaziniame režime: > 33 mg/l 2. Neinvaziniame režime:>10 mg/l Žr.Nr.1_Drėkintuvas_MR850_naudojimo_instrukcija_Lt_1psl. |
| 1.4.5. | Įšilimo iki darbinės temperatūros laikas | Ne daugiau kaip 30 min | Įšilimo iki darbinės temperatūros laikas mažiau nei 30 min Žr.Nr.1_Drėkintuvas_MR850_naudojimo_instrukcija_Lt_1psl. |
| 1.4.6. | Svoris (be priedų) | ≤ 3 kg | Svoris be priedų 2,8 kg Žr.Nr.1_Drėkintuvas_MR850_naudojimo_instrukcija_Lt_1psl. |
| 1.5. | Pateikiami didelės deguonies tėkmės sistemai skirti priedai: |  | Pateikiami didelės deguonies tėkmės (CPAP) sistemai skirti priedai: |
| 1.5.1. | Temperatūros/tėkmės srauto daviklis | 1 vnt. Tinkamas automatiniam drėkintuvui - šildytuvui, jungtis stačiu kampu, daviklio su jungiamuoju laidu ilgis ≥ 1850 mm | Temperatūros/tėkmės srauto daviklis (1 vnt.) 900MR869 1. Tinkamas automatiniui drėkintuvui/ šildytuvui ; 2. Jungtis stačiu kampu, 3. Daviklio su jungiamuoju laidu ilgis 1850 mm. Žr.Nr.1_Drėkintuvo_MR850_daviklis_ir_kaitinimo_laidas_1psl. |
| 1.5.2. | Kaitinimo laidas | 1 vnt. Tinkamas automatiniam drėkintuvui – šildytuvui ir komplektuojamiems kvėpavimo kontūrams. | Kaitinimo laidas (1 vnt.) Nr. 900MR806 Tinkamas automatiniam drėkintuvui – šildytuvui ir komplektuojamiems kvėpavimo kontūrams. Žr.Nr.1_Drėkintuvo_MR850_daviklis_ir_kaitinimo_laidas_1psl. |
| 1.5.3. | Aukšto slėgio žarna sistemos pajungimui prie centralizuoto suspausto oro tiekimo magistralinio vamzdymo | 1 vnt. Ne trumpesnė kaip 1,5 m, su greitos fiksacijos jungtimi – kištuku (jungties tipas suderinamas užsakymo metu) | Aukšto slėgio žarna sistemos pajungimui prie centralizuoto suspausto oro tiekimo magistralinio vamzdymo 1 vnt. 1,5 m ilgio, su greitos fiksacijos jungtimi – kištuku (jungties tipas bus suderinamas užsakymo metu); Žr.Nr.1_Brošiūra_CPAP_mix_Dehas_20psl. ir Nr.1.5.3_Greitos fiksacijos_jungtys |
| 1.5.4. | Aukšto slėgio žarna sistemos pajungimui prie centralizuoto deguonies tiekimo magistralinio vamzdymo | 1 vnt. Ne trumpesnė kaip 1,5 m, su greitos fiksacijos jungtimi – kištuku (jungties tipas suderinamas užsakymo metu) | Aukšto slėgio žarna sistemos pajungimui prie centralizuoto suspausto oro tiekimo magistralinio vamzdymo 1 vnt. 1,5 m ilgio, su greitos fiksacijos jungtimi – kištuku (jungties tipas bus suderinamas užsakymo metu); Žr.Nr.1_Brošiūra_CPAP_mix_Dehas_20psl. ir Nr.1.5.3_Greitos fiksacijos_jungtys |
| 1.5.5. | Mobilus stovas, ant kurio tvirtinama didelės deguonies tėkmės sistemos įranga | 1 vnt. Pritaikytas vandens maišui pakabinti 1,65 -170 cm aukštyje | Mobilus stovas, ant kurio tvirtinama didelės deguonies tėkmės sistemos įranga 1 vnt. Pritaikytas vandens maišui pakabinti 1,65 cm aukštyje Žr.Nr.1_Stovas_1psl. |
| 1.5.6. | Bendri reikalavimai sistemos komplektacijai (neskaitant 2 punkte aprašytų vienkartinių eksploatacinių priedų) | Tiekiama sistema turi būti sukomplektuota visais priedais (ne tik nurodytais 1.5.1 - 1.5.5 punktuose), reikalingais normaliam sistemos darbui užtikrinti (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinamas, kad tiekiama sistema bus sukomplektuota visais priedais, reikalingais normaliam sistemos darbui užtikrinti) | Patvirtiname, kad tiekiama sistema bus sukomplektuota su visais priedais, reikalingais normaliam sistemos darbui užtikrinti. |
| 1.6. | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir vartotojų apmokymas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir vartotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Patvirtiname, kad įrangos pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimas, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir vartotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 1.7. | Pristatoma įranga paženklinta atitikties ženklu CE | Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad pristatyta įranga bus paženklinta atitikties ženklu CE) | Patvirtiname, kad pristatyta įranga bus paženklinta atitikties ženklu CE. |
| 1.8. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija 1. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba. |
| 1.9. | Įrangos garantinio aptarnavimo laikotarpis | 36 mėnesiai | Įrangos garantinio aptarnavimo laikotarpis 36 mėnesiai |
| 2. | Vienkartiniai priedai darbui su didelės deguonies tėkmės sistema: |  | Vienkartiniai priedai darbui su didelės deguonies tėkmės sistema: |
| 2.1. | Didelės tėkmės kaniulės | Orientacinis kiekis 500 vnt. | Didelės tėkmės kaniulės orientacinis kiekis 500 vnt. |
| 2.1.1. | Reikalavimai didelės tėkmės kaniulėms | - Anatomiškai išlenktos, minkštos; - Nuo kondensato susidarymo apsaugančios technologijos; - Su reguliuojamu galvos dirželiu; - Su fiksavimo klipsu, fiksuojančiu kaniulių vamzdelį, kad kaniulės neišsitrauktų iš nosies; - Maksimalus srauto pralaidumas ≥50 l/min; - Skirtos suaugusiems, ne mažiau kaip trijų pagal poreikį pasirenkamų dydžių (pasirenkama užsakymo metu; - Gamintojo deklaruojama maksimali kaniulių naudojimo vienam pacientui trukmė ≥ 7 dienos. | Žr.Katalogai_Nr.2.1_Vienkartiniai priedai darbui su dideles deguonies tekmes sistema_1-2psl. 1.Anatomiškai išlenktos, minkštos; 2.Nuo kondensato susidarymo apsaugančios Evaqua technologijos; 3.Su reguliuojamu galvos dirželiu; 4.Su fiksavimo klipsu, fiksuojančiu kaniulių vamzdelį, kad kaniulės neišsitrauktų iš nosies; 5.Maksimalus srauto pralaidumas 50 l/min; 6.Skirtos suaugusiems, trijų pagal poreikį pasirenkamų dydžių (patvirtiname, kad bus galima pasirinkti užsakymo metu) Žr.Nr.2.1.1.6_Nosies kaniuliu trys dydziai; 7.Gamintojo deklaruojama maksimali kaniulių naudojimo vienam pacientui trukmė 14 dienų – ir papildomai_ Žr.Nr.2.1.1.6_Nosies kaniuliu trys dydziai; |
| 2.2. | Didelės tėkmės kvėpavimo kontūrai | Orientacinis kiekis 500 vnt. |  |
| 2.2.1. | Reikalavimai didelės tėkmės kontūrams | - Su sutomatiškai pasipildančiu bei reikiamą vandens lygį palaikančiu vandens rezervuaru (drėkinimo indu), turinčiu užpildymo vandeniu lygio atžymą, sukomplektuotu ≥ 50 cm ilgio vandens paėmimo žarnele su adata; - Su kaitinimo sistema - kontūre integruotu (-ais) spiraliniu (-iais) kaitinimo laidu (-ais); - Pagal poreikį pasirenkamų dydžių, suderintų su 2.1.1 punkte nurodytomis skirtingų dydžių kaniulėmis (pasirenkama užsakymo metu), arba universalūs, tinkami naudoti su visų 2.1.1 punkte nurodytų dydžių kaniulėmis; - Gamintojo deklaruojama maksimali kontūro rinkinio naudojimo vienam pacientui trukmė ≥ 7 dienos. | Žr.Katalogai_Nr.2.1_Vienkartiniai priedai darbui su dideles deguonies tekmes sistema_3-4psl. 1.Su automatiškai pasipildančiu bei reikiamą vandens lygį palaikančiu vandens rezervuaru (drėkinimo indu), turinčiu užpildymo vandeniu lygio atžymą, sukomplektuotu 50 cm ilgio vandens paėmimo žarnele su adata – ir papildomai Žr.Nr.2.2.1.4_Konturu instrukcija_naudojimas_7_dienos 2.Su kaitinimo sistema - kontūre integruotais spiraliniais kaitinimo laidais; 3.Universalūs, tinkami naudoti su visų 2.1.1 punkte nurodytų dydžių kaniulėmis – ir papildomai Žr. Nr.2.1.1.6_Nosies kaniuliu trys dydziai 4.Gamintojo deklaruojama maksimali kontūro rinkinio naudojimo vienam pacientui trukmė 7 dienos. Žr.Katalogai_ Nr.2.2.1.4_Konturu instrukcija_naudojimas_7_dienos |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkamos prekės turi būti (YRA) tarpusavyje techniškai suderinamos, todėl pirkimas į atskiras (smulkesnes) dalis neskaidomas.

- Vienkartinių priedų, skirtų darbui su didelės deguonies tėkmės sistema, (2.1 ir 2.2 punktai) kainos pasiūlyme turi būti pateiktos atskiromis eilutėmis, neįskaičiuojant į sistemos (daugkartinio naudojimo įrangos) kainą.