## Sheet1
Pirkimo dokumentų SPS priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Vienkartinių medicinos pagalbos įvairių priemonių naujagimių gydymui ir kitų priemonių (infuzinės sistemos su beadatine prieiga, užpakalinės kameros lęšių, bilirubino adsorbcijos rinkinio) pirkimas, VULK SK Nr. 2404
PRIVALOMA *Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ir/ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje, tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai turi būti pateikiami lietuvių kalba, taip pat gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau jei perkančioji organizacija pareikalaus vertimo, patvirtintas vertimas (žr. Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7p.) turi būti pateikti per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama kalba (lietuvių ar anglų), kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
Tiekėjas, siūlantis medicinos pagalbos priemones naujagimių gydymui, privalo pateikti dokumentus (duomenis), įrodančius, kad jo siūlomos priemonės skirtos būtent naujagimių (taip pat ir neišnešiotų) gydymui, nes šios perkamos priemonės bus naudojamos ligoninės pacientams naujagimiams, kurių odelė yra labai gležna ir jautri, jie dar neturi pakankamo atsparumo infekcijoms, tai reiškia, kad procedūrų metu naudojamos priemonės turi būti itin kokybiškos, minkštos, švelnios, kad nepažeistų jų odos ir gleivinės ir būtų naujagimių labai gerai toleruojamos.
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams, standartams ir kt. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Maksimalus kiekis | Mato vnt. | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge | Vnt. įkainis, Eur be PVM | PVM dydis % | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM | Siūlomi parametrai* | Pirkimo vertė, Eur su PVM
72 | Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai monolitiniai asferiniai IOL su filtru, mažinančiu mėlynos šviesos pralaidumą, lęšiai | 1.Medžiaga: hidrofobinis akrilatas, su ne daugiau kaip 1,5% vandens, nefotochrominė. 2 .UV spindulių filtravimas: pralaidumas ne daugiau 10% esant 400±3 nm bangos ilgiui. 3. Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras): filtravimas 400 – 475 nm ilgio bangų spektre. Nekenksminga mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neturi būti blokuojama. 4. Bendras ilgis: 13.0 mm. 5.Optinės dalies skersmuo: 6.0 mm. 6. Optinės dalies savybės: asferinė priekinė lęšio dalis, abipus išgaubtas. 7. Asferinės savybės: priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms. 8. Laužiamoji galia: ne siauriau +6.0 iki +30.0 D (didėjimas kas 0.5D). 9. Refrakcinis indeksas: ne mažiau nei 1.55. 10.Konstrukcija: monolitiniai. 11.Atraminių elementų forma: modifikuota „L“, „J“ arba „C“. 12. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0°. 13. Lęšio pateikimo sąlygos: sterilus. PRIVALOMI REIKALAVIMAI 1. Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje ir turi būti su UV spindulius sulaikančiu filtru. 2. Siūlomi intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu. 3. Nepriklausomai nuo intraokulinių lęšių dydžių, visose pirkimo dalyse siūlomų lęšių 1 vnt. kaina turi būti vienoda. Dydžių kiekiai nustatomi darant užsakymą. 4. Po specifikacijų vertinimų, pareikalavus, tiekėjas turi pateikti po 3- 4 vnt. visų grupių dažniausiai naudojamų dydžių (+19,5D-+22,0D) užpakalinės kameros sulankstomų intraokulinių lęšių ir (+16,5D - +18,0D) priekinės kameros lęšių pavyzdžių. 5. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). 6. Užpakalinės kameros intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 3 metai nuo prekių pateikimo ASPĮ. 7. Tiekėjas privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge) indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie konkursui siūlomų lęšiukų geras funkcines savybes ir/ar pooperacinius rezultatus. 8. Lęšis komplektuojamas kartu su vienkartinių oftalmologinių apklotų rinkiniu. 9. Konkursą laimėjęs tiekėjas į gydymo įstaigą intraokulinius lęšius turi pristatyti nuo užsakymo pateikimo per 7 darbo dienas. | 230 | Vnt. | SN60WF, Alcon | 158 | 5 | 36340 | 38157 | ALCON, JAV - AcrySof IQ SN60WF, Atitikimą specifikacijai žiūrėti faile Atitikimas TS.doc | 40586.71