## Sheet1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Tiekėjai turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Turi būti pateiktas atitikties dokumentas pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms (CE sertifikatas) arba lygiavertis dokumentas. Šis reikalavimas taikomas 1, 2, 3, 5 pirkimo dalims.
2. Tiekėjas turi pateikti kiekvienos priemonės gamintojo parengtą naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba.
3. Tiekėjas turi siūlyti prekes originalioje pakuotėje su etikete.
4. Tiekėjai turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (pdf. formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias katalogų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį, jei tokia yra, kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
5. Tiekėjas turi pateikti prekės pavyzdžius iki pasiūlymų pateikimo termino. Reikalavimas taikomas pirkimo dalims Nr. 1 (pateikti 1 ruloną bet kurio išmatavimo), Nr. 6 (pateikti 1 vnt.). Pristatyti į Viešųjų pirkimų skyrių, B326 kabinetas. Kitoms pirkimo dalims iki susipažinimo su pasiūlymais datos prekių pavyzdžių pateikti nereikia. PO gali pareikalauti pateikti prekių pavyzdžius pasiūlymų vertinimo metu.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus perkamas kiekis | PVM tarifas % | Vnt. įkainis be PVM | Viso kaina be PVM | Viso kaina su PVM | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis; dokumento, kuriame aprašyta siūloma prekė, pavadinimas, puslapio Nr.; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį
1. | Popieriaus - plastiko juosta, skirta medicinos prietaisų pakavimui, sterilizuojant vandens garais ir EO dujomis: | Skirta sterilizavimui vandens garais ir EO dujomis. Sudaryta iš dviejų sluoksnių: viršutinis pagamintas išskaidraus plastiko, o apatinis pagamintas iš medicininio popieriaus, kurio svoris ne mažiau kaip 60 g/m2. Įpakavimas pažymėtas cheminiais dažais, po sterilizacijos garais, EO dujomis pakeičia spalvą (1 klasės proceso poveikio indikatorius). Įpakavimo siūlės sterilizacijos proceso metu išlaiko visas sterilizavimo sąlygas, neplyšta per siūlę; Po sterilizacijos paketas atsidaro per siūlėtuvu padarytą siūlę, pakuotės gamintojo nurodyta kryptimi; Ant įpakavimo kas 13 – 15 cm yra žyma nurodanti paketo atidarymo kryptis; Atitinka ISO 11607, EN868-5 reikalavimus, pažymėtas CE ženklu (MDD 93/42 EEB); Pakuotė tinkama užsandarinti turimu siūlėtuvu (170°C - 185°C); Įpakavimo medžiaga rulonuose, suvyniota plastikine puse į viršų. Visoms nurodytoms pozicijoms siūlyti vieno gamintojo prekes. Pateikti prekės pavyzdį - 1 ruloną bet kurio išmatavimo. | [6 empty] | Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija, Psl.Nr. 9-28; „Meditalika I dalis“ https://www.stericlin.de/en/
1.1 | 4-5 cm x 200 m (± 1 m) |  | rulonas | 350 | 5% | 10 | 3500 | 3675 | Ster. juosta plokščia 50mm/200m
1.2 | 7,5 cm x 200 m (± 1 m) |  | rulonas | 800 | 5% | 11 | 8800 | 9240 | Ster. juosta plokščia 75mm/200m
1.3 | 10,0 cm x 200 m (±1 cm; ± 1 m) |  | rulonas | 1600 | 5% | 12 | 19 200,00 | 20 160,00 | Ster. juosta plokščia 100mm/200m
1.4 | 12,0 cm x 200 m (±1 cm; ± 1 m) |  | rulonas | 1350 | 5% | 15 | 20 250,00 | 21 262,50 | Ster. juosta plokščia 120mm/200m
1.5 | 15,0 cm x 200 m (±1 cm; ± 1 m) |  | rulonas | 1850 | 5% | 16 | 29 600,00 | 31 080,00 | Ster. juosta plokščia 150mm/200m
1.6 | 20,0 cm x 200 m (±1 cm; ± 1 m) |  | rulonas | 1350 | 5% | 21 | 28 350,00 | 29 767,50 | Ster. juosta plokščia 200mm/200m
1.7 | 25,0 cm x 200 m (±1 cm; ± 1 m) |  | rulonas | 2000 | 5% | 26 | 52 000,00 | 54 600,00 | Ster. juosta plokščia 250mm/200m
1.8 | 30,0 cm x 200 m (±1 cm; ± 1 m) |  | rulonas | 700 | 5% | 31 | 21 700,00 | 22 785,00 | Ster. juosta plokščia 300mm/200m
1.9 | 32,0 cm x 200 m (±1 cm; ± 1 m) |  | rulonas | 500 | 5% | 31 | 15 500,00 | 16 275,00 | Ster. juosta plokščia 320mm/200m
1.10 | 38,0cm x 200 m (±1 cm; ± 1 m) |  | rulonas | 500 | 5% | 41 | 20 500,00 | 21 525,00 | Ster. juosta plokščia 380mm/200m
1.11 | 42,0 cm x 200 m (±1 cm; ±1 m) |  | rulonas | 160 | 5% | 54 | 8640 | 9072 | Ster. juosta plokščia 420mm/200m
1.12 | 25,0 cm x 100 m (±1 cm; ± 1 m) | klostės aukštis 60 mm ±10 mm. | rulonas | 20 | 5% | 22 | 440 | 462 | Ster. juosta su kloste 250x65mm/100m
[6 empty] | Suma: | 228 480,00 | 239 904,00
2. | Išorinis cheminis indikatorius- lipdukas etileno dujų sterilizacijai | Skirta EO sterilizacijai, turi atitikti LST EN ISO 11140-1, 1 tipas (pateikti patvirtinančius dokumentus); Indikatoriai skirti visų tipų paketų žymėjimui sterilizuojant EO. Indikatoriaus pavidalas – dviguba lipni etiketė, indikatorius klijuojamas ant sterilizuojamų paketų paviršių, atspausdinama rankiniu spausdintuvu, turi tikti naudoti kartu su įstaigoje naudojamais rankiniais spausdintuvais; indikatoriai turi būti susukti į ritinius (750 – 800 vnt.), neišsitrintų, neišbluktų, neišsilietų prieš sterilizaciją, sterilizacijos proceso metu bei išliktų stabilūs po sterilizacijos laikant ne trumpiau kaip 3 metus; Ant cheminio indikatoriaus turi būti vieta reikiamai informacijai įrašyti: ne mažiau kaip 3 eilutės, ne mažiau 36 spausdintų ženklų, 1-je eilėje ne mažiau 12 ženklų, 1-je eilėje turi būti numatyta galimybė spausdinti raidžių ir skaičių kombinacijas, po sterilizacijos turi būti aiškus spalvų pasikeitimas; Ant cheminio indikatoriaus turi būti nurodytas: sterilizacijos būdas (EO), aiškus žodinis indikatoriaus spalvų pasikeitimas po sterilizacijos; Indikatorius turi nenukristi nuo paketo sterilizacijos metu ir po sterilizacijos proceso, ypač stiprios fiksacijos, turi būti pritaikytas įklijuoti į įstaigoje naudojamus registrus, asmens sveikatos įstoriją nenaudojant klijų (indikatoriaus išmatavimai: 3 cm x 2 cm ± 5%). | Vnt. | 1050000 | 21% | 0.011 | 11 550,00 | 13 975,50 | Gke- GmbH, Vokietija, Psl.Nr. 29-34; „Meditalika I dalis“/ „Meditalika II dalis“ ; https://www.gke.eu/en/
3. | Biologinis indikatorius sterilizacijai garais | Biologinis indikatorius sterilizacijos garais krovinio kontrolei, naudojamas frakcionuoto vakuumo sterilizatorių (134 C temperatūros režimas), tinkantis į ATTEST TM 56 inkubatorių. Forma - ampulė, susideda iš plastikinio korpuso, viduje esančios terpės stiklinėje ampulytėje ir juostelės su Bacillus sterothermophilus sporomis. Atitinka LST ISO 11138-1, LST ISO 11138-3. Atsakymas inkubavuspo 48 val. Neesant tinkamumo minėtam inkubatoriui, pateikti indikatoių komplekte tinkamą inkubatorių. | Vnt. | 1000 | 21% | 1.4 | 1400 | 1694 | Gke- GmbH, Vokietija, Psl.Nr. 35-38; „Meditalika II dalis“ ; https://www.gke.eu/en/
4. | Silikoniniai dirželiai instrumantams | Silikoniniai dirželiai medicininių instrumentų identifikavimui ar surišimui; pagaminti iš tampraus, lankstaus silikono su reguliuojamais darbinio ploto ilgio fiksatoriais; plaunami, dezinfekuojami, sterilizuojami; Atsparūs cheminių medžiagų poveikiui plaunant automatinėse plovimo – dezinfekavimo mašinose; Atsparūs aukštai temperatūrai sterilizuojant sočiais vandens garais (iki 138°C) ir etileno oksido dujomis, neturi trukdyti sterilizacijos veiksniui prasiskverbti prie sterilizuojamų paviršių; turi būti ženklinti CE ženklu pagal medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB (pateikti atitikties deklaraciją); įvairių spalvų (balta, raudona, skaidri, žalia, mėlyna, juoda, oranžinė, ruda, pilka, violetinė, žydra). | [6 empty] | Key Surgical GmbH, Vokietija, Psl.Nr. 39-40 „Meditalika II dalis“ https://www.keysurgical.com
|  | 60 -70 mm | Vnt. | 4000 | 21% | 1 | 4000 | 4840 | Žymėjimo juostelė 60mm,vnt
|  | 90 – 110 mm | Vnt. | 8000 | 21% | 1 | 8000 | 9680 | Žymėjimo juostelė 110mm, vnt
|  | 210 - 220 mm | Vnt. | 9000 | 21% | 1 | 9000 | 10 890,00 | Žymėjimo juostelė 210mm, vnt
[6 empty] | Suma: | 21 000,00 | 25 410,00
5. | Bowie & Dick cheminis indikatorius | Indikatorius, skirtas naudoti su prietaisais, imituojančiais B&D kontrolinį paketą. Indikatorius skirtas oro pašalinimo iš sterilizatoriaus darbo kameros ir garų prasiskverbimo kontrolei, atitinkantis LST EN ISO 11140-1 ir 4 dalių (2 klasė) reikalavimus, padengtas polimeriniu sluoksniu (neišplaunama dažų spalva, po sterilizacijos neblanksta 3 metus). Indikatoriaus pavidalas: lipni etiketė, pritaikyta klijuoti į dokumentus. Indikatorius ir prietaisas turi sudaryti vieningą sistemą (testuoti tarpusavyje - pateikti tai patvirtinantį protokolą arba gamintojo garantinį raštą), turi tikti didiesiems sterilizatoriams. Indikatorius turi būti sudarytas iš popierinio pagrindo ir indikatorinio agento. Minimali pakuotė 25 vnt., ant jos turi būti nurodyta indikatorių klasė ir atitikimas standartui. Turi būti pateiktas spalvos pasikeitimo etalonas. Kartu su indikatoriais komplekte turi būti neatlyginai pateikas proceso išbandymo įtaisas. | Vnt. | 4500 | 21% | 1.1 | 4950 | 5989.5 | Gke- GmbH, Vokietija, Psl.Nr. 41-49; „Meditalika II dalis“/ „Meditalika III dalis“; https://www.gke.eu/en/
6. | Krovinio registracijos kortelių žurnalai | Skirtas naudoti įstaigoje pritaikytai krovinio kontrolės sistemai. Pateikti pavyzdį 1 vnt. Puslapių skaičius ne mažiau 50. Žurnale turi būti pateiktas žurnalo pildymo pavyzdys. | Vnt. | 100 | 21% | 2 | 200 | 242 | L.R.Tamulio firma „Meditalika“, Psl.Nr. 50-52 „Meditalika III“; http://meditalika.lt
7. | Krepinis medicininis popierius | Skirtas sterilizacijai vandens garais sunkiems ortopedinių instrumentų paketams (paketo svoris iki 15 kg). Pagamintas iš 100 % sustiprintos sintetikos pluošto. Turi būti sukarpytas nurodyto dydžio lakštais po 2 vnt. Popierius turi atitikti KST EN ISO 11607-1, LST EN 868-2, LST EN 868-9, LST EN 868-10 reikalavimus
|  | 100 x 100 cm | Vnt. | 1000 | - | - | - | -
|  | 120 x 120 cm | Vnt. | 1000 | - | - | - | -
Suma:
8. | Spausdintuvo popieriaus terminė juostelė | Susukta rulonuose, rulono plotis 57±2 mm, diametras 57±2 mm. Tinkama kieto inventoriaus plovimo - dezinfekcijos mašinai BeliMed CS 750 | Vnt. | 60 | - | - | - | -
9. | Terminis popierius spausdintuvui | Susukta rulonuose, rulono plotis 57±2 mm, diametras 47±2 mm. Tinkamas Belimed gamintojo instrumentų plovimo - dezinfekavimo mašinose ir garų sterilizatoriuose. | Vnt. | 300 | - | - | - | -
10. | Spausdintuvo popieriaus terminė juosta UNISTERI, STERIVAP garo sterilizatoriams | Susukta rulonuose, rulono plotis 110-115 mm, diametras ne daugiau 40 mm | Vnt. | 300 | - | - | - | -