TSD-1376, VPP-5734, VPP-5858

Medicininės technikos techninė specifikacija

4 pirkimo dalis. Venos ieškiklis, kiekis - 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Projekcinis venų tinklo atvaizdavimas ant paciento odos paviršiaus | Projekcinis venų tinklo atvaizdavimas ant paciento odos paviršiaus |
| 2. | Projekcinio vaizdavimo galimybės: | - Projekcinio vaizdo spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip dviejų spalvų, įskaitant žalią; - Projekcinio vaizdo dydis pasirenkamas iš ne mažiau kaip trijų dydžių - suaugusiems ir vaikams ir naujagimiams. - Atvirkštinio (inversinio) vaizdo pasirinkimas. | 1.Balta/geltona/rožinė/raudona/šviesiai mėlyna/žalia/giliai mėlyna 2.Projekcinai dydžiai: suaugusiems ir vaikams ir naujagimiams. |
| 3. | Projekcinio vaizdo gavimui naudojama šviesa | Infraraudonieji spinduliai, kurių bangos ilgis 850-940 nm. | 850 nm |
| 4. | Vaizdo projektavimo greitis | Ne mažiau kaip 12 kadrų/s | 12kadrų/s |
| 5. | Optimalus vaizdo gavimo/projektavimo atstumas | 150-250 mm | 150-250mn |
| 6. | Vaizdo rezoliucija | Ne mažiau kaip 854×480 vaizdo elementų | 856x480 |
| 7. | Veikimo kryptis | Bet kuria kryptimi | Bet kuria kryptimi |
| 8. | Maksimalus venų atpažinimo gylis | Ne mažiau kaip 8 mm | 12mm |
| 9. | Baterija autonominiam prietaiso maitinimui | Įkraunama, ne mažiau kaip 3000 mAh talpos | 3000 mAh talpos |
| 10. | Baterijos pilno įkrovimo laikas | Ne ilgiau kaip 8 val. | 3 val. |
| 11. | Baterijos įkroviklis | Pateikiamas komplekte su prietaisu | Baterijos įkroviklis |
| 12. | Prietaiso svoris | Ne daugiau kaip 700 g | 350g. |
| 13. | Mobilus stovas | Prietaisas pateikiamas komplekte su specialiu, darbui su prietaisu skirtu mobiliu (su ratukais) stovu | Prietaisas su specialiu, darbui su prietaisu skirtu mobiliu (su ratukais) stovu |
| 14. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 12 mėnesių | 12 mėn. |
| 15. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | 1.Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2.Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba |