Techninės specifikacijos 1 priedas

2 pirkimo dalis - Fakoemulsifikatorius, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Akies priekinio segmento chirurginėms operacijoms | Akies priekinio segmento chirurginėms operacijoms Kodas 8065753057 „Centurion Vision System“ Žr. „The Centurion Vision System Flashcard“ ir Psl. iš „Centurion Naudotojo vadovo“ 1.1 psl. |
| 2. | Lęšiuko šalinimo būdai | - Ultragarsinis (išilginis). - Torsialinis (angl. torsional). | 1.Ultragarsinis (išilginis 2.Torsialinis (sukamasis) Žr. Psl. iš “Centurion Naudotojo vadovo” 1.25 psl. |
| 3. | Darbo režimas | - Ultragarsiniam lęšiuko šalinimo būdui: - Nepertraukiamas; - Pulsuojantis, reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 1 – 250 impulsų /s; - Paketinis (angl. burst mode), reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 2 - 500 ms; - Torsialiniam (angl. torsional) lęšiuko šalinimo būdui: - Nepertraukiamas; - Pulsuojantis, reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 1 – 250 impulsų/sek.; - Reguliuojami ne siauresnėse ribose kaip 30 – 60 kHz dažnio judesiai. - Paketinis (angl. burst mode), reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 2 - 500 ms | 1. Ultragarsiniam lęšiuko šalinimo būdui: a) Nepertraukiamas (pastovus) b)Pulsuojantis 1 – 250 impulsų /s; c)Paketinis (angl. burst mode), (2 - 500) ms ribose. 2. Torsialiniam lęšiuko šalinimo būdui: a) nepertraukiamas (pastovus) b) pulsuojantis, reguliuojamas 1 – 250 impulsų/sek.; c)Reguliuojami 30 – 60 kHz dažnio judesiai. d)Paketinis (angl. burst mode), reguliuojamas 2 - 500 ms ribose. Žr. Psl. Iš “Centurion Naudotojo vadovo” 1.25 psl. |
| 4. | Koaguliacijos parametrai | - 1,5 ± 5% MHz dažnio, - Bipolinė koaguliacija; - Fiksuota ir linijinė koaguliacijos galingumo kontrolė | 1.1,5 ± 5% MHz dažnio, 2.Bipolinė koaguliacija; 3.Fiksuota ir linijinė koaguliacijos galingumo kontrolė Žr. Centurion naudotojo vadovo 1.25 ir 2.88 psl. |
| 4. | Irigacijos –aspiracijos parametrai |  |  |
| 4.1 | Vakuumas | - Reguliuojamas ne siauresnėse kaip 5 ÷ - 650 mmHg ribose - Vakuumo reguliavimas: - Fiksuotas - Linijinis (palaipsninis vakuumo lygio didinimas) - Reguliuojamas vakuumo didinimo greitis esant okliuzijai | 1.Reguliuojamas 0-700 mmHg ribose 2.Vakuumo reguliavimas: a)Fiksuotas b)Linijinis (palaipsninis vakuumo lygio didinimas) 3.Reguliuojamas vakuumo didinimo greitis esant okliuzijai Žr. Psl. Iš “Centurion naudotojo vadovo” 2.73, 2.84 psl. |
| 4.2 | Skysčio atsiurbimo našumas | - Reguliuojamas ne siauresnėse kaip 5 - 60 cm³ /min ribose - Atsiurbimo reguliavimas: - Fiksuotas siurbimo našumas - Linijinis (palaipsninis siurbimo našumo didinimas) | 1.Reguliuojamas 5 - 60 cm³ /min ribose 2.Atsiurbimo reguliavimas: a)Fiksuotas siurbimo našumas b)Linijinis (palaipsninis siurbimo našumo didinimas) Žr. Psl. Iš “Centurion Naudotojo vadovo” 2.84 psl. |
| 4.3 | Priekinės kameros akispūdžio valdymą užtikrinanti infuzija | Būtinas. Akispūdžio nustatymo ribos, ne siauresnėse ribose kaip 26 - 110 mmHg | Yra. Akispūdžio nustatymo ribos 26 - 110 mmHg Žr. Psl. iš „Centurion Naudotojo vadovo“ 1.25 psl. |
| 5. | Priekinės vitrektomijos parametrai | - Kirpimo greitis ne mažiau 4000 kirpimų/min - Pneumatinis, dviejų kanalų. | 1.Kirpimo greitis 1-4000 kirpimų/min 2.Pneumatinis, dviejų kanalų. Žr. Psl. Iš “Centurion Naudotojo vadovo” 1.25 ir 2.27 psl. |
| 6. | Aparato funkcijų valdymas | - Pedalo pagalba - Iš aparato panelės su lietimu valdomu („touch screen“ tipo) ekranu - Nuotolinio valdymo pulteliu | 1.Pedalo pagalba 2.Iš aparato panelės su lietimu valdomu („touch screen“ tipo) ekranu 3.Nuotolinio valdymo pulteliu Žr. Psl. Iš “Centurion naudotojo vadovo” 2.3, 2.8, 2.16 psl. |
| 7. | Pedalas | - Belaidis - Galimybė prijungti pedalą laidu - Belaidinis pedalo akumuliatoriaus krovimas | 1.Belaidis 2.Galimybė prijungti pedalą laidu 3.Belaidinis pedalo akumuliatoriaus krovimas Žr. Psl. Iš “Centurion naudotojo vadovo” 2.8, 2.14 psl. |
| 8. | Skysčių tiekimo sistema | - Gravitacinė - Fiksuoto slėgio | 1.Gravitacinė 2.Fiksuoto slėgio Žr. Psl. Iš “Centurion Naudotojo vadovo” 2.7 psl. |
| 9. | Papildomos funkcijos | - Galima pastovi irigacija - Programuojama slėgio refliukso funkcija, aktyvuojama valdymo pedalu. - Darbo režimų ir parametrų nustatymo patvirtinimas balsu. | 1.Galima pastovi irigacija 2.Programuojama slėgio refliukso funkcija, aktyvuojama valdymo pedalu. 3.Darbo režimų ir parametrų nustatymo patvirtinimas balsu. Žr. Psl. iš “Centurion naudototojo vadovo” 1.2, psl. |
| 10. | Maitinimas | Elektros tinklas nominalios reikšmės 230 V 50 Hz | 100 – 240 V 50/60 Hz Žr. Psl. iš “Centurion naudotojo vadovo” 1.25 psl. |
| 11. | Komplektacijoje | Komplektacijoje su daugkartinio naudojimo sterilizuojamomis ultragarsinėmis fakoemulsifikacijos darbinėmis rankenomis: 1. Torsialinė rankena, su slėgio davikliu – 4 vnt. 2. Torsialinė rankena, be slėgio daviklio – 3 vnt. 3. Išilginė rankena – 3 vnt. | Komplektacijoje su daugkartinio naudojimo sterilizuojamomis ultragarsinėmis fakoemulsifikacijos darbinėmis rankenomis: 1. Torsialinė rankena, su slėgio davikliu – 4 vnt. kodas 8065752914 2. Torsialinė rankena, be slėgio daviklio – 3 vnt. Kodas 8065750469 3. Išilginė rankena – 3 vnt. Kodas 8065750121 Žr. „Anterior segment“ ir „The Centurion Vision System Flashcard“ |
| 12. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (būtina pateikti CE sertifikato kopiją) | Pateikiama Žr. CE sertifikatas ir CE sertifikato vertimas |
| 13. | Garantija | ≥ 36 mėn. | 36 mėn. prietaisui - fakoemulsifikatoriui Centurion Vision System kodas 8065753057 6 mėn. daugkartinio naudojimo sterilizuojamomis ultragarsinėmis fakoemulsifikacijos rankenoms iš 11. skyriaus: kodai 8065752914 8065750469 8065750121 |