TSD-774, VPP-3213

# Elektrinės jėgos sistemos techninė specifikacija (kiekis – 1 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrinės jėgos sistemos komplektacija: |  |  |
| 2. | Konsolė (kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 2.1. | Ekranas | LCD tipo arba lygiavertis | LCD Žr. NSK.pdf 1 psl. |
| 2.1.1. | Ekrane valdomos funkcijos | - Greičio nustatymas; - Irigacijos nustatymas; - Sukimosi krypties nustatymas. | - Greičio nustatymas; - Irigacijos nustatymas; - Sukimosi krypties nustatymas. - Pripildymo valdymas Žr. NSK.pdf 1 psl. |
| 2.2. | Mikromotorų jungtys | Ne mažiau 2 | 2 jungtys Žr. NSK.pdf 1 psl. |
| 2.3. | Kalbos pasirinkimas | Ne mažiau 6 kalbos | 6 kalbos Žr. NSK.pdf 1 psl. |
| 2.4. | Papildomi reikalavimai | - Paskutinių nustatymų išsaugojimo funkcija arba ≥ 200 skirtingų profilių nustatymų saugojimas; - Integruota irigacinė pompa. | - Paskutinių nustatymų išsaugojimo funkcija - Integruota irigacinė pompa. Žr. NSK.pdf 1 psl. |
| 2.5. | Irigacijos reguliavimo žingsnis | Irigacija reguliuojama ≤ 5 % žingsniu | Irigacija reguliuojama ≤ 5 % žingsniu Žr. NSK.pdf 1 psl. |
| 2.6. | Maksimali irigacija | ≤ 80 ml/min. | 75 ml/min. Žr. NSK.pdf 1 psl. |
| 2.7. | Automatinis darbinės rankenos atpažinimas ir automatinis optimalaus darbinio greičio nustatymas | Automatinis darbinės rankenos atpažinimas ir automatinis optimalaus darbinio greičio nustatymas. Ne mažiau 4 darbinės rankenos. | Automatinis darbinės rankenos atpažinimas ir automatinis optimalaus darbinio greičio nustatymas. 4 darbinės rankenos. Žr. NSK.pdf 1 psl. |
| 3. | Kojinis valdymo pedalas su apsauginiu lanku (kiekis 1 vnt.) |  | FC-74 Žr. NSK.pdf 3 psl. |
| 3.1. | Kojinis valdymas | - Kojinis valdymas vienu pedalu; - Pedalo pagalba reguliuojamos apsukos. | - Kojinis valdymas vienu pedalu; - Pedalo pagalba reguliuojamos apsukos. Žr. NSK.pdf 2 psl. |
| 3.2. | Programuojami kojiniai jungikliai | Ne mažiau kaip 3 jungikliai | 3 programuojami jungikliai Žr. NSK.pdf 2 psl. |
| 3.3. | Kabelis | Ne trumpesnis kaip 3,5 m arba bevielis (kartu turi būti pateikiamas pakrovėjas) | 3,5 m Žr. NSK.pdf 3 psl. |
| 3.4. | Atsparumo vandeniui klasė | Ne mažesnė nei IPX7 | Ne mažesnė nei IPX7 Žr. NSK.pdf 2 psl. |
| 4. | Mikromotoras skirtas gręžimo antgaliams (kiekis 1 vnt.) |  | P200-SMH |
| 4.1. | Svoris | ≤ 350 g | 305g Žr. NSK.pdf 3 psl. |
| 4.2. | Mikromotoro skersmuo | 18 – 21 mm | 18 mm Žr. NSK.pdf 3 psl. |
| 4.3. | Mikromotoro ilgis | 100 mm ± 1 mm | 99,7 mm Žr. NSK.pdf 3 psl. |
| 4.4. | Apsukų skaičius | Ne mažiau 35 000 aps./min | 80.000 aps/min Žr. NSK.pdf 3 psl. |
| 4.5. | Sukimo momento reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 30 – 100% | 30 – 100% Žr. NSK.pdf 1 psl. |
| 4.6. | Kabelis | Ne trumpesnis kaip 3,5 m | 3,5 m Žr. NSK.pdf 3 psl. |
| 4.7. | Skirtingų antgalių prijungimas | Galimybė prijungti ne mažiau kaip 16 skirtingų antgalių | 20 skirtingų antgalių Žr. NSK.pdf 12 psl. |
| 5. | Mikromotoras skirtas pjovimo rankenoms (kiekis 1 vnt.) |  | P200-BMH |
| 5.1. | Svoris | ≤ 350 g | 302 g Žr. NSK.pdf 3 psl. |
| 5.2. | Mikromotoro skersmuo | 18 – 21 mm | 18 mm Žr. NSK.pdf 3 psl. |
| 5.3. | Mikromotoro ilgis | 100 mm ± 1 mm | 100,4 mm Žr. NSK.pdf 3 psl. |
| 5.4. | Apsukų skaičius | Ne mažiau 20 000 aps./min | 48.000 aps./min Žr. NSK.pdf 3 psl. |
| 5.5. | Kabelis | Ne trumpesnis kaip 3,5 m | 3,5 m. Žr. NSK.pdf 3 psl. |
| 6. | Didelio sukimo momento mikromotoras skirtas gręžimo antgaliams (kiekis 1 vnt.) |  | P200-HMH |
| 6.1. | Mikromotoro svoris | ≤ 400 g | 361 g Žr. NSK.pdf 3 psl. |
| 6.2. | Mikromotoro skersmuo | 21 – 23 mm | 23 mm Žr. NSK.pdf 3 psl. |
| 6.3. | Apsukų skaičius | Ne mažiau 65 000 aps./min | 65.000 aps./min Žr. NSK.pdf 3 psl. |
| 6.4. | Kabelis | Ne trumpesnis kaip 3,5 m | 3,5 m Žr. NSK.pdf 3 psl. |
| 7. | Tiesus darbinis antgalis (kiekis 1 vnt.) | 1. Tinkantis darbui su 2,35 ± 0,3 mm diametro grąžteliais; 2. Apsukų skaičius ≥ 35 000 aps./min.; 3. Irigacijos purkštukas tvirtinamas ant darbinio antgalio distalinės dalies. | P200-2SS 1. Tinkantis darbui su 2,35 mm diametro grąžteliais; 2. Apsukų skaičius 80 000 aps./min.; 3. Irigacijos purkštukas tvirtinamas ant darbinio antgalio distalinės dalies. Žr. NSK.pdf 4 psl. |
| 8. | Lenktas darbinis antgalis (kiekis 1 vnt.) | 1. Tinkantis darbui su 2,35 ± 0,3 mm diametro grąžteliais; 2. Apsukų skaičius ≥ 35 000 aps./min.; 3. Irigacijos purkštukas tvirtinamas ant darbinio antgalio distalinės dalies. | P200-2AS 1. Tinkantis darbui su 2,35 mm diametro grąžteliais; 2. Apsukų skaičius 80 000 aps./min.; 3. Irigacijos purkštukas tvirtinamas ant darbinio antgalio distalinės dalies. Žr. NSK.pdf 4 psl. |
| 9. | Didelio greičio lenktas darbinis antgalis (kiekis 1 vnt.) | 1. Apsukų skaičius ≥ 65 000 aps./min.; 2. Irigacijos purkštukas tvirtinamas ant darbinio antgalio distalinės dalies. | P200-3GAM 1. Apsukų skaičius ≥100 000 aps./min.; 2. Irigacijos purkštukas tvirtinamas ant darbinio antgalio distalinės dalies. Žr. NSK.pdf 5 psl. |
| 10. | Gręžimo darbinis antgalis (tiesus) (kiekis 1 vnt.) | 1. Tinkantis darbui su 2,35 ± 0,3 mm diametro grąžteliais; 2. Apsukų skaičius ≥ 35 000 aps./min.; 3. Irigacijos purkštukas tvirtinamas ant darbinio antgalio distalinės dalies. | P200-2SD 1. Tinkantis darbui su 2,35 mm diametro grąžteliais; 2. Apsukų skaičius 80 000 aps./min.; 3. Irigacijos purkštukas tvirtinamas ant darbinio antgalio distalinės dalies. Žr. NSK.pdf 6 psl. |
| 11. | Sagitalinio pjovimo rankena (kiekis 1 vnt.) | 1. Apsukų skaičius ≥ 20 000 aps./min.; 2. Osciliacinis kampas ≥ 4,7º; 3. Irigacijos purkštukas tvirtinamas ant darbinio antgalio distalinės dalies. | P200-SAG-S 1. Apsukų skaičius 20 000 aps./min.; 2. Osciliacinis kampas 8º; 3. Irigacijos purkštukas tvirtinamas ant darbinio antgalio distalinės dalies. Žr. NSK.pdf 8 psl. |
| 12. | Reciprokuojančio pjovimo rankena (kiekis 1 vnt.) | 1. Apsukų skaičius ≥ 16 000 aps./min.; 2. Geležtės eigos ilgis 2,5 ± 0,1 mm; 3. Irigacijos purkštukas tvirtinamas ant darbinio antgalio distalinės dalies. | P200-REC-S 1. Apsukų skaičius 20 000 aps./min.; 2. Geležtės eigos ilgis 2,5 mm; 3. Irigacijos purkštukas tvirtinamas ant darbinio antgalio distalinės dalies. Žr. NSK.pdf 7 psl. |
| 13. | Osciliuojanti pjovimo rankena (kiekis 1 vnt.) | 1. Apsukų skaičius ≥ 20 000 aps./min.; 2. Osciliacinis kampas ≥ 8º; 3. Irigacijos purkštukas tvirtinamas ant darbinio antgalio distalinės dalies. | P200-OSC-S 1. Apsukų skaičius 20 000 aps./min.; 2. Osciliacinis kampas 8º; 3. Irigacijos purkštukas tvirtinamas ant darbinio antgalio distalinės dalies. Žr. NSK.pdf 8 psl. |
| 14. | Irigacijos linijos laikiklis (kiekis 3 vnt.) | Skirtas sagitalinei, osciliuojančiai ir reciprokuojančiai rankenoms | P200-IN-BS Skirtas sagitalinei, osciliuojančiai ir reciprokuojančiai rankenoms - 3 vnt. |
| 15. | Vielų įvedimo rankena (kiekis 1 vnt.) |  | P200-WPD |
| 15.1. | Apsukų skaičius | Ne mažiau 1200 aps./min | 1200 aps./min Žr. NSK.pdf 9 psl. |
| 15.2. | Vielų įvedimo rankenos sukimosi režimai | - Pirmyn; - Atgal; Osciliuojantis (svyruojantis). | - Pirmyn; - Atgal; - Osciliuojantis (svyruojantis). - Žr. NSK.pdf 9 psl. |
| 15.3. | Reikalavimai rankenai | - ≥ 2 valdymo mygtukai; - Su užraktu. | - 2 valdymo mygtukai; - Su užraktu. Žr. NSK.pdf 9 psl. |
| 16. | Smeigių įvedimo antgalis (kiekis 1 vnt.) | Skirtas 2,0 – 3,2 mm diametro smeigėms | PD-DA-P Skirtas 2,0 – 3,2 mm diametro smeigėms Žr. NSK.pdf 10 psl. |
| 17. | Gręžimo antgalis (kiekis 1 vnt.) | - Jacobs (arba lygiaverčio) tipo; - Skirtas 0,5 mm - 4,0 mm grąžteliams; - Su „T“ formos raktu. | PD-DA-J4 + PD-TW-J4 - Jacobs tipo; - Skirtas 0,5 mm - 4,0 mm grąžteliams; - Su „T“ formos raktu. Žr. NSK.pdf 10 psl. |
| 18. | Grubus deimantinis boras (kiekis 5 vnt.) | Galvutės skersmuo 2,0 mm ± 0,1 mm | PDS-2CDS-20 5 vnt. Galvutės skersmuo 2,0 mm Žr. NSK.pdf 11 psl. |
| 19. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai | 36 mėnesiai |
| 20. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | CE atitikties deklaracija |
| 21. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | 1. Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |
| 22. | Įrangos pristatymas, instaliavimas ir personalo apmokymas | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita gamintojo dokumentacija su siūlomos prekės eskizais – iliustracijomis bei aprašymais.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.