
AMPLYA™
MULTITERAPINĖ KRITINIŲ BŪKLIŲ SISTEMA

AMPLYA™ – tai įmonės „Bellco“ multiterapinis ir biotechnologinis sprendimas gydant ūminį kritinės būklės pacientų dauginį organų nepakankamumą. Sistema atlieka įvairių rūšių ekstrakorporinį kraujo valymą intensyviosios slaugos metu, taikant naują individualizuotą ir integruotą terapijos metodą – vieną įrenginį su daugybe parinkčių. 
CHARAKTERISTIKOS

· AMPLYA™ įrengti 5 peristaltiniai siurbliai ir 3 svarstyklės
· Didelio tūrio skysčio perleidimas kontroliuojamas 3 svarstyklėmis (iki 25 litrų)
· Istorijos duomenų bazė, talpinanti daugiau nei 300 valandų duomenų
· Išorinė jungtis per eternetą* ar USB prievadą
· Reguliuojamas 12 colių jutiklinis ekranas
· Lengvai ir saugiai prijungiama vienkartinė plug & play („įjunk ir dirbk“) sistema, kurią sudaro dvi kasetės, sujungtos su šešiais hemofiltrais
· Šildytuvas su keramine plokšte infuziniams skysčiams
· Dviejų kamerų sistema, matuojanti dviejose kasetėse esantį kiekį
· Keturi besisukiojantys ratukai (du priekiniai – užfiksuojami) ir trys rankenos užtikrina lengvą manevravimą
· Atsarginis akumuliatorius užtikrina, kad, nutrūkus elektros energijos tiekimui, bus išsaugoti procedūrų duomenys
	Procedūrų režimai
	Žodynėlis

	Renalinės procedūros
	Specialios procedūros
	Ekstrarenalinės procedūros
	SLED – ilga lėta dializė

SCUF – lėta nuolatinė ultrafiltracija

CVVH – nuolatinė venoveninė hemofiltracija

CVVHD – nuolatinė venoveninė hemodializė

CVVHDF – nuolatinė venoveninė hemodiafiltracija

IHF-HVHF – protarpinė hemofiltracija – didelio pralaidumo hemofiltracija

IHD – protarpinė hemodializė

IHDF – protarpinė hemodiafiltracija

CPFA® – kombinuota plazmos adsorbcija-filtracija

HP – hemoperfuzija*

PEX – plazmaferezė

CASCADE FILTRATION – *

ABYLCAP – CO2 šalinimas

ABYLCAP HD – CO2 šalinimas su hemodialize*

	Nuolatinis
	Protarpinis
	
	
	

	SLED
	IHF-HVHF
	
	HP*
	

	SCUF
	IHD
	CPFA®
	PEX
	

	CVVH
	IHDF
	
	CASCADE FILTRATION*
	

	CVVHD
	
	
	ABYLCAP
	

	CVVHDF
	
	
	ABYLCAP HD*
	


TECHNINIAI PROCEDŪRŲ DUOMENYS
	Srautai**

Procedūros: IHF-HVHF, CVVH

Kraujo srautas: 30–450 ml/min

Infuzijos srautas: 0–12 l/h

Ultrafiltracijos srautas: 0,5–12 l/h

Paciento svorio pokytis: 0–±2 l/h

Maks. UF siurblio srautas: 16 l/h

Procedūra: SCUF

Kraujo srautas: 30–450 ml/min

Maks. UF siurblio srautas: 0–6 l/h Paciento svorio netekimas: 0–±2 l/h

Procedūros: IHD, SLED, CVVHD
Kraujo srautas: 30–450 ml/min

Dializato srautas: 0–0,5–12 l/h

Ultrafiltracijos srautas: 0–12 l/h

Paciento svorio pokytis: 0–±2 l/h

Maks. UF siurblio srautas: 16 l/h

5 siurblio pirminis praskiedimas: 0–4 l/h
	Procedūros: IHDF, CVVHDF

Kraujo srautas: 30–450 ml/min

Infuzijos srautas: 0–12 l/h

Dializato srautas: 0–0,5–12 l/h

Ultrafiltracijos srautas: 0–0,1–12 l/h

Paciento svorio pokytis: 0–±2 l/h

Maks. UF siurblio srautas: 16 l/h

Procedūra: CPFA®

Kraujo srautas: 30–250 ml/min

Plazmos srautas: 5–20 % kraujo srauto

(maks. vertė 50 ml/min arba 64 ml/min pirminio praskiedimo metu)

Infuzijos srautas: 0–4,5 l/h

Ultrafiltracijos srautas: 0–4,5 l/h

Paciento svorio pokytis: 0–±2 l/h

Maks. UF siurblio srautas: 8,5 l/h

Procedūra: HP*

Kraujo srautas: 30–450 ml/min
	Procedūra: PEX

Kraujo srautas: 30–250 ml/min

Plazmos srautas: 5–20 % kraujo srauto

(maks. vertė 50 ml/min)

Infuzijos srautas: 0,1–3 l/h

Procedūra: CASCADE FILTRATION*

Kraujo srautas: 30–250 ml/min

Plazmos srautas: 5–25 % kraujo srauto

(maks. vertė 62,5 ml/min)

Infuzijos srautas: 0,1–15 l/h

Procedūra: ABYLCAP

Kraujo srautas: 30–550 ml/min

Procedūra: ABYLCAP HD*

Kraujo srautas: 30–550 ml/min

Dializato srautas: 0–0,5–12 l/h

Ultrafiltracijos srautas: 0–12 l/h

Maks. UF siurblio srautas: 0–16 l/h

Paciento svorio pokytis: 0–±2 l/h


	Slėgis**

Slėgio jutiklių skaičius: 10 (4 jutikliai kasetėje ir 2 išoriniai jutikliai)
Kraujo grąžinimo slėgis: nuo ​300 iki +300 mmHg su 1 mmHg skyra

Kraujo paėmimo slėgis: nuo –300 iki +30 mmHg su 1 mmHg skyra

Hemofiltro įleidimo slėgis: nuo +30 iki +600 mmHg su 1 mmHg skyra

Plazmos filtro įleidimo slėgis: nuo 30 iki +600 mmHg su 1 mmHg skyra

Oksigenatoriaus įleidimo slėgis: nuo 30 iki +300 mmHg su 1 mmHg skyra

Ultrafiltrato slėgis: +150 mmHg su 1 mmHg skyra

UF pirminio siurbimo slėgis: nuo –400 iki +100 mmHg su 1 mmHg skyra

Kasetės įleidimo slėgis (CPFA®): +500 mmHg su 1 mmHg skyra

Kasetės išleidimo slėgis (CPFA®): +600 mmHg su 1 mmHg skyra

Plazmos pirminio siurbimo slėgis (CPFA®): nuo 0 iki +800 mmHg su 1 mmHg skyra

Skysčio pakaitalo paėmimo slėgis: –150 mmHg su 1 mmHg skyra
	Skysčių kontrolė
Svarstyklių skaičius: 3

Matavimo sistema: apkrovos davikliai

Maks. sveriamas infuzijos svarstyklių svoris:
23 kg ± 10 g

Maks. sveriamas ultrafiltrato svarstyklių svoris: 28 kg ± 10 g

Maks. sveriamas III svarstyklių svoris: 
12 kg ± 10 g



	Apskaičiuotas slėgis**

Hemofiltro TMS: 400 mmHg su 1 mmHg skyra

Plazmos filtro TMS: 160 mmHg su 1 mmHg skyra

Transhemofiltras: 650 mmHg su 1 mmHg skyra
	Transplazmos filtras: 160 mmHg su 1 mmHg skyra

Transkasetės: 600 mmHg su 1 mmHg skyra

Transoksigenatorius: 200 mmHg su 1 mmHg skyra


	Šildytuvas
Šildymo intervalas: nuo 30 iki 40 °C

Maks. galia: 400 W

Maks. pašildomas srautas: 12 l/h

Švirkštinis siurblys 

Tinkami švirkštai: 30–50 cm3
Boliuso režimas: nuo 0,1 iki 20 ml (maks. greičiu) po 0,1 ml 

Nuolatinis režimas: nuo 0,1 iki 20 ml/h po 0,1 ml/h 

Tikslumas: priklauso nuo švirkštų vidinio skersmens paklaidos
Signalai

Baltos, raudonos ir geltonos įspėjamosios lemputės ant įrenginio

Garsinis įspėjimas (gali būti nutildytas 2 minutėms)

Pranešimas ekrane, nurodantis problemą ir veiksmą, kurio reikia imtis norint ją išspręsti
	Kraujo nuotėkio detektoriai (KND) 
Detektorių skaičius: 2
Aptikimo sistema: optinė

Plazmos KND tikslumas: 0,35 ml/min kraujo (HCT 0,32), kai maks. plazmos srautas 64 ml/min

UF KND tikslumas: 0,35 ml/min kraujo (HCT 0,32), kai maks. plazmos vandens srautas 16 l/h

Oro detektorius

Detektorių skaičius: 1

Aptikimo sistema: ultragarsas

Pastabos: aptinka didesnius nei 40 µl oro burbuliukus

Hematokrito matuoklis 

Matuojama 25–50 % su 0,1 % skyra

Prisotinimo matuoklis:

Matuojama 40–100 % su 0,1 % skyra


ĮRENGINIO TECHNINIAI DUOMENYS

	Įrenginio klasifikacija

EN 60601-1: klasė I tipas CF

93/42/EEB: klasė IIB

Matmenys ir svoris

Įrenginio korpusas: BAYDUR 110

Svoris: 87 kg

Visiškai atlenkus monitorių: 

· Aukštis: 1760 mm

· Gylis: 600 mm
· Plotis: 700 mm

Neatlenkus monitoriaus: 

· Aukštis: 1470 mm

· Gylis: 600 mm

· Plotis: 700 mm
	Maitinimas 
Įtampa: 220–240 V~ ± 10 %

Dažnis: 50–60 Hz

Vidutinė naudojama galia: 400 W

Maks. naudojimas: 2,5 A (220–240 V~)

Akumuliatoriaus galia 

Dvi 12 V 3,4 Ah švino baterijos

Viena 7,2 V 1300 mAh NiMH baterija

Išorinės jungtys 

· Eterneto prievadas*
· USB prievadas
Darbinės aplinkos sąlygos

Temperatūra nuo +20 °C iki 30 °C

Santykinis drėgnumas: 30–75 % be kondensato

Slėgis: 700–1060 hPa

Gabenimo ir sandėliavimo sąlygos

Temperatūra nuo –19 °C iki 70 °C

Santykinis drėgnumas: 10–95 % be kondensato

Slėgis: 700–1060 hPa


	Saugos standartai
IEC 60601-1

IEC 60601-1-2

IEC 60601-1-6

IEC 60601-1-8

IEC 60601-2-16

IEC 62304

ISO 14971

Jei gabenimo ar sandėliavimo laikas yra ilgesnis nei 15 savaičių, vadovaukitės darbinės temperatūros sąlygomis (žr. nurodytus duomenis viršuje).


* Numatoma naujovė.
** Gali kisti priklausomai nuo naudojamo hemofiltro.
„Bellco“, S.r.l.,
Via Camurana, 1

41037 Mirandola (MO), Italija

Tel. +39 053 529 111

Faks. +39 053 525 501

marketing@bellco.net

www.bellco.net
AMPLYA™ sistemos gaminamos laikantis 1993 m. birželio 14 d. Europos direktyvos 93/42 dėl medicinos prietaisų nuostatų. 

Notifikuotoji įstaiga: „TÜV SÜD Product Service“ (Nr. 0123)

Bendrovės kokybės valdymo sistema patvirtinta pagal EN ISO 13485:2003/AC2007 ir UNI EN ISO 9001:2008

PRIEDAS 2








