## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Atviras konkursas "Bendrosios laboratorinės priemonės ir reagentai (9772)".
1. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
2. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateiki siūlomų prekių gamintojo parengtus katalogus arba naudojimo instrukcijas arba technines specifikacijas.
4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti prekės gamintojo parengtus dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, anglų kalba: prekės gamintojo parengtą katalogą arba prekės gamintojo parengtą naudojimo instrukciją arba prekės gamintojo parengtą techninę specifikaciją. Šie dokumentai turi būti pilnos apimties, o ne jų fragmentai - iškarpos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
5. Taikoma 21 pirkimo daliai. tiekėjas privalo įrašyti reagentus, tyrimo kalibravimui skirtas medžiagas, kontrolines medžiagas ir kitas priemones, kurių reikia tyrimui atlikti panaudai siūlomu prietaisu, bei nurodyti jų kainas su PVM. Turi būti nurodyti tokie reagentų, tyrimo kalibravimui skirtų medžiagų, kontrolinių medžiagų ir kitų priemonių kiekiai, kad būtų galima atlikti reikiamą tyrimų skaičių. Jei nurodytos prekės yra sunaudotos, o reikiamas tyrimų skaičius neatliktas, tuomet tiekėjas privalo nemokamai tiekti prekes tol, kol bus atliktas reikiamas tyrimų skaičius.
6. Taikomas 21 pirkimo daliai: visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui panaudai siūlomais prietaisais (Kartu su pasiūlymu pateikti reagentų gamintojo ir prietaiso gamintojo patvirtinimą, kad prietaiso ir reagentų derinys yra validuotas - patvirtintas. Jei reagentai ir prietaisas yra to paties gamintojo, tuomet tokio patvirtinimo teikti nereikia).
7. Taikomas 21 pirkimo daliai: Reagentai, tyrimo kalibravimui skirtos medžiagos, kontrolinės medžiagos, panaudai teikiamas prietaisas atliekantis tyrimus turi būti ženklinti CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Šio atitikimo įrodymui tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti CE sertifikatus arba EB atitikties deklaracijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas.
8. Reagentų galiojimo terminas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 6 (šeši) mėnesiai; Pagalbinių priemonių galiojimo laikas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 75 % nuo prekės galiojimo termino, jeigu nenurodyta kitaip.
9. Taikomas 21 pirkimo daliai: Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti panaudai siūlomo prietaiso naudojimo instrukciją arba ir techninę specifikaciją anglų kalba.
Pirkimo dalies Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | PVM tarifas % | Vnt. įkainis be PVM, Eur | Vnt. įkainis su PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis siūlomas prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
11. | Spalvota skaitmeninė kamera su programine įranga | Skyra – ne mažiau nei 6,3 Mpix. Sparta – ne mažiau nei 45 kadrai per sekundę naudojant maksimalią raišką. Dinaminis diapazonas – ne mažiau nei 10 bit. Jautraus elemento (pixelio) dydis – ne mažesnis nei 2,4µm x 2,4µm. Kamera su kompiuteriu turi būti jungiama per ne prastesnę kaip USB -3 (arba lygiavertę) tipo jungtį. Komplekte kartu su kamera privalo būti adapteris, tinkamas Olympus BX51 mikroskopui. Adapterio didinimas ne mažiau kaip 0,5 karto. Komplekte kartu su spalvota skaitmenine kamera privalo būti programinė įranga suderinama su siūloma spalvota skaitmenine kamera. Turi būti pateikiama licencija neribotam programinės įrangos naudojimui. Turi būti galimybė fotografuoti, filmuoti, apdoroti vaizdus, atlikti vaizdų matavimus. Programa turi veikti su Win 10 arba naujesnėmis operacinėmis sistemomis. Kamera ženklinta CE. Garantinis aptarnavimo terminas turi būti ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo instaliavimo | vnt. | 1 | 21 | 5026 | 6081.46 | 5026 | 6081.46 | Olympus DP23, DP23_Brochure_EN, 7 psl

## Sheet2
33192500-7; 44617000-8; 37442810-9; 24312220-2; 33793000-5; 38519300-9; 18523000-1; 33696000-5; 3192500-7; 38000000-5; 38437110-1
44617000-8;
37442810-9;
24312220-2;
33793000-5;
38519300-9;
18523000-1;
33696000-5;
38000000-5;
38437110-1