## specifikacija
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS MINIMALIAI INVAZINEI CHIRURGIJAI NR. 301
1. Priemonių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus
2. Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą tiekiančios įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.
3. * Priemonės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
4. Priemonės ( pakuotes ) turi būti ženklinamos brūkšniniais kodais , kurie turi atitikti prekių numeravimo sistemos GS1 reikalavimams.
5. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
7. Prekių, kurių kaina iki 3,00 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3,00 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Vnt. įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Vnt. įkainis, Eur su PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur
1. | Kreipiamoji viela (styga-pravediklis)
1.1 | Standartinė, kieta | Pagaminta iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) 0,035" skersmens, 450 ( ±2 )cm ilgio, įvairaus stangrumo- standartinė, kieta (“Hard”). Galiukas labai minkštas, pagamintas iš uretano ar analogiškos medžiagos, jame integruotas wolframo ar analogiško lydinio 3 mm ilgio rentgenokontrastinis žymeklis. Vielos paviršius cirkuliariai padengtas teflonine vija ir sudaro “W” formos vielos paviršių, dėl to sumažinama trintis su endoskopo paviršiumi. Hidrofilinė danga 50 mm ir 70 mm, atsparus užlenkimams, tiesiu arba “J” tipo galiuku | vnt. | 100
1.2 | Ypatingai kieta | Pagaminta iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) 0,035"skersmens, 450 ( ±2 )cm ilgio, įvairaus stangrumo- ypatingai kieta (“ultrahard”). Galiukas labai minkštas, pagamintas iš uretano ar analogiškos medžiagos, jame integruotas wolframo ar analogiško lydinio 3 mm ilgio rentgenokontrastinis žyme klis. Vielos paviršius cirkuliariai padengtas teflonine vija ir sudaro “W” formos vielos paviršių, dėl to sumažinama trintis su endoskopo paviršiumi. Hidrofilinė danga 50 mm ir 70 mm, atsparus užlenkimams, tiesiu arba “J” tipo galiuku | vnt. | 50
1 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
…..% PVM suma Eur:
….% PVM suma Eur:
1 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
2. | Papilotomas (suderinamas su Olympus elektropeiliu)
2.1 | Peiliuko – įtemtos stygos ilgis 20 mm | Papilotomas 170-195cm ilgio, užlenktu 3 mm ilgio galiuku su rengenokontrastine žyme, 4,5 Fr skersmens. Peiliuko – įtemtos stygos ilgis 20 mm , padengtas apsaugine medžiaga, su spalvine pjovimo vietos žyme, naudojamas su styga – pravedikliu 0,035", trijų spindžių. | vnt. | 50
2.2 | Peiliuko – įtemtos stygos ilgis 30 mm | Papilotomas 170-195cm ilgio, užlenktu 3 mm ilgio galiuku su rengenokontrastine žyme, 4,5 Fr skersmens. Peiliuko – įtemtos stygos ilgis 30 mm, padengtas apsaugine medžiaga, su spalvine pjovimo vietos žyme, naudojamas su styga – pravedikliu 0,035", trijų spindžių. | vnt. | 50
2.3 | Adatinis papilotomas | Adatinis papilotomas ( suderinamas su Olympus elektropeiliu ). Sterili pakuotė. Tinkamas endoskopui, kurio darbinio kanalo skersmuo 2,8mm. 3-ų spindžių. Adatėlės ilgis nemažesnis nei 5 mm, dengta adatos dalis 3mm. Instrumento ilgis ne trumpesnis nei 200 cm. Proksimalinis kateterio galas 7 F, o distalinis - 5 F. Naudojamas kartu su kreipiamąja viela 0,035". | vnt. | 50
2 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
…..% PVM suma Eur:
….% PVM suma Eur:
2 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
3. | Krepšeliai akmenims traukti iš tulžies takų
3.1 | Krepšeliai mažiems akmenims traukti (instrumentas rotuojamas) | Instrumentas 190- 200 cm ilgio, endoskopui 2,8 mm kanalu. Atidaryto krepšelio plotis 20 mm, krepšelis supintas iš 4 vielučių, vielutės krepšelio gale sutankintos 8 vielučių ( "flower" tipo), rotuojamas, suderinamas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu. | vnt. | 50
3.2. | Krepšeliai mažiems akmenims traukti (instrumentas su vedlio fiksatoriumi) | Instrumentas 190- 200 cm ilgio. Atidaryto krepšelio plotis 20mm, krepšelis supintas iš 4 vielučių, vielutės krepšelio gale sutankintos 8 vielučių ("flower"tipo) su vedlio fiksatoriumi distaliniame gale, suderinamas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu. | vnt. | 50
3.3. | Krepšeliai didesniems akmenims traukti (instrumentas rotuojamas) | Instrumentas 190-200 cm ilgio, endoskopui 2,8 mm kanalu, atidaryto krepšelio plotis 22 mm, 4 vielučių, rotuojamas, suderinmas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu. | vnt. | 50
3.4. | Krepšeliai didesniems akmenims(instrumentas su vedlio fiksatoriumi) | Instrumentas 190-200 cm ilgio, endoskopui 2,8 mm kanalu, atidaryto krepšelio plotis 22 mm, 4 vielučių, standžios vielos, naudojamas su vedlio fiksatoriumi distaliniame gale, suderinmas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu. | vnt. | 50
3 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
…..% PVM suma Eur:
….% PVM suma Eur:
3 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
4. | Oro/vandens vožtuvas vaizdo endoskopui | Oro/vandens vožtuvas Olympus gamintojo EVIS 145, 160, 165 ir 180 serijos vaizdo endoskopams. | vnt. | 20
5. | Atsiurbimo vožtuvas vaizdo endoskopui | Atsiurbimo vožtuvas Olympus gamintojo EVIS 145, 160, 165 ir 180 serijos vaizdo endoskopams | vnt. | 20
6. | Distalinės dalies gaubtelis vaizdo duodenoskopui | Distalinės dalies gaubtelis vaizdo duodenoskopams Olympus gamintojo TJF- 160 | vnt. | 10
7. | Vienkartinis standus vamzdelis enteroskopui | Naudojamas su Olympus gamintojo SIF-Q180 enteroskopu. Baliono išorinis skersmuo 40-45 mm, įleidžiamo vamzdelio išorinis skersmuo 13-14 mm, darbinis ilgis 1320-1340 mm | vnt. | 20
8. | Balionėlių akmenims šalinti iš tulžies latakų komplektas
8.1 | Balionėlis 8,5 mm/11,5 mm/15,0 mm diametrų | Instrumentas 190-200 cm ilgio, tinka endoskopui 3,2 mm kanalu, trijų spindžių, distalinio galiuko diametras 5,5 Fr, proksimalinio-7 Fr. Balionelis išpučiamas 8,5 mm/11,5 mm/15,0 mm diametrų (injekavimo virš balionėlio galimybė). Komplekte 3 skirtingi švirkštai skirtingiems balionėlio diametrams išpūsti. Būtinas balionėlio ilgalaikis patvarumas, su dviem rentgenokontrastinėm žymėm, skopuojant, valdymo rankena su tvirtinio kabliuku ant endoskopo, naudojamas su 0,035" styga-pravedikliu, įleidžiamu per pravedėjo kanalą instrumento distaliniame gale. | vnt. | 30
8.2 | Balionėlis 15,0 mm/18,0 mm/20,0 mm diametrų | Instrumentas 190-200 cm ilgio,tinka endoskopui 3,2 mm kanalu, 3-jų spindžių, distalinio galiuko diametras 5,5 Fr, proksimalinio-7 Fr. Balionelis išpučiamas 15,0 mm/18,0 mm/20,0 mm diametrų (injekavimo virš balionėlio galimybė). Komplekte 3 skirtingi švirkštai skirtingiems balionėlio diametrams išpūsti. Būtinas balionėlio ilgalaikis patvarumas, matomumas rentgenoskopuojant, naudojamas su 0,035" styga-pravedikliu, įleidžiamu per pravedėjo kanalą instruneto proksimaliam gale. | vnt. | 20
8 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
…..% PVM suma Eur:
….% PVM suma Eur:
8 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
9. | Plastikinių stentų įvedimo sistemos
9.1. | Pravediklis skirtas įvesti 7 Fr stentui | Pravediklis skirtas įvesti 7 Fr stentui , ilgis 1550-1900 mm, galimybė sterilizuoti. | vnt. | 10
9.2. | Pravediklis skirtas įvesti 8,5 Fr stentui | Pravediklis skirtas įvesti 8,5 F stentui , ilgis 1550-1900 mm, galimybė sterilizuoti. | vnt. | 10
9.3. | Pravediklis skirtas įvesti 10 Fr stentui | Pravediklis skirtas įvesti 10 Fr stentui , ilgis 1550-1900 mm, galimybė sterilizuoti. | vnt. | 10
9.4. | Pravediklis skirtas įvesti 12 Fr stentui | Pravediklis skirtas įvesti 12 Fr stentui , ilgis 1550-1900 mm, galimybė sterilizuoti. | vnt. | 10
9 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
…..% PVM suma Eur:
….% PVM suma Eur:
9 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
10. | Kasos latakų stentai pankreatito prevencijai | Sterili, vienkartinė RX tipo sistema. Stentas pagamintas iš poliuretano, turi rentgenokontrastinę juostelę, turi atsišakojimus. Užmautas ant kateterio, iš karto paruoštas įvedimui be papildomų veiksmų, ir turi užrakinimo ir atrakinimo sistemą. Galimas stento ilgis 2-18 cm. 3/4/5/7/10 Fr (privalo būti spalvinė dydžių koduotė), "pigtail" arba tiesaus tipo. Per visą stento ilgį išdėstytos „akutės“ ne rečiau kaip 5 mm. Sistemai tinka 0,21" ir 0,35" kreipiamoji styga - pravediklis. Prie sistemos privalomas plastikinis laikiklis stygai fiksuoti, kuris tvirtinamas prie endoskopo. | vnt. | 100
11. | Dvigubas "pigtail" tipo stentas | Vienkartinis. Plastikinis. Abu stento galai "pigtail" tipo, 10 Fr diametro. Galimi ilgiai 5, 10 arba 15 cm pagal poreikį. Tinkantys darbui su 0,035" styga-pravedikliu. | vnt. | 30
12. | Endoskopiniai injektoriai | Darbinis injektoriaus ilgis 1600 mm-2200 mm. Vienkartiniam naudojimui. Specialios konstrukcijos rankena, įgalinanti naudoti priemonę viena ranka. Speciali “High flow” modifikacija didelio viskoziškumo tirpalams injekuoti. Adatų diametrai 23 G- 25 G, adatų galiukų (“tip”) ilgiai 3 mm, 4 mm, 5 mm. Adatų galiukai skirtingos konfiguracijos “Sharp tip”, “Blunt tip”, “Blunt tip Flat Bevel” skirtingoms anatominėms lokalizacijoms. Adatos atsparumui nuo užlinkimo užtikrinti prie rankenos turi būti metalinė apsauginė mova. | vnt. | 300
13. | Endoskopinė adata su stabdymo sistema ir spyruokline rankena ("Carr -Locke") | Adatos šarvas pagamintas iš nerūdijančio plieno, dengtas teflonu ar kita atitinkama medžiaga geresniam judėjimui endoskopo kanalu. Distaliname gale itin glotni adatos mova ir stabdymo sistema bei spyruoklinė rankena, skirta pilnam adatos įtraukimui į movą ir iš jos (apsaugai nuo netyčinio adatos įsmigimo ir/ar endoskopo pažeidimo); Su "Luer Lock" jungtimi. Adatos šarvo diametras 2,5 mm ir 1,8 mm, ilgis – 230 cm ± 5 cm. Adatos dydžiai 25 G ir 23 G (pasirinktinai). | vnt. | 50
14. | Kraujavimo stabdymo iš stemplės varikozių ir ligavimo rinkinys
14.1 | Kraujavimo stabdymo iš stemplės varikozių ir ligavimo rinkinys | Tinka endoskopui ne mažiau 165 cm ilgio, 2,8 mm kanalu. Rinkinyje: valdymo rankena, distalinis antgalis su rėmeliu 5vnt./kompl. (sterilizuojami) ir vienkartinės ligavimo kilpos 10 vnt./kompl. (kiekviena kilpa uždedama tik ištraukus endoskopą). | vnt. | 10
14.2 | Vienkartinė stemplės varikozių ligavimo kilpa | Tinkama darbui su Olympus įranga. Vienkartinė, kilpos diametras 13 mm | vnt. | 100
14 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
…..% PVM suma Eur:
….% PVM suma Eur:
14 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
15. | Vienkartinis kraujavimo stabdymo iš stemplės varikozių rinkinys | Vienkartinis. Sterili pakuotė. Be latekso. Tinkamas endoskopui, kurio darbinio kanalo skersmuo 2,8 mm. Permatomas cilindras su ne mažiau kaip 7 (septyniom), jau uždėtom, varikozinių veninių mazgų užspaudimo gumelėmis (būtinas geras vizualizacijos laukas, uždėjus ligatorių su kilpomis). Ant cilindro natūralios spalvos gumelė, įspėjanti operatorių, kai lieka tik viena gumelė. Konstrukcija, įgalinti visus ligavimo žiedus uždėti neištraukiant endoskopo. Uždėjus ligatūrą, girdimas aiškus garsinis „trakštelėjimas“ (Click). Komplekte: ergonominė rankena, besitvirtinanti prie endoskopo; uždėjimo kateteris; cilindras su gumelėmis; praplovimo kateteris, kuris tvirtinamas prie rankenos. Būtina pateikti bent du straipsnius su klinikinių tyrimų rezultatais. | vnt. | 100
16. | Kraujavimo stabdymo hemostatiniais klipais rinkinys
16.1. | Kraujavimo stabdymo viekartiniais klipais valdymo mechanizmas | Kraujavimo stabdymo viekartiniais klipais valdymo mechanizmas (rankena), ilgis 230 cm ± 5 cm , tinka endoskopams 2,8 mm kanalu, su uždedamais klipais individualiuose dėkliukuose (komplektuojama po 30 vnt.). | vnt. | 20
16.2. | Kraujavimo stabdymo klipai | Klipai tinkami naudoti su daugkartinio naudojimo rankena, paruošti uždėjimui individualiame „dėkliuke“. Klipo dantelių kampas turi būti 90º ir 135º, „kojelės“ ilgis – 12 mm ir 14 mm, jos gali skirtis ilgiu. Tinkami naudoti su įgijamu valdymo mechanizmu. Vienkartiniai, sterilūs. | vnt. | 500
16 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
…..% PVM suma Eur:
….% PVM suma Eur:
16 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
17. | Sistemos rinkinys hemostazei milteliniu būdu
17.1 | Hemostazės miltelių sistema | Sistemą turi sudaryti pudra iš skysčius absorbuojančių modifikuotų polimerų (polisacharidų) ir endoskopinis pudros aplikatorius. Hemostatinė pudra turi būti augalinės kilmės, itin hidrofoliška, lipni (adhezyvi), greitai biodegraduojanti, biosuderinama, nepirogeniška. Pudros kiekis sistemoje turi būti 2-3 g . Endoskopui skirtas pudros aplikatorius turi būti sudarytas iš pudros/oro sumaišymo talpos, 1800 – 2300 mm ilgio kateterio ir jungties su išoriniu oro įpūtimo šaltiniu (kompresoriumi). Sistema vienkartinė, sterili. | vnt. | 20
17.2 | Kompresorius hemostazės miltelių išpurškimui | Oro kompresorius turi būti skirtas endoskopiniam hemostatinės pudros įpurškimui.Kompresorius turi turėti aukšto ir žemo slėgio oro įpūtimo galimybę: 18 ir 12 3 kPa. | vnt. | 1
17.3 | Hemostazės miltelių sistemos kateteriai | Kateteriai (papildomi) endoskopinei polisacharidų hemostatinei purškiamai sistemai turi būti 1800 ir 2300 mm ilgio, 2,5 mm diametro. Vienkartiniai, sterilūs. | vnt. | 30
17 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
…..% PVM suma Eur:
….% PVM suma Eur:
17 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
18. | Balioninių plėtiklių pripūtimo sistema su įstatomu švirkštu
18.1 | Rankena balioniniams plėtikliams | Rankena su perjungimo galimybe reguliuoti įpūtimą ir išleidimą.Turi būti prijungtas monometras su permatoma plastikine žarnele, kuriame nurodomas įpūtimo spaudimas atmosferomis ir kPa. | vnt. | 3
18.2 | Vienkartinis švirkštas | Švirkštas vienkartinis, sugraduotas maksimaliai 13 atm spaudimui, 60 cc tūrio. Privalo tikti naudojamai rankenai. | vnt. | 15
18 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
…..% PVM suma Eur:
….% PVM suma Eur:
18 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
19. | Endosonoskopiniai balionėliai radialinio tipo aparatui | Balionėliai, tinkantys endosonoskopui GF-UE160-AL5 | vnt. | 100
20. | Endosonoskopijos adata citologijai | Endosonoskopijos adata biopsijai (šerdinė biopsija - "procore") susideda iš dviejų dalių – adatos ir įvedimo sistemos. 19 G adata, ilgis reguliuojamas 0-8 cm. Įvedimo sistemos ilgis 138-140 cm, sistema 5,2 Fr dydžio. Speciali rankena mėginiui paimti viena ranka, turi būti matoma ultragarso kontrolėje. "Procore tip" | vnt. | 30
21. | Endoskopinės gleivinės rezekcijos ir audinių pakėlimo klipais rinkinys
21.1 | Klipų uždėjimo rankena | Valdymo mechanizmas daugkartinio naudojimo, ilgis 2300 mm ± 5 mm (rankena). Galima rotuoti 360 laipsnių kampu aplink savo ašį. Galima kontroliuoti klipo užsidarymo kampą, prieš jį pilnai uždarant (atverti/priverti). Maksimalus išorinis diametras 2,6 mm, tinka endoskopams 2,8 mm kanalu. | vnt. | 10
21.2 | Vienkartiniai klipai su tempimo spyruokle | Klipai tinkantys naudoti su daugkartinio naudojimo rankena. Klipo kojelės skirtingo ilgio, atsidarymo diametras 10 mm; 11 mm; 6 mm. Spyruoklės ilgis 5 mm, kilpelės jungiančios klipą su spyruokle diametras 4 mm. Klipai paruošti uždėjimui „konteineriuke“. | vnt. | 100
21 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
…..% PVM suma Eur:
….% PVM suma Eur:
21 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
22. | Priemonė gleivinės submukozinei disekcijai
22.1 | Elektropeilis gleivinės rezekcijai, vidutinio ilgio | Vienkartinis, lenktos formos (“S” formos). Vieno iš peiliukų galas bukas (“L” formos) apsaugai nuo gleivinės perforacijos. Peiliukai pagaminti iš plastiko, kurio vidiniame paviršiuje yra metalinis elektrodas, koaguliuoti audiniams. Darbinis ilgis 1800 mm. Peiliukų ilgis 6 mm, maksimalus atsidarymas 6 mm, apsukamas 180 laipsnių. Minimalus endoskopo kanalo diametras 2,8 mm. Tinkamas naudojimui su Olympus elektropeiliu arba ERBE. | vnt. | 3
22.2 | Elektropeilis gleivinės rezekcijai, trumpas | Vienkartinis, lenktos formos (“J” formos). Peiliukai pagaminti iš plastiko, kurio vidiniame paviršiuje yra metalinis elektrodas, koaguliuoti audiniams. Darbinis ilgis 195 mm ir 230 mm. Peiliukų ilgis 3,5 mm, maksimalus atsidarymas 4,5 mm, apsukamas 180 laipsnių. Minimalus endoskopo kanalo diametras 2,8 mm. Tinkamas naudojimui su Olympus elektropeiliu arba ERBE. | vnt. | 5
22 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
…..% PVM suma Eur:
….% PVM suma Eur:
22 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
23. | Pakaitinis rinkinys perkutaninei gastrostomijai | Vienkartinis. Sterili pakuotė. Joje privalo būti sugraduotas kas 1 cm, poliuretaninis, tiesus vamzdelis be latekso, su išpučiamu 6 ml balionėliu viename gale ir fiksavimo plokštele kitame. Vamzdelis užsibaigia trišakiu išsišakojimu: balionėliui pripūsti, praplovimo skysčiui bei maistinėm medžiagom įvesti, kurie turi integruotus kamštelius. 5 ml švirkštas balionėliui pripūsti, dvi sterilios marlinės servetėlės, vienos dozės lubrikantas. Galimi dydžiai 14-28 Fr, užsakomi pagal poreikį. | vnt. | 30
24. | Endoskopinio žymeklio (indigokarmino) rinkinys gleivinės audinių žymėjimui | Rinkinį sudaro indigokarmino suspensija ir purškimo kateteris. Indigokarmino suspensija, skirta paryškinti virškinamojo trakto gleivinės audiniams sukuriant kontrastingą žymėjimą įtariamuose plotuose. Vandeninė indigo karmino suspensija tiekiama po 10 ml medicininiuose švirkštuose 1% koncentracijos, arba stikliniuose buteliukuose atskiesta iki 0,4% koncentracijos. Buteliukai ar švirkštai supakuoti į atskirus maišelius su vartojimo instrukcija. Purškimo kateteris ne trumpesnis kaip 200 cm ilgio ir nuo 2,0 iki 2,5 mm diametro. | vnt. | 100
25. | Endoskopinio žymeklio (acto rūgštis) rinkinys gleivinės audinių žymėjimui | Acto rūgšties tirpalo koncentracija turi būti 3% arba 5% (pasirinktinai). Skirta gleivinės ląstelių patologinių pakitimui diagnozei. Tiekiama plastikiniuose buteliukuose po 100 ml. | vnt. | 30
26. | Endoskopinio žymeklio apipurškimo kateteris (ne mažiau 200 cm ilgio; 2-2,5 mm diametro) | Priemonė, skirta išpurkšti tirpalus ant virškinamojo trakto gleivinės endoskopijos procedūros metu; Instrumentas turi būti 230 cm ± 5 cm ilgio; Tinkamas endoskopui 2,8 mm diametro kanalu; Vienkartinis, sterilus, be latekso. | vnt. | 100
27. | Submukozinis pakėlimo gelis | Skirtas audiniams pakelti, atliekant endoskopinę submukozinę disekciją (ESD). Klampus mėlynos spalvos klampus gelio tirpalas, kurio sudėtyje nėra epinefrino, metileno mėlio ir indigo karmino. Yra Polioksil-15-hidroksisteratas. Pagamintas iš maistinių, biologiškai suderintų medžiagų, netoksiškas. Sušvirkštus, gelis turi būti aktyvus apie 1 val. Gelis paruoštas vienkartiniame 10 ml švirkšte su Luer Lock jungtim. Rinkinį sudaro du 10 ml gelio pripildyti švirkštai ir įvedimo adata 23G, turinti žvaigždės tipo movą. Adata ir švirkštas privalo būti vieno gamintojo ir supakuota vienoje pakuotėje. Ant švirkšto turi būti gerai matomas gelio pavadinimas. Gelis privalo turėti CE510K K180068 | vnt. | 5
28. | Endoskopinis pigmentinės suspensijos rinkinys | Endoskopinis pigmentinės suspensijos rinkinys pažeidimo markiravimui storojoje žarnoje. Itin smulkių medžio anglies dalelių ir sterilaus vandens suspensija, skirta polipų ir auglių, gleivinės ilgalaikiam žymėjimui virškinamajame trakte. Suspensija po endopigmentacijos turi nepasklisti į aplinkinius audinius. Anglies koncentracija suspensijoje 10%. Suspensija sterili, vienkatinio naudojimo. Medicinos priemonė 5 ml medicininiuose švirkštuose (arba stikliniuose buteliukuose), supakuotuose atskiruose plastikiniuose maišeliuose. Komplektuojama su ne didesne nei 0,7 mm 21G injekcine adata, kateterio ilgis 230 ±5 mm, diametras 2,3 ±0,1 mm | vnt. | 50
29. | Adatinis papilotomas | Adatinis papilotomas suderinamas su Olympus elektropeiliu. Sterili pakuotė. Tinkamas endoskopui, kurio darbinio kanalo skersmuo 2,8 mm. Trijų spindžių. Adatėlės ilgis ne mažesnis 5 mm, dengta adatos dalis 3 mm. Instrumento ilgis ne mažesnis 170 cm. Proksimalinis kateterio galas 7 Fr, o distalinis – 5 Fr. Naudojamas kartu su kreipiamąja 0,035" viela. | vnt. | 50
30. | Balionėlis akmenims šalinti iš tulžies latakų | Specialios “P” formos 200 cm ilgio, tinka endoskopui 3,7/3,2 mm kanalu, trijų spindžių, distalinio galiuko diametras 6,5 Fr, proksimalinio -7 Fr. “High flow” tipas ir 6,5 Fr, proksimalinio-7 Fr. Balionelis išpučiamas 11 mm/15 mm/18,0 mm diametrų, vienu rinkinyje esančiu švirkštu, sugraduotu pagal išpučiamo balionėlio diametrą. Balionėlis su dviem rentgenokontrastinėm žymėm, skopuojant, naudojamas su 0,035" styga-pravedikliu, įleidžiamu per pravediklio kanalą instrumento distaliniame gale. | vnt. | 30
31. | Vienkartinės biopsinės žnyplės bronchoskopijai su adatėle | Vienkartinio naudojimo, sterilios. Darbinis ilgis 1140-1160mm. Perforuoti galiukai. Darbinė dalis: dengta spiralinė mova. Skersmuo 1,85-1,95 mm. Kaušeliai: su perforacinėmis angomis, pasukami šoninei biopsijai paimti, "aligatoriaus" tipo su adatėle tarp biopsinių kaušelių. | vnt. | 200
32. | Vienkartinės biopsinės žnyplės bronchoskopijai | Vienkartinio naudojimo, sterilios. Darbinis ilgis 1140-1160mm. Perforuoti galiukai. Darbinė dalis: dengta spiralinė mova. Skersmuo 1,85-1,95mm. Kaušeliai: su perforacinėmis angomis, "aligatoriaus" tipo. | vnt. | 600
33. | Priemonės transbronchinei biopsijai iš periferinių darinių plaučiuose |  | vnt.
33.1 | Adata biopsinė 19G "EBUS" aparatui | Vienkartinė adata biopsijai linijiniam EBUS aparatui. Diametras 19 G. | vnt. | 30
33.2 | Adata biopsinė 21G "EBUS" aparatui | Vienkartinė adata biopsijai linijiniam EBUS aparatui. Diametras 21 G. | vnt. | 100
33.3 | Rinkinys periferinei plaučių sonoskopijai 2,0 mm biopsiniam kanalui | Rinkinys 2,0 mm biopsiniam kanalui (nukreipiančioji kaniulė, biopsinės žnyplelės ir biopsinis šepetėlis). | vnt. | 60
33.4 | Rinkinys periferinei plaučių sonoskopijai 2,6 mm biopsiniam kanalui | Rinkinys 2,6 mm biopsiniam kanalui (nukreipiančioji kaniulė, biopsinės žnyplelės ir biopsinis šepetėlis). | vnt. | 20
33 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
…..% PVM suma Eur:
….% PVM suma Eur:
33 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
34. | Adata daugiafunkcinei punkcijai-biopsijai | Vienkartinė, "Chiba" tipo, sterili, su stiletu, echogenišku galu, "Luer" tipo antgalis, 18 G-22 G skersmens, 15 cm-20 cm ilgio, tinkančios vielos 0,018"; 0,021"; 0,038" diametro. | vnt. | 300
35. | Biopsinė adata stulpelinei biopsijai | Biopsinė adata ( kepenys, kasa ir lit.lokalizacijos procesai ). Vienkartinė, sterili, 18G, 19-21cm ilgio, skirta stulpelinei biopsijai, tinkanti automatiniam bioptatoriui "Promag-2,2". | vnt. | 1000
36. | Drenas tulžies latakų perkutaniniam drenavimui | Drenas tinkamas tulžies latakų perkutaniniam drenavimui. | vnt. | 30
37. | Mikro įpurškimo pompa | Aukšto slėgio įpurškimo vamzdelis, naudojamas chemopreparato įpurškimui į kūno ertmes sukuriant aerozolį. Sterilus, naudojamas į kūno ertmes. Išlaikantis iki 20Bar/15000Hgmm slėgį. 8,9-9,1 mm išorinio diametro. Standartinis sujungimas su infuzine sistema. CE ženklinimas. | vnt. | 25
38. | Pusiau automatinė adata biopsijai | Vienkartinė, sterili, 14-16 G, 9-11cm. ilgio. Sudaryta iš adatos su išpjova, kaniulės, korpuso ir "Luer" kepurėlės. Adata su echogenišku žymekliu bei punkcijos gylio centimetrinėmis atžymomis kas 1cm. Būtina galimybė užtaisyti šaudyklę pakartotinai ir paimti kelis biopsinius stulpelius. Biopsijos stulpelių ilgiai 15 mm ir 22 mm. Turi būti valdoma valdoma ranka. | vnt. | 200
39. | Rinkinys kepenų biopsijai | Rinkinys kepenų biopsijai . Sterilus. Skirtas suaugusių pacientų kepenų biopsijai per v. jugularis. | rink. | 20
40. | Trokaras retroperitoninei laparoskopijai 5mm | Vienkartinis, sterilus troakaras skirtas retroperitoninei laparoskopijai su integruotu balionu ir žiedu 4,9-5,1mm x 69-71 mm. | vnt. | 100 | Locamed balioninis troakaras su žiedu 5mm x 70 mm. Gamintojas LocaMed. Kodas LM505VBS | 31 | 5 | 32.55 | 3100 | 3255
41. | Trokaras retroperitoninei laparoskopijai 10mm | Vienkartinis, sterilus troakaras skirtas retroperitoninei laparoskopijai su integruotu balionu ir žiedu 9,9-10,1 mm x 98-102 mm. | vnt. | 100 | Locamed balioninis troakaras žiedu 10mm x 100 mm. Gamintojas LocaMed. Kodas LM510VBR | 40 | 5 | 42 | 4000 | 4200
42. | Veninė kaniulė tiesiu plastikiniu galu, 18 Fr | 18 Fr diametro vienos pakopos veninė kaniulė kietu tiesiu plastikiniu galu su papildomomis šoninėmis skylutėmis. Reikalavimai: a. Kaniulė privalo būti sterili, supakuota sterilumą užtikrinančioje pakuotėje. b. Kaniulės pakuotė turi būti tokia, kurią galima atidaryti taip, jog būtų užtikrintas kaniulės sterilumas.c. Pediatrinė, skirta naujagimiams.d. Vienos pakopos.e. Kaniulė privalo būti plonasienė, kaniulės sienelės turi būti sutvirtintos viela, jog būtų galima užtikrinti maksimalų sienos plonumą, maksimalų spindžio diametrą ir maksimalų kaniulės tvirtumą. Kaniulės sienelė privalo būti homogeniška.f. Kaniulė privalo būti lanksti.g. Kaniulė privalo būti atspari užsilenkimui.h. Viela sutvirtintos kaniulės ilgis ne mažiau 2/3 viso kaniulės ilgio.i. Kaniulės galas plastikinis tiesus, su papildomomis drenažinėmis skylutėmis šonuose papildomomis. Kaniulės galo ir papildomų skylyčių kraštai privalo būti lygus, neaštrūs. Kaniulės galiuko diametras 18 Fr. Kaniulės siauriausia vieta –galio vidinis spindis.j. Kaniulė privalo būti pažymėta kaniulės įvedimo gyliui nustatyti.k. Kaniulės jungties dydis 1/4".l. Kaniulės ilgis 25 – 35 cm.m. Gaminio specifikacijoje privalo būti pateiktas vandens tėkmės greičio (l/min) per kaniulę vs spaudimo kritimas (mmHg) grafikas. | vnt. | 60
43. | Veninė kaniulė kietu lenktu metaliniu antgaliu 10 Fr | 10 Fr diametro vienos pakopos veninė kaniulė kietu lenktu metaliniu antgaliu naujagimiams. Reikalavimai: a. Kaniulė privalo būti sterili, supakuota sterilumą užtikrinančioje pakuotėje.b. Kaniulės pakuotė turi būti tokia, kurią galima atidaryti taip, jog būtų užtikrintas kaniulės sterilumas.c. Pediatrinė, skirta naujagimiams.d. Vienos pakopos.e. Kaniulė privalo būti plonasienė, kaniulės sienelės turi būti sutvirtintos viela, jog būtų galima užtikrinti maksimalų sienos plonumą, maksimalų spindžio diametrą ir maksimalų kaniulės tvirtumą. Kaniulės sienelė privalo būti homogeniška.f. Kaniulė privalo būti lanksti.g. Kaniulė privalo būti atspari užsilenkimui.h. Viela sutvirtintos kaniulės ilgis ne mažiau 2/3 viso kaniulės ilgio.i. Kaniulės antgalis metalinis, nuožulniai nupjautas, su papildomomis skylutėmis šonuose, sulenktas 90 laipsnių kampu. Kaniulės antgalio kraštas privalo būti lygus, neaštriais kraštais. Kaniulės galiuko diametras 10 Fr. Kaniulės siauriausia vieta – metalinio antgalio vidinis spindis.j. Kaniulės metalinio antgalio išorinis ir vidinis paviršius privalo būti lygūs, poliruoti.k. Kaniulė privalo būti pažymėta antgalio užlenkimo kryptimi. l. Kaniulė gali turėti griovelį fiksavimui.m. Kaniulės jungties dydis 1/4". n. Kaniulės ilgis 25 – 35 cm.o. Gaminio specifikacijoje privalo būti pateiktas vandens tėkmės greičio (l/min) per kaniulę vs spaudimo kritimas (mmHg) grafikas. | vnt. | 90
44. | Veninė kaniulė kietu lenktu metaliniu antgaliu 16 Fr | 16 Fr diametro vienos pakopos veninė kaniulė kietu lenktu metaliniu antgaliu vaikams ir paaugliams. Reikalavimai: a. Kaniulė privalo būti sterili, supakuota sterilumą užtikrinančioje pakuotėje. b. Kaniulės pakuotė turi būti tokia, kurią galima atidaryti taip, jog būtų užtikrintas kaniulės sterilumas.c. Pediatrinė, skirta kūdikiams, vaikams ir paaugliams.d. Vienos pakopos. e. Kaniulė privalo būti plonasienė, kaniulės sienelės turi būti sutvirtintos viela, jog būtų galima užtikrinti maksimalų sienos plonumą, maksimalų spindžio diametrą ir maksimalų kaniulės tvirtumą. Kaniulės sienelė privalo būti homogeniška.f. Kaniulė privalo būti lanksti.g. Kaniulė privalo būti atspari užsilenkimui.h. Viela sutvirtintos kaniulės ilgis ne mažiau 2/3 viso kaniulės ilgio. i. Kaniulės antgalis metalinis, nuožulniai nupjautas, su papildomomis skylutėmis šonuose, sulenktas 90 laipsnių kampu. Kaniulės antgalio kraštas privalo būti lygus, neaštriais kraštais. Kaniulės galiuko diametras 16 Fr. Kaniulės siauriausia vieta – metalinio antgalio vidinis spindis.j. Kaniulės metalinio antgalio išorinis ir vidinis paviršius privalo būti lygūs, poliruoti.k. Kaniulė privalo būti pažymėta antgalio užlenkimo kryptimi.l. Kaniulė gali turėti griovelį fiksavimui.m. Kaniulės jungties dydis 1/4". n. Kaniulės ilgis 25 – 35 cm.o. Gaminio specifikacijoje privalo būti pateiktas vandens tėkmės greičio (l/min) per kaniulę vs spaudimo kritimas (mmHg) grafikas. | vnt. | 180
45. | Veninė kaniulė kietu lenktu metaliniu antgaliu 18 Fr | 18 Fr diametro vienos pakopos veninė kaniulė kietu lenktu metaliniu antgaliu vaikams ir paaugliams. Reikalavimai: a. Kaniulė privalo būti sterili, supakuota sterilumą užtikrinančioje pakuotėje.b. Kaniulės pakuotė turi būti tokia, kurią galima atidaryti taip, jog būtų užtikrintas kaniulės sterilumas.c. Pediatrinė, skirta kūdikiams, vaikams ir paaugliams.d. Vienos pakopos.e. Kaniulė privalo būti plonasienė, kaniulės sienelės turi būti sutvirtintos viela, jog būtų galima užtikrinti maksimalų sienos plonumą, maksimalų spindžio diametrą ir maksimalų kaniulės tvirtumą. Kaniulės sienelė privalo būti homogeniška.f. Kaniulė privalo būti lanksti.g. Kaniulė privalo būti atspari užsilenkimui.h. Viela sutvirtintos kaniulės ilgis ne mažiau 2/3 viso kaniulės ilgio. i. Kaniulės antgalis metalinis, nuožulniai nupjautas, su papildomomis skylutėmis šonuose, sulenktas 90 laipsnių kampu. Kaniulės antgalio kraštas privalo būti lygus, neaštriais kraštais. Kaniulės galiuko diametras 18 Fr. Kaniulės siauriausia vieta – metalinio antgalio vidinis spindis.j. Kaniulės metalinio antgalio išorinis ir vidinis paviršius privalo būti lygūs, poliruoti.k. Kaniulė privalo būti pažymėta antgalio užlenkimo kryptimi.l. Kaniulė gali turėti griovelį fiksavimui.m. Kaniulės jungties dydis 1/4". n. Kaniulės ilgis 25 – 35 cm.o. Gaminio specifikacijoje privalo būti pateiktas vandens tėkmės greičio (l/min) per kaniulę vs spaudimo kritimas (mmHg) grafikas. | vnt. | 120
46. | Vienos pakopos veninė kaniulė kietu lenktu metaliniu antgaliu 20 Fr | 20 Fr diametro vienos pakopos veninė kaniulė kietu lenktu metaliniu antgaliu vaikams ir paaugliams. Reikalavimai: a. Kaniulė privalo būti sterili, supakuota sterilumą užtikrinančioje pakuotėje.b. Kaniulės pakuotė turi būti tokia, kurią galima atidaryti taip, jog būtų užtikrintas kaniulės sterilumas.c. Pediatrinė, skirta kūdikiams, vaikams ir paaugliams.d. Vienos pakopos. e. Kaniulė privalo būti plonasienė, kaniulės sienelės turi būti sutvirtintos viela, jog būtų galima užtikrinti maksimalų sienos plonumą, maksimalų spindžio diametrą ir maksimalų kaniulės tvirtumą. Kaniulės sienelė privalo būti homogeniška.f. Kaniulė privalo būti lanksti.g. Kaniulė privalo būti atspari užsilenkimui.h. Viela sutvirtintos kaniulės ilgis ne mažiau 2/3 viso kaniulės ilgio. i. Kaniulės antgalis metalinis, nuožulniai nupjautas, su papildomomis skylutėmis šonuose, sulenktas 90 laipsnių kampu. Kaniulės antgalio kraštas privalo būti lygus, neaštriais kraštais. Kaniulės galiuko diametras 20 Fr. Kaniulės siauriausia vieta – metalinio antgalio vidinis spindis.j. Kaniulės metalinio antgalio išorinis ir vidinis paviršius privalo būti lygūs, poliruoti.k. Kaniulė privalo būti pažymėta antgalio užlenkimo kryptimi.l. Kaniulė gali turėti griovelį fiksavimui.m. Kaniulės jungties dydis 1/4".n. Kaniulės ilgis 25 – 35 cm.o. Gaminio specifikacijoje privalo būti pateiktas vandens tėkmės greičio (l/min) per kaniulę vs spaudimo kritimas (mmHg) grafikas. | vnt. | 90
47. | Vienos pakopos veninė kaniulė kietu lenktu metaliniu antgaliu 22 Fr | 22 Fr diametro vienos pakopos veninė kaniulė kietu lenktu metaliniu antgaliu vaikams ir paaugliams. Reikalavimai: a. Kaniulė privalo būti sterili, supakuota sterilumą užtikrinančioje pakuotėje.b. Kaniulės pakuotė turi būti tokia, kurią galima atidaryti taip, jog būtų užtikrintas kaniulės sterilumas.c. Pediatrinė, skirta kūdikiams, vaikams ir paaugliams.d. Vienos pakopos. e. Kaniulė privalo būti plonasienė, kaniulės sienelės turi būti sutvirtintos viela, jog būtų galima užtikrinti maksimalų sienos plonumą, maksimalų spindžio diametrą ir maksimalų kaniulės tvirtumą. Kaniulės sienelė privalo būti homogeniška.f. Kaniulė privalo būti lanksti.g. Kaniulė privalo būti atspari užsilenkimui.h. Viela sutvirtintos kaniulės ilgis ne mažiau 2/3 viso kaniulės ilgio.i. Kaniulės antgalis metalinis, nuožulniai nupjautas, su papildomomis skylutėmis šonuose, sulenktas 90 laipsnių kampu. Kaniulės antgalio kraštas privalo būti lygus, neaštriais kraštais. Kaniulės galiuko diametras 22 Fr. Kaniulės siauriausia vieta – metalinio antgalio vidinis spindis.j. Kaniulės metalinio antgalio išorinis ir vidinis paviršius privalo būti lygūs, poliruoti.k. Kaniulė privalo būti pažymėta antgalio užlenkimo kryptimi.l. Kaniulė gali turėti griovelį fiksavimui.m. Kaniulės jungties dydis 1/4".n. Kaniulės ilgis 25 – 35 cm. o. Gaminio specifikacijoje privalo būti pateiktas vandens tėkmės greičio (l/min) per kaniulę vs spaudimo kritimas (mmHg) grafikas. | vnt. | 90
48. | Vienos pakopos veninė kaniulė kietu lenktu metaliniu antgaliu 24 Fr | 24 Fr diametro vienos pakopos veninė kaniulė kietu lenktu metaliniu antgaliu vaikams ir paaugliams. Reikalavimai: a. Kaniulė privalo būti sterili, supakuota sterilumą užtikrinančioje pakuotėje.b. Kaniulės pakuotė turi būti tokia, kurią galima atidaryti taip, jog būtų užtikrintas kaniulės sterilumas.c. Pediatrinė, skirta kūdikiams, vaikams ir paaugliams.d. Vienos pakopos. e. Kaniulė privalo būti plonasienė, kaniulės sienelės turi būti sutvirtintos viela, jog būtų galima užtikrinti maksimalų sienos plonumą, maksimalų spindžio diametrą ir maksimalų kaniulės tvirtumą. Kaniulės sienelė privalo būti homogeniška. f. Kaniulė privalo būti lanksti.g. Kaniulė privalo būti atspari užsilenkimui.h. Viela sutvirtintos kaniulės ilgis ne mažiau 2/3 viso kaniulės ilgio.i. Kaniulės antgalis metalinis, nuožulniai nupjautas, su papildomomis skylutėmis šonuose, sulenktas 90 laipsnių kampu. Kaniulės antgalio kraštas privalo būti lygus, neaštriais kraštais. Kaniulės galiuko diametras 24 Fr. Kaniulės siauriausia vieta – metalinio antgalio vidinis spindis.j. Kaniulės metalinio antgalio išorinis ir vidinis paviršius privalo būti lygūs, poliruoti. k. Kaniulė privalo būti pažymėta antgalio užlenkimo kryptimi.l. Kaniulė gali turėti griovelį fiksavimui.m. Kaniulės jungties dydis 1/4".n. Kaniulės ilgis 25 – 35 cm.o. Gaminio specifikacijoje privalo būti pateiktas vandens tėkmės greičio (l/min) per kaniulę vs spaudimo kritimas (mmHg) grafikas. | vnt. | 60