## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
PROJEKTO NR. 13.1.1-CPVA-V-610-01-0001 „Hibridinės operacinės, skirtos širdies ir krūtinės operacijoms, įrengimas VULSK“MEDICININĖS ĮRANGOS SKIRTOS OPERACINĖS ĮRANGA (III) PIRKIMAS
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data: | 2022-12-22
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai |  | Viva Medical, UAB
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai |  | 302820861
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai |  | Santariškių g. 5, LT-08406 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi |  | LT100007018811
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | A/s LT257300010159480507 Swedbank AB Banko kodas 73000
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Eglė Tamošaitytė-Bastienė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas: |  | 37065834334, info@vivamedical.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Antanas Juška, direktorius
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | XXXXXXX
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas (pažymėti TAIP arba NE):
| 1 pirkimo objekto dalis. Anestezijos aparatas – 1 vnt. | Ne
| 2 pirkimo objekto dalis. Paciento monitorius – 3 vnt. | Ne
| 3 pirkimo objekto dalis. Bronchoskopų rinkinys – 1 rinkinys | Ne
| 4 pirkimo objekto dalis. Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai - 2 vnt. | Ne
| 5 pirkimo objekto dalis. Radiodažnuminis ir krio generatorius - 1 vnt. | Taip
| 6 pirkimo objekto dalis. Minimaliai invazyvi pagalbinės kraujotakos sistema - 1 vnt. | Ne
| 7 pirkimo objekto dalis. 4 peristalinių siurblių sistema DKA - 1 komplektas | Ne
| 8 pirkimo objekto dalis. Širdies minutinio tūrio monitoravimo įrenginys - 1 vnt. | Ne
| 9 pirkimo objekto dalis. Prieigos prie dirbtinės kraujo apytakos monitorius - 1 vnt. | Ne
| 10 pirkimo objekto dalis. Išorinis dvikamerinis širdies stimuliatorius - 2 vnt. | Ne
| 11 pirkimo objekto dalis. Infuzuojamų tirpalų pašildymo sistema - 1 vnt. | Ne
| 12 pirkimo objekto dalis. Ant galvos dėvimas šviesos šaltinis - 1 vnt. | Taip

## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3 | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4 | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma tik jei perkami kompiuteriai).
5 | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis:
| 6.1 | Ne mažiau nei 24 mėn.
| 6.2 | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
| 7.1 | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
| 7.2 | Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma) |  |  |  | Ne
2 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai) |  |  |  | Taip
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  |  | Taip
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  | Ne
5 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą |  |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Administratorė - viešųjų pirkimų specialistė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Eglė Tamošaitytė - Bastienė
5405 2021-04-25 16:38:02

## 1 PD
1 Pirkimo dalis. Anestezijos aparatas – 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Aparatas pritaikytas naudoti | 1. Vaikams,
2. Suaugusiems.
3. | Aparato maitinimo šaltinis | 1. 220 V ± 10 %, 50Hz elektros tinklas,
2.Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); aparato tipinis veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 60 min.
4. | Anestezijos aparato naudojamos dujos | O2 ir suspaustas oras tiekiami iš magistralinio vamzdyno
5. | Aparato tiekiamų dujų sunaudojimo matavimas (dujų srauto matuokliai) | Elektroniniai sunaudojamų dujų kiekio matuokliai visoms į aparatą tiekiamoms dujoms (O2, oras)
6. | Pacientui tiekiamų dujų maišymas | Elektroninis dujų mikseris
7. | Cirkuliuojančių dujų mišinio kiekis kvėpavimo sistemoje (įskaitant absorberio tūrį, be maišo rankinei ventiliacijai tūrio) priverstinės ventiliacijos režimuose | ≤ 3.0 litro
8. | Didelio tikslumo paciento kvėpuojamo dujų mišinio tiekimo sistema | Būtina
9. | Paduodamų dujų srauto diapazonas automatinės ventiliacijos režime (ne siauresniame diapazone už nurodytą) | 0,3-15 1/min.
10. | Greito O2 tiekimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas | ≥ 50 1/min.
11. | Perjungimas tarp rankinės / automatinės ventiliacijos | Vienu jungikliu
12. | Absorbento talpos tūris | ≥ 700 ml
13. | Kvėpavimo sistemos suderinamumo (angliškai: compliance) korekcija | Būtina
14. | Integruotas darbo vietos apšvietimas | Būtina
15. | Ventiliavimo režimai:
15.1 | Mechaninė plaučių ventiliacija valdoma tūriu | Būtina
15.2 | Mechaninė plaučių ventiliacija valdoma slėgiu | Būtina
15.3 | Mechaninė plaučių ventiliacija palaikoma slėgiu | Būtina
15.4 | Sinchronizuota ventiliacija valdoma tūriu | Būtina
15.5 | Slėgio palaikymo ventiliacija gali būti naudojama kaip atskiras režimas arba kartu su sinchronizuotais režimais | Būtina
15.6 | Slėgį palaikantis režimas su apnea ventiliacija | Būtina
16. | Rankinės ventiliacijos slėgio ribojimo vožtuvas | Maksimalus ribojamas slėgis ≥ 70 cmH2O
17. | Integruoti srauto davikliai | ≥ 2 elektroninių, ultragarsinių arba kaitinamo siūlo srauto daviklių, matuojančių srautą įkvėpimo ir iškvėpimo kontūruose
18. | Ventiliatorius privalo užtikrinti sekančius ventiliacijos parametrus:
18.1 | Vienkartinio įpūtimo tūrio reguliavimo ribos tūriu kontroliuojamos ventiliacijos režime (ne siauresnės už nurodytas ribas) | 20 - 1500 ml
18.2 | Įkvėpimo pauzės nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas ribas) | 5-30%
18.3 | Ventiliacijos dažnio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas ribas) | 4-100 k./min.
18.4 | PEEP režimas | Elektroninis, reguliuojamas; reguliuojama ne siauresniame diapazone kaip nuo 4 cmH2O iki 30 cmH2O
18.5 | Įkvėpimo-iškvėpimo (I:E) santykio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas ribas) | 2:1-1:8
18.6 | Maksimalus įpūtimo srautas | ≥ 120 1/min.
18.7 | Viršutinės slėgio kvėpavimo takuose ribos nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas ribas) | 5 -70 cmH2O
19. | Aparate integruotas ventiliatoriaus valdymo ekranas su ekrano apšvietimo reguliavimo galimybe | 1. Spalvotas, ≥15 colių įstrižainės,
2. Raiška ne mažiau kaip 1024 x 768 taškų.
20. | Grafinis ventiliacijos atvaizdavimas ekrane | Ne mažiau 3 kreivių ekrane vienu metu
21. | Grafinis kilpinių ventiliacijos grafikų vaizdavimas ekrane | Ne mažiau 2 kilpinių grafikų ekrane vienu metu
22. | Lakaus anestetinio agento suvartojimo vienos procedūros metu parodymas | Būtina
23. | Automatinės ventiliacinių parametrų parinktys pagal įvestą paciento kūno svorį arba ūgį ir amžių | Būtina
24. | Automatizuotas savikontrolės testas anestezijos aparato sistemų patikrai | Būtina
25. | Galimybė savarankiškai susikonfigūruoti parametrų langų išsidėstymą ekrane pagal individualius vartotojo poreikius | Būtina
26. | Grafiniai trendai ekrane su padidinimo funkcija | Būtina
27. | Monitoruojami ventiliavimo ir kvėpuojamųjų dujų parametrai: | 1. Maksimalus slėgis,
2. Plato slėgis,
3. Vidutinis sėlgis,
4. PEEP,
5. Anestetinių dujų bei garinių anestetikų kiekis kvėpuojamajame mišinyje su automatiniu anestetikų atpažinimu,
6. Kvėpavimo takų slėgio ir srauto kreivės,
7. Spirometrinės slėgio-tūrio ir tūrio/srauto kilpos,
8. O2/CO2 koncentracija įkvėpime ir iškvėpime,
9. Automatiškai apskaičiuojama ir parodoma monitoriaus ekrane anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus (MAC),
10. Minutinis tūris,
11. Vienkartinis kvėpuojamasis tūris iškvėpime.
28. | Atidirbusių anestetinių dujų pašalinimo iš operacinės įrenginys | Būtina
29. | Paramagnetinė (arba lygiavertė) deguonies koncentracijos matavimo technologija | Būtina
30. | Papildomas O2 išvadas su elektroniniu arba mechaniniu srauto matuokliu | Būtina
31. | Apsauga nuo dviejų anestetikų naudojimo vienu metu | Būtina
32. | Galimybė prijungti ne mažiau kaip 2 garintuvus | Būtina
33. | Integruota atsiurbimo sistema su neigiamo slėgio reguliavimu | Būtina
34. | Reikalavimai narkozės aparato komplektavimui | Aparatas turi būti sukomplektuotas taip, kad galėtų atlikti visas reikalaujamas funkcijas ir monitoruoti visus reikalaujamus parametrus
35. | Visų dujų tiekimo žarnos su greitos fiksacijos sienine jungtimi | Būtina 3 vnt., 3 metrų ilgio, greitos fiksacijos dujų prijungimo jungtys techniškai suderinamos su ligoninės naudojama sistema
36. | Atidirbusių anestetinių dujų išmetimo žarna | Būtina tinkamo ilgio pagal konkrečią darbo vietą su greitos fiksacijos prijungimo jungtimi techniškai suderinama su ligoninės naudojama sistema
37. | Reikalavimai paciento gyvybinių funkcijų monitoriui
37.1 | Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius tvirtinimo sistema pritvirtintas prie anestezijos aparato | Būtina
37.2 | Monitoriaus maitinimo šaltiniai | 1. 220 V ± 10 %, 50Hz elektros tinklas,
2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 120 min.
37.3 | Reikalavimai monitoriaus ekranui | 1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus,
2. Ekrano įstrižainė ≥ 15 colių,
3. Monitoriaus raiška ≥ (1024x768) taškų,
4. Maksimalus skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 6.
37.4 | Monitoriaus palaikomos - komplektuojamos specializuotos programos: | 1. Parametrų histogramos,
2. QT segmento analizė,
3. Parametro nuokrypio nuo bazinės vertės stulpelinis grafikas.
37.5 | Reikalavimai monitoriaus konstrukcijai | 1. Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai,
2. USB jungtys ≥ 3,
3. Integruota kompiuterinio tinklo plokštė,
4. Monitorius turi būti suderinamas su matavimų moduliu.
37.6 | Reikalavimai monitoriaus funkcinėms galimybėms | Monitoruojamų gyvybinių funkcijų parametrų grafikų atvaizdavimas monitoriaus ekrane realiuoju laiku
37.7 | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis | 1. Atminties trukmė ≥ 72 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos,
2. Būtina galimybė atvaizduoti grafiškai ir skaitmenimis,
3. ≥ 100 įvykių išsaugojimas atmintyje,
4. Rankinis įvykio fiksavimas vidinėje atmintyje,
5. Automatinis įvykio fiksavimas aliarmo metu.
37.8 | Monitoruojami parametrai: | 1. EKG (multiderivacinis kanalas),
2. Kvėpavimas,
3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD),
4. Temperatūra,
5. Neinvazinis kraujospūdis,
6. SpO2,
7. Invazinis kraujospūdis,
8. Anestezijos miego gylis, duomenys pateikiami monitoriaus ekrane arba išoriniame modulyje,
9. Raumenų relaksacija, duomenys pateikiami monitoriaus ekrane arba išoriniame modulyje.
37,9 | Reikalavimai EKG multiderivaciniam kanalui | 1. EKG derivacijos: I, II, III,
2. ŠSD matavimo ribos 15 - 300 k/min. (ne siauresnės už nurodytas),
3. ST segmento matavimas.
37.10 | Kvėpavimo dažnio matavimo ribos (ne siauresniame diapazone už nurodytą) | 0 – 170 k/min.
37.11 | Apnėjos aptikimas | Būtinas, su galimybe koreguoti detekcijai skiriamą laiko intervalą
37.12 | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui | 1. Temperatūros matavimo ribos: 15 - 45°C (ne siauresnės už nurodytas),
2. Matavimo paklaida: ≤ 0,1 °C (diapazone 25 – 45 °C).
37.13 | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui | 1. Kraujospūdžio matavimo ribos ne mažiau 15 - 270 mmHg,
2. Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas: Oscilometrinis arba lygiavertis,
3. Darbo režimai: Rankinis, periodinis, STAT.
37.14 | Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui | 1. SpO2 matavimo ribos 0 - 100 % (ne siauresnės už nurodytas),
2. Matavimo paklaida ≤ ± 2 % (diapazone nuo 70% iki 100%).
37.15 | Reikalavimai invazinio kraujospūdžio matavimo kanalui | 1. Invazinio kraujospūdžio matavimo ribos nuo - 40 mmHg iki +340 mmHg (ne siauresnės už nurodytas),
2. Matavimo paklaida ≤ ± 4 mmHg arba ≤ ±4 %.
38. | Komplektuojami monitoriaus priedai | 1. EKG elektrodų kabelis, 3-ių elektrodų - 1 vnt.,
2. Vienkartiniai EKG elektrodai - 1 kompl, (išbandymui pakankamas kiekis vienkartinių elektrodų),
3. SpO2 matavimo daviklis, skirtas suaugusiems - 1 vnt., Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu,
4. Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui, skirtos suaugusiems, komplekte dviejų skirtingų dydžių - 1 kompl.,
5. Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus - 1 vnt.,
6. Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis - 1 vnt,
7. Kabelis invazinio kraujospūdžio matavimo daviklio prijungimui prie monitoriaus - 1 vnt., daugkartinio naudojimo,
8. Raumenų relaksacijos matavimo modulis - 1 vnt.,
9. Raumenų relaksacijos jutiklis skirtas suaugusiems - 1 vnt.,
10. Sąmonės būklės monitoravimo modulis su kabeliu - 1 vnt.,
11. Sąmonės būklės monitoravimo elektrodai (įrangos instaliavimui, išbandymui ir kalibravimui) - 5 vnt.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 2 PD
3 Pirkimo dalis. Paciento monitorius – 3 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Bendra informacija
2.1 | Elektros maitinimo šaltiniai: | 1. 220 V ± 10%, 50Hz,
2. Vidiniai akumuliatoriai turi užtikrinti ne mažiau 2 val. nepertraukiamo darbo, nutrūkus elektros energijos maitinimui.
2.2 | Monitoriaus parametrų valdymas | 1. Lietimui jautriu monitoriaus ekranu („touchscreen“),
2. Parametrų valdymo ratuku arba interaktyviomis piktogarmomis lietimui jautraus ekrano apačioje.
2.3 | Monitoriaus ekranas | 1. Ekrano įstrižainė ne mažesnė kaip 19“,
2. Ekrano rezoliucija ne mažesnė 1024 x 768.
2.4 | Galimybė pasirinkti skaitinių parametrų reikšmių (ne mažiau kaip 4 parametrai) stebėjimą ekrane dideliu šriftu | Būtina
2.5 | Kreivių skaičius ekrane vienu metu | Ne mažiau kaip 10
2.6 | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis | Ne mažiau 72 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos.
3. | Reikalavimai multiparametrų moduliui
3.1 | Matuojami parametrai | 1. EKG,
2. Kvėpavimas,
3. SpO2,
4. Neinvazinis kraujospūdis -1 kanalas,
5. Invazinis kraujospūdis – 2 kanalai,
6. Temperatūra (ne mažiau)- 2 kanalai,
7. Kapnometrija (gali būti naudojamas papildomas modulis, statomas į pagrindinį paciento monitorių),
8. Minutinio tūrio monitoravimas arba skaičiavimas.
3.2 | Modulis gali būti naudojamas su visais siūlomais monitoriais | Būtina
4. | Reikalavimai EKG/ kvėpavimo registravimo kanalui
4.1 | Gyvybei pavojingų aritmijų analizė | Būtina
4.2 | Aritmijų indentifikavimas monitoriaus ekrane | Būtina
4.3 | Aritmijų analizės algoritmas naudoja ne mažiau kaip 4 EKG derivacijas | Būtina
4.4 | ST segmento analizė | Būtina
4.5 | Širdies susitraukimų matavimo ribos (diapazonas ne siauresnis už nurodytą) | 25 - 300 kartų/min.
4.6 | Kvėpavimo dažnio ribos (diapazonas ne siauresnis už nurodytą) | 4 - 120 kartų/min
5 | Reikalavimai SpO2 kanalui
5.1 | SpO2 matavimo diapazonas (diapazonas ne siauresnis už nurodytą) | 30 - 100 %
5.2 | Matavimo paklaida | ne didesnė kaip ± 2,0 % diapazone 70-100%
5.3 | Perfuzijoas indeksas rodomas monitoriaus ekrane (PI) | Būtina
5.4 | ŠSD matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) matuojant iš SpO2 | 30 – 230 kartų/min
6 | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui
6.1 | Sistolinio kraujospūdžio matavimo diapazonas suaugusiems (diapazonas ne siauresnis už nurodytą) | 30 - 240 mmHg
6.2 | Vidutinio kraujospūdžio matavimo diapazonas suaugusiems (diapazonas ne siauresnis už nurodytą) | 20-215 mmHg
6.3 | Diastolinio kraujospūdžio matavimo diapazonas suaugusiems (diapazonas ne siauresnis už nurodytą) | 15-200 mmHg
7 | Reikalavimai invazinio kraujospūdžio kanalui
7.1 | Matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo -40 iki +320 mmHg
7.2 | Matavimo paklaida | Ne daugiau ± 5 % arba ± 5 mmHg (priklausomai kuris yra didesnis)
8 | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui
8.1 | Temperatūros matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 10-45 °C
8.2 | Temperatūros matavimo paklaida | Ne daugiau ± 0,1 °C
9 | Reikalavimai kapnometrijos matavimo moduliui
9.1 | Matavimo metodika | Šoninės tėkmės arba lygiavertė technologija
9.2 | CO2 matavimo ribos (ne blogiau) | 0-150 mmHg
10. | Centrinė monitoravimo stotis | 1 vnt.
10.1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
10.2 | Paskirtis | Turi apjungti į bendrą tinklą pacientų gyvybinių funkcijų monitorius, esančius ligoninės skyriuje, bei užtikrinti nuotolinį jų valdymą.
10.3 | Monitoriaus ekrane vienu metu galima stebėti ne mažiau kaip 16-os pacientų hemodinamikos parametrus ir kreives realiu laiku | Būtina
10.4 | Matavimo kreivių atvaizdavimo trukmė | ≥10 sekundžių
10.5 | Tendencijų duomenys ekrane pateikiami skaičių arba kreivių pagalba | Būtina
10.6 | Perspėjimo signalai centriniame pulte turi dubliuoti paciento monitorių perspėjimo signalus | Būtina. Garsiniai ir vizualūs perspėjimo signalai.
10.7 | Galimybė peržiūrėti paciento hemodinamikos parametrus (ECG, SpO2, kvėpavimo ir tiesioginio kraujo spaudimo) ir kreives | Būtina, ne mažiau kaip iki 72 val.
10.8 | Galimybė atspausdinti stebėjimo rezultatus, kreives, parametrus | Būtina
10.9 | Centrinės stoties kompiuteris, bei periferinė įranga
10.9.1. | Kompiuterio gamintojas | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir šalis, iš kurios yra gamintojas
10.9.2. | Kompiuterio gamintojo kilmės šalis | Gamintojas negali būti iš šalių sąrašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2022-03-30 Nutarimu Nr. 280
10.9.3. | VPĮ 37 str. 9 d. | Pateikiami VPĮ 39 str. 3 d. nurodyti dokumentai
10.9.4 | Kompiuteris | 1. Procesorius turi būti ne mažiau kaip dviejų branduolių, turi palaikyti 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas, dažnis ne mažesnis kaip 3,2 GHz. Procesoriaus našumas turi būti ne mažiau kaip 10000 pagal „Passmark CPU Mark“. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas,
2. Komplektuojamas su Windows 10 Pro 64 arba lygiaverte operacine sistema,
3. Atmintinė - ne mažiau 8 GB DDR4-2400. Turi būti ne mažiau kaip 2 atmintinės lizdai, vienas iš jų turi būti laisvas,
4. Vidinis kietas diskas - ne mažiau kaip 265 GB SATA (6 Gb/s) SSD arba lygiaverčio tipo,
5. Integruota vaizdo posistemė, palaikanti DirectX 12.1, OpenGL 4.4, Clear Video HD Technology arba geresnė ir palaikanti darbą su ne mažiau kaip dviem monitoriais vienu metu,
6. Integruotos garso kolonėlės.
10.9.5 | Monitorius | ≥ 1920x1080 taškų skiriamosios gebos,
≥ 21” (54 cm) įstrižainės.
10.9.6 | Lazerinis spausdintuvas | Būtina, 1 vnt.
10.9.7 | Papildomai komplekuojama | 1. Klaviatūra, 1 vnt,
2. Pelė 1 vnt.
10.9.8 | Prisijungimas nuotoliniam pacientų parametrų stebėjimui | Būtina. Prisijungiama naudojant interneto naršyklę arba specializuotą siūlomos įrangos gamintojo programinę įrangą. Prisijungimas turi veikti vietiniame gyvybinių funkcijų monitorių sistemos tinkle arba Perkančiosios organizacijos vietiniame kompiuteriniame tinkle. Prieiga prie Interneto, sprendimo veikimui, neturi būti privaloma. Pacientų fiziologinių parametrų skaitinių reikšmių, kreivių ir retrospektyvinių duomenų stebėjimas.
11 | Komplektacija
11.1 | Modulinis paciento monitorius | 3 vnt.
11.2 | Multiparametrų modulis | 3 vnt.
11.3 | Kapnometrijos modulis su priedais | 3 vnt.
11.4 | Invazinipo kraujospūdžio matavimo modulis su priedais | 3 vnt.
11.5 | EKG paciento kabelis, 5 laidų | 3 vnt.
11.6 | EKG paciento kabelis, 3 laidų | 3 vnt.
11.7 | SpO2 daviklis (pirštinis, pirštinis/vaikiškas/silikoninis, kūdikių Y formos arba analogiškas – 3 davikliai) 1 kompl. | 3 kompl.
11.8 | Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui komplektas iš 4 vnt. skirtingų dydžių | 3 vnt.
11.9 | Odos temperatūrinis jutiklis | 3 vnt.
11.10 | Ertminis temperatūrinis jutiklis, vaikiškas | 3 vnt.
11.11 | Centrinė monitoravimo stotis (licencija, kompiuteris, kt. priedai) | 1 vnt.
|  | Kiekis | 3
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 3 PD
3 Pirkimo dalis. Bronchoskopų rinkinys – 1 rinkinys.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Sustemą sudaro | 1. Vaizdo centras,
2. Šviesos šaltinis,
3. Vaizdo monitorius,
4. Vežimėlis įrangai,
5. Vakuuminis atsiurbėjas,
6. Vaizdo bronchoskopas Nr. 1,
7. Vaizdo bronchoskopas Nr. 2,
8. Vaizdo bronchoskopas Nr. 3,
3. | Reikalavimai vaizdo centrui
3.1 | Skaitmeniniai video signalų išėjimai | DVI-D (arba lygiavertės) ≥ 2 vnt.
3.2 | Vaizdų išsaugojimas ir perdavimas | 1. USB laikmenos jungtis,
2. Automatinis duomenų kopijos režimas,
3. Vidinė atmintis > 4GB,
4. Duomenų siuntimas į PACS sistemą DICOM formatu.
3.3 | Vaizdo pagerinimo funkcijos | 1. Briaunų paryškinimas,
2. Struktūros smulkesnių detalių paryškinimas.
3.4 | Vaizdo elektroninio didinimo funkcija | Būtina. Ne mažiau kaip 1.5 karto.
3.5 | Dviejų vaizdų (išorinės įrangos perduodamo vaizdo ir endoskopinio vaizdo) rodymas tame pačiame monitoriuje tuo pačiu metu funkcijos | 1. Vaizdas vaizde (PiP arba lygiavertė),
2. Du vaizdas vienas šalia kito (PoP arba lygiavertė).
3.6 | Stiprinimo valdymas (angliškai: gain control) | Būtina
3.7 | Diafragmos (IRIS) režimas | Būtina
4. | Reikalavimai šviesos šaltiniui (atskiras arba integruotas į vaizdo procesorių)
4.1 | LED (arba lygiaverčio) tipo šviesos šaltinis | Būtina
4.2 | Lempų tarnavimo laikas | ≥ 10000 val.
4.3 | Apšvietimo režimai | 1. Baltos šviesos režimas,
2. Spalvų susiejimo režimas,
3. Mėlynos spalvos režimas.
5. | Reikalavimai vaizdo monitoriui
5.1 | Monitoriaus tipas | Skystųjų kristalų (LCD arba lygiaverčio tipo)
5.2 | Monitoriaus įstrižainė | ≥ 75 cm
5.3 | Skiriamoji geba | ≥ 4096 x 2160
5.4 | Įėjimo jungtis | DVI, HDMI arba lygiavertės
5.5 | Vaizdo perteikimo dviem kanalais funkcijos | 1. Vaizdas vaizde (PiP arba lygiavertė),
2. Du vaizdas vienas šalia kito (PoP arba lygiavertė).
6. | Reikalavimai vežimėliui įrangai | 1. Su laikikliu vaizdo monitoriui, tvirtinamu ant vežimėlio,
2. Su laikikliu ne mažiau kaip trims endoskopams,
3. Su centriniu el. įtampos įjungimo / išjungimo mygtuku.
7. | Reikalavimai vakuuminiam atsiurbėjui | 1. Indas skysčiams ≥ 1,5 l talpos,
2. Maksimalus vakuumas ≥ 85 kPa.
8. | Video bronchoskopas Nr. 1
8.1 | Regėjimo laukas | ≥ 90⁰
8.2 | Regėjimo lauko gylis | ne blogiau kaip 3-50 mm
8.3 | Lenkimo aukštyn/ žemyn kampai: | ≥ 180⁰ / ≥ 130⁰
8.4 | Kanalo diametras | ≤ 1,2 mm
8.5 | Distalinės dalies diametras | ≤ 3,8 mm
8.6 | Darbinis ilgis | ≥ 600 mm
9. | Video bronchoskopas Nr. 2
9.1 | Regėjimo laukas | ≥ 120⁰
9.2 | Regėjimo lauko gylis | ne blogiau kaip 3-50 mm
9.3 | Lenkimo aukštyn / žemyn kampai: | ≥ 180⁰ / ≥ 130⁰
9.4 | Įvedamo vamzdelio diametras | ≤ 6,0 mm
9.5 | Distalinės dalies diametras | ≤ 4,9 mm
9.6 | Darbinio kanalo diametras | ≤ 2,8 mm
9.7 | Darbinis ilgis | ≥ 600 mm
10. | Video bronchoskopas Nr. 3
10.1 | Regėjimo laukas | ≥ 90⁰
10.2 | Regėjimo lauko gylis | ne blogiau kaip 3-50 mm
10.3 | Lenkimo aukštyn / žemyn kampai: | ≥ 120⁰/ ≥ 120⁰
10.4 | Įvedamo vamzdelio diametras | ≤ 4.1 mm
10.5 | Darbinis ilgis | ≥ 600 mm
11. | Komplektacija | 1. Vaizdo centras - 1 vnt,
2. Šviesos šaltinis - 1 vnt,
3. Vaizdo monitorius - 1 vnt,
4. Vežimėlis įrangai - 1 vnt,
5. Vakuuminis atsiurbėjas - 1 vnt,
6. Vaizdo bronchoskopas Nr. 1 - 1 vnt,
7. Vaizdo bronchoskopas Nr. 2 - 1 vnt,
8. Vaizdo bronchoskopas Nr. 3 - 1 vnt,
9. Sistema privalo būti pilnai sukomplektuota, (komplektacijoje privalo būti (jei gamintojas komplektuoja) bronchoskopų lagaminai, sandarumo matuokliai, šepetėliai valymui ir kitos eksploatacinės medžiagos ir priemonės), kad galėtų atlikti visas šioje lentelėje išvardintas funkcijas.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | Rinkinys
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 4 PD
4 Pirkimo dalis. Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai - 2 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Aparatas pritaikytas suaugusių ir vaikų dirbtinei plaučių ventiliacijai | Būtina
3. | Oro tiekimas | Centralizuotas
4. | Deguonies tiekimas | Centralizuotas dujų tiekimas; aparato darbui tinkamo O2 dujų slėgio diapazonas (ne siauresnis diapazonas už nurodytą) 2.5 - 6 bar
5. | Elektros maitinimas | 1. 220 V ± 10 %, 50Hz elektros tinklas,
2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ≥ 60 min. trukmės aparato darbą be išorinio maitinimo.
6. | Srauto matavimai | Skysčiams ir paciento sekrecijai atspari technologija
7. | Reikalavimai ekranui
7.1 | Ekrano parametrai | 1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD tipo arba lygiavertis), sensorinio valdymo,
2. Įstrižainė ne mažiau 15 colių.
7.2 | Ekrano padėties reguliavimas | Ekrano reguliuojamos padėties – pagal poreikį palenkiamas aukštyn / žemyn
7.3 | Atvaizduojamos informacijos išdėstymo ekrane keitimas | Esant poreikiui, vartotojas gali keisti ekrano komponentų (jame atvaizduojamos informacijos) išdėstymą
8. | Dirbtinės plaučių ventiliacijos darbo režimai | 1. Slėgį kontroliuojanti ventiliacija (PC),
2. Tūrį kontroliuojanti ventiliacija (VC),
3. Tūrį kontroliuojanti, slėgiu reguliuojama ventiliacija (PRVC),
4. Slėgį kontroliuojanti sinchronizuota ventiliacija,
5. CPAP ventiliacija,
6. Tūrio palaikomoji ventiliacija (VS),
7. Tūrį kontroliuojanti sinchronizuota ventiliacija su slėgio palaikymu (SIMV (VC),
8. Slėgį kontroliuojanti sinchronizuota ventiliacija (SIMV (PC),
9. Tūrį kontroliuojanti, slėgiu reguliuojama sinchronizuota ventiliacija (SIMV (PRVC),
10. Neinvazinė ventiliacija.
9. | Reikalavimai ventiliacijos parametrams (ne siauresniame diapazone už nurodytas reikšmes)
9.1 | Vienkartinis kvėpuojamasis tūris | 2 - 3000 ml
9.2 | PEEP | 1 - 50 cmH2O
9.3 | Kvėpavimo dažnis | 4 - 150 k/min
9.4 | Maksimalus srautas | Ne mažiau 160 l/min
9.5 | Slėgio trigeris | Nuo -3 iki -10 cmH2O
9.6 | Maksimalus įkvėpimo slėgis | 1 - 95 cm H2O
9.7 | Deguonies koncentracija | 21 - 100 %
9.8 | Įkvėpimo laikas | 0,1 - 5 s
9.9 | Apnėjos trukmė | 5 - 45 s
10. | Matuojami parametrai | 1. Pikinis slėgis,
2. Plato slėgis,
3. Vidutinis slėgis,
4. Spontaninis ir priverstinis kvėpavimo dažnis,
5. Vienkartinis kvėpuojamasis tūris įkvėpime,
6. Vienkartinis kvėpuojamasis tūris iškvėpime,
7. Iškvėptas minutinis tūris,
8. Įkvėptas minutinis tūris,
9. Dujų nuotėkis,
10. Deguonies koncentracija,
11. Dinaminis tamprumas,
12. Statinis tamprumas,
13. Elastingumas,
14. Įkvėpimo rezistentiškumas,
15. Iškvėpimo rezistentiškumas,
16. Paviršutinio kvėpavimo indeksas.
11. | Grafinis ventiliacijos proceso atvaizdavimas ir duomenų išsaugojimas bei perdavimas
11.1 | Parametrų kreivės ekrane | Grafinis slėgio, srauto ir tūrio kreivių monitoravimas
11.2 | Parametrų kilpinės kreivės ekrane | 1. Tūris-slėgis,
2. Tūris-srautas,
3. Slėgis-srautas.
11.3 | Parametrų tendencijų išsaugojimas | Ne mažiau 72 valandos
12. | Garsinė ir vaizdinė apsaugos sistema
12.1 | Rankiniai aliarmų nustatymai | 1. Kvėpavimo takų slėgis,
2. Slėgis iškvėpimo metu,
3. Iškvėptas minutinis tūris,
4. Deguonies koncentracija,
5. Apnėja.
12.2 | Automatiniai aliarmų ribų nustatymai | 1. Kvėpavimo takų slėgis,
2. Slėgis iškvėpimo metu,
3. Iškvėptas minutinis tūris,
4. Kvėpavimo dažnis.
13. | Komplektacija ir priedai | 1. Filtrų komplektas - 1 kompl.,
2. Paciento kontūras - 1 kompl.,
3. Paciento kontūro laikiklis - 1 vnt.
|  | Kiekis | 2
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 5 PD
5 Pirkimo dalis. Radiodažnuminis ir krio generatorius - 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti | Cryoablation and radiofrequency ablation set, AtriCure, Inc., JAV
2. | Paskirtis | Krioabliacijos ir radiodažnuminis komplektas skirtas chirurginiu būdu prieširdžių virpėjimui gydyti | Krioabliacijos ir radiodažnuminis komplektas skirtas chirurginiu būdu prieširdžių virpėjimui gydyti (3 p. aprašymas.pdf, 1 psl., ir 6.1 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
3. | Reikalavimai krioabliacijos moduliui | 1. Suderinamas su aliuminio ir nerūdijančio plieno zondais, | 1. Suderinamas su aliuminio ir nerūdijančio plieno zondais, (3 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
|  | 2. Naudojamos dujos - azoto oksidas (N2O), | 2. Naudojamos dujos - azoto oksidas (N2O) (3 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
|  | 3. Dujos tiekiamos į generatorių iš dujų balionų, kurių tūris ne didesnis nei 10 l, | 3. Dujos tiekiamos į generatorių iš dujų balionų, kurių tūris 10 l, (3 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
|  | 4. Reguliuojamas abliacijos laikas, | 4. Reguliuojamas abliacijos laikas (3 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
|  | 5. Aktyvi – automatinė atšildymo funkcija (funkcionalumui išpildyti nereikia papildomų priedų), | 5. Aktyvi – automatinė atšildymo funkcija (funkcionalumui išpildyti nereikia papildomų priedų), (4 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
|  | 6. Generatoriaus ekrane atvaizduojamas abliacijos laikas, zondo temperatūras, dujų lygis, | 6. Generatoriaus ekrane atvaizduojamas abliacijos laikas, zondo temperatūras, dujų lygis, (3 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
|  | 7. Valdomas pedalu ir valdymo mygtuku ant generatoriaus. | 7. Valdomas pedalu ir valdymo mygtuku ant generatoriaus. (3 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
4. | Reikalavimai krioabliacijos generatoriaus priedams
4.1 | Vienkartinis standartinis krioabliacijos zondas | 1. Pagamintas iš aliuminio (arba lygiavertės medžiagos), | 1. Pagamintas iš aliuminio, (4 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
|  | 2. Darbinė dalis ne trumpesnė nei 10 cm, | 2. Darbinė dalis 10 cm, (4 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
|  | 3. Lankstus, formuojamas pagal norimą formą, | 3. Lankstus, formuojamas pagal norimą formą, (4 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
|  | 4. Lankstus vamzdis jungiantis zondą su krioablacijos generatoriumi, skirtas dujų patekimui į darbinį zondo paviršių, | 4. Lankstus vamzdis jungiantis zondą su krioablacijos generatoriumi, skirtas dujų patekimui į darbinį zondo paviršių, (4 p. aprašymas.pdf, 1 ir 2 psl.)
|  | 5. Darbinė zondo temperatūra nuo -50 °C iki -70 °C (ne siauresniame diapazone už nurodytą). | 5. Darbinė zondo temperatūra nuo -50 °C iki -70 °C (3 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
4.2 | Vienkartinis vidutinio lankstumo krioabliacijos zondas | 1. Pagamintas iš aliuminio (arba lygiavertės medžiagos), | 1. Pagamintas iš aliuminio, (4 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
|  | 2. Darbinė dalis ne trumpesnė nei 10 cm, | 2. Darbinė dalis 10 cm, (4 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
|  | 3. Lankstus, formuojamas pagal norimą formą, | 3. Lankstus, formuojamas pagal norimą formą, (4 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
|  | 4. Lankstus vamzdis jungiantis zondą su krioablacijos generatoriumi, skirtas dujų patekimui į darbinį zondo paviršių, | 4. Lankstus vamzdis jungiantis zondą su krioablacijos generatoriumi, skirtas dujų patekimui į darbinį zondo paviršių, (4 p. aprašymas.pdf, 1 ir 2 psl.)
|  | 5. Darbinė zondo temperatūra nuo -50 °C iki -70 °C (ne siauresniame diapazone už nurodytą). | 5. Darbinė zondo temperatūra nuo -50 °C iki -70 °C (3 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
4.3 | Zondas skirtas minimaliai invazinėms operacijoms | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos), | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, (4 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
|  | 2. Darbinė dalis ne trumpesnė nei 10 cm, | 2. Darbinė dalis 10 cm, (4 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
|  | 3. Lankstus, formuojamas pagal norimą formą, | 3. Lankstus, formuojamas pagal norimą formą, (4 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
|  | 4. Lankstus vamzdis jungiantis zondą su krioablacijos generatoriumi, skirtas dujų patekimui į darbinį zondo paviršių, | 4. Lankstus vamzdis jungiantis zondą su krioablacijos generatoriumi, skirtas dujų patekimui į darbinį zondo paviršių, (4 p. aprašymas.pdf, 1 ir 2 psl.)
|  | 5. Darbinė zondo temperatūra nuo -50 °C iki -70 °C (ne siauresniame diapazone už nurodytą). | 5. Darbinė zondo temperatūra nuo -50 °C iki -70 °C (3 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
5. | Radiodažnuminės (RF) abliacijos modulis | 1. Suderinamas su bipoliniais radiodažnuminiais gnybtais ir bipoliniu "linijinio pieštuko" arba lygiaverčio tipo elektrodais, | 1. Suderinamas su bipoliniais radiodažnuminiais gnybtais ir bipoliniu "linijinio pieštuko" elektrodais, (5 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
|  | 2. Generatorius turi gaminti ir tiekti radiodažnuminę energiją bipoliniu režimu, kurio dažnis yra ne mažesnis nei 450 kHz, o maksimali galia ne mažesnė nei 30 W, | 2. Generatorius gamina ir tiekia radiodažnuminę energiją bipoliniu režimu, kurio dažnis yra 460 kHz, o maksimali galia 30 W, (5 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
|  | 3. Generatiaus su LCD arba lygiaverčio tipo ekranu, | 3. Generatorius su LCD ekranu, (5 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
|  | 4. Reguliuojama galia ir abliacijos laikas, | 4. Reguliuojama galia ir abliacijos laikas, (5 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
|  | 5. Valdymo modulis leidžia vienu metu sujungti bipolinį gnybtą ir "linijinį pieštuką" su radiodažnuminiu generatoriumi, | 5. Valdymo modulis leidžia vienu metu sujungti bipolinį gnybtą ir "linijinį pieštuką" su radiodažnuminiu generatoriumi, (5 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
6. | Reikalavimai radiodažnuminio (RF) generatoriaus priedams
6.1 | Bipolinis radiodažnuminis gnybtas | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (6.1 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
|  | 2. Gnybtai turi būti lygiagretaus uždarymo su dvigubais elektrodais (arba lygiavertis technologinis sprendimas), | 2. Gnybtai lygiagretaus uždarymo su dvigubais elektrodais, (6.1 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
|  | 3. Gnybtų ilgis - 65 mm +/- 10 mm. | 3. Gnybtų ilgis 65 mm (6.1 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
6.2 | Bipolinis radiodažnuminis gnybtas | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (6.2 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
|  | 2. Gnybtų ilgis - 65 mm +/- 10 mm, | 2. Gnybtų ilgis - 64 mm (6.2 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
|  | 3. Dešinės modifikacijos gnybto artikuliacija aukštyn / žemyn - ne mažiau kaip 30°. | 3. Dešinės modifikacijos gnybto artikuliacija aukštyn / žemyn - ne mažiau kaip 30°. (6.2 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
6.3 | Bipolinis "pieštuko" arba lygiaverčio tipo elektrodas | 1. Su dviem auksu (arba lygiaverte medžiaga) dengtais elektrodais, | 1. Su dviem auksu dengtais elektrodais, (6.3 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
|  | 2. Su bipoliniu elektrodu galima atlikti radiodažnuminę abliaciją ir kartogrofavimo (angl. mapping) procedūras (stimuliavimas, aukšto dažnio stimuliavimas). | 2. Su bipoliniu elektrodu galima atlikti radiodažnuminę abliaciją ir kartogrofavimo (angl. mapping) procedūras (stimuliavimas, aukšto dažnio stimuliavimas). (6.3 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
7. | Reikalavimai sistemos vežimėliui | 1. Pritaikytas laikyti krioabliacijos ir radiodažnuminį generatorių su visais reikalingais priedais, | 1. Pritaikytas laikyti krioabliacijos ir radiodažnuminį generatorių su visais reikalingais priedais, (7 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
|  | 2. Vežimėlis mobilus, su 4 ratukais, iš kurių ne mažiau nei 2 su stabdžiais, | 2. Vežimėlis mobilus, su 4 ratukais, iš kurių 2 su stabdžiais, (7 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
|  | 3. Ne mažiau kaip dvi lentynos, | 3. Dvi lentynos, (7 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
|  | 4. Ne mažiau nei 2 dujų balionų laikikliai, pritaikyti balionams kurių tūris ne didesnis nei 10 l, | 4. 2 dujų balionų laikikliai, pritaikyti balionams kurių tūris 10 l, (7 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
8. | Komplektacija
8.1 | Krioabliacijos generatoriaus komplektacija | 1. Krioabliacijos generatorius - 1 vnt, | 1. Krioabliacijos generatorius - 1 vnt,
|  | 2. Kojinis abliacijos aktyvavimo pedalas - 1 vnt, | 2. Kojinis abliacijos aktyvavimo pedalas - 1 vnt,
|  | 3. Dujų baliono šildytuvas - 1 vnt, | 3. Dujų baliono šildytuvas - 1 vnt,
|  | 4. Maitinimo laidas - 1 vnt, | 4. Maitinimo laidas - 1 vnt,
|  | 5. Visi 4.1 - 4.3 p. aprašyti priedai - po 1 vnt. | 5. Visi 4.1 - 4.3 p. aprašyti priedai - po 1 vnt.
8.2 | Radiodažnuminio (RF) generatoriaus komplektacija | 1. Radiodažnuminis (RF) generatorius - 1 vnt, | 1. Radiodažnuminis (RF) generatorius - 1 vnt,
|  | 2. RF valdymo blokas - 1 vnt, | 2. RF valdymo blokas - 1 vnt,
|  | 3. Kojinis abliacijos aktyvavimo pedalas - 1 vnt, | 3. Kojinis abliacijos aktyvavimo pedalas - 1 vnt,
|  | 4. Maitinimo laidas - 1 vnt, | 4. Maitinimo laidas - 1 vnt,
|  | 5. Visi 6.1 - 6.3 p. aprašyti priedai - po 1 vnt. | 5. Visi 6.1 - 6.3 p. aprašyti priedai - po 1 vnt.
8.3 | Sistemos vežimėlis | Kiekis - 1 vnt. | Kiekis - 1 vnt.
9. | Maitinimas | Išorinis maitinimas iš elektros tinklo 220 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas | Išorinis maitinimas iš elektros tinklo 220 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas (3 p. aprašymas.pdf, 1 psl. ir 5 p. aprašymas.pdf, 1 psl.)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
|  | Vieneto kaina be PVM, Eur | 49500
|  | Suma be PVM, Eur | 49500
|  | PVM suma, Eur | 10395
|  | Suma su PVM, Eur | 59895
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | Penkiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt penki eurai ir 00 ct.
Pasiūlymas

## 6 PD
6 Pirkimo dalis. Minimaliai invazyvi pagalbinės kraujotakos sistema - 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Paskirtis | Trijų siurblių mechaninė išorinė kraujotakos palaikymo sistema, skirta vaikams ir suaugusiems
3. | Reikalavimai siurblio konstrukcijai | Kraujo srautą sukuriantis centrifuginis siurblys integruotas į vienkartinę kraujotakos sistemą, atskirtas nuo siurblio valdymo konsolės (sukimo momentą kuria ir perduoda magnetinis laukas); siurblio rotorius levituojantis magnetiniame lauke, nekontaktuojantis su siurblio korpuso vidiniais paviršiais
4. | Maksimalus našumas (siurblio sukuriamas kraujo srautas) | ≥ 8 l/min
5. | Sistemos panaudojimas | Pasirinktinai monoventrikulinis arba biventrikulinis
6. | Sistema turi būti tinkama naudoti tiek su oksigenatoriumi, tiek be oksigenatoriaus | ≥ 30 parų
7. | Greitas sistemos užpildymas ir oro iš sistemos pašalinimas | Būtina
8. | Centrinis valdymo ekranas | Būtina galimybė stebėti ekrane ir išsaugoti vidinėje įrangos atmintyje 2 parų trukmės monitoravimo duomenis - perfuzijos parametrus (kraujo tėkmės greitis, slėgis, siurblių apsisukimų skaičius per minutę)
9. | Centrifuginių siurblių valdymo konsolės | Centrifuginio siurblio valdymo konsolė turi būti su išoriniu varikliu, kuris su konsole sujungtas jungiamuoju kabeliu.
10. | Monitoruojamų parametrų atvaizdavimas | Tiek centriniame valdymo ekrane, tiek siurblių valdymo konsolėse
11. | Invazinio kraujo spaudimo matavimas | ≥ 2 kanalų
12. | Monitoravimo duomenų perdavimas į personalinį kompiuterį | Per USB arba lygiavertę jungtį
13. | Komplektacija | 1. Siurblio valdymo konsolė (KS asistavimui, DS asistavimui, atsarginė / rezervinė) su išoriniu varikliu - 3 vnt.
2. Centrinis valdymo ekranas - 1 vnt.
3. Neinvaziniai kraujo tėkmės matavimo davikliai (montuojami ant 3/8" skersmens išorinės kraujotakos vamzdelio, daugkartinio naudojimo) - 3 vnt.
4. Daugkartiniai invazinio kraujo spaudimo matavimo daviklių kabeliai - 2 vnt.
5. Vienkartiniai kraujo spaudimo davikliai - 10 vnt.
6. Transportavimo vežimelis - 1 vnt.
7. Vienkartinių priedų komplektas Kaniulės skirtos naudoti ne trumpiau kaip 30 parų: RHF dviejų spindžių VV kaniulė, kaniuliuojama per dešinę juguliaris per DP į PA @ Proximal Lumen: 29Frx 28 cm Distal Lumen: 16 Fr x 46 cm - 1 vnt. LHF vieno spindžio transpetalinė kaniulė, kaniuliuojama per veną femoralis transeptaliai į KP @ 21Frx 72 cm" - 1 vnt. Femoralinė arterinė kaniulė @ 17Fr x 17 cm - 1 vnt. Išorinė pastovios kraujo tėkmės siurblys turi būti skirtas širdies nepakankamumo gydymui ne trumpiau kaip 30 parų - 2 vnt. Turi būti tinkamas naudoti monoventrikuliniam ar biventrikuliniam asistavimui su užpildymo kontūru ir magistralėmis: maksimali kraujotaka turi būti ne mažiau 8 l/min. Siurblio užpildymo tūris turi būti < 35 ml. Maksimalus siurblio greitis turi būti ne mažiau 5000 aps./min. Jungtys su magistralėmis turi būti 3/8''. Maksimalus darbinis slėgis turi būti > 500 mmHg) - 1 komplektas
14. | Maitinimas | 1. Išorinis maitinimas iš elektros tinklo 220 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas
2. Vidinis akumuliatorius ventiliacijai tęsti dingus išoriniam maitinimui, aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ne mažiau 120 min.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 7 PD
7 Pirkimo dalis. 4 peristalinių siurblių sistema DKA - 1 komplektas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Paskirtis | Siurbliai privaslo būti techniškai suderinami su gamintojo Spectrum Medical perfuzine sustema Quantum Perfusion
3. | Siurblys Nr. 1 | Diametras - 4" +/- 10%
4. | Siurblys Nr. 2 | Diametras - 6" +/- 10%
5. | Siurblys Nr. 3 | Diametras - 8" +/- 10%
6. | Komplektacija | Siurblys Nr. 1 - 1 vnt,
Siurblys Nr. 2 - 2 vnt,
Siurblys Nr. 3 - 1 vnt.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | komplektas
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 8 PD
8 Pirkimo dalis. Širdies minutinio tūrio monitoravimo įrenginys - 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Monitoruojami parametrai | 1. Nepertraukiamas širdies minutinis turis,
2. Maišyto veninio kraujo deguonies saturacija,
3. Sistolinis turis,
4. Centrinio veninio kraujo deguonies saturacija,
5. Dešinio skilvelio išstūmimo turis,
6. Plaučių kraujagyslių pasipriešinimo indeksas,
7. Dešinio skilvelio sistolinio darbo indeksas.
3. | Lietimui jautrus ekranas | Ne mažiau 12" įstrižainės
4. | Jungtys (arba lygiavertės) | 1. RS-232,
2. USB,
3. RJ-45,
4. HDMI.
5. | Palaikomas HL7 arba lygiavertis standartas | Būtina
6. | Komplektacija | 1. Monitorius - 1 vnt,
2. Baterija - 1 vnt,
3. Paciento laidas širdies minutinio tūrio matavimui - 1 vnt,
4. Laidas monitoriaus sujungimui su paciento monitoriumi - 1 vnt,
5. Nepertraukiamo sirdies minutinio turio ir deguonies saturacijos matavimo kateteris - 1 vnt.
7. | Maitinimas | Išorinis maitinimas iš elektros tinklo 220 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 9 PD
9 Pirkimo dalis. Prieigos prie dirbtinės kraujo apytakos monitorius - 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Paskirtis | 1. Recirkuliacijos įvertinimas kaniulėje,
2. Susidarusių krešulių nustatymas oksigenatoriuje,
3. Kraujo tėkmės matavimas,
4. Duomenų analizė ir tyrimo rezultatų pateikimas.
3. | Matavimo metodas | Tranzitinio laiko ultragarso srauto arba lygiavertė technologija
4. | Monitoriaus ekrane pateikiami rodmenys | 1. Data,
2. Laikas,
3. Arterinė/veninė tėkmė (ml/min),
4. Efektyvi kardialinė tėkmė (ml/min),
5. Recirkuliacija (%),
6. Kraujo tūris oksigenatoriuje (ml),
7. Kraujo tūris oksigenatoriuje (%).
5. | Daugkartinio naudojimo daviklių parametrai | 1. ID 0,635 cm OD 0,9525 cm +/- 10%,
2. ID 0,635 cm OD 1,111 cm +/- 10%,
3. ID 0,9525 cm OD 1,42875 cm +/- 10%.
6. | Komplektacija | 1. Monitorius su jutikliniu ekranu bei integruotu kompiuteriu,
2. Tėkmės daviklis - 3 vnt (po 1 vnt. kiekvieno dydžio),
3. Duomenų perdavimo modulis - 1 vnt.
7. | Maitinimas | 1. Išorinis maitinimas iš elektros tinklo 220 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas,
2. Vidinė baterija.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 10 PD
10 pirkimo objekto dalis. Išorinis dvikamerinis širdies stimuliatorius - 2 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Stimuliavimo režimai | DDD, DDI, DOO, AAI, AOO, VVI, VOO
3. | Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | 30 – 200 k/min
4. | Impulso trukmė | 1. Prieširdyje: 1.0 ms +/- 10%,
2. Skilvelyje: 1.5 ms +/- 10%.
5. | Jautrumas (ne siauresnis už nurodytą) | 1. Prieširdyje: nuo 0.5 iki 10 mV,
2. Skilvelyje: nuo 1.0 iki 20 mV.
6. | Refrakcijos periodas | Prieširdžio įvykio metu 300 ms +/- 100 ms
7. | Greitas prieširdžio stimuliavimo dažnis | 80 - 800 k/min (ne siauresniame diapazone už nurodytą)
8. | Ekranas suskirstytas į viršutinį ir apatinį | Būtina
9. | Maitinimas | Stimuliatoriuje naudojamos AA arba lygiaverčio tipo baterijos
10. | Matmenys | 1. Aukštis - 20 cm +/- 2 cm,
2. Plotis - 9 cm +/- 2 cm,
3. Gylis (be reguliatorių) - 5 cm +/- 2 cm,
4. Svoris (su baterijomis) ne didesnis kaip 700 g.
|  | Kiekis | 2
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 11 PD
11 pirkimo objekto dalis. Infuzuojamų tirpalų pašildymo sistema - 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Paskirtis | Skysčių šildymo sistema šildanti standartines infuzines sistemas
3. | Kontroliuojamas mikroprocesoriumi | Būtina
4. | Tvirtinimas prie infuzijoms skirto stovo | Būtina
5. | Pratekančio skysčio kiekis | ne mažiau kaip 1000 ml/h
6. | Temperatūros nustatymo ribos (ne siauriau už nurodytą) | 37 °C - 38 °C
7. | Temperatūros nustatymo tikslumas | ne daugiau kaip 1,0 °C
8. | Infuzuojamo skysčio per aukštos temperatūros apsaugos sistema | Būtina
9. | Kaitinimo profilis turi būti pritaikytas infuzuojamų tirpalų rinkiniams, kurių išorinis skersmuo | 5 - 6 mm +/- 1 mm
10. | Komplekatcija | Šildytuvas - 1 vnt.
11. | Maitinimas | Išorinis maitinimas iš elektros tinklo 220 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 12 PD
12 Pirkimo dalis. Ant galvos dėvimas šviesos šaltinis skirtas papildomam operacinio lauko apšvietimui - 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti | Sunoptic SSL - LX2, Sunoptic Technologies, JAV
2. | Komplektacija | 1. Ant galvos dėvimas šalmas, | 1. Ant galvos dėvimas šalmas, (Brošiūra.pdf, 2 psl.)
|  | 2. LED tipo šviesos šaltinis, | 2. LED tipo šviesos šaltinis, (Brošiūra.pdf, 2 psl.)
|  | 3. Baterijų įkrovimo stotelė. | 3. Baterijų įkrovimo stotelė. (Brošiūra.pdf, 3 psl.)
3. | Reikalavimai ant galvos dėvimam šalmui
3.1 | Reguliuojamas galvos šalmas iš plastiko, aliuminio ar lygiavertės mežiagos su vidiniu paminkštinimu | Būtina | Reguliuojamas galvos šalmas iš aliuminio su vidiniu paminkštinimu (Brošiūra.pdf, 3 psl., Instrukcija.pdf, 3 psl.)
3.2 | Ingeruota šalme ličio jonų (arba lygiavertė) baterija arba montuojama ant diržo | Būtina | Montuojama ant diržo ličio jonų baterija (Brošiūra.pdf, 3 psl.)
4. | Reikalavimai LED tipo šviesos šaltiniui
4.1 | Šviesos temperatūra | ne mažesnė kaip 4500 K | 4500 K (Instrukcija.pdf, 5 psl.)
4.2 | Šviesos ryškumas | ne mažiau kaip 65000 lux ne trumpesniu kaip 40 cm atstumu arba ne mažiau kaip 80000 lux ne trumpesniu kaip 18 cm atstumu (Tiekėjas arba gamintojas gali pasirinkti deklaruoti tik vieną parametro reikšmę) | 70000 lux 40 cm atstumu (Instrukcija.pdf, 5 psl.)
4.3 | Šviesos intensyvumas reguliavimas | Būtina | Šviesos intensyvumas reguliavimas (Instrukcija.pdf, 6 psl.)
4.4 | Šviesos lauko diametras | reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo 30 iki 110 mm | Šviesos lauko diametras reguliuojamas, diapazone nuo 20 iki 110 mm (Instrukcija.pdf, 5 psl.)
4.5 | LED šviesos veikimo laikas nuo pilnai pakrautos baterijos (šviečiant maksimaliu intesyvumu) | ne trumpiau kaip 150 min. | 180 min (3 val.) (šviečiant maksimaliu intesyvumu) (Instrukcija.pdf, 5 psl.)
4.7 | LED šviesos tarnavimo laikas | ne mažiau kaip 50000 val. | 50000 val. (Parametrų patvirtinimas.pdf, 1 psl.)
5. | Ant galvos dėvimo šalmo svoris | ne daugiau kaip 280 g. | 274 g. (Parametrų patvirtinimas.pdf, 1 psl.)
6. | Komplektacija | 1. Ant galvos dėvimas šalmas - 1 vnt, | 1. Ant galvos dėvimas šalmas - 1 vnt,
|  | 2. LED tipo šviesos šaltinis - 1 vnt, | 2. LED tipo šviesos šaltinis - 1 vnt,
|  | 3. Baterijų įkrovimo stotelė - 1 vnt. | 3. Baterijų įkrovimo stotelė - 1 vnt.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
|  | Vieneto kaina be PVM, Eur | 7777
|  | Suma be PVM, Eur | 7777
|  | PVM suma, Eur | 1633.17
|  | Suma su PVM, Eur | 9410.17
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | Devyni tūkstančiai keturi šimtai dešimt eurų ir 17 ct.
Pasiūlymas

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne