## specifikacija
SPS 1 Priedas
VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS UROLOGIJAI IR KITOS PRIEMONĖS (Nr. 2411)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES 2017/745 reglamento ar lygiaverčio dokumento reikalavimus.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
p. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Mato vnt. įkainis EUR be PVM | Kaina EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Kaina Eur su PVM | Siūlomos prekės charakteristikos, firminis pavadinimas, gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys). Nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ
39. | Dializatoriai su heliksono membrana, plotas 1,8 m2 | Heliksono membranos dializatorius. Sterilizacija- tiesioginiais vandens garais. Plotas 1,8 m2, KUF-64 mL/h/mmHg, Klirensai ne mažesni (kraujo greitis 300ml/min): Urea- 280, Kreatininas- 261, Fosfatai- 248, Vit.B12-190, Inulino- 127, Citochromo C-111. Albumino <0,001. | vnt. | 1200 | 11.35 | 13620 | 5 | 14301 | Dializatorius su heliksono membrana, plotas 1,8 m2 Fresenius Medical Care, Fx80Cordiax, F00001591. Sterilizacija- tiesioginiais vandens garais. Plotas 1,8 m2, KUF-64 mL/h/mmHg, Klirensai (kraujo greitis 300ml/min): Urea- 280, Kreatininas- 261, Fosfatai- 248, Vit.B12-190, Inulino- 127, Citochromo C-111. Albumino <0,001. Dializatoriai ir filtras, 1,2 ps ir kita informacija
40. | Dializatorius su sintetine polisulfono membrana, plotas 2,2 m2 | Su sintetine polisuflono membrana. Sterilizacija- tiesioginiais vandens garais. Plotas 2,2 m2, KUF-74 mL/h/mm Hg. Klirensai ne mažesni (kraujo greitis 300 ml/min): Urea 283, Kreatininas 272, Fosfatai 258, Vit.B12 207, Inulino 144, Albumino <0,001, beta-2-mikroglobulino 0,9. | vnt. | 2600 | 11.55 | 30030 | 5 | 31531.5 | Dializatorius su polisulfono membrana, plotas 2,2 m2 Fresenius Medical Care, Fx100Cordiax, F00001592. Sterilizacija- tiesioginiais vandens garais. Plotas 2,2 m2, KUF-74 mL/h/mmHg, Klirensai (kraujo greitis 300 ml/min): Urea 283, Kreatininas 272, Fosfatai 258, Vit.B12 207, Inulino 144, Albumino <0,001, beta-2-mikroglobulino 0,9. Dializatoriai ir filtras 1, 2 psl. ir kita informacija
41. | Dializatorius au sintetine heliksono membrana, plotas 1,0-1,4 m2 | Pediatrinis, su sintetine heliksono membrana; sterilizuotas vandens garais; plotas 1,0-1,4 m2; UF koef. 8-12. | vnt. | 40 | 12 | 480 | 5 | 504 | Dializatorius au sintetine heliksono membrana, plotas 1,0-1,4 m2, Fresenius Medical Care, Fx5 (5004831), Fx8 (5004731). Pediatrinis, su sintetine heliksono membrana; sterilizuotas vandens garais; plotas 1,0-1,4 m2; UF koef. 8-12. Dializatoriai ir filtras 1 psl. ir kita informacija
42. | Kraujo magistralė tinkanti "HDF-Online" procedūrai Fresenius 5008 CorDiax aparatui | HDF-Online magistralė. Variklio segmento intarpas 8 mm, savaime įsidedanti. Pakaitinio tirpalo intarpas sistemos užpildymui ir HDF-Online funkcijai užtikrinti. Tinka Fresenius 5008 CorDiax aparatui. | vnt. | 2200 | 9.75 | 21450 | 5 | 22522.5 | Kraujo magistralė, AV-Set ONLINE plus 5008-R, Fresenius Medical Care, F00000384 HDF-Online magistralė. Variklio segmento intarpas 8 mm, savaime įsidedanti. Pakaitinio tirpalo intarpas sistemos užpildymui ir HDF-Online funkcijai užtikrinti. Tinka Fresenius 5008 CorDiax aparatui. Kraujo linijų informacija, 1 psl ir kiti pridėti failai
43. | Arterinė- veninė kraujo magistralė hemodializei , tinkanti "Fresenius" dializės aparatams | Arterinės/veninės magistralės hemodializei. Su nuoroda dializės aparatams Fresenius. Veninės su oro gaudiklio diametru 22 mm; arterinio ir veninio spaudimo matavimo atšakomis; variklio segmento diametras 8,0 mm; arterinės su heparinizacijos atšakomis; užpildymo tūris 161 ml; su skysčio surinkimo maišu (tūris 2 litrai); jungtis recirkuliacijai; arterinė ir veninė ampulė su turbulentiniu srovės nukreipėju, statmenai į ampulės sienelę. Variklio segmento ilgis 32-33 cm. su skirtingų spalvų spaustukais visose atkarpose; be dietilheksilftalatų (DEHP ); pateikti originalų gamintojo katalogą. | vnt. | 3600 | 3.92 | 14112 | 5 | 14817.6 | AV-Set SRB-R, Fresenius Medical Care, F00000257, kraujo linijos, 3 psl. Arterinės/veninės magistralės hemodializei. Su nuoroda dializės aparatams Fresenius. Veninės su oro gaudiklio diametru 22 mm; arterinio ir veninio spaudimo matavimo atšakomis; variklio segmento diametras 8,0 mm; arterinės su heparinizacijos atšakomis; užpildymo tūris 161 ml; su skysčio surinkimo maišu (tūris 2 litrai); jungtis recirkuliacijai; arterinė ir veninė ampulė su turbulentiniu srovės nukreipėju, statmenai į ampulės sienelę. Variklio segmento ilgis 32-33 cm. su skirtingų spalvų spaustukais visose atkarpose; be dietilheksilftalatų (DEHP ); pateikiame originalų gamintojo katalogą., Kraujo linijų informacija, 3 psl. ir kiti pridėti failai
44. | Arterinė- veninė kraujo magistralė hemodializei , tinkanti "Fresenius 5008" dializės aparatui | Arterinės/veninės magistralės hemodializei. Dializės aparatams Fresenius - veninės su oro gaudiklio diametru 22 mm; arterinio ir veninio spaudimo matavimo atšakomis; veninė ampulė su statmenai nukreiptu turbulentinės srovės nukreipėju; variklio segmento diametras 8,0 mm; arterinės su heparinizacijos atšakomis; užpildymo tūris 132 ml; Variklio segmento ilgis 32-33 cm su skirtingų spalvų spaustukais visose atkarpose. Atlikti HD procedūrą su Fresenius 5008 aparatu, be dietilheksilftalatų (DEHP). | vnt. | 4500 | 5.4 | 24300 | 5 | 25515 | Av-Set ONLINE Priming 5008S-R, Fresenius Medical Care, F00000700. Arterinės/veninės magistralės hemodializei. Dializės aparatams Fresenius - veninės su oro gaudiklio diametru 22 mm; arterinio ir veninio spaudimo matavimo atšakomis; veninė ampulė su statmenai nukreiptu turbulentinės srovės nukreipėju; variklio segmento diametras 8,0 mm; arterinės su heparinizacijos atšakomis; užpildymo tūris 132 ml; Variklio segmento ilgis 32-33 cm su skirtingų spalvų spaustukais visose atkarpose. Atlikti HD procedūrą su Fresenius 5008 aparatu, be dietilheksilftalatų (DEHP). Kraujo linijų infromacija, 1 psl ir kiti pridėti failai
45. | Hemodializės fistulės punkcinės adatos
45.1. | Veninė adata 17 G be šoninės "akies" | Veninė adata 17 G be šoninės "akies". Adata be šoninės akies (su sparneliais, metalinės adatos ilgis ≥25 mm, lankstaus vamzdelio ilgis 12-16cm). | vnt. | 50 | 1 | 50 | 5 | 52.5 | Fistulinė adata, Fresenius Medical Care,5088671. Adatų informacija
45.2. | Veninė adata 16 G be šoninės "akies" | Veninė adata 16 G be šoninės "akies". Adata be šoninės akies (su sparneliais, metalinės adatos ilgis ≥25 mm, lankstaus vamzdelio ilgis 12-16cm). | vnt. | 50 | 1 | 50 | 5 | 52.5 | Fistulinė adata, Fresenius Medical Care, 5088651. Adatų informacija
45.3. | Arterinė adata 17 G su šonine "akimi" | Arterinė adata 17 G su šonine "akimi". Adata su šonine akimi (su sparneliais, metalinės adatos ilgis ≥25 mm, lankstaus vamzdelio ilgis 12-16 cm). | vnt. | 50 | 1 | 50 | 5 | 52.5 | Fistulinė adata, Fresenius Medical Care, 5088661. Adatų informacija
45.4. | Arterinė adata 17 G su šonine "akimi | Arterinė adata 17 G su šonine "akimi". Adata su šonine akimi (su sparneliais, metalinės adatos ilgis ≥25 mm, lankstaus vamzdelio ilgis 12-16 cm). | vnt. | 50 | 1 | 50 | 5 | 52.5 | Fistulinė adata, Fresenius Medical Care, 5088641. 5088661 Adatų infromacija
Viso 45 pirkimo daliai: | [5 empty] | 200 | 5 | 210
46. | Sausos sodos talpa Fresenius dializės aparatams | Minkšto maišelio tipo sausos sodos talpa 650-700 g, tinkanti Fresenius aparatams. | vnt. | 4500 | 3.75 | 16875 | 5 | 17718.75 | Bibag5008, Fresenius Medical Care, 5060781. Koncentratų informacija, 1 psl
51. | Ilgalaikis tunelinis CV kateteris hemodializei | Skirtas hemodializei, ilgalaikis, tiesus, sterilus, apirogeniškas. Bendras ilgis: 24, 28 cm. Medžiaga – poliuretanas. Radiokontrastinis, elastingas. Su Luer‘o tipo sujungimais. Galimas kraujo tėkmės greitis 400 ml/min. Vidinės jungo, poraktikaulinės ir kirkšnies venos kateterizavimui. „Šautuvo“ (shotgun) tipo galas su šoninėmis skylutėmis. Arterinio kanalo galas atviras, aukščiau veninio galo. Sterilizacija (EtO). Rinkinio sudėtis: kateteris (1 vnt.), punkcinė adata (1 vnt.), J – formos metalinis pravedėjas (1 vnt.), kraujagyslės dilatatorius (2 vnt.), tuneliatorius (1 vnt.), skylantis introdiuseris su vožtuvu (1 vnt.), kamšteliai (2 vnt.). | vnt. | 10 | 220 | 2200 | 5 | 2310 | Dvikanaliai kateteriai, HFS24E, HFS28E, medComp. Skirtas hemodializei, ilgalaikis, tiesus, sterilus, apirogeniškas. Bendras ilgis: 24, 28 cm. Medžiaga – poliuretanas. Radiokontrastinis, elastingas. Su Luer‘o tipo sujungimais. Galimas kraujo tėkmės greitis 400 ml/min. Vidinės jungo, poraktikaulinės ir kirkšnies venos kateterizavimui. „Šautuvo“ (shotgun) tipo galas su šoninėmis skylutėmis. Arterinio kanalo galas atviras, aukščiau veninio galo. Sterilizacija (EtO). Rinkinio sudėtis: kateteris (1 vnt.), punkcinė adata (1 vnt.), J – formos metalinis pravedėjas (1 vnt.), kraujagyslės dilatatorius (2 vnt.), tuneliatorius (1 vnt.), skylantis introdiuseris su vožtuvu (1 vnt.), kamšteliai (2 vnt.). HEMO-FLOW kateteriai
52. | Pirogeninis filtras, tinkamas Fresenius 4008S, 5008 dializės aparatams | Antibakterinis filtras dializatui. Tinkamas dializės aparatams" Fresenius 4008S, 5008" polisulfoninė membrana, plotas 2.2 m2. | vnt. | 130 | 284 | 36920 | 5 | 38766 | Diasafe plus, Fresenius Medical Care, 5008201. Dializatoriai ir filtras 7 psl. Antibakterinis filtras dializatui. Tinkamas dializės aparatams" Fresenius 4008S, 5008" polisulfoninė membrana, plotas 2.2 m2.
54. | Dezinfekcinis tirpalas, peracto rūgšties pagrindu | Puristeril tipo (arba lygiavertis), be antipirogeninių filtrų, ne > 5 litrų talpose.Turi tikti Fresenius aparatams. | vnt. | 30 | 28 | 840 | 5 | 882 | Puristeril plus, Fresenius Medical Care, F00003213. Koncentratai informacija, puristeril dalis. Puristeril plus, be antipirogeninių filtrų, 5 litrų talpose.Tinka Fresenius aparatams.
55. | Dezinfekcinis tirpalas natrio hipochlorito pagrindu, tinkamas" Fresenius" dializės aparatams | Sporotal tipo natrio hipochlorito pagrindu ne > 5 litrų talpos. | vnt. | 20 | 50 | 1000 | 5 | 1050 | Sporotal, Fresenius Medical Care, 5085421. Koncentratai informacija, Sporotal dalis. Sporotal tipo natrio hipochlorito pagrindu , 5 litrų talpos.
56. | Kalio jodido juostelės | Tinkančios aparatų dezinfekcijos kokybės įvertinimui. | vnt. | 200 | 0.41 | 82 | 21 | 99.22 | Kalio jodido juostelės, Fresenius Medical Care, 5085211
58. | Peritoninės dializės kateterio adapteris | Fiksuojantis titaninis sterilus adapteris peritoninės dializės kateterio prailgintojui prijungti. | vnt. | 60 | 83.1 | 4986 | 5 | 5235.3 | Peritoninės dializės kateterio adapteris Luer-Lock, 2842671. Fresenius Medical Care, Fiksuojantis sterilus adapteris peritoninės dializės kateterio prailgintojui prijungti. Visi kateteriai, 4 psl.
60. | Ilgalaikio naudojimo juguliarinio hemodializės kateterio rinkinys | Rinkinį sudaro: ilgalaikio naudojimo juguliarinis hemodializės kateteris: 8 Fr, 10 Fr (galimybė užsakant pasirinkti dydį); J formos metalinis pravediklis, 10 ml švirkštas, ne mažiau 2 injekciniai kamšteliai, įvedimo adata, skylantis tuneliatorius, kateterio atšakų laikiklis, skylantis plėtiklis, paciento kortelė. Reikalavimai 8 Fr ilgalaikio naudojimo kateteriui: bendras ilgis 18, 24 cm (galimybė pasirinkti užsakant), dviejų kanalų. Pagamintas iš silikono ar lygiavertės medžiagos. Apskritimo ir "C" vidinių spindžių forma. "Shot gun" tipo galas, su šoninėmis skylutėmis gale, arterinis nuo veninio atskirtas 3 cm ± 0,2 cm atstumu. Sparneliai kateterio fiksacijai prie odos. Proksimalinės linijos - arterinė ir veninė skirtingų spalvų, su užspaudikliais. Poodinio fiksavimo žiedas (mova) - iki 3 cm nuo kateterio tvirtinimo sparnelių. Reikalavimai 10 Fr ilgalaikio naudojimo kateteriui: bendras ilgis 18, 20 cm (galimybė pasirinkti užsakant), dviejų - kanalų. Pagamintas iš silikono, ar lygiavertės medžiagos, sterilus. Apskritimo ir "C" vidinių spindžių forma. "Shot gun" tipo galas, su šoninėmis skylutėmis gale, arterinis nuo veninio atskirtas 3 cm ± 0,2 cm atstumu. Sparneliai kateterio fiksacijai prie odos. Proksimalinės linijos - arterinė ir veninė skirtingų spalvų, su užspaudikliais. Poodinio fiksavimo žiedas (mova) - 3-5 cm nuo kateterio tvirtinimo sparnelių. | rinkinys | 5 | 490 | 2450 | 5 | 2572.5 | Ilgalaiko naudojimo centrinės venos kateteris, SL18P, SL24P, MC101042P, MC101043P,Medcomp, USA. Rinkinį sudaro: ilgalaikio naudojimo juguliarinis hemodializės kateteris: 8 Fr, 10 Fr (galimybė užsakant pasirinkti dydį); J formos metalinis pravediklis, 10 ml švirkštas, 2 injekciniai kamšteliai, įvedimo adata, skylantis tuneliatorius, kateterio atšakų laikiklis, skylantis plėtiklis, paciento kortelė. Reikalavimai 8 Fr ilgalaikio naudojimo kateteriui: bendras ilgis 18, 24 cm (galimybė pasirinkti užsakant), dviejų kanalų. Pagamintas iš silikono ar lygiavertės medžiagos. Apskritimo ir "C" vidinių spindžių forma. "Shot gun" tipo galas, su šoninėmis skylutėmis gale, arterinis nuo veninio atskirtas 3 cm ± 0,2 cm atstumu. Sparneliai kateterio fiksacijai prie odos. Proksimalinės linijos - arterinė ir veninė skirtingų spalvų, su užspaudikliais. Poodinio fiksavimo žiedas (mova) - iki 3 cm nuo kateterio tvirtinimo sparnelių. Reikalavimai 10 Fr ilgalaikio naudojimo kateteriui: bendras ilgis 18, 20 cm (galimybė pasirinkti užsakant), dviejų - kanalų. Pagamintas iš silikono, ar lygiavertės medžiagos, sterilus. Apskritimo ir "C" vidinių spindžių forma. "Shot gun" tipo galas, su šoninėmis skylutėmis gale, arterinis nuo veninio atskirtas 3 cm ± 0,2 cm atstumu. Sparneliai kateterio fiksacijai prie odos. Proksimalinės linijos - arterinė ir veninė skirtingų spalvų, su užspaudikliais. Poodinio fiksavimo žiedas (mova) - 3-5 cm nuo kateterio tvirtinimo sparnelių. Visi kateteriai informacija, 1 psl., pridėtos realios nuotraukos.
61. | Dezinfektantas hemodializės aparatų paviršių dezinfekcijai ir valymui | Nesukeliantis metalų korozijos. Negali būti spirito ir chloramino pagrindu. Perkamas kiekis litrais. | litras | 20 | 15 | 300 | 5 | 315 | Dezinfektantas, ClearSurf, 5085731, Fresenius Medical Care Nesukeliantis metalų korozijos. Ne spirito ar chloramino pagrindu. Perkamas kiekis litrais. Koncentratų informacija, Clearsurf dalis, sauugmo duomenų lapai.
62. | Spiralinis kateteris peritoninei dializei 62 cm | Kateteris peritoninei dializei iš silikoninės gumos, su 2 movomis, spiralinis 61,5-62,5 cm, išorinis diametras 5,2-5,4 mm, vidinis diametras 3,45-3,55mm. | vnt. | 60 | 135 | 8100 | 5 | 8505 | Spiralinis kateteris peritoninei dializei, MC20IC63DS, 5019771 Kateteris peritoninei dializei iš silikoninės gumos, su 2 movomis, spiralinis 61,5-62,5 cm, išorinis diametras 5,2-5,4 mm, vidinis diametras 3,45-3,55mm. Visi kateteriai informacija, 5, 6 psl.
1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis PVM sumos ir bendros (maksimalios) sumos su PVM nenurodo/nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:
2. Prekių vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).