## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
PROJEKTO "HIBRIDINĖS OPERACINĖS, SKIRTOS ŠIRDIES IR KRŪTINĖS OPERACIJOMS, ĮRENGIMAS VULSK“" MEDICININĖS ĮRENGINIŲ III PIRKIMAS
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data: | 2023 05 26
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai |  | Olympus Sverige Aktiebolag (Lietuvoje veikianti per filialą „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“)
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai |  | Mokesčio mokėtojo identifikacinis kodas 9000273809
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai |  | L.Zamenhofo g. 3, Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi |  | LT100009813015
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | AB SEB bankas, kodas 70440 S/ Nr.: LT077044060008063000
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | XXX
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas: |  | XXX
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Įgaliotas atstovas Andrius Simonaitis
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | XXX
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas (pažymėti TAIP arba NE):
1 pirkimo objekto dalis. Apsaugos priemonės – 1 komplektas |  | Ne
2 pirkimo objekto dalis. Torakoskopinis įrangos bokštas su bronchoskopų rinkiniu - 1 komplektas |  | Taip
3 pirkimo objekto dalis. Medicininiai baldai - 1 komplektas |  | Ne
4 pirkimo objekto dalis. Chirurginis siurblys - 1 vnt. |  | Ne
5 pirkimo objekto dalis. Chirurginių instrumentų rinkinys minimaliai invazyvioms hibridinėms širdies ir krūtinės operacijoms - 2 rinkiniai |  | Ne
6 pirkimo objekto dalis. Transportinis DPV - 1 vnt. |  | Ne
7 pirkimo objekto dalis. On-line monitoringas DKA (dujų monitoravimo modulis) - 2 vnt. |  | Ne
8 pirkimo objekto dalis. 4 perfuzorių sistema - 2 komplektai |  | Ne
9 pirkimo objekto dalis. Mikrocirkuliacijos tyrimo įrenginys - 1 vnt. |  | Ne
10 pirkimo objekto dalis. Funkcinės lovos pooperacinei palatai - 2 vnt. |  | Ne
11 pirkimo objekto dalis. Chirurginiai akiniai - 5 vnt. |  | Ne
12 pirkimo objekto dalis. 4 perfuzorių sistema - 1 komplektas |  | Ne

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma) |  |  | Ne
2 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai) |  |  | Ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  | Ne
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  | Ne
5 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą |  |  | Taip
6 | Tiekėjo deklaracijos |  |  | Taip
7 | Įgaliojimas prekiauti ir atlikti techninį aptarnavimą |  |  | Ne
8 | CE sertifikatai |  |  | Ne
9 | Deklaracija dėl aplinkosaugos reikalavimų atitikimo |  |  | Ne
10 | Olympus tvarumo atsaskaita |  |  | Taip
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
5405 2021-04-25 16:38:02

## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3 | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4 | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma tik jei perkami kompiuteriai).
5 | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis:
| 6.1 | Ne mažiau nei 24 mėn.
| 6.2 | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
| 7.1 | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
| 7.2 | Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

## Aplinkosauginiai reikalavimai
Aplinkosauginiai reikalavimai
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija).
1. Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) prekės tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad prekių pakuotės yra perdirbamos ar deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
2. Siūlomos prekės sudėtyje nėra cheminių medžiagų, įtrauktų į REACH reglamento 57 ir 67 straipsnius. Prekės veikimui nebus naudojamos eksploatacinės medžiagos, įtrauktos į REACH reglamento 57 straipsnį. Pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
3. Dengiamieji mišiniai, gamintojo naudojami bet kokioms metalinėms dalims padengti, neturi būti klasifikuojami pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 kaip:
• 1 arba 2 kategorijos kancerogeniniai, mutageniniai ar toksiški reprodukcijai;
• ūmiai toksiški per burną, odą ar kvėpavimo takus (1 ar 2 kategorijos) arba vandens aplinkai (1 kategorijos);
• 1 kategorijos, turintys specifinį toksiškumą konkrečiam organui. Be to, juose neturi būti jokių priedų, pagamintų naudojant šviną, kadmį, chromą (VI), gyvsidabrį, arseną arba seleną tokiomis koncentracijomis, kurios viršija 0,010 % masės.
Pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas (jei toks prekės grupei egzistuoja), saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

## 2 PD
2 pirkimo objekto dalis. Torakoskopinis įrangos bokštas su bronchoskopų rinkiniu - 1 komplektas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Komplektą sudaro | 1. Torakoskopinės įrangos bokšto komplektas | 1. Torakoskopinės įrangos bokšto komplektas
|  | 1.1 Aukštos raiškos 4K 3D monitorius - 1 vnt, | 1.1 Aukštos raiškos 4K 3D monitorius - 1 vnt,
|  | 1.2 Videokameros galva - 1 vnt, | 1.2 Videokameros galva - 1 vnt,
|  | 1.3 Aukštos raiškos endoskopas - 1 vnt, | 1.3 Aukštos raiškos endoskopas - 1 vnt,
|  | 1.4 Vaizdo sistema - 1 vnt, | 1.4 Vaizdo sistema - 2 vnt,
|  | 1.5 Šviesos šaltinis - 1 vnt, | 1.5 Šviesos šaltinis - 1 vnt,
|  | 1.6 Optika - 1 vnt, | 1.6 Optika - 1 vnt,
|  | 1.7 Šviesolaidis - 1 vnt, | 1.7 Šviesolaidis - 1 vnt,
|  | 1.8 Vežimas endoskopinei įrangai - 1 vnt. | 1.8 Vežimas endoskopinei įrangai - 1 vnt.
|  | 2. Bronchoskopų rinkinys | 2. Bronchoskopų rinkinys
|  | 2.1 Video bronchoskopas Nr. 1 - 1 vnt, | 2.1 Video bronchoskopas Nr. 1 - 1 vnt,
|  | 2.2 Video bronchoskopas Nr. 2 - 1 vnt, | 2.2 Video bronchoskopas Nr. 2 - 1 vnt,
3 | Reikalavimai torakoskopinės įrangos bokšto komplektui
3.1 | Reikalavimai aukštos raiškos 4K 3D monitoriui | 1. LED arba lygiaverčio tipo monitorius, | LED, Katalogas 1 psl.
|  | 2. Maksimalus stebėjimo kampas ≥178°, | 178°, Katalogas 1 psl.
|  | 3. IPS arba lygiaverčio tipo matrica, | IPS, Katalogas 1 psl.
|  | 4. Apšviestumas ≥ 650 cd/m2, | 650 cd/m2, Katalogas 1 psl.
|  | 5. Įstrižainė ≥ 31 colio, | 32 coliai, Katalogas 2 psl.
|  | 6. Raiška ≥ 3840 x 2160 taškų, formatas 16:9, | 3840 x 2160 taškų, formatas 16:9, Katalogas 1 psl.
7. Signalų įvestys:
|  | 7.1 ≥ 2 x DVI-D arba lygiavertė, | 1x DVI-D ir 1x HDMI, Katalogas 1 psl.
|  | 7.2 ≥ 1 x 12G-SDI arba lygiavertė. | 2x 12G-SDI, Katalogas 1 psl.
8. Signalų įvestys:
|  | 8.1 ≥ 1 x DVI-D arba lygiavertė, | 1x 12G-SDI, Katalogas 1 psl.
|  | 8.2 ≥ 1 x 12G-SDI arba lygiavertė. | 2x 12G-SDI, Katalogas 1 psl.
|  | 9. Komplekte: pasyvaus tipo akiniai 3D vaizdams stebėti ≥ 3 vnt. | Pasyvaus tipo akiniai 3D vaizdams stebėti 3 vnt., Katalogas 1 psl.
3.2 | Reikalavimai videokameros galvai | 1. Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų baltos šviesos standartiniame ir ICG fluorescenciniame režimuose, | 3840 x 2160, Katalogas 4 psl.
|  | 2. Vaizdo formatas 16:9, | 16:9, Katalogas 4, 14 psl.
|  | 3. Progresyvinis arba „interlaced“ skenavimo metodas, | Progresyvinis skenavimo metodas, Katalogas 14 psl.
|  | 4. Laisvai programuojami kameros galvos mygtukai ≥ 3 funkcijos, | 3 funkcijos, Katalogas 3 psl.
|  | 5. Galimybė kameros mygtukų pagalba valdyti šviesos šaltinį, | Galimybė kameros mygtukų pagalba valdyti šviesos šaltinį, Katalogas 6-7 psl.
6. Su galimybe pasirinkti specialius vizualizacijos režimus vaizdų optimizavimui:
|  | 6.1 Režimas suvienodinantis viso lauko apšviestumą, | Režimas suvienodinantis viso lauko apšviestumą, Katalogas 8 psl.
|  | 6.2 Režimas padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti, | Režimas padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerint, Katalogas 9-10 psl.
|  | 6.3 Susiaurinto šviesos spektro audinių vizualizacijos režimas (išfiltruojant raudoną spalvą ir pakeičiant ją kitomis šviesos spektro spalvomis). | Susiaurinto šviesos spektro audinių vizualizacijos režimas (išfiltruojant raudoną spalvą ir pakeičiant ją kitomis šviesos spektro spalvomis), Katalogas 11.1 psl.
7. ICG fluorescenciniai režimai:
|  | 7.1 Kombinuotas baltos šviesos ir ICG fluorescencinis vaizdavimas vienu metu (angl. overlay), | Kombinuotas baltos šviesos ir ICG fluorescencinis vaizdavimas vienu metu (angl. overlay), Katalogas 11.1 psl.
|  | 7.2 Fluorescencinio signalo intensyvumo atvaizdavimas skirtingomis spalvomis santykinėje skalėje arba fluorescencinio signalo intensyvumo keitimas, | Fluorescencinio signalo intensyvumo keitimas, Katalogas 12 psl.
|  | 7.3 Monochromatinis NIR/ICG vaizdavimas. | Monochromatinis NIR/ICG vaizdavimas., Katalogas 11 psl.
3.3 | Reikalavimai aukštos raiškos endoskopui | 1. 3D video vaizdų formavimui, | 3D video vaizdų formavimui, Katalogas 13 psl.
|  | 2. ≥ Full HD raiška, | Full HD raiška, Katalogas 14 psl.
|  | 3. Matymo kryptis 0°, | Matymo kryptis 0°, Katalogas 15 psl.
|  | 4. Skersmuo 10 ± 0,5 mm, | 10.07 mm, Katalogas 15 psl.
|  | 5. Darbinis ilgis 32 ± 2 cm, | 330 cm, Katalogas 15 psl.
|  | 6. Su laisvai programuojamais kameros galvos mygtukais, | Su laisvai programuojamais kameros galvos mygtukais, Katalogas 16 psl.
7. Su galimybe pasirinkti specialius vizualizacijos režimus vaizdų optimizavimui:
|  | 7.1 Režimas suvienodinantis viso lauko apšviestumą, | Režimas suvienodinantis viso lauko apšviestumą, Katalogas 8 psl.
|  | 7.2 Režimas padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti, | Režimas padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti, Katalogas 9-10 psl.
|  | 7.3 Susiaurinto šviesos spektro audinių vizualizacijos režimas. | Susiaurinto šviesos spektro audinių vizualizacijos režimas, Katalogas 11 psl.
|  | 8. Autoklavuojamas, | Autoklavuojamas, Katalogas 15 psl.
|  | 9. Su krepšeliu valymui, sterilizavimui bei laikymui. | Su krepšeliu valymui, sterilizavimui bei laikymui, Katalogas 16.1 psl.
3.4 | Reikalavimai vaizdo sistemai | 1. Maksimali raiška ≥ (3840 x 2160) taškų, | 3840 x 2160, Katalogas 17 psl.
2. Suderinama su:
|  | 2.1 4K (3840 x 2160) standarto kamerų galvutėmis, | 4K (3840 x 2160) standarto kamerų galvutėmis, Katalogas 18 psl.
|  | 2.2 4K ICG (3840 x 2160) standarto kamerų galvutėmis, | 4K ICG (3840 x 2160) standarto kamerų galvutėmis, Katalogas 18 psl.
|  | 2.3 4K 3D (3840 x 2160) vaizdo endoskopais su ICG funkcija arba 3D endoskopais, | 3D endoskopais, Katalogas 18 psl.
|  | 2.4 Lanksčiais daugkartiniais video (skaitmeniniais) endoskopais arba pateikiamas papildomas video procesorius lankstiems endoskopams. | Pateikiamas papildomas video procesorius lankstiems endoskopams, Katalogas 22-23 psl.
|  | 3. Skaitmeninis didinimas ≥ 2 kartai, | 2 kartai, Katalogas 17 psl.
4. Signalų išvestys:
|  | 4.1 ≥ DVI arba lygiavertė, | 12G-SDI, Katalogas 19 psl.
|  | 4.2 ≥ 1 12 - SDI arba lygiavertė. | 12G-SDI, Katalogas 19 psl.
|  | 5. Su vaizdų įrašymo moduliu bei USB jungtimis vaizdų ir įrašų perkėlimui, | Su vaizdų įrašymo moduliu bei USB jungtimis vaizdų ir įrašų perkėlimui, Katalogas 20 psl.
|  | 6. Video vaizdų įrašymas ne blogiau nei Full HD formatu, nuotraukų kokybė ne blogiau 4K standartas, | Video vaizdų įrašymas Full HD formatu, nuotraukų kokybė 4K standartas, Katalogas 20-21 psl.
|  | 7. Režimas vienu metu monitoriuje vaizduojantis ir paprastą ir ICG fluorescencinį vaizdą (angl. side by side) arba vaizdai keičiami kameros mygtuko pagalba. | Vaizdai keičiami kameros mygtuko pagalba, Katalogas 7 psl.
3.5 | Reikalavimai šviesos šaltiniui | 1. LED tipo arba lygiavertis šviesos šaltinis, | LED, Katalogas 24 psl.
|  | 2. Standartinei baltos šviesos ir ICG fluorescencinei diagnostikai, | Standartinei baltos šviesos ir ICG fluorescencinei diagnostikai, Katalogas 24 psl.
|  | 3. Reguliuojamas šviesos intensyvumas. | Reguliuojamas šviesos intensyvumas, Katalogas 24 psl.
3.6 | Reikalavimai optikai | 1. Matymo kryptis 0º, | 0º, Katalogas 26 psl.
|  | 2. 4K raiška, | 4K raiška, Katalogas 25 psl.
|  | 3. Skersmuo 10 ± 0,2 mm, | 10.2 mm, Katalogas 26 psl.
|  | 4. Ilgis 32 ± 2 cm, | 31.64 cm, Katalogas 26 psl.
|  | 5. Pritaikyta darbui fluorescenciniu ICG režimu, | Pritaikyta darbui fluorescenciniu ICG režimu, Katalogas 26 psl.
|  | 6. Autoklavuojama, | Autoklavuojama, Katalogas 26 psl.
|  | 7. Su konteineriu sterilizavimui bei laikymui (talpinantis ≥ 2 optikas ir šviesolaidį). | Su konteineriu sterilizavimui bei laikymui (talpinantis 2 optikas ir šviesolaidį), Katalogas 27 psl.
3.7 | Reikalavimai šviesolaidžiui | 1. Fibrooptinis šviesolaidis, | Fibrooptinis šviesolaidis, Katalogas 28 psl.
|  | 2. Skersmuo 4.25 - 5.2 mm, | Skersmuo 4.25 mm, Katalogas 29 psl.
|  | 3. Ilgis 270 ± 30 cm, | Ilgis 300 cm, Katalogas 29 psl.
|  | 4. Su tiesia jungtimi. | Su tiesia jungtimi, Katalogas 29 psl.
3.8 | Reikalavimai endoskopiniam vežimėliui | 1. 4 antistatiniai ratai, ne mažiau kaip du iš jų fiksuojami, | 4 antistatiniai ratai, 4 fiksuojami, Katalogas 30 psl.
|  | 2. ≥ 3 lentynos, | 4 lentynos, Katalogas 31 psl.
|  | 3. Video kameros galvutės laikiklis, | Video kameros galvutės laikiklis, Katalogas 31 psl.
|  | 4. Kanalas įrangos laidams paslėpti, | Kanalas įrangos laidams paslėpti, Katalogas 32 psl.
|  | 5. Centrinis elektros jungiklis, | Centrinis elektros jungiklis, Katalogas 33 psl.
|  | 6. ≥ 12 elektros maitinimo lizdų, | 12 elektros maitinimo lizdų, Katalogas 34 psl.
|  | 7. Komplekte: artikuliuojama alkūnė monitoriui pakabinti. | Komplekte: artikuliuojama alkūnė monitoriui pakabinti, Katalogas 31 psl.
4 | Reikalavimai bronchoskopų rinkiniui
4.1 | Reikalavimai video bronchoskopui Nr. 1 | 1. Lankstus, | 1. Lankstus, Katalogas 35 psl.
|  | 2. Distalinio galiuko skersmuo ≤ 6,5 mm, | 2. Distalinio galiuko skersmuo 6,2 mm, Katalogas 36 psl.
|  | 3. Darbinio kanalo aukštis ≥ 2,8 mm, | 3. Darbinio kanalo aukštis 2,8 mm, Katalogas 36 psl.
|  | 4. Lenkimosi kampai a/ž ≥ (180°/130°), | 4. Lenkimosi kampai a/ž (180°/130°), Katalogas 36 psl.
|  | 5. Matymo kryptis 0°, | 5. Matymo kryptis 0°, Katalogas 36 psl.
|  | 6. Matymo kampas ≥ 100°, | 6. Matymo kampas 120°, Katalogas 36 psl.
|  | 7. Darbinis ilgis ≥ 60 cm, | 7. Darbinis ilgis 60 cm, Katalogas 36 psl.
|  | 8. Su mygtukais nuotraukų ir video vaizdų įrašymui, | 8. Su mygtukais nuotraukų ir video vaizdų įrašymui, Katalogas 37-39 psl.
9. Su galimybe pasirinkti specialius vizualizacijos režimus vaizdų optimizavimui:
|  | 9.1 Režimas suvienodinantis viso lauko apšviestumą, | 9.1 Režimas suvienodinantis viso lauko apšviestumą, Katalogas 40 psl.
|  | 9.2 Režimas padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti, | 9.2 Režimas padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti, Katalogas 40 psl.
|  | 9.3 susiaurinto šviesos spektro audinių vizualizacijos režimas, | 9.3 susiaurinto šviesos spektro audinių vizualizacijos režimas, Katalogas 40 psl.
|  | 10. Suderinamas su siūloma sistema, | 10. Suderinamas su siūloma sistema, Katalogas 22-23 psl.
|  | 11. Komplekte: lagaminas, kamštis slėgio suvienodinimui, sandarumo matuoklis. | 11. Komplekte: lagaminas, kamštis slėgio suvienodinimui, sandarumo matuoklis, Katalogas 42-44 psl.
4.2 | Reikalavimai video bronchoskopui Nr. 2 | 1. Lankstus, | 1. Lankstus, Katalogas 35 psl.
|  | 2. Distalinio galiuko skersmuo ≤ 5,8 mm, | 2. Distalinio galiuko skersmuo 5,5 mm, Katalogas 36 psl.
|  | 3. Darbinio kanalo aukštis ≥ 2 mm, | 3. Darbinio kanalo aukštis 2 mm, Katalogas 36 psl.
|  | 4. 4. Lenkimosi kampai a/ž ≥ (210°/130°), | 4. 4. Lenkimosi kampai a/ž (210°/130°), Katalogas 36 psl.
|  | 5. Matymo kryptis 0°, | 5. Matymo kryptis 0°, Katalogas 36 psl.
|  | 6. Matymo kampas ≥ 100°, | 6. Matymo kampas 120°, Katalogas 36 psl.
|  | 7. Darbinis ilgis ≥ 60 cm, | 7. Darbinis ilgis 60 cm, Katalogas 36 psl.
|  | 8. Su mygtukais nuotraukų ir video vaizdų įrašymui, | 8. Su mygtukais nuotraukų ir video vaizdų įrašymui, Katalogas 37-39 psl.
9. Su galimybe pasirinkti specialius vizualizacijos režimus vaizdų optimizavimui:
|  | 9.1 Režimas suvienodinantis viso lauko apšviestumą, | 9.1 Režimas suvienodinantis viso lauko apšviestumą, Katalogas 40 psl.
|  | 9.2 Režimas padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti, | 9.2 Režimas padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti, Katalogas 40 psl.
|  | 9.3 susiaurinto šviesos spektro audinių vizualizacijos režimas, | 9.3 susiaurinto šviesos spektro audinių vizualizacijos režimas, Katalogas 40 psl.
|  | 10. Suderinamas su siūloma sistema, | 10. Suderinamas su siūloma sistema, Katalogas 22-23 psl.
|  | 11. Komplekte: lagaminas, kamštis slėgio suvienodinimui, sandarumo matuoklis. | 11. Komplekte: lagaminas, kamštis slėgio suvienodinimui, sandarumo matuoklis, Katalogas 42-44 psl.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | komplektas
|  | Vieneto kaina be PVM, Eur | 141986.49
|  | Suma be PVM, Eur | 141986.49
|  | PVM suma, Eur | 29817.1629
|  | Suma su PVM, Eur | 171803.6529
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | Vienas šimtas septyniasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai trys EUR ir 65 ct.
Pasiūlymas

## 2 PD Pasiūlymų vertinimas
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
1) Kaina (K) – 80;
2) Techniniai pranašumai (T) – 10;
3) Garantinis aptarnavimas (G) – 10;
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
Kaina (K) |  |  |  | X=80
Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=10
Garantinė priežiūra (G) |  |  |  | Z=10
Nr. | Parametrai | yra/nėra
T1 | Endoskopo raiška 4K (TS 3.3.2 p.) | Statinis: (yra/nėra) | L1 = 0,50 | Įrašyti parametro vertę: nėra
T2 | Aukštos raiškos endoskopas (TS 3.3 p.) turi ICG fluorescencinį vaizdavima bei šiuos režimus: | Statinis: (yra/nėra) | L2 = 0,50 | Įrašyti parametro vertę: nėra
1. Kombinuotas baltos šviesos ir ICG fluorescencinis vaizdavimas vienu metu (angl. overlay),
2. Fluorescencinio signalo intensyvumo atvaizdavimas skirtingomis spalvomis santykinėje skalėje,
3. Monochromatinis NIR/ICG vaizdavimas.
G | Garantinės priežiūros laikotarpis ≥ 36 mėn. | Statinis: (yra/nėra) | W = 1 | Įrašyti parametro vertę: yra
Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai:
1. atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas);
2. atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą;
3. atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas;
4. informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis);
5. teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus;
6. gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo;
Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K), techninių pranašumų (T) ir garantinės priežiūros (G) balus:
E = K + T + G
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):
3. Kadangi siūlomo objekto T1, T2 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.50, T2 = L2 = 0.50. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0.
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):
4. Siūlomo objekto garantinė priežiūra (G) aprašoma statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl garantinės priežiūros įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: W = 1, tuomet G = W x Z
Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: W = 0, tuomet G = 0
kur W – parametro lyginamasis svoris, Z - garantinės priežiūros lyginamasis svoris.
𝑇=(∑_(𝑖=1)^2▒𝑇_𝑖 )𝑥 𝑌

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne