TSD-957, VPP-7276

Jėgos instrumentų techninė specifikacija

2 pirkimo dalis. Elektrinis jėgos instrumentas (kiekis – 1 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis (taikymas) | Elektrinė sistema, skirta neurochirurginėms operacijoms. | Elektrinė sistema, skirta neurochirurginėms (ir kitokioms) operacijoms. Žr. NSK. 1 psl. |
| 2. | Elektrinio jėgos instrumento komplektacija: |  |  |
| 2.1. | Valdymo konsolė (kiekis 1 vnt.) | - Išoriniai matmenys (280×270×160) ± 10 mm; - Svoris 6,9 ± 0,5 kg; - Procedūrų valdymas: - Pagrindiniu valdymo ekranu LCD tipo (arba lygiaverčiu), 17 ± 0,5 cm įstrižainės, kuriame valdomos funkcijos: - Greičio nustatymas; - Irigacijos nustatymas; - Sukimosi krypties nustatymas; - Užpildymo nustatymas. - Ekranu, skirtu kojiniam pedalui priskiriamoms funkcijoms valdyti; - Ekranu, skirtu papildomų funkcijų parinktis valdyti. - Mikromotorų jungtys ne mažiau kaip 2; - Kojinio pedalo jungtis priekinėje konsolės dalyje; - Kalbos pasirinkimo galimybė (ne mažiau kaip 6 kalbos); - Paskutinių nustatymų išsaugojimo funkcija; - Integruota irigacinė pompa; - Irigacija reguliuojama ≤ 5% žingsniu; - Maksimali irigacija 75 ± 1 ml/min.; 11. Automatinis darbinės rankenos atpažinimas ir optimalaus darbinio greičio nustatymas. | P200-CE-230 1. Išoriniai matmenys 278×268×160 mm; 2.Svoris 6,9 kg; 3.Procedūrų valdymas: 3.1.Pagrindiniu valdymo ekranu LCD tipo , 6,5’ (16,51 cm) įstrižainės, kuriame valdomos funkcijos: a)Greičio nustatymas; b)Irigacijos nustatymas; c)Sukimosi krypties nustatymas; d)Užpildymo nustatymas. 3.2.Ekranu, skirtu kojiniam pedalui priskiriamoms funkcijoms valdyti; 3.3.Ekranu, skirtu papildomų funkcijų parinktis valdyti. 4.Mikromotorų jungtys - 2; 5.Kojinio pedalo jungtis priekinėje konsolės dalyje; 6.Kalbos pasirinkimo galimybė (6 kalbos); 7.Paskutinių nustatymų išsaugojimo funkcija; 8.Integruota irigacinė pompa; 9.Irigacija reguliuojama 5% žingsniu; 10.Maksimali irigacija 75 ml/min.; 11. Automatinis darbinės rankenos atpažinimas ir optimalaus darbinio greičio nustatymas. Žr. NSK. 1 psl. |
| 2.2. | Mikromotoras su kabeliu, skirtas gręžimo antgaliams (kiekis 1 vnt.) | - Mikromotoro svoris su kabeliu 300 g ± 10 g; - Mikromotoro diametras 18 mm ± 0,05 mm; - Mikromotoro ilgis 99,5 mm ± 0,5 mm; - Mikromotoro sukimosi greitis ne mažiau kaip 80000 aps./min; - Sukimo momento reguliavimo ribos 30 – 100% (ne siauresnės už nurodytas); - Galimybė prijungti ne mažiau kaip 20 skirtingų antgalių; - Kabelio ilgis ne trumpesnis kaip 3,5 m. | P200-SMH 1.Mikromotoro svoris su kabeliu 305 g; 2.Mikromotoro diametras 18 mm; 3.Mikromotoro ilgis 99,7 mm 4. Mikromotoro sukimosi greitis 80000 aps./min; 5.Sukimo momento reguliavimo ribos 30 – 100% 6.Galimybė prijungti 21 skirtingą antgalį; 7.Kabelio ilgis 3,5 m Žr. NSK. 3,4 psl. |
| 2.3. | Kojinis valdymo pedalas (kiekis 1 vnt.) | - Programuojamas kojinis jungiklis; - Svoris ne didesnis kaip 1,5 kg; - Galimybė pedalu reguliuoti apsukas; - Su apsauginiu kojinio pedalo lanku; - Kojinio valdymo pedalo kabelio ilgis ne trumpesnis kaip 3,5 m; - Atsparumo vandeniui klasė ne mažesnė kaip IPX8. | FC-74 1.Programuojamas kojinis jungiklis; 2.Svoris 1,4 kg; 3.Galimybė pedalu reguliuoti apsukas; 4.Su apsauginiu kojinio pedalo lanku; 5.Kojinio valdymo pedalo kabelio ilgis 3,5 m; 6.Atsparumo vandeniui klasė IPX8. Žr. NSK. 2,4 psl. |
| 2.4. | Trepanomotoras (kiekis 1 vnt.) | - Trepanomotoro sukimosi greitis ne mažesnis kaip 1250 aps./min.; - Su universalia Hudson tipo (arba lygiaverte) jungtimi. | P200-PER 1.Trepanomotoro sukimosi greitis 1250 aps./min.; 2.Su universalia Hudson tipo jungtimi. Žr. NSK. 5 psl. |
| 2.5. | Trumpas, tiesus darbinis antgalis angoms gręžti (kiekis 1 vnt.) | - Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 80000 aps./min.; - Tinkantis darbui su 2,35 mm diametro grąžteliais. | P200-2SD 1. Sukimosi greitis 80000 aps./min.; 2.Tinkantis darbui su 2,35 mm diametro grąžteliais. Žr. NSK. 5 psl. |
| 2.6. | Lenktas standartinis trumpas darbinis antgalis (kiekis 1 vnt.) | 1. Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 80000 aps./min.; 2. Skirtas darbui su 2,35 mm diametro grąžteliais; 3. Darbinės dalies ilgis 45 mm ± 0,5 mm; 4. Darbinės dalies diametras 5 mm ± 0,5 mm. | P200-2AS 1. Sukimosi greitis 80000 aps./min.; 2. Skirtas darbui su 2,35 mm diametro grąžteliais; 3. Darbinės dalies ilgis 45 mm; 4. Darbinės dalies diametras 5,5 mm. Žr. NSK. 7 psl. |
| 2.7. | Lenktas ilgas darbinis antgalis (kiekis 1 vnt.) | - Skirtas darbui endoskopinių procedūrų metu; - Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 20000 aps./min.; - Tinkantis darbui su 1,0 mm diametro grąžteliais; - Darbinės dalies ilgis 276 mm ± 0,2 mm; - Darbinės dalies diametras 3,5 mm ± 0,1 mm; - Darbinio galiuko diametras 2 mm ± 0,1 mm; - Komplektuojamas su grąžtelių apsauginės movos fiksavimo raktu. | P200-RA330 1.Skirtas darbui endoskopinių procedūrų metu; 2.Sukimosi greitis 20000 aps./min.; 3.Tinkantis darbui su 1,0 mm diametro grąžteliais; 4. Darbinės dalies ilgis 275,8 mm 5. Darbinės dalies diametras 3,5 mm; 6. Darbinio galiuko diametras 2 mm 7. Komplektuojamas su grąžtelių apsauginės movos fiksavimo raktu. Žr. NSK. 8,9 psl. |
| 2.8. | Kraniotomo rankena (kiekis 1 vnt.) | - Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 80000 aps./min.; - Komplektuojama kartu su darbiniu antgaliu; - Vidutinio dydžio kraniotomo darbinis antgalis „Duraguard“ tipo (arba lygiavertis), skirtas suaugusiems; - Kraniotomo darbinio antgalio darbinės dalies ilgis 15,3 mm ± 0,2 mm; - Rotuojama kraniotomo antgalio darbinė dalis; - Kraniotomo antgalis tinkamas darbui su 3,17 mm diametro grąžteliais. | P200-CRA + P200-RCRD-M 1.Sukimosi greitis 80000 aps./min.; 2. Komplektuojama kartu su darbiniu antgaliu; 3. Vidutinio dydžio kraniotomo darbinis antgalis „Duraguard“ tipo, skirtas suaugusiems; 4. Kraniotomo darbinio antgalio darbinės dalies ilgis 15,4 mm 5. Rotuojama kraniotomo antgalio darbinė dalis; 6. Kraniotomo antgalis tinkamas darbui su 3,17 mm diametro grąžteliais. Žr. NSK. 5,6 psl. |
| 2.9. | Konteineris (kiekis 1 vnt.) | - Perforuotas konteineris, skirtas mikromotoro su kabeliu bei priedų laikymui ir sterilizavimui; - Su silikoniniu kilimėliu; - Išorininiai matmenys (510×260×70) ± 10 mm. | SC-C-ZH70 + SC-ML + SC-CM 1. Perforuotas konteineris, skirtas mikromotoro su kabeliu bei priedų laikymui ir sterilizavimui; 2. Su silikoniniu kilimėliu; 3. Išorininiai matmenys 512×262×70 mm. Žr. NSK. 10 psl. |
| 2.10. | Grąžtelis (kiekis 1 pak.) | - Skirtas angų gręžimui; - Grąžtelio diametras 2,35 mm ± 0,01 mm; 3. Darbinės dalies diametras 1,5 mm ± 0,01 mm; 4. Pakuotėje ≥ 5 vnt. grąžtelių (grąžteliai gali būti tiekiami ir mažesnėmis nei 5 vnt. pakuotėmis, tačiau bendras siūlomas grąžtelių kiekis turi būti ne mažesnis kaip 5 vnt.) | PDS-2TD-15 - Skirtas angų gręžimui; - Grąžtelio diametras 2,35 mm; 3. Darbinės dalies diametras 1,5 mm 4. Pakuotėje 5 vnt. Grąžtelių Žr. NSK. 11,14 psl. |
| 2.11. | Rievėtas rutulinis grąžtelis (kiekis 1 pak.) | - Skirtas kraniotomijai, darbui su trumpu, lenktu darbiniu antgaliu; 2. Grąžtelio diametras 2,35 mm ± 0,01 mm; 3. Darbinės dalies diametras 5,0 mm ± 0,1 mm; 4. Pakuotėje ≥ 5 vnt. grąžtelių (grąžteliai gali būti tiekiami ir mažesnėmis nei 5 vnt. pakuotėmis, tačiau bendras siūlomas grąžtelių kiekis turi būti ne mažesnis kaip 5 vnt.) | PDS-2CS-50 1. Skirtas kraniotomijai, darbui su trumpu, lenktu darbiniu antgaliu; 2. Grąžtelio diametras 2,35 mm; 3. Darbinės dalies diametras 5,0 mm; 4. Pakuotėje 5 vnt. Grąžtelių Žr. NSK. 12,14 psl. |
| 2.12. | Rievėtas rutulinis grąžtelis (kiekis 1 pak.) | - Skirtas kraniotomijai, darbui su trumpu lenktu darbiniu antgaliu; - Grąžtelio diametras 2,35 mm ± 0,01 mm; - Darbinės dalies diametras 3,0 mm ± 0,1 mm; - Pakuotėje ≥ 5 vnt. grąžtelių (grąžteliai gali būti tiekiami ir mažesnėmis nei 5 vnt. pakuotėmis, tačiau bendras siūlomas grąžtelių kiekis turi būti ne mažesnis kaip 5 vnt.) | PDS-2CS-30 1. Skirtas kraniotomijai, darbui su trumpu, lenktu darbiniu antgaliu; 2. Grąžtelio diametras 2,35 mm; 3. Darbinės dalies diametras 3,0 mm; 4. Pakuotėje 5 vnt. Grąžtelių Žr. NSK. 12,14 psl. |
| 2.13. | Rievėtas rutulinis grąžtelis (kiekis 1 pak.) | - Skirtas kraniotomijai, darbui su ilgu, lenktu darbiniu antgaliu; - Grąžtelio diametras 2,35 mm ± 0,01 mm; 3. Darbinės dalies diametras 5,0 mm ± 0,1 mm; 4. Pakuotėje ≥ 5 vnt. grąžtelių (grąžteliai gali būti tiekiami ir mažesnėmis nei 5 vnt. pakuotėmis, tačiau bendras siūlomas grąžtelių kiekis turi būti ne mažesnis kaip 5 vnt.) | PDS-2CL-50 1.Skirtas kraniotomijai, darbui su ilgu, lenktu darbiniu antgaliu; 2.Grąžtelio diametras 2,35 mm; 3. Darbinės dalies diametras 5,0 mm; 4. Pakuotėje 5 vnt. Grąžtelių Žr. NSK. 12,14 psl. |
| 2.14. | Grąžtelis (kiekis 1 pak.) | - Skirtas kraniotomijai, darbui su vidutinio dydžio kraniotomu, skirtu suaugusiems; - Grąžtelio diametras 3,17 ± 0,01 mm; - Darbinė dalis su išilginėmis rievėmis; 4. Pakuotėje ≥ 5 vnt. grąžtelių (grąžteliai gali būti tiekiami ir mažesnėmis nei 5 vnt. pakuotėmis, tačiau bendras siūlomas grąžtelių kiekis turi būti ne mažesnis kaip 5 vnt.) | PDS-ROU-M 1.Skirtas kraniotomijai, darbui su vidutinio dydžio kraniotomu, skirtu suaugusiems; 2.Grąžtelio diametras 3,17 mm; 3.Darbinė dalis su išilginėmis rievėmis; 4. Pakuotėje 5 vnt. Grąžtelių Žr. NSK. 13,14 psl. |
| 3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | CE žymėjimas yra Žr. CE.pdf, DoC.pdf |
| 4. | Garantinis laikotarpis | ≥ 36 mėnesiai | 36 mėn. |
| 5. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 6. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | 1. Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba. |

3 pirkimo dalis. Elektrinis jėgos instrumentas (kiekis – 1 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis (taikymas) | Elektrinė sistema, skirta neurochirurginėms operacijoms. | Elektrinė sistema, skirta neurochirurginėms (ir kitokioms) operacijoms. Žr. NSK. 1 psl. |
| 2. | Elektrinio jėgos instrumento komplektacija: |  |  |
| 2.1. | Valdymo konsolė (kiekis 1 vnt.) | 1. Išoriniai matmenys (280×270×160) ± 10 mm; 2. Svoris 6,9 ± 0,5 kg; 3. Procedūrų valdymas: - Pagrindiniu valdymo ekranu LCD tipo (arba lygiaverčiu), 17 ± 0,5 cm įstrižainės, kuriame valdomos funkcijos: - Greičio nustatymas; - Irigacijos nustatymas; - Sukimosi krypties nustatymas; - Užpildymo nustatymas. - Ekranu, skirtu kojiniam pedalui priskiriamoms funkcijoms valdyti; - Ekranu, skirtu papildomų funkcijų parinktis valdyti. - Mikromotorų jungtys ne mažiau kaip 2; - Kojinio pedalo jungtis priekinėje konsolės dalyje; - Kalbos pasirinkimo galimybė (ne mažiau kaip 6 kalbos); - Paskutinių nustatymų išsaugojimo funkcija; - Integruota irigacinė pompa; - Irigacija reguliuojama ≤ 5% žingsniu; - Maksimali irigacija 75 ± 1 ml/min.; 11. Automatinis darbinės rankenos atpažinimas ir optimalaus darbinio greičio nustatymas. | P200-CE-230 1. Išoriniai matmenys 278×268×160 mm; 2.Svoris 6,9 kg; 3.Procedūrų valdymas: 3.1.Pagrindiniu valdymo ekranu LCD tipo , 6,5’ (16,51 cm) įstrižainės, kuriame valdomos funkcijos: a)Greičio nustatymas; b)Irigacijos nustatymas; c)Sukimosi krypties nustatymas; d)Užpildymo nustatymas. 3.2.Ekranu, skirtu kojiniam pedalui priskiriamoms funkcijoms valdyti; 3.3.Ekranu, skirtu papildomų funkcijų parinktis valdyti. 4.Mikromotorų jungtys - 2; 5.Kojinio pedalo jungtis priekinėje konsolės dalyje; 6.Kalbos pasirinkimo galimybė (6 kalbos); 7.Paskutinių nustatymų išsaugojimo funkcija; 8.Integruota irigacinė pompa; 9.Irigacija reguliuojama 5% žingsniu; 10.Maksimali irigacija 75 ml/min.; 11. Automatinis darbinės rankenos atpažinimas ir optimalaus darbinio greičio nustatymas. Žr. NSK. 1 psl. |
| 2.2. | Mikromotoras su kabeliu, skirtas gręžimo antgaliams (kiekis 1 vnt.) | 1. Mikromotoro svoris su kabeliu 300 g ± 10 g; 2. Mikromotoro diametras 18 mm ± 0,05 mm; 3. Mikromotoro ilgis 99,5 mm ± 0,5 mm; 4. Mikromotoro sukimosi greitis ne mažiau kaip 80000 aps./min; 5. Sukimo momento reguliavimo ribos 30 – 100% (ne siauresnės už nurodytas); 6. Galimybė prijungti ne mažiau kaip 20 skirtingų antgalių; 7. Kabelio ilgis ne trumpesnis kaip 3,5 m. | P200-SMH 1.Mikromotoro svoris su kabeliu 305 g; 2.Mikromotoro diametras 18 mm; 3.Mikromotoro ilgis 99,7 mm 4. Mikromotoro sukimosi greitis 80000 aps./min; 5.Sukimo momento reguliavimo ribos 30 – 100% 6.Galimybė prijungti 21 skirtingą antgalį; 7.Kabelio ilgis 3,5 m Žr. NSK. 3,4 psl. |
| 2.3. | Kojinis valdymo pedalas (kiekis 1 vnt.) | 1. Programuojamas kojinis jungiklis; 2. Svoris ne didesnis kaip 1,5 kg; 3. Galimybė pedalu reguliuoti apsukas; 4. Su apsauginiu kojinio pedalo lanku; 5. Kojinio valdymo pedalo kabelio ilgis ne trumpesnis kaip 3,5 m; 6. Atsparumo vandeniui klasė ne mažesnė kaip IPX8. | FC-74 1.Programuojamas kojinis jungiklis; 2.Svoris 1,4 kg; 3.Galimybė pedalu reguliuoti apsukas; 4.Su apsauginiu kojinio pedalo lanku; 5.Kojinio valdymo pedalo kabelio ilgis 3,5 m; 6.Atsparumo vandeniui klasė IPX8. Žr. NSK. 2,4 psl. |
| 2.4. | Trepanomotoras (kiekis 1 vnt.) | 1. Trepanomotoro sukimosi greitis ne mažesnis kaip 1250 aps./min.; 2. Su universalia Hudson tipo (arba lygiaverte) jungtimi. | P200-PER 1.Trepanomotoro sukimosi greitis 1250 aps./min.; 2.Su universalia Hudson tipo jungtimi. Žr. NSK. 5 psl. |
| 2.5. | Trumpas, tiesus darbinis antgalis angoms gręžti (kiekis 1 vnt.) | 1. Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 80000 aps./min.; 2. Tinkantis darbui su 2,35 mm diametro grąžteliais. | P200-2SD 1. Sukimosi greitis 80000 aps./min.; 2.Tinkantis darbui su 2,35 mm diametro grąžteliais. Žr. NSK. 5 psl. |
| 2.6. | Lenktas ilgas darbinis antgalis (kiekis 1 vnt.) | 1. Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 80000 aps./min.; 2. Skirtas darbui su 2,35 mm diametro grąžteliais; 3. Darbinės dalies ilgis 85 mm ± 0,5 mm; 4. Darbinės dalies diametras 5 mm ± 0,5 mm. | P200-2AL 1. Sukimosi greitis 80000 aps./min.; 2. Skirtas darbui su 2,35 mm diametro grąžteliais; 3. Darbinės dalies ilgis 85 mm 4. Darbinės dalies diametras 5,5 mm Žr. NSK. 7 psl. |
| 2.7. | Lenktas ilgas darbinis antgalis (kiekis 1 vnt.) | 1. Skirtas darbui endoskopinių procedūrų metu; 2. Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 20000 aps./min.; 3. Tinkantis darbui su 1,0 mm diametro grąžteliais; 4. Darbinės dalies ilgis 276 mm ± 0,2 mm; 5. Darbinės dalies diametras 3,5 mm ± 0,1 mm; 6. Darbinio galiuko diametras 2 mm ± 0,1 mm; 7. Komplektuojamas su grąžtelių apsauginės movos fiksavimo raktu. | P200-RA330 1.Skirtas darbui endoskopinių procedūrų metu; 2.Sukimosi greitis 20000 aps./min.; 3.Tinkantis darbui su 1,0 mm diametro grąžteliais; 4. Darbinės dalies ilgis 275,8 mm 5. Darbinės dalies diametras 3,5 mm; 6. Darbinio galiuko diametras 2 mm 7. Komplektuojamas su grąžtelių apsauginės movos fiksavimo raktu. Žr. NSK. 8,9 psl. |
| 2.8. | Kraniotomo rankena (kiekis 1 vnt.) | 1. Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 80000 aps./min.; 2. Komplektuojama kartu su darbiniu antgaliu; 3. Vidutinio dydžio kraniotomo darbinis antgalis „Duraguard“ tipo (arba lygiavertis), skirtas suaugusiems; 4. Kraniotomo darbinio antgalio darbinės dalies ilgis 15,3 mm ± 0,2 mm; 5. Rotuojama kraniotomo antgalio darbinė dalis; 6. Kraniotomo antgalis tinkamas darbui su 3,17 mm diametro grąžteliais. | P200-CRA + P200-RCRD-M 1.Sukimosi greitis 80000 aps./min.; 2. Komplektuojama kartu su darbiniu antgaliu; 3. Vidutinio dydžio kraniotomo darbinis antgalis „Duraguard“ tipo, skirtas suaugusiems; 4. Kraniotomo darbinio antgalio darbinės dalies ilgis 15,4 mm 5. Rotuojama kraniotomo antgalio darbinė dalis; 6. Kraniotomo antgalis tinkamas darbui su 3,17 mm diametro grąžteliais. Žr. NSK. 5,6 psl. |
| 2.9. | Konteineris (kiekis 1 vnt.) | 1. Perforuotas konteineris, skirtas mikromotoro su kabeliu bei priedų laikymui ir sterilizavimui; 2. Su silikoniniu kilimėliu; 3. Išorininiai matmenys (510×260×70) ± 10 mm. | SC-C-ZH70 + SC-ML + SC-CM 1. Perforuotas konteineris, skirtas mikromotoro su kabeliu bei priedų laikymui ir sterilizavimui; 2. Su silikoniniu kilimėliu; 3. Išorininiai matmenys 512×262×70 mm. Žr. NSK. 10 psl. |
| 2.10. | Grąžtelis (kiekis 1 pak.) | 1. Skirtas angų gręžimui; 2. Grąžtelio diametras 2,35 mm ± 0,01 mm; 3. Darbinės dalies diametras 1,5 mm ± 0,01 mm; 4. Pakuotėje ≥ 5 vnt. grąžtelių (grąžteliai gali būti tiekiami ir mažesnėmis nei 5 vnt. pakuotėmis, tačiau bendras siūlomas grąžtelių kiekis turi būti ne mažesnis kaip 5 vnt.) | PDS-2TD-15 - Skirtas angų gręžimui; - Grąžtelio diametras 2,35 mm; 3. Darbinės dalies diametras 1,5 mm 4. Pakuotėje 5 vnt. Grąžtelių Žr. NSK. 11,14 psl. |
| 2.11. | Rievėtas rutulinis grąžtelis (kiekis 1 pak.) | 1. Skirtas kraniotomijai, darbui su trumpu, lenktu darbiniu antgaliu; 2. Grąžtelio diametras 2,35 mm ± 0,01 mm; 3. Darbinės dalies diametras 5,0 mm ± 0,1 mm; 4. Pakuotėje ≥ 5 vnt. grąžtelių (grąžteliai gali būti tiekiami ir mažesnėmis nei 5 vnt. pakuotėmis, tačiau bendras siūlomas grąžtelių kiekis turi būti ne mažesnis kaip 5 vnt.) | PDS-2CS-50 1. Skirtas kraniotomijai, darbui su trumpu, lenktu darbiniu antgaliu; 2. Grąžtelio diametras 2,35 mm; 3. Darbinės dalies diametras 5,0 mm; 4. Pakuotėje 5 vnt. Grąžtelių Žr. NSK. 12,14 psl. |
| 2.12. | Rievėtas rutulinis grąžtelis (kiekis 1 pak.) | 1. Skirtas kraniotomijai, darbui su trumpu lenktu darbiniu antgaliu; 2. Grąžtelio diametras 2,35 mm ± 0,01 mm; 3. Darbinės dalies diametras 3,0 mm ± 0,1 mm; 4. Pakuotėje ≥ 5 vnt. grąžtelių (grąžteliai gali būti tiekiami ir mažesnėmis nei 5 vnt. pakuotėmis, tačiau bendras siūlomas grąžtelių kiekis turi būti ne mažesnis kaip 5 vnt.) | PDS-2CS-30 1. Skirtas kraniotomijai, darbui su trumpu, lenktu darbiniu antgaliu; 2. Grąžtelio diametras 2,35 mm; 3. Darbinės dalies diametras 3,0 mm; 4. Pakuotėje 5 vnt. Grąžtelių Žr. NSK. 12,14 psl. |
| 2.13. | Rievėtas rutulinis grąžtelis (kiekis 1 pak.) | 1. Skirtas kraniotomijai, darbui su ilgu, lenktu darbiniu antgaliu; 2. Grąžtelio diametras 2,35 mm ± 0,01 mm; 3. Darbinės dalies diametras 5,0 mm ± 0,1 mm; 4. Pakuotėje ≥ 5 vnt. grąžtelių (grąžteliai gali būti tiekiami ir mažesnėmis nei 5 vnt. pakuotėmis, tačiau bendras siūlomas grąžtelių kiekis turi būti ne mažesnis kaip 5 vnt.) | PDS-2CL-50 1.Skirtas kraniotomijai, darbui su ilgu, lenktu darbiniu antgaliu; 2.Grąžtelio diametras 2,35 mm; 3. Darbinės dalies diametras 5,0 mm; 4. Pakuotėje 5 vnt. Grąžtelių Žr. NSK. 12,14 psl. |
| 2.14. | Grąžtelis (kiekis 1 pak.) | 1. Skirtas kraniotomijai, darbui su vidutinio dydžio kraniotomu, skirtu suaugusiems; 2. Grąžtelio diametras 3,17 ± 0,01 mm; 3. Darbinė dalis su išilginėmis rievėmis; 4. Pakuotėje ≥ 5 vnt. grąžtelių (grąžteliai gali būti tiekiami ir mažesnėmis nei 5 vnt. pakuotėmis, tačiau bendras siūlomas grąžtelių kiekis turi būti ne mažesnis kaip 5 vnt.) | PDS-ROU-M 1.Skirtas kraniotomijai, darbui su vidutinio dydžio kraniotomu, skirtu suaugusiems; 2.Grąžtelio diametras 3,17 mm; 3.Darbinė dalis su išilginėmis rievėmis; 4. Pakuotėje 5 vnt. Grąžtelių Žr. NSK. 13,14 psl. |
| 3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | CE žymėjimas yra Žr. CE.pdf, DoC.pdf |
| 4. | Garantinis laikotarpis | ≥ 36 mėnesiai | 36 mėn. |
| 5. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 6. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | 1. Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba. |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita gamintojo dokumentacija su siūlomos prekės eskizais – iliustracijomis bei aprašymais.

2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.