TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮŽEMINIMO MATAVIMO PRIETAISUI/

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR EARTH TESTING DEVICE

| Eil. Nr. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Tiekėjo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No. |
|  | Įžeminimo matavimo prietaisas/ Earth testing device | 1 komplektas/ 1 set | Įrenginio žymėjimas, modelis/ Device marking, model |  |  |
|  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
|  | Prietaiso vykdomi varžos matavimo metodai/ Resistance measurement methods performed by the device: | - potencialo kritimo metodas (su 2, 3 ir 4 matavimo strypais)/ fall of potential method (with 2, 3 and 4 test spikes); - potencialo kritimo su srovės replėmis metodas/ fall of potential method with current clamps; - dviejų taškų matavimo metodas (su 2 srovės replėmis)/ two clamp measurement method; - kontaktinės jungties pereinamosios varžos matavimas/ measurement of the transient resistance of the contact connection; - nuotėkio srovės matavimas/ leakage current measurement; - grunto savitoji varžos matavimas/ soil resistivity measurement. |  |  |  |
|  | Naudojimo temperatūra/ Operating temperature: | Nuo /from ≤+0 iki/to ≥+40°C |  |  |  |
|  | Sandėliavimo temperatūra/ Storage temperature | Nuo /from ≤-10 iki/to ≥+50°C |  |  |  |
|  | Didžiausia santykinė oro drėgmė sandėliavimui, transportavimui ir naudojimui/ Highest relative humidity for storage, transporting and operating | ≥85% |  |  |  |
|  | Apsaugos laipsnis (IP)/ IP rating | ≥IP54 |  |  |  |
|  | Prietaiso maitinimas/ Power supply | Vidinis autonominis maitinimo šaltinis (įkraunama, keičiamas baterija) ir galimybė užmaitinti nuo 230 VAC 50 Hz tinklo/ Internal autonomous source (rechargeable, replaceable battery) and the possibility of powering from 230 VAC 50 Hz grid |  |  |  |
|  | Nepertraukiamas prietaiso veikimo laikas naudojant autonominis maitinimo šaltinį/ Continuous operation time of the device using an autonomous power source | ≥8 val./h. |  |  |  |
|  | Išmatuotų duomenų atvaizdavimas/ Measured data display | Pašviečiamas spalvotas ekranas/ Colour display with backlit |  |  |  |
|  | Potencialo kritimo metodu atliktu matavimų tikslumas ir skiriamoji geba ne blogesni kaip/ The accuracy and resolution of the measurements performed by the fall of potentialmethod equal or better | ±3% rodmens/of reading ±3 skaitmenys/digits (nuo/from 0,01 Ω iki/to 19,99 kΩ) |  |  |  |
|  | Dviejų taškų metodu (su 2 srovės replėmis) atliktu matavimų tikslumas ir skiriamoji geba ne blogesni kaip/ The accuracy and resolution of the measurements made by the clamp method equal or better | ±8% rodmens/of reading ±2 skaitmenys/digits (nuo/from 0,01 Ω iki/to 9 Ω) |  |  |  |
|  | Kontaktinės jungties pereinamosios varžos matavimo tikslumas ir skiriamoji geba ne blogesni kaip/ The accuracy and resolution of contact junction transient resistance measurement equal or better | ±3% rodmens/of reading ±2 skaitmenys/digits (nuo/from 0,01 Ω iki/to 1,0 kΩ) |  |  |  |
|  | Pereinamosios varžos matavimo testavimo srovė/ Transient resistance measurement test current | ≥200 mA |  |  |  |
|  | Nuotėkio srovės matavimo tikslumas ir skiriamoji geba ne blogesni kaip/ The accuracy and resolution of leakage current measurement equal or better | ±5% rodmens/of reading ±3 skaitmenys/digits (nuo/from 1,0 mA iki/to 2,00 A) |  |  |  |
|  | Bandymo signalo dažnis (su 2, 3 ir 4 matavimo strypais)/ Test signal frequency (with 2, 3 and 4 test spikes) | Nuo /from ≤60 Hz i iki/to ≥200 Hz |  |  |  |
|  | Bandymo signalo dažnis naudojant 2 srovės reples/ The frequency of the test signal using 2 current clamps | Nuo /from ≤90 Hz i iki/to ≥ 200 Hz (0,5 Hz žingsniais/steps) |  |  |  |
|  | Grunto savitosios varžos perskaičiavimai pagal metodus/ Recalculations of soil resistivity according to methods | Wenner: ρ = 2πˑaˑRW (a - atstumas tarp strypų/distance between spikes; RW - išmatuota varža/measured resistance) Schlumberger: ρ = (πˑbˑ(b+a)ˑRW)/a (2×a - atstumas tarp srovinių strypų/distance between current spikes; b - atstumas tarp potencialinių strypų/distance between potential spikes; RW - išmatuota varža/measured resistance) |  |  |  |
|  | Išmatuotų reikšmių įrašų skaičius/atmintis/ Measurement records data storage | Vidinė atmintis užtikrinanti ≥500 matavimo įrašų išsaugojimą arba ≥1 GB/ Internal memory for storing ≥500 measurement records or ≥1 GB |  |  |  |
|  | Programinė įranga/ Software | - Programinės įrangos atnaujinimas pirminio įdiegimo ir prietaiso garantinio naudojimo metu turi būti nemokamas/ Software first time installation and warranty term update must be free of charge; - Matavimo rezultatus turi suteikti galimybę sutvarkyti/koreguoti ir išsaugoti ataskaitos/protokolo pavidalu pasirinktu XLS arba PDF formatu/ The measurement results must be able to be organized/corrected and saved in the form of a report/protocol in the chosen XLS or PDF format. |  |  |  |
|  | Komplektacija. Pristatymo apimtis turi sudaryti visi standartiškai su prietaisu tiekiami elementai bei išvardinta įranga / Complete set. The scope of delivery must include all elements supplied as standard with the device and the listed equipment | Įžeminimo varžos matavimo prietaisas/ Earth resistance testing device |  |  |  |
|  |  | Vidinė baterija (įkraunama / keičiama)/ Internal battery (rechargeable, replaceable) |  |  |  |
|  |  | Prietaiso baterijos kroviklis/ Battery charger |  |  |  |
|  |  | Matavimo replių komplektas leidžiantis atlikti matavimus pagal visus metodus nurodytus 2 punkte./ A set of test clamps that allows to perform measurements according to all the methods specified in point 2 |  |  |  |
|  |  | Ritė su ne trumpesniu kaip 75 m ilgio matavimo laidu (1 vnt.)/ Reel with not less than 75 m test cable (1 piece) |  |  |  |
|  |  | Ritė su ne trumpesniu kaip 50 m ilgio matavimo laidu (x 3 vnt.)/ Reel with not less than 50 m test cable (3 pieces) |  |  |  |
|  |  | Matavimo strypai ne trumpesni kaip 25 cm (4 vnt.) įkalimui į žemę/gruntą/ Test spikes not shorter than 25 cm (4 pieces) for driving into the ground/soil |  |  |  |
|  |  | Prietaiso laidams transportavimui skirtas dėklas/krepšys/ Case/bag for transporting device accessories; |  |  |  |
|  |  | - Programinės įrangos įdiegimui į Perkančiojo subjekto kompiuterį reikalinga įranga (kabeliai, laikmena ir pan.) ir kabeliai reikalingi prietaiso prijungimui prie kompiuterio / Equipment (cables, media, etc.) required for software installation on the Procuring Entity's computer and cables required for connecting the device to the computer. |  |  |  |
|  |  | - Prietaiso kalibravimo sertifikatas su galiojimo laikotarpiu ne trumpesniu nei 1 metams nuo perdavimo dienos/ Device calibration certificate with a validity period of at least 1 year from the date of delivery. |  |  |  |
|  |  | - Vartotojo instrukcijos skaitmeninis/elektroninis variantas lietuvių ir/arba anglų kalbomis/ User manuals in digital version in Lithuanian and/or English. |  |  |  |
| Pastabos / Notes: Tiekėjo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui / Documentation provided by the Supplier to justify required parameter: Įrenginio gamintojo atitikties deklaracija, konkrečiam objektui (pirkimui) pateiktas gamintojo pasiūlymo dokumentas (techninių parametrų suvestinė) arba kitoks gamintojo viešai skelbiamas technines charakteristikas aprašantis dokumentas (brošiūra, katalogas, eksploatavimo dokumentacija, gamyklinis brėžinys ir pan.) / Declaration of conformity by the manufacturer of the device, the manufacturer's tender document (summary of technical parameters) or any other document describing the technical characteristics made public by the manufacturer (brochure, catalogue, operational documentation, factory drawing, etc.) submitted to the manufacturer for the specific object (purchase). |  |  |  |  |  |