TSD-698, VPP-7282

Ultragarso aparatų techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Ekspertinės klasės ultragarso aparatas su dviem davikliais tyrimams akušerijoje, kiekis – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos architektūra | 1. Mobili; 2. Pilnai skaitmeninė sistema; 3. Kanalų skaičius ≥ 10 000 000. | 1. Mobili, ant ratukų; 2. Pilnai skaitmeninė sistema; 3. Kanalų skaičius 743 265 431. PD 1 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 1, 5 |
| 2. | Taikymo sritys | - Akušeriniai tyrimai; - Ginekologiniai tyrimai. | 1.Akušeriniai tyrimai; 2. Ginekologiniai tyrimai. PD 1 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 2 |
| 3. | Sistemos valdymas | 1. Lietimui jautrus ekranas sistemos funkcijų valdymui; 2. Ekrano įstrižainė ≥ 30 cm; 3. Skaitinė raidinė klaviatūra; 4. Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija; 5. Stiprinimo kompensacija (angl. TGC arba lygiavertė) ≥ 8 lygių. | 1. Lietimui jautrus ekranas sistemos funkcijų valdymui; 2. Ekrano įstrižainė 30.73 cm; 3. Skaitinė raidinė klaviatūra; 4. Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija; 5. Stiprinimo kompensacija (angl. TGC arba lygiavertė) 8 lygių. PD 1 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 2, 20, 21 |
| 4. | Aparato monitorius | 1. Aukštos raiškos, skystųjų kristalų monitorius su LED pašvietimu (arba lygiavertis); 2. Ekrano įstrižainė ≥ 54cm; 3. Skiriamoji geba ≥ (1920×1080) taškų; 4. Monitorių laikantis rėmas sukiojamas į abi puses po ≥ 90. | 1. Aukštos raiškos, skystųjų kristalų monitorius su LCD. LED pašvietimu; 2. Ekrano įstrižainė 58,42cm; 3. Skiriamoji geba 1920×1080 taškų; 4. Monitorių laikantis rėmas sukiojamas į abi puses po 90. PD 1 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 2 |
| 5. | Automatinis parametrų optimizavimas | Dvimačiame režime ir pulsinės bangos doplerio režimuose | Dvimačiame režime ir pulsinės bangos doplerio režimuose PD 1 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 3 |
| 6. | Darbo režimai | 1. 2D režimas; 2. Vienmatis režimas M; 3. Spalvinio doplerio režimas; 4. Pulsinės bangos doplerio režimas; 5. Galios doplerio režimas; 6. 3D vaizdavimo režimas. | 1. 2D režimas; 2. Vienmatis režimas M; 3. Spalvinio doplerio režimas; 4. Pulsinės bangos doplerio režimas; 5. Galios doplerio režimas; 6. 3D vaizdavimo režimas. PD 1 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 2 |
| 7. | 2D režimas | 1. Maksimalus skenavimo gylis ≥ 50 cm; 2. Aukštos raiškos vaizdinimo režimas; 3. Vaizdų sumavimo režimas, kuriame vaizdas sudaromas susumavus keletą vaizdų, gautų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; 4. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti. | 1. Maksimalus skenavimo gylis 50 cm; 2. Aukštos raiškos vaizdinimo režimas; 3. Vaizdų sumavimo režimas, kuriame vaizdas sudaromas susumavus keletą vaizdų, gautų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; 4. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti. PD 1 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 5, 22 |
| 8. | Spalvinio doplerio režimas | 1. Tėkmės greičio doplerio režimas; 2. Galios doplerio režimas; 3. Audinių doplerio režimas; 4. Mikrokraujagyslių vizualizacija; 5. Smulkių kraujagyslių trimatė vizualizacija. | 1. Tėkmės greičio doplerio režimas; 2. Galios doplerio režimas; 3. Audinių doplerio režimas; 4. Mikrokraujagyslių vizualizacija; 5. Smulkių kraujagyslių trimatė vizualizacija. PD 1 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 2, 9 23, 24 |
| 9. | Pulsinės bangos doplerio režimas | 1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas; 2. PRF ≥ 1,0 – 22,0 KHz. | 1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas; 2. PRF 0,9 – 22,0 KHz. PD 1 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 2, 8, |
| 10. | Aktyvių daviklių pajungimo jungčių skaičius | ≥ 3 | 4 PD 1 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 2 |
| 11. | Komplektuojami davikliai: |  |  |
| 11.1. | Tūrinis konveksinis daviklis (kiekis 1 vnt.) | 1. Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2,0 iki 6,8 MHz; 2. Apžiūros lauko kampas ≥ 70; 3. Darbinių elementų skaičius ≥ 190. | 1. Darbinis dažnių diapazonas nuo 2,0 iki 8,0 MHz; 2. Apžiūros lauko kampas 90; 3. Darbinių elementų skaičius 576. PD 1 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 17 |
| 11.2. | Tūrinis ertminis daviklis (kiekis 1 vnt.) | 1. Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 4,0 MHz iki 9,0 MHz; 2. Apžiūros lauko kampas ≥ 150; 3. Elementų skaičius ≥ 192. | 1. Darbinis dažnių diapazonas nuo 4,0 MHz iki 9,0 MHz; 2. Apžiūros lauko kampas 185; 3. Elementų skaičius 192. PD 1 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 17 |
| 12. | Programinė vaizdo apdorojimo ir analizės įranga | 1. Automatiniams dopleriniams skaičiavimams realiame laike, PW režime; 2. Specializuoti akušerinių skaičiavimų ir matavimų protokolai; 3. Automatizuoti vaisiaus matavimai: 3.1. galvos diametro (BPD); 3.2. galvos apimties (HC); 3.3. pilvo apimties (AC); 3.4. šlaunikaulio ilgio (FL); 4. Vaizdavimo režimas, rodantis didelės raiškos 3D anatomiją su išskirtinėmis detalėmis ir tikrovišku gylio suvokimu, pasirenkant šviesos šaltinio ir sudėtingų graduotų šešėlių principą. | 1. Automatiniams dopleriniams skaičiavimams realiame laike, PW režime; 2. Specializuoti akušerinių skaičiavimų ir matavimų protokolai; 3. Automatizuoti vaisiaus matavimai: 3.1. galvos diametro (BPD); 3.2. galvos apimties (HC); 3.3. pilvo apimties (AC); 3.4. šlaunikaulio ilgio (FL); 4. Vaizdavimo režimas, rodantis didelės raiškos 3D anatomiją su išskirtinėmis detalėmis ir tikrovišku gylio suvokimu, pasirenkant šviesos šaltinio ir sudėtingų graduotų šešėlių principą. PD 1 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 3, 12, 25 |
| 13. | Aparato vidinė atmintis | ≥ 512 GB | 2 TB PD 1 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 2 |
| 14. | Spausdintuvas | Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas | Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas PD 1 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 4 |
| 15. | Aparato jungtys/sąsajos | 1. Ethernet jungtis; 2. HDMI arba DisplayPort jungtis; 3. USB jungtis. | 1. Ethernet jungtis; 2. HDMI; 3. USB jungtys (6 vnt.). PD 1 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 18 |
| 16. | Galimybė tyrimo duomenis (statinius vaizdus bei dinaminius vaizdus (filmukus) ir matavimų/skaičiavimų rezultatus) išsaugoti ir perduoti (eksportuoti) DICOM formatu | Aparate yra instaliuota DICOM funkcijas palaikanti programinė įranga: - informacijos perdavimo DICOM Store/Send; - vaizdų spausdinimo – DICOM Print; - atliktinų tyrimų (paskyrimų/pacientų) sąrašo perdavimo DICOM Worklist; - užklausų pateikimo/duomenų atsisiuntimo DICOM Query /Retrieve. | Aparate yra instaliuota DICOM funkcijas palaikanti programinė įranga: - informacijos perdavimo DICOM Store; - vaizdų spausdinimo – DICOM Print; - atliktinų tyrimų (paskyrimų/pacientų) sąrašo perdavimo DICOM Worklist; užklausų pateikimo/duomenų atsisiuntimo DICOM Query /Retrieve. PD 1 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 6 |
| 17. | Aparato maitinimas | 230V, 50Hz elektros tinklas | 230V, 50Hz elektros tinklas PD 1 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 2 |
| 18. | Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu | Būtina (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Pateikiama (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (EB atitikties deklaracijos) PD 1 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 26-31 |
| 19. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 20. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 21. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 22. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba (elektroninė versija) - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba (elektroninė versija): - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos nėra numatytos gamintojo ir nėra taikomos; - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti, šios priemonės nėra taikomos ir nenumatytos gamintojo. |
| 23. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai | 36 mėnesiai |
| 24. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Užtikriname galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai Patvirtinimas |

2 pirkimo dalis. Aukštos klasės ultragarso aparatas su dviem davikliais tyrimams akušerijoje – kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos architektūra | 1. Mobili; 2. Pilnai skaitmeninė sistema; 3. Kanalų skaičius ≥ 8 000 000. | 1. Mobili; 2. Pilnai skaitmeninė sistema; 3. Kanalų skaičius neribotas. PD 2 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 1, 28 |
| 2. | Taikymo sritys | - Akušeriniai tyrimai; - Ginekologiniai tyrimai. | - Akušeriniai tyrimai; - Ginekologiniai tyrimai. PD 2 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 2 |
| 3. | Sistemos valdymas | 1. Lietimui jautrus ekranas sistemos funkcijų valdymui; 2. Ekrano įstrižainė ≥ 30 cm; 3. Skaitinė raidinė klaviatūra; 4. Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija; 5. Stiprinimo kompensacija (angl. TGC arba lygiavertė) ≥ 8 lygių. | 1. Lietimui jautrus ekranas sistemos funkcijų valdymui; 2. Ekrano įstrižainė 35,6 cm; 3. Skaitinė raidinė klaviatūra; 4. Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija; 5. Stiprinimo kompensacija (angl. TGC arba lygiavertė) 8 lygių. PD 2 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 2, 29 |
| 4. | Aparato monitorius | 1. Aukštos raiškos LED tipo (arba lygiavertis); 2. Ekrano įstrižainė ≥ 54cm; 3. Skiriamoji geba ≥ (1920×1080) taškų; 4. Monitorių laikantis rėmas sukiojamas į abi puses po ≥ 90. | 1. Aukštos raiškos LED tipo (arba lygiavertis); 2. Ekrano įstrižainė 60,4 cm; 3. Skiriamoji geba (1920×1080) taškų; 4. Monitorių laikantis rėmas sukiojamas į abi puses po 90. PD 2 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 2, 35 |
| 5. | Automatinis parametrų optimizavimas | Dvimačiame režime ir pulsinės bangos doplerio režimuose | Dvimačiame režime ir pulsinės bangos doplerio režimuose PD 2 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 2, 35 |
| 6. | Bendrasis (maksimalus) sistemos dinaminis diapazonas | ≥ 290 dB | Neribotas PD 2 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 28 |
| 7. | Darbo režimai | 1. 2D režimas; 2. Vienmatis režimas M; 3. Spalvinio doplerio režimas; 4. Pulsinės bangos doplerio režimas; 5. Galios doplerio režimas; 6. 3D vaizdavimo režimas. | 1. 2D režimas; 2. Vienmatis režimas M; 3. Spalvinio doplerio režimas; 4. Pulsinės bangos doplerio režimas; 5. Galios doplerio režimas; 6. 3D vaizdavimo režimas. PD 2 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 2, 3 |
| 8. | 2D režimas | 1. Maksimalus skenavimo gylis ≥ 50 cm; 2. Aukštos raiškos vaizdinimo režimas; 3. Vaizdų sumavimo režimas, kuriame vaizdas sudaromas susumavus keletą vaizdų, gautų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; 4. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti. | 1. Maksimalus skenavimo gylis 100 cm; 2. Aukštos raiškos vaizdinimo režimas; 3. Vaizdų sumavimo režimas, kuriame vaizdas sudaromas susumavus keletą vaizdų, gautų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; 4. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti. PD 2 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 8, 3 |
| 9. | Spalvinio doplerio režimas | 1. Tėkmės greičio doplerio režimas; 2. Galios doplerio režimas; 3. Audinių doplerio režimas; 4. Mikrokraujagyslių vizualizacija; 5. Smulkių kraujagyslių trimatė vizualizacija. | 1. Tėkmės greičio doplerio režimas; 2. Galios doplerio režimas; 3. Audinių doplerio režimas; 4. Mikrokraujagyslių vizualizacija; 5. Smulkių kraujagyslių trimatė vizualizacija. PD 2 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 3, 4 |
| 10. | Pulsinės bangos doplerio režimas | 1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas; 2. PRF ≥ 1,04 – 29,0 KHz. 3. Maksimalus vaizduojamas greitis ≥ 7 m/s; | 1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas; 2. PRF 0,4 – 35,5 KHz. 3. Maksimalus vaizduojamas greitis 28,7 m/s; PD 2 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 37, 38 |
| 11. | Aktyvių daviklių pajungimo jungčių skaičius | ≥ 3 | 4 PD 2 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 1 |
| 12. | Komplektuojami davikliai: |  |  |
| 12.1. | Tūrinis konveksinis daviklis (kiekis 1 vnt.) | 1. Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2,0 iki 7,5 MHz; 2. Vieno kristalo technologija; 3. Apžiūros lauko kampas ≥ 70; 4. Darbinių elementų skaičius ≥ 190. | 1. Darbinis dažnių diapazonas nuo 2,0 iki 8 MHz; 2. Vieno kristalo technologija; 3. Apžiūros lauko kampas 80; 4. Darbinių elementų skaičius 192. PD 2 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 41, 43 |
| 12.2. | Tūrinis ertminis daviklis (kiekis 1 vnt.) | 1. Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 3,6 MHz iki 10,0 MHz; 2. Apžiūros lauko kampas ≥ 150; 3. Elementų skaičius ≥ 160. | 1. Darbinis dažnių diapazonas nuo 3 MHz iki 10,0 MHz; 2. Apžiūros lauko kampas 179; 3. Elementų skaičius 192. PD 2 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 41, 43 |
| 13. | Programinė vaizdo apdorojimo ir analizės įranga | 1. Automatiniams dopleriniams skaičiavimams realiame laike, PW režime; 2. Specializuoti akušerinių skaičiavimų ir matavimų protokolai; 3. Automatizuoti vaisiaus matavimai: 3.1. galvos diametro (BPD); 3.2. galvos apimties (HC); 3.3. pilvo apimties (AC); 3.4. šlaunikaulio ilgio (FL), 4. Vaizdavimo režimas, rodantis didelės raiškos 3D anatomiją su išskirtinėmis detalėmis ir tikrovišku gylio suvokimu, pasirenkant šviesos šaltinio ir sudėtingų graduotų šešėlių principą. | 1. Automatiniams dopleriniams skaičiavimams realiame laike, PW režime; 2. Specializuoti akušerinių skaičiavimų ir matavimų protokolai; 3. Automatizuoti vaisiaus matavimai: 3.1. galvos diametro (BPD); 3.2. galvos apimties (HC); 3.3. pilvo apimties (AC); 3.4. šlaunikaulio ilgio (FL), 4. Vaizdavimo režimas, rodantis didelės raiškos 3D anatomiją su išskirtinėmis detalėmis ir tikrovišku gylio suvokimu, pasirenkant šviesos šaltinio ir sudėtingų graduotų šešėlių principą. PD 2 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 16, 17, 18, 5, 45 |
| 14. | Aparato vidinė atmintis | ≥ 512 GB | 1 TB PD 2 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 1 |
| 15. | Spausdintuvas | Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas | Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas PD 2 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 1, 5 |
| 16. | Aparato jungtys/sąsajos | 1. Ethernet jungtis; 2. HDMI arba DisplayPort jungtis; 3. USB jungtis. | 1. Ethernet jungtis; 2. HDMI jungtis; 3. USB jungtis. PD 2 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 8, 4 |
| 17. | Galimybė tyrimo duomenis (statinius vaizdus bei dinaminius vaizdus (filmukus) ir matavimų/skaičiavimų rezultatus) išsaugoti ir perduoti (eksportuoti) DICOM formatu | Aparate yra instaliuota DICOM funkcijas palaikanti programinė įranga: a) informacijos perdavimo DICOM Store/Send; b) vaizdų spausdinimo – DICOM Print; c) atliktinų tyrimų (paskyrimų/pacientų) sąrašo perdavimo DICOM Worklist; d) užklausų pateikimo/duomenų atsisiuntimo DICOM Query /Retrieve. | Aparate yra instaliuota DICOM funkcijas palaikanti programinė įranga: a) informacijos perdavimo DICOM Store; b) vaizdų spausdinimo – DICOM Print; c) atliktinų tyrimų (paskyrimų/pacientų) sąrašo perdavimo DICOM Worklist; d) užklausų pateikimo/duomenų atsisiuntimo DICOM Query /Retrieve. PD 2 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 8 |
| 18. | Aparato maitinimas | 230V, 50Hz elektros tinklas | 100 - 240V, 50/60Hz elektros tinklas PD 2 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 1 |
| 19. | Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu | Būtina (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Pateikta EB atitikties deklaracijos kopija PD 2 Techninis aprasas konfidencialu Psl. 46 -51 |
| 20. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 21. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 22. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 23. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) Instaliavimo instrukcijos; c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) Aptarnavimo instrukcijos; e) Gedimų nustatymo instrukcijos; f) Išardymo-surinkimo instrukcijos; g) Atsarginių dalių katalogas; h) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); j) Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba (elektroninė versija) - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba (elektroninė versija): - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos nėra numatytos gamintojo ir nėra taikomos; - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti, šios priemonės nėra taikomos ir nenumatytos gamintojo. |
| 24. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai | 36 mėnesiai |
| 25. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Užtikriname galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai Patvirtinimas |