UAB “Apex Medicus”

Baltupio 165c, 08412 Vilnius, Tel.2790462, Faks. 2790473

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 225471510

PVM m.k. LT254715113

LSMU Kauno klinikos

PASIŪLYMAS

DĖL NAUJOS KARTOS SPECT/CT GAMA KAMERŲ PIRKIMO

2020-07-31

Vilnius

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB „Apex Medicus“ |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Baltupio 165c, 08432 Vilnius |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | 225471510, PVM kodas LT254715113 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | LT167300010000196872 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Stasys Baltagalvis |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Pardavimų vadybininkė – administratorė Aušrinė Pankaitė |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Stasys Baltagalvis |
| Telefono numeris | 852790462 |
| Fakso numeris | 852790473 |
| El. pašto adresas | info@apex.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

- patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
| --- | --- |

*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

| Pirkimo dallies Nr. | Prekės pavadinimas (modelis / gamintojas) | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina Eur |  | PVM |  | Bendra kaina Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Be PVM | Su PVM | Dydis % | Suma Eur | Be PVM | Su PVM |
| Bendra 1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | SPECT/CT gama kamera su ne mažiau 16 pjūvių KT, Veriton CT system, Spectrum Dynamics Medical Ltd. | kompl. | 1 | 1 403 720,00 | 1 698 501,20 | 21 | 294 781,20 | 1 403 720,00 | 1 698 501,20 |
| Bendra 2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 698 501,20 |

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

2 pirkimo dalis. SPECT/CT gama kamera su ne mažiau 16 pjūvių KT - 1 kompl.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai |  |  |
| 1.1 | Pavadinimas, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti | Veriton-CT system, modelis 16-slice-SPECT/CT, Spectrum Dynamics Medical Ltd, kilmės šalis Izraelis |
| 1.2 | Sistemos tipas ir paskirtis | SPECT/CT gama kamera su žiedu išdėstytais kieto kūno detektoriais ir ne mažiau kaip 16 pjūvių kompiuterine tomografija (toliau - KT) | SPECT/KT gama kamera su žiedu išdėstytais kieto kūno detektoriais ir 16 pjūvių KT, Prekesaprasymas.psl.6, 1 |
| 1.3 | Atliekamų tyrimų rūšys: | - Planarinis skenavimas; - Planarinis viso kūno skenavimas; - Dinaminis skenavimas; - SPECT (vieno fotono emisijos kompiuterinės tomografijos) skenavimas (3D); - SPECT/CT (vieno fotono emisijos kompiuterinės tomografijos su kompiuterine tomografija) skenavimas (hibridinis 3D); - Viso kūno SPECT/CT; - Viso kūno SPECT/CT; - Skenavimas sinchronizuojant su EKG; - KT tyrimai. | 1. Planarinis skenavimas; Prekesaprasymas.psl.12 2. Planarinis viso kūno skenavimas; Prekesaprasymas.psl.12 3. Dinaminis skenavimas; Prekesaprasymas.psl.13 4. SPECT (vieno fotono emisijos kompiuterinės tomografijos) skenavimas (3D); Prekesaprasymas.psl.9 5. SPECT/CT (vieno fotono emisijos kompiuterinės tomografijos su kompiuterine tomografija) skenavimas (hibridinis 3D); Prekesaprasymas.psl.9 6. Viso kūno SPECT/CT; Prekesaprasymas.psl.9 7. Viso kūno SPECT/CT; Prekesaprasymas.psl.9 8. Skenavimas sinchronizuojant su EKG; Prekesaprasymas.psl.11 9.KT tyrimai. Prekesaprasymas.psl.9 |
| 1.4 | Būtini sistemos komponentai: | - Gama kameros skenavimo įrenginys; - Paciento stalas; - Valdymo ir informacinis monitorius ant skenavimo įrenginio; - Vaizdų gavimo sistema; - Vaizdų rekonstrukcijos, peržiūros ir vertinimo darbo stotys su programine įranga – 2 vnt.; - Integruotas EKG modulis; - KT skenavimo įrenginys (ne mažiau kaip 16 pjūvių); - Nepertraukiamo maitinimo šaltinis SPECT/CT valdymo konsolei; - Gama kameros kokybės patikros rinkinys su programine įranga ir kalibraciniu šaltiniu. | 1. Gama kameros skenavimo įrenginys; Prekesaprasymas.psl.9 2. Paciento stalas; Prekesaprasymas.psl.9 3. Valdymo ir informacinis monitorius ant skenavimo įrenginio; Prekesaprasymas.psl.9 4. Vaizdų gavimo sistema; Prekesaprasymas.psl.9 5. Vaizdų rekonstrukcijos, peržiūros ir vertinimo darbo stotys su programine įranga – 2 vnt.; Prekesaprasymas.psl.12 6. Integruotas EKG modulis; Prekesaprasymas.psl.9 7. KT skenavimo įrenginys (ne mažiau kaip 16 pjūvių); Prekesaprasymas.psl.9 8. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis SPECT/CT valdymo konsolei; Prekesaprasymas.psl.30 9. Gama kameros kokybės patikros rinkinys su programine įranga ir kalibraciniu šaltiniu. Prekesaprasymas.psl.13 |
| 2. | Gama kameros skenavimo įrenginys |  |  |
| 2.1 | Detektorių konstrukcija | Žiedu išdėstyti, judantys | Žiedu išdėstyti, judantys, Prekesaprasymas.psl.6 |
| 2.2 | Skenavimo ilgis | ≥ 200 cm | 200 cm, Prekesaprasymas.psl. 1 |
| 2.3 | Detektorių savybės: | - CZT kristalas; - Kristalas ne plonesnis kaip 5 mm; - Detektorių taško dydis ≤ 2,46 mm; - Bendras taškų skaičius ≥ 24000. | 1. CZT kristalas, Prekesaprasymas.psl.1 2. Kristalas 6 mm, Prekesaprasymas.psl.1 3. Detektorių taško dydis 2,46 mm x 2,46 mm, Prekesaprasymas.psl.1 4.Bendras taškų skaičius 24576; Prekesaprasymas.psl.1 |
| 2.4 | Detektorių registruojamų energijų diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 40 iki 200 keV | Nuo 40 iki 200 keV, Prekesaprasymas.psl.1 |
| 2.5 | Gama kameros detektorių maksimalus suminis nuskaitymo greitis | ≥ 2500 kiloimpulsų / sek. | ˃2700 kiloimpulsų / sek, Prekesaprasymas.psl.1 |
| 2.6 | Vidinė erdvinė raiška (Intrinsic spatial resolution) | ≤ 3 mm | 2.46 mm, Prekesaprasymas.psl.1 |
| 2.7 | Gama kameros detektorių apsaugos nuo prisilietimo sistema | Būtina | Gama kameros detektorių apsaugos nuo prisilietimo sistema, Prekesaprasymas.psl.10 |
| 2.8 | Paciento pozicionavimo ant tiriamojo stalo priemonių komplektas tyrimų atlikimui | Būtina | Paciento pozicionavimo ant tiriamojo stalo priemonių komplektas tyrimų atlikimui; Prekesaprasymas.psl.9 |
| 2.9 | Maksimalus tiriamojo paciento svoris | ≥ 200 kg | 227 kg, Prekesaprasymas.psl.1 |
| 2.10 | DICOM funkcionalumas (įdiegtos nurodytos arba lygiavertės DICOM funkcijos): | - DICOM worklist; - DICOM print; - DICOM send. | 1. DICOM worklist, Prekesaprasymas.psl.12, 20 2. DICOM print, Prekesaprasymas.psl.12, 20 3. DICOM send, Prekesaprasymas.psl.12. 20 |
| 3. | KT skenavimo įrenginys |  |  |
| 3.1 | Pjūvių skaičius vienos rotacijos metu | ≥ 16 | 16, Prekesaprasymas.psl.1 |
| 3.2 | Minimalus pjūvio storis | ≤ 0,65 mm | 0.625 mm, Prekesaprasymas.psl.2 |
| 3.3 | Tyrimo angos diametras | ≥ 80 cm | 80 cm, Prekesaprasymas.psl.2 |
| 3.4 | Rentgeno generatoriaus aukštos įtampos diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 80 iki 130 kV | Nuo 80 iki 140 kV, Prekesaprasymas.psl.2 |
| 3.5 | Rentgeno generatoriaus maksimali srovė | ≥ 400 mA | 500 mA, Prekesaprasymas.psl.2 |
| 4. | Vaizdų rekonstrukcijos |  |  |
| 4.1 | Hibridinės SPECT/CT vaizdų rekonstrukcijos | Būtina | Hibridinės SPECT/CT vaizdų rekonstrukcijos; Prekesaprasymas.psl. 6 |
| 4.2 | Kiekybinės SPECT/CT tyrimų rekonstrukcijos, SPECT SUV matavimai | Būtina | Kiekybinės SPECT/CT tyrimų rekonstrukcijos, SPECT SUV matavimai; Prekesaprasymas.psl. 6 |
| 4.3 | Iteratyvios KT rekonstrukcijos programinė įranga | Būtina | Iteratyvios KT rekonstrukcijos programinė įranga; Prekesaprasymas.psl. 11 |
| 4.4 | KT metalo artefaktų korekcija | Būtina | KT metalo artefaktų korekcija; Prekesaprasymas.psl. 11 |
| 5. | Darbo vietos ir jų programinė įranga |  |  |
| 5.1 | Vaizdų vertinimo darbo vietos ir programine įranga | - 2 darbo stotys su identiška aparatūrine ir programine įranga, kiekviena su dviem diagnostiniais monitoriais; - 2 konkurentinės programinės įrangos licenzijos (po vieną licenciją kiekvienai darbo stočiai). | - 2 darbo stotys su identiška aparatūrine ir programine įranga, kiekviena su dviem diagnostiniais monitoriais; Įtrauktos į pasiūlymą. - 2 konkurentinės programinės įrangos licenzijos (po vieną licenciją kiekvienai darbo stočiai). Įtrauktos į pasiūlymą. |
| 5.1.1 | Planarinių vaizdų rekonstrukcijos, vertinimo ir peržiūros programinė įranga | Būtina | Planarinių vaizdų rekonstrukcijos, vertinimo ir peržiūros programinė įranga, Prekesaprasymas.psl. 12 |
| 5.1.2 | Dinaminių vaizdų vertinimo ir peržiūros programinė įranga | Būtina | Dinaminių vaizdų vertinimo ir peržiūros programinė įranga; Prekesaprasymas.psl. 13 |
| 5.1.3 | SPECT/CT (3D) vaizdų rekonstrukcijos, vertinimo ir peržiūros programinė įranga | Būtina | SPECT/CT (3D) vaizdų rekonstrukcijos, vertinimo ir peržiūros programinė įranga; Prekesaprasymas.psl. 12 |
| 5.1.4 | Hibridinių (SPECT/CT) (3D) vaizdų rekonstrukcijos, vertinimo (tame tarpe kiekybinio vertinimo) ir peržiūros programinė įranga | Būtina | Hibridinių (SPECT/CT) (3D) vaizdų rekonstrukcijos, vertinimo (tame tarpe kiekybinio vertinimo) ir peržiūros programinė įranga, Prekesaprasymas.psl. 12 |
| 5.1.5 | KT, MRT vaizdų peržiūros programinė įranga | Būtina | KT, MRT vaizdų peržiūros programinė įranga; Prekesaprasymas.psl. 12 |
| 5.1.6 | SPECT ir anatominių tyrimų vaizdų suliejimas | Būtina | SPECT ir anatominių tyrimų vaizdų suliejimas; Prekesaprasymas.psl. 13 |
| 5.1.7 | Tyrimų vertinimo ir kvantifikavimo programinės įrangos paketas. | Būtina | Tyrimų vertinimo ir kvantifikavimo programinės įrangos paketas. Prekesaprasymas.psl. 12, 13 |
| 5.1.8 | DICOM funkcionalumo palaikymas (palaikomos nurodytos arba lygiavertės DICOM funkcijos): | - DICOM print; - DICOM query/retrieve; - DICOM send. | 1. DICOM print; Prekesaprasymas.psl. 22, 25 2. DICOM query/retrieve; Prekesaprasymas.psl. 22, 25 3. DICOM send; Prekesaprasymas.psl. 22. |
| 6. | Priedai, reikalingi įrangos instaliacijai bei veikimo užtikrinimui |  |  |
| 6.1 | Lazerinis spalvotas spausdintuvas | Būtina | Lazerinis spalvotas spausdintuvas, ECOSYS P6130cdn, KYOCERA, psl. Prekesaprasymas-Priedai.psl.13-14 |
| 6.2 | Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai darbo stotims | Būtina | Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai darbo stotims, psl. SPS 2200 SOHO+, psl. Prekesaprasymas-Priedai.psl.16 |
| 6.3 | Įranga jonizuojančiosios spinduliuotės paviršinės taršos monitoravimui | Vienas universalus nešiojamas jonizuojančios spinduliuotės paviršinės taršos matavimo prietaisas, atitinkantis sekančius reikalavimus: - Skirtas alfa, beta ir gama jonizuojančiosios spinduliuotės matavimui; - Matavimo vienetai: cps, Bq ir Bq/cm2; - Aptinkami ir kalibruoti radionuklidai: Tc99m, F-18, I-123, I-131; - Prietaiso vidinė baterija pakraunama; - Prietaisas gali būti montuojamas ant sienos stacionariam naudojimui (pateikiamas komplekte su sieniniu stovu); - Duomenų perdavimas į kompiuterį per USB laidą; - Prietaisas įtrauktas į LR matavimo priemonių registrą; - Prietaisui atlikta metrologinė patikra. | Vienas universalus nešiojamas jonizuojančios spinduliuotės paviršinės taršos matavimo prietaisas, atitinkantis sekančius reikalavimus, CoMo-170: a. Skirtas alfa, beta ir gama jonizuojančiosios spinduliuotės matavimui; Prekesaprasymas-Priedai.psl.1 b. Matavimo vienetai: cps, Bq ir Bq/cm2; Prekesaprasymas-Priedai.psl.7 c. Aptinkami ir kalibruoti radionuklidai: Tc99m, F-18, I-123, I-131; Prekesaprasymas-Priedai.psl.4 d. Prietaiso vidinė baterija pakraunama; Prekesaprasymas-Priedai.psl.2 e. Prietaisas gali būti montuojamas ant sienos stacionariam naudojimui (pateikiamas komplekte su sieniniu stovu); Prekesaprasymas-Priedai.psl.3 f. Duomenų perdavimas į kompiuterį per USB laidą; Prekesaprasymas-Priedai.psl.2 g. Prietaisas įtrauktas į LR matavimo priemonių registrą; Prekesaprasymas-Priedai.psl.6 h. Prietaisui atlikta metrologinė patikra; |
| 6.4 | Įranga jonizuojančiosios spinduliuotės personalo apšvitos monitoravimui | Du asmeniniai skaitmeniniai jonizuojančios spinduliuotės dozimetrai, kiekvienas iš jų atitinkantis sekančius reikalavimus: - Skirtas gama jonizuojančiosios spinduliuotės matavimas; - Dozės galios matavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0,1 µSv/h iki 10,0 Sv/h; - Energijos matavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 20 keV iki 10 MeV; - Duomenų perdavimas į kompiuterį per USB laidą; - Prietaisas įtrauktas į LR matavimo priemonių registrą; - Prietaisui atlikta metrologinė patikra; - Sukomplektuotas su segtuku, skirtu prietaiso prisegimui prie naudotojo drabužių. | Du asmeniniai skaitmeniniai jonizuojančios spinduliuotės dozimetrai, kiekvienas iš jų atitinkantis sekančius reikalavimus, PM1610B, Polimaster: a. Skirtas gama jonizuojančiosios spinduliuotės matavimas; Prekesaprasymas-Priedai.psl.8 b. Dozės galios matavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0,1 µSv/h iki 10,0 Sv/h; Prekesaprasymas-Priedai.psl.9 c. Energijos matavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 20 keV iki 10 MeV; Prekesaprasymas-Priedai.psl.9 d. Duomenų perdavimas į kompiuterį per USB laidą; Prekesaprasymas-Priedai.psl.9 e. Prietaisas įtrauktas į LR matavimo priemonių registrą; Prekesaprasymas-Priedai.psl.10 f. Prietaisui atlikta metrologinė patikra; g. Sukomplektuotas su segtuku, skirtu prietaiso prisegimui prie naudotojo drabužių; Prekesaprasymas-Priedai.psl.9 |
| 7. | Kiti reikalavimai |  |  |
| 7.1 | Įrangos pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimas, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir vartotojų apmokymas | Įrangos pristatymo į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir vartotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Įrangos pristatymo į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir vartotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 7.2 | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. | CE sertifikatas pateikiamas; CE sertifikatas, Prekesaprasymas-Priedai.psl.5, 11 |
| 7.3 | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus. | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus. |
| 7.4 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 36 mėnesių. Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas įrangos remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis 36 mėnesiai. Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas įrangos remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |
| 8. | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 77:2015 „Radiacinė sauga branduolinėje medicinoje“ nurodytiems reikalavimams kartu su įranga pateikiamiems dokumentams (26 punktas) | Būtinas (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 77:2015 „Radiacinė sauga branduolinėje medicinoje“ nurodytiems reikalavimams kartu su įranga pateikiamiems dokumentams (26 punktas)) | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 77:2015 „Radiacinė sauga branduolinėje medicinoje“ nurodytiems reikalavimams kartu su įranga pateikiamiems dokumentams (26 punktas) Prekesaprasymas-Priedai.psl.12 |
| 9. | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytiems reikalavimams medicininės radiologijos įrangai (110.1, 110.6, 110.7, 110.8, 110.9 punktai) bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams (110.2 punktas) | Būtinas (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 “Pagrindinės radiacinės saugos normos” nurodytiems reikalavimams medicininės radiologijos įrangai (110.1, 110.6, 110.7, 110.8, 110.9 punktai) bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams (110.2 punktas)) | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytiems reikalavimams medicininės radiologijos įrangai (110.1, 110.6, 110.7, 110.8, 110.9 punktai) bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams (110.2 punktas) Prekesaprasymas-Priedai.psl.12 |

Pastaba:

Visiems nurodytiems konkretiems prekiniams pavadinimams, prekių ženklams, medžiagų, tipų bei technologijų pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

*Pastabos:

- Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus/reikalavimus („Techninė specifikacija“) jų eilės tvarka. Aprašant siūlomas prekes, turi būti nurodyta prekių pavadinimas, modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas, komplektacija, techninės bei kokybės charakteristikos pagal pirkimo dokumentuose pateiktus klausimus (techninės specifikacijos reikalavimai) jų eilės tvarka.

- Grafoje „Siūlomos parametrų reikšmės” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentai

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EBVPD | 13 | Espd-response.pdf |
| 2 | CE deklaracija | 4 | CE deklaracija.pdf |
| 3 | Gamintojo įgaliojimas | 2 | Gamintojo igaliojimo rastas.pdf |
| 4 | Įgaliojimas pateikti pasiūlymą | 1 | Igaliojimas.pdf |
| 5 | Prekės aprašymas | 30 | Prekėsaprašymas.pdf; |
| 6 | Prekės aprašymas (Priedai) | 16 | Prekėsaprašymas-Priedai.pdf; |
| 7 | Servisinė techninė informacija | 1 | Priedas_servisine technine informacija |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): Techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, techniniai parametrai ______________________________________________________________________________________. |  |  |  |  |

Pardavimų vadybininkė – administratorė; Aušrinė Pankaitė. (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); (Vardas ir pavardė).