## Pasiūlymas
1 priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija" priedas
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: |  |  |  | -
Jeigu įsigyjamam pirkimo objektui netaikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM tarifas, pirkimo vykdytojas apie tai informaciją turėtų nurodyti šioje formoje arba konkretaus pirkimo sąlygose: prekėms taikomas 5 proc. ir / ar 21 proc. PVM tarifas.
1.1. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ŠLAPIMO TYRIMŲ ATLIKIMUI SU ANALIZATORIUMI (1 VNT.) PANAUDAI
Pusiau automatinis analizatorius URiSCAN Pro (YD Diagnostics, P. Korėja).
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų ir / ar papildomų priemonių pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 60 mėnesių | 1 tyrimo įkainis, Eur be PVM | Bendra tyrimų kaina Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas tyrimams) (%) | Bendra tyrimų kaina Eur su PVM | Reagento ir / ar papildomos priemonės apibūdinimas | Reagentų ir / ar papildomų priemonių kiekis (ml / vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas pakuotei) (%) | PVM dydis (taikomas pakuotei) (Eur) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, gamintojo katalogo Nr.*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 (12+14) | 16
1. | Bendras šlapimo tyrimas | 11 parametrų juostelė: RBC, WBC, BIL, URO, pH, KET, NIT, GLU, SG, PRO, VTC. Gliukozę turi matuoti bent iki 111 mmol/l, baltymą iki 10 g/l, leukocitus iki 500 WBC/μl. | 26000 | 0.34307 | 8919.7797 | 5% ir 21% | 9393.408
1: 1.1.; 2: Tyrimo juostelės 11 parametrų; 9: Tyrimo juostelės; 10: 275; 11: 100 T; 12: 27; 13: 5%; 14: 1.35 | 28.35 | UriSCAN GEN 11, kat. Nr. U41. YD Diagnostics, P. Korėja
2. | Šlapimo tyrimas albuminui, kreatininui nustatyti | 2 parametrų juostelė: CRE, ALB; ir santykis ACR. | 3500 | 1.2575 | 4401.2203 | 5% ir 21% | 4625.002
1: 2.1.; 2: Tyrimo juostelės 2 parametrų; 9: Tyrimo juostelės; 10: 70; 11: 50 T; 12: 60; 13: 5%; 14: 3 | 63 | UriSCAN 2 ACR šlapimo juostelės, kat. Nr. U64. YD Diagnostics, P. Korėja
3. | Šlapimo kontrolė | Dviejų lygių, normali ir patologinė, skysta ir paruošta naudojimui.
1: 3.1.; 2: Šlapimo kontrolė; 9: Kontrolinis šlapimas; 10: 60; 11: 2x15 ml; 12: 25; 13: 5%; 14: 1.25 | 26.25 | UriTrol I,II lygio, kat. Nr. U5-13. YD Diagnostics, P. Korėja
1: 3.2.; 2: Terminis popierius; 9: Popierius terminiam spausdintuvui; 10: 140; 11: 1 vnt.; 12: 1.4; 13: 21%; 14: 0.294 | 1.694 | Terminis popierius 57 mm, kat. Nr. 57.50.12mm
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: |  |  |  |  | 13321
Bendras PVM Eur: | [5 empty] | 697.41
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [6 empty] | 14018.41
PASTABOS: 1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir analizatoriui eksploatuoti. Pateikiamas reikalingas reagentų ir / ar papildomų priemonių ir / ar kontrolinių medžiagų (atliekant ne mažiau nei 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekis, reikalingas nurodytų tyrimų atlikimui (preliminariam nurodytam tyrimų kiekiui per 60 mėnesių). 2. Siūlomų prekių kiekio turi pakakti nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 60 mėnesių, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų / papildomų priemonių galiojimo trukmę atidarius pakuotę. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad prekių neužtenka pirkimo dokumentuose numatytiems tyrimų kiekiams atlikti, kai tai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos tyrimų apimčių padidėjimo ar kokybės kontrolės vykdymo procedūros pakeitimo, tačiau priklauso nuo siūlomo analizatoriaus gamintojo apibrėžtų sąlygų, kuriomis vadovaudamasis tiekėjas turėjo suskaičiuoti pakankamus prekių kiekius, tačiau to nepadarė, teikdamas prekių kiekių pasiūlymą, tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti tiekti savo sąskaita iki kol bus atliktas pirkimo dokumentuose nurodytas tyrimų skaičius. 3. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, su brūkšniniais kodais. Siūlomi reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir analizatorius arba reagentai turi būti validuoti ant siūlomo analizatoriaus. Jeigu reagentai yra validuoti ant siūlomo analizatoriaus, tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tai įrodančius reagentų ir analizatoriaus gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus, pavyzdžiui, reagentų naudojimo instrukcijas. 4. Pristatomų reagentų / papildomų priemonių galiojimo terminas (nurodytas ant pakuotės) turi būti ne trumpesnis kaip 2/3 nuo pagaminimo datos. 5. Tiekėjai, apskaičiuodami tyrimų įkainius, turi įvertinti tiekėjų siūlomų reagentų / papildomų priemonių tyrimams atlikti įkainius ir kiekius. Šlapimo kontrolei, nurodytai eilutėje Nr. 3, reikalingi reagentai / papildomos priemonės turi būti įvertintos bendro šlapimo tyrimo ir šlapimo tyrimo albuminui, kreatinui nustatyti įkainiuose. 6. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina naudojama tik tiekėjų pasiūlymų įvertinimui. Lentelėje nurodyti preliminarūs kiekiai, naudojami pasiūlymų vertinime, nebus laikomi maksimaliais. Pradinės sutarties vertė lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM. 7. *Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų prekių gamintojų katalogus.
1.2. REIKALAVIMAI ŠLAPIMO TYRIMŲ ANALIZATORIUI PANAUDAI
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė | [7 empty] | Reikalavimų atitikimas (nurodoma tiksli nuoroda į analizatoriaus gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyto techninio parametro reikšmę (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir / ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)*
Pusiau automatinis šlapimo tyrimų analizatorius - 1 vnt. panaudai
1. | Analizatoriaus paskirtis | Analizatorius turi būti pajėgus atlikti visus 1.1 punkto lentelėje nurodytus tyrimus.
2. | Veikimo principas | Atspindžio fotometrija ar lygiavertis. Juostelės išlyginamos ir nukreipiamos tyrimui specialios šluotelės pagalba arba kitais būdais. | [7 empty] | Atspindžio fotometrija. Juostelės išlyginamos ir nukreipiamos tyrimui specialios šluotelės pagalba. URiSCAN Pro Operator's Manual, 8 lapas
3. | Brūkšninio kodo skaitytuvas, vidinis terminis spausdintuvas | Būtina. | [7 empty] | Brūkšninio kodo skaitytuvas, vidinis terminis spausdintuvas yra. URiSCAN Pro Operator's Manual, 8, 9 lapai
4. | Analičių specifiškumas | Būtinas analičių specifiškumas: eritrocitai - intaktiniams eritrocitams, hemoglobinui, mioglobinui; bilirubinas - bilirubinui; urobilinogenas - urobilinogenui; ketonai - acetoacetinei rūgščiai; baltymas- albuminui; nitritai - nitritų jonams; gliukozė - gliukozei; leukocitai - intaktiniams ir lizuotiems leukocitams/ histiocitams; askorbo rūgštis - vitaminui C. | [7 empty] | Yra analičių specifiškumas: eritrocitai - intaktiniams eritrocitams, hemoglobinui, mioglobinui; bilirubinas - bilirubinui; urobilinogenas - urobilinogenui; ketonai - acetoacetinei rūgščiai; baltymas- albuminui; nitritai - nitritų jonams; gliukozė - gliukozei; leukocitai - intaktiniams ir lizuotiems leukocitams/ histiocitams; askorbo rūgštis - vitaminui C. IFU_URiSCAN_urine_strip
5. | Atmintis | Turi būti galimybė talpinti analizatoriaus atmintyje ne mažiau 900 pacientų rezultatų ir ne mažiau 300 kokybės kontrolės rezultatų. | [7 empty] | Yra galimybė talpinti analizatoriaus atmintyje 3000 pacientų rezultatų ir 1000 kokybės kontrolės rezultatų. URiSCAN Pro Operator's Manual, 8 lapas
6. | Panaudotų juostelių talpa | Būtina. | [7 empty] | Panaudotų juostelių talpa yra. URiSCAN Pro Operator's Manual, 19 lapas
7. | Testo juostelių identifikavimas ir paėmimas | Būtina, automatinis. | [7 empty] | Yra automatinis testo juostelių identifikavimas ir paėmimas. URiSCAN Pro Operator's Manual, 36 lapas
8. | Tyrimo matavimo ciklo trukmė | Našumas per valandą – ne mažesnis kaip 650 testų per valandą. | [7 empty] | Našumas per valandą – 720 testų per valandą. URiSCAN Pro Operator's Manual, 5 lapas
9. | Kalibracija atliekama be papildomų darbo priemonių | Būtina. | [7 empty] | Kalibracija atliekama be papildomų darbo priemonių. URiSCAN Pro Operator's Manual, 33 lapas
10. | Kokybės kontrolinė medžiaga | Dviejų lygių, normali ir patologinė, skysta ir paruošta naudojimui. | [7 empty] | Kokybės kontrolinė medžiaga dviejų lygių, normali ir patologinė, skysta ir paruošta naudojimui. IFU URiTROL Liquid
11. | Turi būti galimybė analizatorių jungti prie laboratorijoje naudojamos informacinės programos | Būtina. | [7 empty] | Yra galimybė analizatorių jungti prie laboratorijoje naudojamos informacinės programos. URiSCAN Pro Operator's Manual, 5 lapas
12. | Turi būti galimybė, esant reikalui, tirti dviejų tipų testų juosteles | a) 11-os parametrų: (BLD, BIL, URO, KET, PRO, NIT, GLU, PH, LEU, VTC, S.G.). b) Dviejų parametrų: ALB ir CRE. Santykis ACR. | [7 empty] | Yra galimybė, esant reikalui, tirti dviejų tipų testų juosteles; a) 11-os parametrų: (BLD, BIL, URO, KET, PRO, NIT, GLU, PH, LEU, VTC, S.G.). b) Dviejų parametrų: ALB ir CRE. Santykis ACR. URiSCAN Pro Operator's Manual, 63 lapas
*Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomo analizatoriaus gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams.
Jei iš pirkimo dokumentuose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius procesus, būdingus konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, standartus, sertifikatus ar techninius liudijimus, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.