{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":65,"n_cols":6,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Plovimo ir dezinfekavimo įranga"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vnt.","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["1.","Laboratorinis autoklavas"]
["1.1.","Laboratorinis autoklavas",1,"vnt."]
["1.1.1.","Indų, instrumentų, skysčių (mėgintuvėliuose ir terpių buteliuose) terpių sterilizacijai, atliekų nukenksminimui"]
["1.1.2.","Kameros orientacija vertikali"]
["1.1.3.","Kamera ir priedai pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos"]
["1.1.4.","Mikroprocesorinis valdymas"]
["1.1.5.","Sterilizacijos parametrai atvaizduojami LCD arba lygiaverčiame ekrane"]
["1.1.6.","Galimybė vartotojui koreguoti sterilizacijos parametrus ne mažiau nei:1. Temperatūra iki 134°C;2. Slėgis iki 3,5 bar"]
["1.1.7.","Standartinės sterilizacijos programos ≥ 10"]
["1.1.8.","Integruotas spausdintuvas ciklo ataskaitoms spausdinti"]
["1.1.9.","Kameros talpa ≥ 30 l"]
["1.1.10.","Autoklavo išmatavimai ne mažiau nei:Aukštis – 960 mm;Plotis – 540 mm;Gylis – 450 mm."]
["1.1.11.","Būtinas pajungimas į kanalizaciją vandens išleidimui"]
["1.1.12.","Komplektacijoje: nerūdijančio plieno pintinės-krepšeliai sterilizuojamų priemonių sudėjimui – ne mažiau kaip 2 vnt.;"]
[]
["2.","Dvivietė endoskopų plovimo-dezinfekavimo mašina (PIRKIMO PROCEDŪROS NUTRAUKTOS)"]
["2.1.","Dvivietė endoskopų plovimo-dezinfekavimo mašina",1,"vnt."]
["2.1.1.","Dviejų talpyklų endoskopų plovimo-dezinfekavimo mašina"]
["2.1.2.","Pritaikyta lankstiems endoskopams"]
["2.1.3.","Asinchroninis endoskopų plovimo-dezinfekavimo darbas. Endoskopų talpyklos veikia nepriklausomai viena nuo kitos. Galimybė skirtingu metu pakrauti talpyklas ar paleisti plovimo ciklus."]
["2.1.4.","Galia ne didesnė kaip 1000 W"]
["2.1.5.","Mašinos korpuse įmontuoti ratukai transportavimui"]
["2.1.6.","Automatinis endoskopo nuotėkio testas, veikiantis viso ciklo metu"]
["2.1.7.","Galimybė naudoti brūkšninio kodo (angl. barcode) skenavimo sistemą"]
["2.1.8.","Galimybė spausdinti ciklo ataskaitas"]
["2.1.9.","Spalvotas ekranas, atvaizduojantis ciklo parametrus"]
["2.1.10.","Pastovus, individualus kanalų monitoravimas"]
["2.1.11.","Monitoruojamų kanalų kiekis ne mažiau kaip 6"]
["2.1.12.","Maksimali plovimo-dezinfekavimo trukmė ne ilgiau kaip 35 min."]
["2.1.13.","Būtinas duomenų apie plovimo ciklo procesą eksportavimas"]
["2.1.14.","Plovimo-dezinfekavimo mašinoje turi būti galimybė naudoti neperdirbamos dezinfekcijos priemones (single-shot, vienkartinė chemija)"]
["2.1.15.","Plovimo-dezinfekavimo mašinoje turi būti galimybė naudoti aukšto lygio dezinfekcijos priemonę: peracto rūgštį arba lygiavertę."]
["2.1.16.","Ploviklio (detergento) sunaudojimas per ciklą ne daugiau kaip 35 ml"]
["2.1.17.","Mašina atitinka LST EN ISO 15883 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus "]
[]
["3.","Basonų plovimo - dezinfekavimo mašina",null,null,"FA3L033010ALT1 FD1800, Arjo AB, Švedija","https://www.arjo.com/int/"]
["3.1.","Basonų plovimo - dezinfekavimo mašina",4,"vnt."]
["3.1.1.","Pastatoma ant grindų, iš priekio pakraunama slaugos indų plovimo - dezinfekavimo mašina",null,null,"Tornado/FD1800, AB ARJO, Švedija","Taip, Pastatoma ant grindų, iš priekio pakraunama slaugos indų plovimo - dezinfekavimo mašina. Žr. aprašymo \"Basonine Tornado FD1800\" 1 psl. 1 Punktą."]
["3.1.2.","Mikroprocesorinis valdymas",null,null,null,"Taip, Mikroprocesorinis valdymas. Žr. aprašymo \"Basonine Tornado FD1800\" 1 psl. 2 Punktą."]
["3.1.3.","Mašinos išoriniai matmenys ne didesni kaip 650x650x1850 mm (plotis x gylis x aukštis)",null,null,null,"Taip, 450x535x1320 žr. aprašymo \"Basonine Tornado FD1800\" 11 psl. 3 Punktą."]
["3.1.4.","Mašinos korpusas pagamintas iš AISI 304 nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; kameros vidus pagamintas iš AISI 316 L nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagas",null,null,null,"Taip, žr. aprašymo \"Basonine Tornado FD1800\" 2 psl. 4 Punktą; 5psl. -Mašinos korpusas pagamintas iš AISI 304 nerūdijančio plieno; \"PS07-0041_PRODSPEC_FD1800.pdf\" 1psl. - kameros vidus pagamintas iš AISI 316 L nerūdijančio plieno."]
["3.1.5.","Spintelė plovikliui laikyti įmontuota po plovimo kamera, talpinanti ne mažiau kaip vieną 5l talpą",null,null,null,"Taip, spintelė plovikliui laikyti įmontuota po plovimo kamera, žr. aprašymo \"Basonine Tornado FD1800\" 1 psl. 5 Punktą (paveikslėlis) ir išrašą iš naudojimo instrukcijos \" Spintelė plovimo priemonei.jpg.\" ir \"spintelė.jpg.\" Telpa 2 5l. talpos Bakeliai plovimo ir skalavimo priemonei."]
["3.1.6.","Plaunamų - dezinfekuojamų daiktų laikiklis kameroje daugiafunkcis, tinkantis perkančiosios organizacijos naudojamiems basonams ir šlapimo indams",null,null,null,"Taip, plaunamų - dezinfekuojamų daiktų laikiklis kameroje daugiafunkcis, tinkantis perkančiosios organizacijos naudojamiems basonams ir šlapimo indams, žr. aprašymo \"Basonine Tornado FD1800\" 5 psl. 6 Punktą."]
["3.1.7.","Kameros plovimo sistema su įpurškimo antgaliais; stacionarūs ir besisukantys purkštukai",null,null,null,"Taip, dešimt fiksuotų ir du besisukantys nerūdijančio plieno purkštukai, žr. aprašymo \"Basonine Tornado FD1800\" 2 psl. 7 Punktą."]
["3.1.8.","Mašina vienu metu gali plauti:1. vieną basoną ir du šlapimo indus;2. tris šlapimo indus;3. du basonus su dangčiais",null,null,null,"Taip, mašina vienu metu gali plauti:1. vieną basoną ir du šlapimo indus;2. tris šlapimo indus; 3. du basonus su dangčiais ir kt. žr. pridedamus dokumentus \"daiktu isdestymas(1-7).pdf\""]
["3.1.9.","Integruotas elektrinis garų generatorius",null,null,null,"Taip, integruotas elektrinis garų generatorius; žr. aprašymo \"Basonine Tornado FD1800\" 4 ir 9 psl. 9 Punktą ir pridedamą išrašą iš naudojimo instrukcijos \"Garo generatorius.pdf\""]
["3.1.10.","Trumpiausia basonų plovimo programa ne ilgesnė kaip 15 min.",null,null,null,"Taip, 6 minutės. Žr. pridedamą dokumentą \"laikai.pdf\""]
["3.1.11.","Maksimalus vandens suvartojimas intensyvioje programoje ne daugiau nei 60 litrų",null,null,null,"Taip,  intensyvioje programoje 25 l ± 10 %. Žr. aprašymo \"Basonine Tornado FD1800\" 9 psl. 11 punktą"]
["3.1.12.","Iš anksto užprogramuotos ne mažiau kaip dvi programos",null,null,null,"Taip, 3 programos. Žr. aprašymo \"Basonine Tornado FD1800\" 9 psl. 12 punktą ir pridedamą laikmeną \"Programu kombinacijos.pdf\""]
["3.1.13.","Maksimali dezinfekcijos temperatūra ne mažiau kaip 85°C",null,null,null,"Taip, pagal LST EN ISO 15883 reikalavimus; žiūr. pridedamą išrašą iš aptarnavimo instrukcijos \"Israsas is aptarnavimo instrukcijos 4. Disinfection.pdf\" - Maksimali dezinfekcijos temperatūra ne mažiau kaip 85°C (Numatytoji reikšmė yra 91°C)."]
["3.1.14.","Mašina turi džiovinimo ir vėsinimo modulį (-ius)",null,null,null,"Taip, mašina turi džiovinimo ir vėsinimo modulius; žr. aprašymo \"Basonine Tornado FD1800\" 2 ir 4 psl. 14 Punktą."]
["3.1.15.","Būtina automatinio basonų išsituštinimo, uždarius duris, funkcija",null,null,null,"Taip, automatinė basonų išsituštinimo, uždarius duris, funkcija žr. aprašymo \"Basonine Tornado FD1800\" 1 psl. 15 Punktą."]
["3.1.16.","Mašina turi ekraną, kuriame pateikiama informacija apie pasirinktą programą ir darbinius parametrus, įskaitant A0 vertę. Informacija pateikia lietuvių kalba.",null,null,null,"Taip, mašina turi ekraną, kuriame pateikiama informacija apie pasirinktą programą ir darbinius parametrus, įskaitant A0 vertę. Informacija pateikia lietuvių kalba; žr. aprašymo \"Basonine Tornado FD1800\" 1 ir 8 psl. 16 Punktą ir pridedamą laikmeną \"Tornado quick reference guide LT.pdf\""]
["3.1.17.","Vienfazis (230 V, 50 Hz) arba trifazis (400 V, 50 Hz) elektros pajungimas",null,null,null,"Taip, galimas vienfazis (230 V, 50 Hz) arba trifazis (400 V, 50 Hz) ir kt. elektros pajungimas, žr. aprašymo \"Basonine Tornado FD1800\" 4 psl. 17 Punktą."]
["3.1.18.","Triukšmo lygis pagal LST EN ISO 11204 arba lygiavertį standartą ≤ 62 dB (A)",null,null,null,"Taip, žr. aprašymo \"Basonine Tornado FD1800\" 9 psl. 18 Punktą. - Triukšmo lygis pagal LST EN ISO 11204 arba lygiavertį standartą49 dB (A) standartinėje patalpoje operatoriaus vietoje."]
["3.1.19.","Sandarumo klasė ne prastesnė kaip IPX4 arba lygiavertė",null,null,null,"Taip, IPX4, Žr. išrašą iš aprašymo originalo kalba \"IPX4.pdf\""]
["3.1.20.","Būtinas budėjimo režimas",null,null,null,"Taip, yra budėjimo režimas; žr. aprašymo \"Basonine Tornado FD1800\" 8 psl. ir laikmeną \"Tornado quick reference guide LT.pdf\""]
["3.1.21.","Integruota ir/arba išorinė vandens minkštinimo sistema parinkta pagal siūlomos plovimo - dezinfekavimo mašinos našumą (našumo atitikties patvirtinimui pakanka tiekėjo deklaracijos)",null,null,null,"Taip, naudojama cheminė dezinfekcija. Žr. dokumento \"Basonine Tornado FD1800\" 4 psl. 21 punktą ir pridedamą dokumento „Flusher Rinse SDL istrauka.pdf“ 1.2 punktą., pateikiama Deklaracija 02, kad įrenginys turės integruotą arba išorinę vandens minkštinimo sistemą parinkta pagal siūlomos plovimo - dezinfekavimo mašinos našumą."]
["3.1.22.","Mašina atitinka LST EN ISO 15883 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus",null,null,null,"Taip, mašina atitinka LST EN ISO 15883 standartą; dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis."]
["3.1.23.","Į plovimo - dezinfekavimo mašinos kainą įskaičiuotas startinis komplektas eksploatacinių medžiagų, naudojamų plovimo - dezinfekavimo procese",null,null,null,"Taip, į plovimo - dezinfekavimo mašinos kainą įskaičiuotas startinis komplektas eksploatacinių medžiagų, naudojamų plovimo - dezinfekavimo procese"]