## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
PROJEKTO Nr. 13.1.1-CPVA-V-610-01-0001 "Hibridinės operacinės, skirtos širdies ir krūtinės operacijoms, įrengimas VULSK" OPERACINĖS ĮRENGINIŲ (IV) PIRKIMAS
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data: | 2023-09-27
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai |  | UAB Principalmed 1L
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai |  | 135926717
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai |  | Gedimino g. 47 Kaunas
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi |  | LT100000969815
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | Ab SEB bankas, A.s. LT87 7044 0600 0368 5890
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Kęstutis Laurušonis
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas: |  | 37037795542
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Kęstutis Laurušonis, direktorius
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | 37037795542; info@principalmed.com
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso (supaprastinto) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas (pažymėti TAIP arba NE):
1 pirkimo objekto dalis. Tromboelastografas - 1 vnt. |  | Ne
2 pirkimo objekto dalis. Chirurginis siurblys - 1 vnt. |  | Ne
3 pirkimo objekto dalis. Chirurginiai akiniai - 5 vnt. |  | Taip

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Autorizacija |  |  |  | Taip
2 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai) |  |  |  | Taip
3 | CE deklaracija |  |  |  | Taip
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  | Taip
5 | Žalieji kriterijai |  |  |  | Taip
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Direktorius
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Kęstutis Laurušonis
5405 2021-04-25 16:38:02

## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3 | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4 | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma tik jei perkami kompiuteriai).
5 | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis:
| 6.1 | Ne mažiau nei 24 mėn.
| 6.2 | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
| 7.1 | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
| 7.2 | Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

## 1 PD
1 pirkimo objekto dalis. Tromboelastografas - 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Tipas | Pilnai automatinis tromboelastografijos analizatorius su integruotais viduje matavimo kanalais
3. | Veikimo principas | Viskoelastinis ir veikiantis modifikuotu klasikinės tromboelastografijos principu (kuomet taurelė (angliškai: cup) su kraujo mėginiu sukasi, o smeigė (angliškai: pin) yra fiksuota) ir yra patirtintas klinikiškai
4. | Matavimo kanalai | Ne mažiau keturių kanalų
5. | Reagentų sistema | Be pipetavimo, reagentai integruoti į vienkartinio naudojimo kasetes
6. | Prietaiso valdymas | Prietaisas valdomas lietimui jautraus ekrano pagalba
7. | Programinė įranga | Leidžianti per vietinį tinklą kitame kompiuteryje stebėti tyrimo eigą ir rezultatus realiu laiku
8. | Mėginys | Kraujas su Na citratu
9. | Galimybės tirti krešulio kinetiką | 1. Tirti krešulio kinetiką per išorinį krešėjimo kelią,
2. Tirti krešulio kinetiką per vidinį krešėjimo kelią,
3. Tirti fibrinogeno koncentracijos / fibrino polimerizacijos sutrikimus,
4. Diferencijuoti ir patvirtinti hiperfibrinolizę,
5. Diferencijuoti ir patvirtinti heparino poveikį.
10. | Sąsajos (arba lygiaverčio tipo) | 1. USB jungtis,
2. RJ-45 jungtis,
3. Jungtis Bar kodų skaitytuvui.
11. | Kokybės kontrolė su dviejų lygių liofilizuota kontroline plazma | Būtina
12. | Reikalavimai kompiuteriui | 1. Procesorius turi būti ne mažiau kaip dviejų branduolių, turi palaikyti 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas, dažnis ne mažesnis kaip 3,2 GHz. Procesoriaus našumas turi būti ne mažiau kaip 8000 pagal „Passmark CPU Mark“. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas,
2. Komplektuojamas su Windows 10 Pro 64 arba lygiaverte operacine sistema,
3. Atmintinė - ne mažiau 8 GB DDR4-2400. Turi būti ne mažiau kaip 2 atmintinės lizdai, vienas iš jų turi būti laisvas,
4. Vidinis kietas diskas - ne mažiau kaip 265 GB SATA (6 Gb/s) SSD arba lygiaverčio tipo.
13. | Lazerinis arba terminis spausdintuvas | Būtina
14. | Papildomai komplekuojama | 1. Klaviatūra,
2. Pelė.
15. | Komplektacija | 1. Pilnai automatinis tromboelastografijos analizatorius - 1 vnt,
2. Lietimui jautrus monitorius - 1 vnt,
3. Kompiuteris - 1 vnt,
4. Lazerinis spausdintuvas - 1 vnt,
5. Klaviatūra ir pelė - 1 vnt.
16. | Aparatas privalo būti pilnai sukomplektuotas, (komplektacijoje privalo būti įtraukti visi kabeliai, davikliai, filtrai ir kitos eksploatacinės medžiagos ir priemonės), kad galėtų atlikti visas šioje lentelėje išvardintas funkcijas. | Būtina
17. | Maitinimas | Išorinis maitinimas iš elektros tinklo 220 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Suma su PVM žodžiai, Eur
Pasiūlymas

## 2 PD
2 pirkimo objekto dalis. Chirurginis siurblys - 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Reikalavimai elektrinio atsiurbiklio konstrukcijai | 1. Mobili konstrukcija – atsiurbiklis turi būti su ratukais bei rankena, įgalinančia patogiai jį pervežti. Bent du ratukai turi turėti stabdžius,
2. Vakuuminis siurblys netepalinis
3. Ne mažiau kaip 2 indai tvirtinami prie atsiurbiklio arba mobilios konstrukcijos
3 | Vakuumo gylio nustatymas (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0 kPa iki 90 kPa
4 | Vakuuminis matuoklis | Atvaizduojantis kPa arba barus arba cmH2O arba mmHg, pažymėtas spalva
5 | Nominalus siurbimo našumas | Ne mažiau 40 l/min
6 | Darbo rėžimas | Pastovus naudojimas, be darbo laiko apribojimų
7 | Tylus siurblio darbas | Triukšmingumo lygis ne daugiau 55 dB
8 | Apsauga nuo užteršimo | 1. Apsauga nuo skysčių persipylimo: ne mažiau 2 apsaugos lygiai, prijungus vieną atsiurbimo indą,
2. Antibakterinė apsauga (filtras).
9 | Skysčių surinkimo indai (2 vnt.) | 1. Autoklavuojami,
2. Polisulfoninis, policarbonatinis arba lygiavertės medžiagos,
3. Vieno indo talpa ≥ 4 ltr.
10 | Žarnelių komplektas | 1. Silikoninės,
2. Sterilizuojamos,
3. Atsiurbimui naudojama ne mažiau kaip 2 m ilgio.
11 | Laikiklis surinkimo indui su tvirtinimu prie bėgelio (gali būti integruotas indo dangtelyje | 1 vnt.
12 | Atsiurbimo indas | 2 vnt.
13 | Hidrofobiniai antibakteriniai filtrai | ≥ 20 vnt.
14 | Kojinis atsiurbiklio valdymo pedalas | 1 vnt.
15 | Žarnelių komplektas | 1 kompl.
16 | Visi indų tvirtinimui reikalingi priedai | 2 kompl.
17 | Priedų laikymo krepšelis | 1 vnt.
18 | Maitinimas | 220 V ± 10 %, 50 Hz
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 3 PD
3 pirkimo objekto dalis. Chirurginiai akiniai - 5 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti | Orascoptic, 3,5x Prism Traditional Frame, individualiai pritaikomi akiniai (JAV), nuoroda: https://www.orascoptic.com/en-us/medical; https://www.orascoptic.com/en-us/loupes
2 | Paskirtis | 1. Chirurginiai didinamieji akiniai operacinei chirurgijai, | Chirurginiai didinamieji akiniai operacinei chirurgijai, katalogas psl.6. Atitikimo parametrai psl.2
|  | 2. Skirti operuojamos srities vaizdo padidinimui. | Skirti operuojamos srities vaizdo padidinimui. Katalogas psl 6
3 | Teleskopai | 1. Prizminiai, praplėsto lauko, įmontuoti į akinių rėmelių lęšius (TTL tipo arba lygiaverčiai), | Prizminiai, praplėsto lauko, įmontuoti į akinių rėmelių lęšius TTL tipo, katalogas 6 psl.
|  | 2. Teleskopų optika aukštos skiriamosios gebos (HDL tipo arba lygiavertė) užtikrinanti vaizdo ryškumą visame matomo lauko plote (tiek centre, tiek periferijoje), | Teleskopų optika aukštos skiriamosios gebos (HDL tipo) užtikrinanti vaizdo ryškumą visame matomo lauko plote (tiek centre, tiek periferijoje). Katalogas 10 psl
|  | 3. Chirurginiai akiniai parenkami individualiai pagal chirurgo regą, galvos antropologinius parametrus, darbinį atstumą, reikiamą didinimo galią, | Chirurginiai akiniai parenkami individualiai pagal chirurgo regą, galvos antropologinius parametrus, darbinį atstumą, reikiamą didinimo galią. Katalogas psl. 16. Atitikimo parametrai psl.2
|  | 4. Teleskopai į akinių lęšius montuojami taip, kad tiksliai sutaptų su chirurgo regos linija, pritaikant stovimai ar sėdimai darbinei pozicijai, | Teleskopai į akinių lęšius montuojami taip, kad tiksliai sutaptų su chirurgo regos linija, pritaikant stovimai ar sėdimai darbinei pozicijai. Katalogas psl 3,10
|  | 5. Teleskopų įmontavimo į lęšius vietos nustatomos preciziškai, matavimo metu. | Teleskopų įmontavimo į lęšius vietos nustatomos preciziškai, matavimo metu.
4 | Darbinis atstumas | 1. Darbinis atstumas fiksuotas individualiai (suderinama užsakymo metu), | Darbinis atstumas fiksuotas individualiai (suderinama užsakymo metu). Katalogas psl 16. Atitikimo parametrai psl.2
|  | 2. Būtina galimybė, keičiantis chirurgo regai, darbinį atstumą papildomai koreguoti. | Galimybė keičiantis chirurgo regai, darbinį atstumą papildomai koreguoti.
5 | Didinimas | Ne mažiau x 3,5 | Ne mažiau x 3,5. Katalogas psl. 10
6 | Akinių didinimo žymėjimas ant okuliarų | Būtina. | Akinių didinimo žymėjimas ant okuliarų. Katalogas psl. 10
7 | Matymo lauko plotis ir gylis | Ne mažiau kaip 85 mm skersmens | Ne mažiau kaip 85 mm skersmens. Katalogas psl 10
8 | Atsparumas drėgmei | Nepralaidūs vandeniui apsaugoti nuo drėgmės patekimo į teleskopų vidų | Nepralaidūs vandeniui apsaugoti nuo drėgmės patekimo į teleskopų vidų. Katalogas psl. 16. Atitikimo parametrai psl.2
9 | Nosies tiltelis | 1. Įmontuotas akinių rėmelyje, | Įmontuotas akinių rėmelyje. Katalogas psl 16
|  | 2. Atraumatinis, silikoninis, viengubas tiltelis tolygiai paskirstantis chirurginių akinių svorį, | Atraumatinis, silikoninis, viengubas tiltelis tolygiai paskirstantis chirurginių akinių svorį. Katalogas psl. 18. Atitikimo parametrai psl.2
|  | 3. Būtina galimybė nosies tiltelį lankstyti. | Būtina galimybė nosies tiltelį lankstyti. Katalogas psl 16. Atitikimo parametrai psl.2
10 | Rėmeliai | 1. Titaniniai (arba lygiavertės medžiagos), | Titaniniai. Katalogas psl. 17
|  | 2. Kojelės su rėmeliais turi būti sujungtos lanksčiais lankstais, galinčiais atsilenkti į priešingą pusę, kojelių galiukai lankstomi, pritaikant pagal chirurgo ausies formą. | Kojelės su rėmeliais sujungtos lanksčiais lankstais, galinčiais atsilenkti į priešingą pusę, kojelių galiukai lankstomi, pritaikant pagal chirurgo ausies formą. Atitikimo parametrai psl.2 Katalogas psl. 16
11 | Akinių svoris | Kartu su teleskopais ir titaniniais rėmeliais svoris ne daugiau 80 g. | Kartu su teleskopais ir titaniniais rėmeliais svoris ne daugiau 80 g. Katalogas psl. 10. Atitikimo parametrai psl.2
12 | Akinių lęšiai | Būtina galimybė pasirinkti monofokalinius arba bifokalinius lęšius, individualiai pritaikytus pagal chirurgo regos parametrus | Būtina galimybė pasirinkti monofokalinius arba bifokalinius lęšius, individualiai pritaikytus pagal chirurgo regos parametrus. Katalogas psl 19. Atitikimo parametrai psl.2
13 | Priemonės atspindžių sumažinimui | Teleskopų lęšių paviršius padengtas operacinio lauko atspindžius minimizuojančia medžiaga (negalima siūlyti atspindžius mažinančius filtrus) | Teleskopų lęšių paviršius padengtas operacinio lauko atspindžius minimizuojančia medžiaga (negalima siūlyti atspindžius mažinančius filtrus). Katalogas psl. 16. Atitikimo parametrai psl.2
14 | Lęšių paviršius | Lęšiai turi būti padengti polikarbonato arba lygiaverte medžiaga | Lęšiai padengti polikarbonato medžiaga. Atitikimo parametrai psl.2
15 | Prizminių teleskopų korpusas | Pagamintas iš matinio poliruoto aliuminio arba lygiavertės medžiagos | Pagamintas iš matinio poliruoto aliuminio. Katalogas psl. 16 . Atitikimo parametrai psl.2
16 | Komplektacija | 1. Chirurginiai akiniai, | Chururginiai akiniai
|  | 2. Šoninės skaidrios apsaugėlės, skirtos chirurgo akims apsaugoti nuo šoninio apsitaškymo paciento skysčiais, | Šoninės skaidrios apsaugėlės, skirtos chirurgo akims apsaugoti nuo šoninio apsitaškymo paciento skysčiais. Katalogas psl.10
|  | 3. Juostelė akinių prilaikymui, | Juostelė akinių prilaikymui. Katalogas psl 10. Atitikimo parametrai psl.2
|  | 4. Dėžutė, skirta chirurginių akinių laikymui, su užrašytu chirurgo vardu bei pavarde, | Dėžutė, skirta chirurginių akinių laikymui, su užrašytu chirurgo vardu bei pavarde. Katalogas psl 10. Atitikimo parametrai psl.2
|  | 5. Priemonės akinių priežiūrai: speciali šluostė akinių lęšių valymui, instrumentas akinių derinimui. | Priemonės akinių priežiūrai: speciali šluostė akinių lęšių valymui, instrumentas akinių derinimui. Katalogas psl 10. Atitikimo parametrai psl.2
|  | Kiekis | 5
|  | Mato vienetas | vnt.
|  | Vieneto kaina be PVM, Eur | 2998
|  | Suma be PVM, Eur | 14990
|  | PVM suma, Eur | 3147.9
|  | Suma su PVM, Eur | 18137.9
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | aštuoniolika tūkstančių vienas šimtas trisdešimt septyni eurai, 00 ct
Pasiūlymas

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne