## specifikacija
Pirkimo dokumentų SPS priedas Nr.1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Vienkartinių medicinos pagalbos priemonių intervencinei kardiologijai ir kardiochirurgijai pirkimas, VUL SK Nr.3939
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES 2017/745 reglamento reikalavimus.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai lietuvių kalba, tačiau gali būti pateikiami ir anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
Pirkimo dalies Nr. | PIRKIMO DALIES PAVADINIMAS, BVPŽ | Charakteristikos, reikalavimai | Komplektacija | Mato vienetas | Kiekis | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge | Įkainis Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Pasiūlymo kaina Eur be PVM | Pasiūlymo kaina Eur su PVM | Tiekėjo siūlomos charakteristikos (įrašyti siūlomas charakteristikas ir pateikti įrodančius dokumentus, kartu su pasiūlymu žr. 2 ir 5 p.) | Pirkimo vertė Eur su PVM
1. | 33182200-1 Vienkameriai elektrokardiostimuliatoriai vaikiški su epikardinais elektrodais | Masė ne daugiau 15 g. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 4,5–5 V atsargine stimuliacija. | Komplekte: . Bipoliniai epikardiniai 30–60 cm ilgio elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus. | vnt. | 15 | Microny II SR 2525T, Myopore 511210, 511211 | 1350 | 5 | 20250 | 21262.5 | Masė ne daugiau 12.8 g. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija. Katalogo psl. 1-2 Komplekte: .Bipoliniai epikardiniai 25, 35 ir 54 cm ilgio elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus. Katalogo psl. 3 | 22365
2. | 33182000-9 Implantuojamas biventrikulinis kardioverteris defibriliatorius su keturpoliais kairiojo skilvelio elektrodais | Masė ≤ 85 g, tūris ≤ 40 cm3. DF1 ir DF4 variantai. Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijos zonas. Antitachikardinės stimuliacijos funkcija. Maksimali defibriliuojančio impulso energija ≥ 35 J. Defibriliuojančio impulso forma – bifazinė. Antibradikardinė stimuliacija – DDD(R) režimas. Realaus laiko elektrogramos registravimas, įvykių žymekliai. Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai. Paciento perspėjimas apie problemą sistemoje (elektrodo lūžimas, baterijos išsekimas ir kt.) garsiniu signalu arba vibracija. Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė. Defibriliacijos elektrodo introdiuserio diametras ≤ 8F. Galimybė atlikti viso kūno ≥1,5T magnetinio rezonanso tyrimus. | Komplekte elektrodai: defibriliacijos 50-75 cm, dešiniojo prieširdžio 40-55 cm, kairiojo skilvelio 70-90 cm. Defibriliacijos elektrodo introdiuserio diametras ≤ 8F. Kairiojo skilvelio keturpolio elektrodo diametras ≤ 5,5F. Komplekte įvedimo sistema (įvairių formų introdiuseriai koronarinio sinuso kaniuliavimui, 45-60 cm ilgio | vnt. | 60 | Quadra Assura CD3367-40QC/3367-40C Tendril STS 2088TC/ Optisense Optim 1999 Durata 7120,7120Q, 7122, 7122Q Quartet 1458Q, 1458QL, 1456Q, 1457Q, CPS Direct SL II DS2C001-DS2C006 ir DS2C011-DS2C015, CPS Universal Slitter DS2A003 arba CPS Direct PL II 410211/410218, 410212/410219, 410213/410220 | 3286 | 5 | 197160 | 207018 | Masė 80 ir 83 g, tūris 38 ir 40 cm3. DF1 ir DF4 variantai. Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijos zonas. Antitachikardinės stimuliacijos funkcija. Maksimali defibriliuojančio impulso energija 40 J. Defibriliuojančio impulso forma – bifazinė. Antibradikardinė stimuliacija – DDD(R) režimas. Realaus laiko elektrogramos registravimas, įvykių žymekliai. Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai. Paciento perspėjimas apie problemą sistemoje (elektrodo lūžimas, baterijos išsekimas ir kt.) vibracija. Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė. Defibriliacijos elektrodo introdiuserio diametras 7F. Galimybė atlikti viso kūno 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus. Katalogo psl. 4-5 Komplekte elektrodai: defibriliacijos 65 cm, dešiniojo prieširdžio 46, 52 cm, kairiojo skilvelio 75 ir 86 cm. Defibriliacijos elektrodo introdiuserio diametras 7F. Kairiojo skilvelio keturpolio elektrodo diametras 4,7F. Katalogo psl. 8-9, 10-11, 12-13, 14-15. Komplekte įvedimo sistema (įvairių formų introdiuseriai koronarinio sinuso kaniuliavimui, 47-54 cm ilgio. Katalogo psl. 16-17 | 207018
3. | 33182000-9 Implantuojamas biventrikulinis kardioverteris defibriliatorius su kairiojo skilvelio stimuliacija keliuose taškuose | Masė ≤ 85 g, tūris ≤40 cm3. DF1 ir DF4 variantai. Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijos zonas. Antitachikardinės stimuliacijos funkcija. Maksimali defibriliuojančio impulso energija – ne mažiau 40 J. Defibriliuojančio impulso forma – bifazinė, su galimybe programuoti fazių trukmes ir formą. Antibradikardinė stimuliacija – DDD(R). Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė. Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos). KS stimuliacija keliuose taškuose: stimuliavimas vienu metu arba su užlaikymu tarp KS impulsu. Keturpolė stimuliacijos technologija. Galimybė atlikti viso kūno ≥1,5T magnetinio rezonanso tyrimus (taip pat krūtinės ląstos ir širdies srityse). | Komplekte elektrodai: defibriliacijos 50-75 cm, dešiniojo prieširdžio 45-55 cm, kairiojo skilvelio 70-90 cm. Kairiojo skilvelio elektrodo atstumas tarp kontaktų ≥ 10 mm. Defibriliacijos elektrodo introdiuserio diametras ≤ 7F. Kairiojo skilvelio keturpolio elektrodo diametras ≤ 5F. Komplekte įvedimo sistema (įvairių formų introdiuseriai koronarinio sinuso kaniuliavimui, 45-60 cm ilgio). | vnt. | 60 | Quadra Assura MP CD3371-40QC/3371-40C Tendril STS 2088TC/ Optisense Optim 1999 Durata 7120,7120Q, 7122, 7122Q Quartet 1458Q, 1458QL, 1456Q, 1457Q, CPS Direct SL II DS2C001-DS2C006 ir DS2C011-DS2C015, CPS Universal Slitter DS2A003 arba CPS Direct PL II 410211/410218, 410212/410219, 410213/410220 | 3861 | 5 | 231660 | 243243 | Masė 80 ir 83g, tūris 38 ir 40 cm3. DF1 ir DF4 variantai. Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijos zonas. Antitachikardinės stimuliacijos funkcija. Maksimali defibriliuojančio impulso energija 40 J. Defibriliuojančio impulso forma – bifazinė, su galimybe programuoti fazių trukmes ir formą. Antibradikardinė stimuliacija –DDD(R).Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė. Programuojami įspėjamieji signalai ( vibracijos). KS stimuliacija keliuose taškuose: stimuliavimas vienu metu arba su užlaikymu tarp KS impulsu. Keturpolė stimuliacijos technologija. Galimybė atlikti viso kūno 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus (taip pat krūtinės ląstos ir širdies srityse). Katalogo psl. 6-7. Komplekte elektrodai: defibriliacijos 65cm, dešiniojo prieširdžio 46-52 cm, kairiojo skilvelio 75-86cm. Kairiojo skilvelio elektrodo atstumas tarp kontaktų 20-30-40-47 mm.Defibriliacijos elektrodo introdiuserio diametras 7F.Kairiojo skilvelio keturpolio elektrodo diametras 4,7F. Katalogo psl. 8-9, 10-11, 12-13, 14-15. Komplekte įvedimo sistema (įvairių formų introdiuseriai koronarinio sinuso kaniuliavimui, 47-54 cm ilgio).Katalogo psl. 16-17 | 243243
4. | 33141210-5 Angiografinis kateteris su balionu | Su anga distaliau baliono – koronarinio sinuso obturacijai retrogradinio kontrastavimo metu. Ilgis 80–120 cm, diametras ne diaugiau 7F |  | vnt. | 20 | Arrow Balloon AI-07126 | 26 | 5 | 520 | 546 | Su anga distaliau baliono – koronarinio sinuso obturacijai retrogradinio kontrastavimo metu. Ilgis 110 cm, diametras 6F. Katalogo psl.18 | 546
5. | 33141000-0 Fiksuojantis stiletas implantuotam elektrodui pašalinti | Darbinis diametras 0,3-0,8 mm (gali būti keli modeliai, įvairaus diametro). Ilgis 60-90 cm. Papildomos priemonės (pvz., kaištiniai matuokliai) turi būti siūlomi jei tai rekomenduojama gamintojo (pvz., yra keli darbinio diametro variantai ir procedūros metu būtina nustatyti reikiamą stileto diametrą). |  | vnt. | 60 | Nesiūlome |  | 5 | 0 |  |  | 75600
6. | 33141000-0 Vamzdelių rinkinys implantuotam elektrodui atpalaiduoti nuo sąaugų | Šalinamų elektrodų diametras 4-9 F (keli diametrų variantai), ilgis 30-40 cm, galimybė atpalaiduoti nuo sąaugų preparuojant buku arba smailu vamzdelio galu. Minkštesnė (pvz., PTFE) medžiaga |  | vnt. | 20 | Nesiūlome |  | 5 | 0 |  |  | 8990.52
7. | 33141000-0 Lūžusio elektrodo ilginimo viela šalinimo operacijos metu | Ilgis 50-80 cm. Galimybė fiksuoti ir tokiu būdu prailginti lūžusį EKS/IKD laidą šalinimo procedūros metu, tilpti į 7F preparavimo vamzdelį |  | vnt. | 20 | Nesiūlome |  | 5 | 0 |  |  | 6300
8. | 33141000-0 Sistema implantuotam elektrodui atpalaiduoti nuo sąaugų | Diametras 9-13,2 F, vamzdelio ilgis 40–48 cm. Šalinamų elektrodų diametras 4-9 F (keli diametrų variantai), ilgis 20-70 cm, galimybė atpalaiduoti nuo sąaugų mechaniškai (gręžiant), preparavimo dantukų sukimasis į vieną arba abi puses. |  | vnt. | 25 | Nesiūlome |  | 5 | 0 |  |  | 74681.25
9. | 33141200-2 Kateteris su kombinuota kilpa gaudykle svetimkūnių šalinimui | Diametras 8-15 F, ilgis 90–130 cm. Galimybė griebti ne tik šalinamo objekto galą, bet ir per vidurį. |  | vnt. | 20 | Nesiūlome |  | 5 | 0 |  |  | 14700
10. | 33141000-0 Laidas prailgintuvas matavimams EKS/IKD implantavimo operacijos metu | Laido ilgis 2,5-4,0 m, jungtis Medtronic programavimo prietaisui viename gale ir gnybtai ("krokodilai") kitame gale. Turi būti suderinamas su Medtronic stimuliacijos parametrų matavimo prietaisu. |  | vnt. | 5 | Nesiūlome |  | 5 | 0 |  |  | 670.53
11. | 33141000-0 Suplėšomas ("peel-away") introdiuseris stimuliacijos elektrodo įvedimui | Ilgis 20-25 cm, diametras 6 F. Rinkinyje su dilatoriumi, 0,038 colio diametro viela (tiesus ir lenktas galai, ilgis 80 cm) ir adata punkcijai. Introdiuserio distalinė dalis pakankamai kieta, kad prasiskverbtų pro randinius audinius, konuso formos, tolygiai (be juntamo „laiptelio“) pereinanti į dilatatorių. | Neturi būti užsukamo introdiuserio fiksavimo elemento. | vnt. | 50 | Nesiūlome |  | 5 | 0 |  |  | 997.5
12. | 33141000-0 Hidrofilinė viela kairiojo skilvelio (koronarinio sinuso) stimuliacijos elektrodui įvesti | 160–185 cm, 0,014 colio diametras, hidrofilinė danga, proksimalinė dalis - viena viela "extra support" kietumo, vidutinio kietumo 25-35 cm distalinė dalis, polimerinis tiesus galiukas. |  | vnt. | 710 | Nesiūlome |  | 5 | 0 |  |  | 37647.75
13. | 33141000-0 Trimatės elektroanatominės navigacijos abliacijos elektrodas Stereotaxis sistemai | Diametras 7-8F, ilgis 110-125cm. 4 kontaktai, 4-mm distalinis kontaktas Prijungimas prie CARTO 3 sistemos. Aušinamas skysčiu. Komplekte su išoriniais (referentiniais) elektrodais |  | vnt. | 20 | Nesiūlome |  | 5 | 0 |  |  | 52500

## BVPŽ
33182200-1 | 471523.5
33141210-5 | 546
33141000-0 | 0
33141200-2 | 0