REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PREEKLAMPSIJOS  žymenų NUSTATYMUI KARTU SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) | __ | Roche cobas e411; automatizuotas imunologinis analizatorius; gamintojas - „Hitachi High-Tech Corporation“ |
| 1. | Techniniai reikalavimai analizatoriui |  |  |
| 1.1. |  | Panaudai turi būti pateiktas pilnai automatizuotas analizatorius su valdymo programine įranga, nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, suderintu su analizatoriumi spausdintuvu, arba tyrimams atlikti gali būti suteikiama panaudos būdu naudoti perkančiosios organizacijos jau naudojama įranga​. | Panaudai bus pateiktas pilnai automatizuotas analizatorius cobas e411 su valdymo programine įranga, nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, suderintu su analizatoriumi spausdintuvu. Žr. Tiekėjo laisvos formos deklaracija. |
| 1.2. |  | Panaudai pateiktas analizatorius (su programine įranga) turi būti techniškai pajėgus atlikti 1 priede įvardintus tyrimus. | Panaudai pateiktas analizatorius (su programine įranga) cobas e411 yra techniškai pajėgus atlikti 1 priede įvardintus tyrimus. Žr. Tiekėjo laisvos formos deklaracija. |
| 1.3. |  | Analizatorius turi turėti vidinį brūkšninių kodų skaitytuvą mėginių identifikavimui. | Analizatorius turi vidinį brūkšninių kodų skaitytuvą mėginių identifikavimui. Žr. cobas e411 naudotojo vadovas LT; 26 psl.; #1.3. |
| 1.4. |  | Analizatorius turi automatiškai nuskaityti brūkšninį kodą, atpažinti reagentus bei informaciją apie juos (galimų atlikti iš kiekvienos reagento talpos tyrimų kiekį ar reagento tūrį/lygį ir/ar kt.). | Analizatorius automatiškai nuskaito brūkšninį kodą, atpažįsta reagentus bei informaciją apie juos (galimų atlikti iš kiekvienos reagento talpos tyrimų kiekį ar reagento tūrį/lygį ir/ar kt.). Žr. cobas e411 naudotojo vadovas LT; 67 psl.; #1.4. |
| 1.5. |  | Analizatoriaus mėginių laikikliai turi būti pritaikomi skirtingų dydžių mėgintuvėliams ir/arba specialiems mėginių indeliams (pastaruoju atveju tiekėjas mėginių indelius pateikia kartu su reagentais bei papildomomis priemonėmis). | Analizatoriaus mėginių laikikliai pritaikomi skirtingų dydžių mėgintuvėliams ir/arba specialiems mėginių indeliams (tiekėjas mėginių indelius pateikia kartu su reagentais bei papildomomis priemonėmis). Žr. cobas e411 naudotojo vadovas LT; 63 psl.; #1.5. Žr. Tiekėjo laisvos formos deklaracija. |
| 1.6. |  | Analizatorius turi turėti krešulio mėginyje aptikimo funkciją. | Analizatorius turi krešulio mėginyje aptikimo funkciją. Žr. cobas e411 naudotojo vadovas LT; 62 psl.; #1.6. |
| 1.7. |  | Analizatorius turi turėti CE ženklinimą (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių įrangos žymėjimą CE ženklu, kopijas). | Analizatorius turi CE ženklinimą. Žr. cobas e411 declaration of conformity. |
| 1.8. |  | Kartu su analizatoriumi turi būti pateikiama naudojimo instrukcija (vartotojo vadovas) anglų ir lietuvių kalbomis (elektroninė versija). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. | Kartu su analizatoriumi pateikiama naudojimo instrukcija (vartotojo vadovas) anglų ir lietuvių kalbomis (elektroninė versija). Žr. cobas e411 naudotojo vadovas LT. Žr. cobas e411 naudotojo vadovas EN. |
| 2. | Reikalavimai analizatoriaus programinei įrangai: |  |  |
| 2.1. |  | Analizatoriaus programinė įranga turi teikti informaciją apie reagentus, kalibracijos duomenis, atliktus tyrimus ir jų rezultatus. | Analizatoriaus programinė įranga teikia informaciją apie reagentus, kalibracijos duomenis, atliktus tyrimus ir jų rezultatus. Žr. cobas e411 naudotojo vadovas LT; 106; 127; 197 psl.; #2.1. |
| 2.2. |  | Analizatoriuje turi būti integruota kokybės kontrolės programa, teikianti kokybės kontrolės tyrimų rezultatus, skaičiuojanti pagrindinius statistinius rodiklius ir vaizduojanti rezultatus grafiškai. | Analizatoriuje integruota kokybės kontrolės programa, teikianti kokybės kontrolės tyrimų rezultatus, skaičiuojanti pagrindinius statistinius rodiklius ir vaizduojanti rezultatus grafiškai. Žr. cobas e411 naudotojo vadovas LT; 155 psl.; #2.2. |
| 2.3. |  | Analizatoriaus programinė įranga turi turėti nuotolinio serviso priežiūros modulį, leidžiantį nuotoliniu būdu įvertinti analizatoriaus būklę, atlikti gedimų diagnostiką ir pašalinti nedidelius sutrikimus. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. | Analizatoriaus programinė įranga turi nuotolinio serviso priežiūros modulį, leidžiantį nuotoliniu būdu įvertinti analizatoriaus būklę, atlikti gedimų diagnostiką ir pašalinti nedidelius sutrikimus. Žr. cobas e411 naudotojo vadovas LT; 51 psl.; #2.3. |
| 3. | Suderinamumas su LIS |  |  |
| 3.1. |  | Analizatorius ir/ar programinė įranga (toliau - Sistema) turi būti tinkami (techniškai ir programiškai suderinami) integravimui į LSMU ligoninėje Kauno klinikose veikiančią eLab laboratorinę informacinę sistemą (toliau tekste - LIS): - Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu konkursui pateikti Sistemos komunikacijos protokolą (angl. „Interface manual“), kuriame detaliai pateikiama visa informacija, kaip siūloma Sistema gali būti sujungta su išorinėmis sistemomis. - Siūloma Sistema turi turėti galimybę ASTM, HL7, ABX, CSV arba MCSV standarto protokolu keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS. Sistema turi automatiškai nuskaityti tyrimų užsakymus, o tyrimų atlikimo rezultatus automatiškai perduoti į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūloma Sistema turi tik RS232 (COM PORT) jungtį, tiekėjas kartu su Sistema pateikia (įskaičiuoja į Sistemos kainą) RS232<->TCP/IP konverterį, kuris įgalina priimti tyrimų užsakymus ir perduoti tyrimų atlikimo rezultatus Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūloma Sistema neturi galimybės keistis informacija ASTM, HL7, ABX, CSV arba MCSV standarto protokolu, kartu su Sistema turi būti pateiktas (įskaičiuotas į Sistemos kainą) kompiuteris su atitinkama programine įranga, įgalinančia keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS ASTM standarto protokolu, kurio pagalba tyrimų užsakymai ir tyrimų atlikimo rezultatai turi būti automatiškai nuskaitomi ir perduodami į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Pastaba: 2. p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą, nurodant konkrečius siūlomos Sistemos komunikavimo parametrus. - Pagal brūkšninių kodų skaitytuvu nuskenuotą mėginio kodą Sistema turi automatiškai nuskaityti arba pasirinkti iš tyrimų užsakymų informaciją apie konkrečius tyrimus, reikalingus padaryti iš mėginio, o atliktų tyrimų rezultatus su mėginio identifikaciniu kodu automatiškai nusiųsti į LIS. Pastaba: 3 p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą). - Pirkimo laimėjimo atveju Tiekėjas privalės savo jėgomis ir lėšomis: - Teikti visokeriopą pagalbą, pateiktą Sistemą integruojant į perkančiosios organizacijos LIS; - Pateikti detalų Sistemos atliekamų tyrimų sąrašą su nurodytais tyrimų (jei tyrimai susideda iš daugiau nei vienos analitės, taip pat ir analičių) kodais, pavadinimais ir kitais duomenimis; - Dalyvauti Sistemos sąsajos su perkančiosios organizacijos LIS testavime ir/ar validavime. Pastaba: 4 p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo įsipareigojimą). | Žr. cobas e411 host interface manual. Žr. Tiekėjo laisvos formos deklaracija. |
| 4. | Reikalavimai tyrimams |  |  |
| 4.1 |  | Tyrimo metodika, reagentų (tame tarpe ir kontrolinių medžiagų, kalibratorių) aprašymai kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikti anglų ir lietuvių kalbomis. | Tyrimo metodika, reagentų (tame tarpe ir kontrolinių medžiagų, kalibratorių) aprašymai kartu su pasiūlymu konkursui pateikti anglų ir lietuvių kalbomis. Žr. Tiekėjo laisvos formos deklaracija. |
| 4.2 |  | Gamintojo tyrimų metodikoje turi būti pateikti (pateikiama kartu su pasiūlymu konkursui) gamintojo rekomenduojami: - Tyrimų referentiniai (pamatiniai) dydžiai įvairiomis nėštumo savaitėmis; - sFlt-1/PIGF santykio vertės - nuo ne vėlesnės kaip 14-tos nėštumo savaitės iki nėštumo pabaigos (ne mažiau kaip iki 39-tos savaitės) | Gamintojo tyrimų metodikoje pateikti (pateikiama kartu su pasiūlymu konkursui) gamintojo rekomenduojami: - Tyrimų referentiniai (pamatiniai) dydžiai įvairiomis nėštumo savaitėmis; - sFlt-1/PIGF santykio vertės - nuo ne vėlesnės kaip 14-tos nėštumo savaitės iki nėštumo pabaigos (ne mažiau kaip iki 39-tos savaitės) Žr. Metodinis lapas PlGF LT; 3 psl. Žr. Metodinis lapas sFlt1 LT; 3 psl. |
| 4.3. |  | Analizatorius turi turėti galimybę pateikti rezultatus SI sistemos matavimo vienetais arba turi būti pateiktas perskaičiavimo į SI sistemos matavimo vienetus koeficientas. | Analizatorius turi galimybę pateikti rezultatus SI sistemos matavimo vienetais. Žr. cobas e411 naudotojo vadovas LT; 289 psl.; #4.3. |
| 5. | Reikalavimai reagentams ir papildomoms tyrimo priemonėms: |  |  |
| 5.1. |  | Į pasiūlymą turi būti įtraukti visi reagentai ir papildomos priemonės (žr. PASTABŲ, PAPILDOMŲ REIKALAVIMŲ 1 punktą), reikalingi automatizuotam tyrimui atlikti (būtinas atitinkamas (tiekėjo) patvirtinimas). | Į pasiūlymą įtraukti visi reagentai ir papildomos priemonės, reikalingi automatizuotam tyrimui atlikti. Žr. Tiekėjo laisvos formos deklaracija. |
| 5.2. |  | Kontrolinės medžiagos turi būti ne mažiau nei 2-jų lygių, pritaikytos 1 priede nurodytų tyrimų atlikimui, validuotos panaudai siūlomam analizatoriui. | Kontrolinės medžiagos yra ne mažiau nei 2-jų lygių, pritaikytos 1 priede nurodytų tyrimų atlikimui, validuotos panaudai siūlomam cobas e411 analizatoriui. Žr. PreciControl_Multimarker_MS_LT; 1 psl.; #5.2. |
| 5.3. |  | Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su panaudai siūlomu analizatoriumi. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomo analizatoriaus) reagentai ir/ar papildomos priemonės, turi būti pateiktas panaudai siūlomo analizatoriaus gamintojo ar tiekėjo siūlomų reagentų ir papildomų priemonių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomu analizatoriumi. | Visos siūlomos prekės yra tinkamos darbui su panaudai siūlomu cobas e411 analizatoriumi. Žr. reagentų, kalibratorių, kontrolių ir pagalbinių priemonių metodiniuose lapuose. |
| 5.4. |  | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas sudedamąsias priemones (reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas (ne mažiau 2 lygių), skiediklius (jei reikalingi tyrimo atlikimui), ploviklius, papildomas priemones (pvz., specialius antgalius, specialų spausdinimo popierių, mėginių indelius) ir/ar kitas gamintojo nurodytas priemones, reikalingas 1 priede nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui. | Tiekėjas įvertino ir nurodė (įrašė) visas sudedamąsias priemones (reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas (ne mažiau 2 lygių), skiediklius, ploviklius, papildomas priemones (pvz., specialius antgalius, mėginių indelius) ir/ar kitas gamintojo nurodytas priemones, reikalingas 1 priede nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui. Žr. Tiekėjo laisvos formos deklaracija. |
| 5.5. |  | Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad kalibratoriai, kontrolinės medžiagos, reagentai ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, gamintojo nurodytus bei realius galiojimo ir stabilumo, atidarius rinkinį, terminus bei kad kaskart, tiriant pacientų mėginius bus atliekami kasdieniniai (ne mažiau kaip 2 lygių, apimantys normalias ir patologines vertes, ne rečiau kaip 5 kartus per savaitę)) ir išoriniai (ne mažiau kaip 2 kartus per metus) kokybės kontrolės tyrimai, pakartojimai, esant nepatikimiems rezultatams (kalibracijos, kontrolinių ar tiriamųjų mėginių), mėginio skiedimai (esant poreikiui), rezultatui viršijus analitines matavimo ribas. Šie tyrimai neįskaičiuojami į atliktų tyrimų kiekį. | Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas įvertino tai, kad kalibratoriai, kontrolinės medžiagos, reagentai ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, gamintojo nurodytus bei realius galiojimo ir stabilumo, atidarius rinkinį, terminus bei kad kaskart, tiriant pacientų mėginius bus atliekami kasdieniniai (ne mažiau kaip 2 lygių, apimantys normalias ir patologines vertes, ne rečiau kaip 5 kartus per savaitę)) ir išoriniai (ne mažiau kaip 2 kartus per metus) kokybės kontrolės tyrimai, pakartojimai, esant nepatikimiems rezultatams (kalibracijos, kontrolinių ar tiriamųjų mėginių), mėginio skiedimai (esant poreikiui), rezultatui viršijus analitines matavimo ribas. Šie tyrimai neįskaičiuojami į atliktų tyrimų kiekį. Žr. Tiekėjo laisvos formos deklaracija. |
| 5.6. |  | Reagentai, (tame tarpe kontrolinės medžiagos, kalibratoriai) turi turėti CE ir IVD ženklinimus (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių reagentų CE sertifikavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus, kopijas). | Dokumentai pateikti kartu su pasiūlymu. |
| 5.7. |  | Reagentų ir papildomų priemonių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | Reagentų ir papildomų priemonių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos. Žr. Tiekėjo laisvos formos deklaracija. |
| 6. | Įrangos techninis aptarnavimas |  |  |
| 6.1. |  | Tiekėjas turi užtikrinti įrangos (aparatūrinės ir programinės) nepertraukiamą techninį aptarnavimą sutarties galiojimo laikotarpiu. Tiekėjui gavus pranešimą apie įrangos gedimą/veiklos sutrikimą, servisas turi būti suteikiamas iš karto, prisijungiant prie analizatoriaus nuotoliniu būdu. Nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu, į LSMUL Kauno klinikas turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir per 24 valandas pašalinti gedimą arba kitaip užtikrinti įrangos darbą ir sudaryti sąlygas kokybiškai ir savalaikiai atlikti tyrimus. Visiškai pašalinti gedimą turi per 48 valandas, o nesant galimybės pašalinti gedimo per 48 valandas, tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte. (Būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas) | Tiekėjas užtikrins įrangos (aparatūrinės ir programinės) nepertraukiamą techninį aptarnavimą sutarties galiojimo laikotarpiu. Tiekėjui gavus pranešimą apie įrangos gedimą/veiklos sutrikimą, servisas bus suteikiamas iš karto, prisijungiant prie analizatoriaus nuotoliniu būdu. Nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu, į LSMUL Kauno klinikas atvyks reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir per 24 valandas pašalins gedimą arba kitaip užtikrins įrangos darbą ir sudarys sąlygas kokybiškai ir savalaikiai atlikti tyrimus. Tiekėjas įsipareigoja visiškai pašalinti gedimą turi per 48 valandas, o nesant galimybės pašalinti gedimo per 48 valandas, tiekėjas įsipareigoja sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte. Žr. Tiekėjo laisvos formos deklaracija. |

1 priedas REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS PREEKLAMPSIJOS žymenų NUSTATYMO ANALIZATORIUI

Eil. Nr.; Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai; Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.; Reagentų ir priemonių, reikalingų vienam tyrimui atlikti kaina Eur be PVM.; Suma, EUR be PVM (36 mėn.); PVM tarifas, %; Suma, EUR su PVM (36 mėn.); Siūloma pakuotė; Siūlomų pakuočių kiekis, reikalingas nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti; Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1.; sFlt-1 (angl. Soluble fms-like tyrosine kinase-1) nustatymas; 1500; 22,51; 33765,00; 5; 35453,25; x; x; x. 1.1.; sFLT1 Elecsys cobas e 100; x; x; x; x; x; 100 testų; 42; Roche, sFLT1 Elecsys cobas e 100; Kat. Nr. 05109523190. 1.2.; PreciControl Multimarker Elecsys; x; x; x; x; x; 6 x 2 ml; 30; Roche, PreciControl Multimarker Elecsys; Kat.Nr. 05341787190. 1.3.; sFLT1 CS Elecsys; x; x; x; x; x; 4 x 1 ml; 18; Roche, sFLT1 CS Elecsys; Kat.Nr. 05109531190. 1.4.; Adapter Sys clean Ku fbl; x; x; x; x; x; 1 vnt.; 1; Roche, Adapter Sys clean Ku fbl; Kat. Nr. 11933159001. 1.5.; AssayCup; x; x; x; x; x; 3600 vnt.; 1; Roche, Assay Cup; Kat. Nr.11706802001. 1.6.; AssayTip; x; x; x; x; x; 3600 vnt; 2; Roche, AssayTip; Kat. Nr.11706799001. 1.7.; CleanCell Elecsys,cobas e; x; x; x; x; x; 6 x 380 ml; 4; Roche, CleanCell Elecsys,cobas e; Kat. Nr 11662970122. 1.8.; ControlSet Vials Elecsys,cobas e; x; x; x; x; x; 2 x 56 vnt.; 6; Roche, ControlSet Vials Elecsys,cobas e; Kat. Nr 03142949122. 1.9.; ISE cleaning solution Sys Clean; x; x; x; x; x; 5 x 100 ml; 1; Roche, ISE cleaning solution Sys Clean ; Kat. Nr 11298500316. 1.10.; ProCell Elecsys,cobas e; x; x; x; x; x; 6 x 380 ml; 4; Roche, ProCell Elecsys,cobas e; Kat. Nr 11662988122. 1.11.; Sys Wash Elecsys,cobas e; x; x; x; x; x; 1 x 500 ml; 6; Roche, Sys Wash Elecsys,cobas e; Kat. Nr. 11930346122. 2.; PIGF (angl. Placental growth factor) nustatymas; 1500; 23,49; 35235,00; 5; 36996,75; x; x; x. 2.1.; PLGF Elecsys cobas e 100; x; x; x; x; x; 100 testų; 42; Roche, PLGF Elecsys cobas e 100, Kat. Nr. 05144671190. 2.2.; PreciControl Multimarker Elecsys; x; x; x; x; x; 6 x 2 ml; 30; Roche, PreciControl Multimarker Elecsys; Kat.Nr. 05341787190. 2.3.; PLGF CS Elecsys; x; x; x; x; x; 4 x 1 ml; 18; Roche, PLGF CS Elecsys; Kat.Nr. 05144701190. 2.4.; Adapter Sys clean Ku fbl; x; x; x; x; x; 1 vnt.; 1; Roche, Adapter Sys clean Ku fbl; Kat. Nr. 11933159001. 2.5.; AssayCup; x; x; x; x; x; 3600 vnt.; 1; Roche, Assay Cup; Kat. Nr.11706802001. 2.6.; AssayTip; x; x; x; x; x; 3600 vnt; 2; Roche, AssayTip; Kat. Nr.11706799001. 2.7.; CleanCell Elecsys,cobas e; x; x; x; x; x; 6 x 380 ml; 4; Roche, CleanCell Elecsys,cobas e; Kat. Nr 11662970122. 2.8.; ControlSet Vials Elecsys,cobas e; x; x; x; x; x; 2 x 56 vnt.; 6; Roche, ControlSet Vials Elecsys,cobas e; Kat. Nr 03142949122. 2.9.; ISE cleaning solution Sys Clean; x; x; x; x; x; 5 x 100 ml; 1; Roche, ISE cleaning solution Sys Clean ; Kat. Nr 11298500316. 2.10.; ProCell Elecsys,cobas e; x; x; x; x; x; 6 x 380 ml; 4; Roche, ProCell Elecsys,cobas e; Kat. Nr 11662988122. 2.11.; Sys Wash Elecsys,cobas e; x; x; x; x; x; 1 x 500 ml; 6; Roche, Sys Wash Elecsys,cobas e; Kat. Nr. 11930346122. Pasiūlymo kaina iš viso:; 69000,00; 5; 72450,00; x; x; x.

| PASTABOS, PAPILDOMI REIKALAVIMAI: |
| --- |
| - Konkurso laimėjimo atveju tiekėjas turi pateikti sąrašą visų tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas naudojamų sudedamųjų priemonių (reagentų, kalibratorių, kontrolinių medžiagų (ne mažiau 2 lygių), ploviklių, skiediklių (jei reikalingi tyrimo atlikimui), papildomų priemonių (pvz., specialių antgalių, specialaus spausdinimo popieriaus, mėginių indelių) ir/ar kitų gamintojo nurodytų priemonių, reikalingų 1 priede nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui) su nurodytu kiekiu pakuotėje. - Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtinai nurodant visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kurių atlikimui nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai, nurodoma 0 (nulis). |  |