TSD-700, VPP-3591

Ultragarsinės sistemos kaulų chirurgijai techninė specifikacija (kiekis – 1 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komplektacija | 1. Valdymo blokas – 1 vnt; 2. Antgalis su apšvietimu ir ≥ 2 m ilgio laidu – 1 vnt; 3. Antgalio laikiklis – 1 vnt; 4. Multifunkcinis valdymo pedalas – 1 vnt; 5. Irigacinės sistemos laikiklis – 1 vnt; 6. Irigacinės sistemos – ≥ 2 vnt; 7. Darbiniai instrumentai – ≥ 6 vnt; 8. Instrumentai, skirti uždaram sinuso pakėlimui – ≥ 4 vnt; 9. Dinamometrinis raktas instrumentų priveržimui – 1 vnt. | Modelis: „Piezotome Cube“; Gamintojas: „Satelec-Acteon Group“, Prancūzija; Failas: 5-Technine dokumentacija.pdf, Psl.: 1; 1. Valdymo blokas – 1 vnt; 2. Antgalis su apšvietimu ir 2,5 m ilgio laidu – 1 vnt - Psl.: 3; 3. Antgalio laikiklis – 1 vnt; 4. Multifunkcinis valdymo pedalas – 1 vnt; 5. Irigacinės sistemos laikiklis – 1 vnt; 6. Irigacinės sistemos – 2 vnt; 7. Darbiniai instrumentai – 6 vnt; 8. Instrumentai, skirti uždaram sinuso pakėlimui – 5 vnt - Psl.: 2; 9. Dinamometrinis raktas instrumentų priveržimui – 1 vnt. |
| 2. | Reikalavimai antgaliui | 1. Antgalis su LED (arba lygiaverčiu) apšvietimu; 2. Sterilizuojamas. | 1. Antgalis su LED apšvietimu - Psl.: 4; 2. Sterilizuojamas. Psl.: 4. |
| 3. | Virpesių dažnio ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 28 – 32 kHz | Virpesių dažnio ribos 28 – 36 kHz. Psl.: 3. |
| 4. | Aušinimo skysčio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 10 – 75 ml/min | Aušinimo skysčio reguliavimo ribos 0 – 120 ml/min. Psl.: 3. |
| 5. | Programos | Ne mažiau 4 galingumo programų | 4 galingumo programos. Psl.: 3, 5. |
| 6. | Reikalavimai instrumentams | 1. Galimybė rinktis iš ne mažiau 30 instrumentų; 2. Instrumentai tvirtinami prie antgalio prisukant dinamometriniu raktu; 3. Sterilizuojami. | 1. Galimybė rinktis iš 37 instrumentų - Psl.: 4, 7; 2. Instrumentai tvirtinami prie antgalio prisukant dinamometriniu raktu - Psl.: 4, 8, 9; 3. Sterilizuojami - Psl.: 8, 10. |
| 7. | Valdymo pedalas | 1. Skirtas prietaiso aktyvavimui; 2. Su ≥ 2m ilgio laidu. | 1. Skirtas prietaiso aktyvavimui - Psl.: 5, 6; 2. Su 2,5 m ilgio laidu - Psl.: 3. |
| 8. | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo; | 230V / 50 Hz elektros tinklas. Psl.: 3. |
| 9. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Kartu su pasiūlymu pateikiama CE sertifikato kopija. Psl.: 11-56. |
| 10. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | 24 mėnesiai. Psl.: 1. |
| 11. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 12. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 13. | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba. |