## Pasiūlymas ir TS
1 PRIEDAS „PASIŪLYMAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: |  |  | /pildo tiekėjas/
Jeigu įsigyjamam pirkimo objektui netaikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM tarifas, pirkimo vykdytojas apie tai informaciją turėtų nurodyti šioje formoje arba konkretaus pirkimo sąlygose: prekėms taikomas 5 proc. ir / ar 21 proc. PVM tarifas.
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
1.1. REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS MIKROBIOLOGINIAMS TYRIMAMS MINIMALIOS SLOPINANČIOS KONCENTRACIJOS NUSTATYMUI, TURIMAM ANALIZATORIUI " THERMO SCIENTIFIC MULTISCAN FC", ARBA ĮRANGAI PANAUDAI* *Tiekėjas turi pasiūlyti reagentus, eksploatacines medžiagas ir papildomas priemones VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės nuosavybės teise turimam analizatoriui ("THERMO SCIENTIFIC MULTISCAN FC", 2017 m., Gamyklinis Nr. 357-911 402, gamintojas: Thermo Scientific.) arba gali pasiūlyti reagentus, rksploatacines medžiagas ir papildomas priemones kartu su lygiaverte įranga panaudai (reikalavimai pateikti 1.2 punkte)
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius kuris apima raportuotus tyrimus ir kontrolinius tyrimus per 36 mėnesius Tiekėjai, skaičiuodami siūlomus prekių kiekius, turi įvertinti, kad keliamųjų metų 1 papildoma diena neturi būti įskaičiuojama (t. y., laikoma, kad vienerius metus sudaro 365 dienos) | Reagento / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (stulpelyje Nr. 3 nurodytam maksimaliam tyrimų skaičiui) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas pakuotei) (%) | PVM dydis (taikomas pakuotei) (Eur) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Bendra pakuočių kaina Eur be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo parengtas prekių naudojimo instrukcijas, kurios įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu prekių naudojimo instrukcijose trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu), nebent techninėje specifikacijoje yra nurodyta kitaip.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Mieliagrybių antibiotikų (Amphotericin B, Anidulafungin, Micafungin, Fluconazol, Voriconazol, Posaconazol) jautrumui MSK nustatyti pagal EUCAST per 22-48 val. 2 testai vienoje plokštelėje. Galimybė vertinti rezultatus fotometriškai ir vizualiai. | 800
1.1. | MICRONAUT-AM EUCAST AFST |  | Mieliagrybių antibiotikų (Amphotericin B, Anidulafungin, Micafungin, Fluconazol, Voriconazol, Posaconazol) jautrumui MSK nustatyti pagal EUCAST per 22-48 val. 2 testai vienoje plokštelėje. Galimybė vertinti rezultatus fotometriškai ir vizualiai. | Testas | 800 | 80 testų | 454 | 5% | 23.2 | 476.7 | 4540 | MICRONAUT-AM EUCAST AFST, kodas E1-832-080
1.2 | RPMI-1640 Broth+MOPS+Glucose |  | /pildo tiekėjas/ | Mėgintuvėlis (testas) | 800 | 20 mėgintuvėlių | 42.095 | 5% | 2.1048 | 44.1998 | 1683.8 | RPMI-1640 Broth+MOPS+Glucose, kodas M/E2-324-020
1.3 | AST reagentas |  | Reagentas, skirtas darbui su MICRONAUT-AM EUCAST AFST rinkiniu | Testas | 800 | 80 testų | 10 | 5% | 0.5 | 10.5 | 100 | AST Reagent Kit, kodas M/E2-323-001
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ |  | /pildo tiekėjas/
2. | Atsparumo žymenų ESBL, MBL, KPC, AMP-C, D-karbapenemazių nustatymui MSK metodu per 18-24 val. pagal EUCAST. Galimybė vertinti rezultatus fotometriškai ir vizualiai. | 120
2.1. | MICRONAUT-S ß-Lactamases |  | Atsparumo žymenų ESBL, MBL, KPC, AMP-C, D-karbapenemazių nustatymui MSK metodu per 18-24 val. pagal EUCAST. Galimybė vertinti rezultatus fotometriškai ir vizualiai. | Testas | 120 | 40 testų | 379 | 5% | 18.95 | 397.95 | 1137 | MICRONAUT-S ß-Lactamases, kodas E1-111-040
2.2 | Mueller Hinton Broth, cation adjusted |  | Sultinys, skirtas darbui su MICRONAUT-S ß-Lactamases rinkiniu | Mėgintuvėlis (testas) | 120 | 20 mėgintuvėlių | 32 | 5% | 1.6 | 33.6 | 192 | Mueller Hinton Broth, cation adjusted, kodas M/E2-331-020
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ |  | /pildo tiekėjas/
3. | Atsparių Gram (-) bakterijų išplėstiniam jautrumui/atsparumui MSK metodu nustatyti per 18-24 val pagal EUCAST. Galimybė vertinti rezultatus fotometriškai ir vizualiai. Nustatomas jautrumas šiems antibiotikams (ne mažiau): amikacinas, ceftazidimas, ceftazidimas/avibaktamas, ciprofloksacinas, kolistinas, fosfomicinas, imipenemas, levofloksacinas, meropenemas, piperacilinas/tazobaktamas, tigeciklinas, trimetoprimas/sulfametoksazolas. | 200
3.1. | MICRONAUT-S MDR MRGN-Screening |  | Atsparių Gram (-) bakterijų išplėstiniam jautrumui/atsparumui MSK metodu nustatyti per 18-24 val pagal EUCAST. Galimybė vertinti rezultatus fotometriškai ir vizualiai. Nustatomas jautrumas šiems antibiotikams: amikacinas, ceftazidimas, ceftazidimas/avibaktamas, ciprofloksacinas, kolistinas, fosfomicinas, imipenemas, levofloksacinas, meropenemas, piperacilinas/tazobaktamas, tigeciklinas, trimetoprimas/sulfametoksazolas. | Testas | 200 | 40 testų | 424 | 5% | 21.2 | 445.2 | 2120 | MICRONAUT-S MDR MRGN-Screening, kodas E1-218-040
3.2 | Mueller Hinton Broth, cation adjusted |  | Sultinys, skirtas darbui su MICRONAUT-S MDR MRGN-Screening rinkiniu | Mėgintuvėlis (testas) | 200 | 20 mėgintuvėlių | 32 | 5% | 1.6 | 33.6 | 320 | Mueller Hinton Broth, cation adjusted, kodas M/E2-331-020
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ |  | /pildo tiekėjas/
4. | Atsparių gram (+) bakterijų išplėstiniam jautrumui/atsparumui MSK metodu nustatyti per 18-24 val pagal EUCAST. Galimybė vertinti rezultatus fotometriškai ir vizualiai. Meticilinui atsparaus Staphylococcus aureus (MRSA), vankomicinui atsparių enterokokų (VRE) nustatymas, jautrumo šiems antibiotikams (minimaliai) nustatymas: cefoksitinas, klindamicinas, daptomicinas, eritromicinas, makrolidų indukuoto atsparumo klindamicinui nustatymas, gentamicino didelės koncentracijos atsparumo nustatymas, linezolidas, moksifloksacinas, rifampicinas, teikoplaninas, tigeciklinas, trimetoprimas/sulfametoksazolas, vankomicinas. | 200
4.1 | MICRONAUT-S MRSA / GP |  | Atsparių gram (+) bakterijų išplėstiniam jautrumui/atsparumui MSK metodu nustatyti per 18-24 val pagal EUCAST. Galimybė vertinti rezultatus fotometriškai ir vizualiai. Meticilinui atsparaus Staphylococcus aureus (MRSA), vankomicinui atsparių enterokokų (VRE) nustatymas, jautrumo šiems antibiotikams (minimaliai) nustatymas: cefoksitinas, klindamicinas, daptomicinas, eritromicinas, makrolidų indukuoto atsparumo klindamicinui nustatymas, gentamicino didelės koncentracijos atsparumo nustatymas, linezolidas, moksifloksacinas, rifampicinas, teikoplaninas, tigeciklinas, trimetoprimas/sulfametoksazolas, vankomicinas. | Testas | 200 | 40 testų | 396 | 5% | 19.8 | 415.8 | 1980 | MICRONAUT-S MRSA / GP, kodas E1-055-040
4.2 | Mueller Hinton Broth, cation adjusted |  | Sultinys, skirtas darbui su MICRONAUT-S MRSA / GP rinkiniu | Mėgintuvėlis (testas) | 200 | 20 mėgintuvėlių | 32 | 5% | 1.6 | 33.6 | 320 | Mueller Hinton Broth, cation adjusted, kodas M/E2-331-020
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ |  | /pildo tiekėjas/
5. | Kolistino MSK antibiotikų jautrumo nustatymui per 18-24 val pagal EUCAST. Galimybė vertinti rezultatus fotometriškai ir vizualiai. | 920 | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
5.1 | UMIC Colistin |  | Kolistino MSK antibiotikų jautrumo nustatymui per 18-24 val pagal EUCAST. Galimybė vertinti rezultatus fotometriškai ir vizualiai. | Testas | 920 | 40 testų | 336 | 5% | 16.8 | 352.8 | 7728 | UMIC Colistin, kodas UM-COL-040
5.2 | UMIC Mueller Hinton II |  | Sultinys, skirtas darbui su UMIC Colistin rinkiniu | Mėgintuvėlis (testas) | 920 | 20 mėgintuvėlių | 72 | 5% | 3.6 | 75.6 | 3312 | UMIC Mueller Hinton II, kodas UM-MH-020
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ |  | /pildo tiekėjas/
6. | Kitos eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės (pildoma tik pagal poreikį)
6.1 | 1-Channel reservoirs |  | Rezervuarai, reikalingi reagentų išpilstymui į plokšteles, siūlomas 1-5 dalyse | 1 vnt. | 2100 | 350 vnt. | 200 | 5% | 10 | 210 | 1200 | 1-Channel reservoirs, kodas M/R4-510-350
6.2 | MCN6 Sofware Update |  | Programinės įrangos, skirtos rezultatų vertinimui, atnaujinimas | 1 vnt. | 3 | 1 vnt. | 347.1 | 5% | 17.355 | 364.455 | 1041.3 | MCN6 Sofware Update, kodas MCN6-Update
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [10 empty] | 25674.1
Bendras PVM Eur: | [10 empty] | 1283.705
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [10 empty] | 26957.805
REIKALAVIMAI PREKĖMS / ĮRANGAI / KITI REIKALAVIMAI IR PASTABOS: 1. Techniniai reikalavimai įrangai panaudai (jeigu tiekėjas siūlo įrangą panaudai) pateikti 1.2 lentelėje. 2. Pasiūlymas turi būti teikiamas visai pirkimo objekto apimčiai. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai, eksploatacinės medžiagos bei papildomos priemonėspagal gamintojo rekomendacijas nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui, kuris apima raportuotus tyrimus ir kontrolinius tyrimus atlikti per 36 mėnesius. Nereikia pateikti priemonių mėginių paruošimui ir pipetavimui, taip pat nereikia pateikti kontrolinių mikroorganizmų padermių kokybės kontrolės atlikimui. Siūlomų prekių kiekio turi pakakti nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui atlikti per 36 mėnesius, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų, eksploatacinių medžiagų, papildomų priemonių galiojimo trukmę, atidarius pakuotę. Tiekėjai, skaičiuodami siūlomus prekių kiekius, turi įvertinti, kad keliamųjų metų 1 papildoma diena neturi būti įskaičiuojama (t. y., laikoma, kad vienerius metus sudaro 365 dienos). Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti arba įvertino ir nurodė nepakankamus jų kiekius nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 3. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad prekių neužtenka pirkimo dokumentuose numatytiems tyrimų kiekiams atlikti, kai tai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos tyrimų apimčių padidėjimo ar kokybės kontrolės vykdymo procedūros pakeitimo, tačiau priklauso nuo siūlomos įrangos gamintojo apibrėžtų sąlygų, kuriomis vadovaudamasis tiekėjas turėjo suskaičiuoti pakankamus prekių kiekius, tačiau to nepadarė, teikdamas prekių kiekių pasiūlymą, tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti tiekti savo sąskaita, iki kol bus atliktas pirkimo dokumentuose nurodytas tyrimų skaičius. 4. Prekės ir įranga panaudai turi būti paženklinti CE ženklu (jeigu pagal teisės aktus taikomas CE ženklinimas). Sutarties vykdymo metu atitikties šiam reikalavimui įrodymui tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis ir įranga privalės pateikti dokumentus, nurodytus Specialiosiose sutarties sąlygose. 5. Visos siūlomos prekės turi būti naujos, originalios, tinkamos darbui su siūloma įranga, atitinkančios tyrimo metodą. Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga arba įrangos gamintojo validuoti / patvirtinti tyrimams atlikti su tiekėjo siūloma įranga panaudai (tokiu atveju tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti validavimą / patvirtinimą tyrimams atlikti panaudai siūloma įranga patvirtinančius reagentų ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus; pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu); dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis)). 6. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos, neribojant skaičių po kablelio kiekio. 7. Šiame Excel dokumente tiekėjai, kiek tai yra įmanoma, turi įvesti prekių įkainių bei bendros palyginamosios pasiūlymo kainos apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl prekių įkainių ir bendros palyginamosios pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. 8. Nurodyti kiekiai yra maksimalūs, kurių perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti. Pradinės sutarties vertė lygi tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų prekių kiekį iš tiekėjo pasiūlytų įkainių be PVM. Tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.
1.2. REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI /šią lentelę tiekėjas pildo tuo atveju, jeigu siūlo įrangą panaudai/
Eil. Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  |  | Reikalavimų atitikimas Tiekėjas nurodo (nebent langelyje šiame stulpelyje ties techniniu parametru yra nurodyta kitaip): (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į informaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamam techniniam parametrui gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje* (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui). *Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Jeigu įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomos įrangos panaudai atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų pasiūlymo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu), nebent techninėje specifikacijoje yra nurodyta kitaip.
1. | Mikroorganizmų jautrumo buljono mikropraskiedimų metodu MSK nustatymui analizatorius ir programinė įranga - 1 vnt. panaudai*. Analizatoriaus gamintojas, modelis / tipas, kilmės šalis, pagaminimo metai: /pildo tiekėjas/. * Įrangos įsigijamas panaudos pagrindu, bet ne nuosavybės teise, kartu yra ir aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 punktu, kadangi perkančiajai organizacijai, pasibaigus sutarties galiojimui, grąžinus tiekėjui įrangą, jis kartu su gamintoju galės ją perdirbti ar panaudoti svarbiausias detales, todėl tai prisideda prie tvarios politikos įgyvendinimo. Tiekėjas nesiūlo įrangos panaudai, jeigu siūlo reagentus, eksploatacines medžiagas ir papildomas priemones VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės nuosavybės teise turimam analizatoriui "THERMO SCIENTIFIC MULTISCAN FC".
1.1. | Instrumento paskirtis | Įranga pusiau automatiniam bakterijų jautrumo MSK metodu nustatymui per 12-24 val. gram-neigiamiems ir gram-teigiamiems mikroorganizmams ir mieliagrybiams. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.2. | Įrangos bendra charakteristika | Sistemą turi sudaryti: analizatorius (fotometras ar analogiškas prietaisas) reakcijų automatiniam vertinimui, programinė įranga rezultatų vertinimui, kompiuteris su spausdintuvu. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas (nurodo siūlomus techninius parametrus*) *Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą, ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
1.3. | Tyrimų metodas | Buljonų mikropraskiedimų metodas plokštelėse, nustatant minimalią slopinančią koncentraciją MSK (angl. MIC). |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.4. | Reikalavimai plokštelėms | Turi būti galimybė naudoti šias plokšteles: minimalios slopinančios koncentracijos MSK ir jautrumo lūžio taškų (angl. breakpoints) nustatymui pagal EUCAST, atsparių gramteigiamų bakterijų, tame tarpe stafilokokų, enterokokų, pneumokokų jautrumo nustatymui, atsparių gramneigiamų mikroorganizmų antibiotikų jautrumo nustatymui, jautrumo antigrybeliniams vaistams nustatymui. Plokštelės turi būti laikomos kambario temperatūroje. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.5. | Programinė įranga | Programinė įranga turi būti skirta siūlomos sistemos rezultatų automatiniam vertinimui, su galimybe vartotojui koreguoti rezultatus. Programa turi automatiškai vertinti gaunamus iš nuskaitymo prietaiso jautrumo vertinimo rezultatus, juos vertinti pagal EUCAST standarto taisykles, pateikti ekspertų komentarus ir įspėjimus. Turi būti kokybės kontrolės rezultatų vertinimo ir valdymo galimybė. Turi būti dvikryptės komunikacijos su laboratorijoje įdiegta informacine sistema galimybė. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.6. | Integracija į laboratorijos informacinę sistemą | Sistema turi turėti galimybę integruotis į turimą mikrobiologijos laboratorijos informacinę sistemą sLIS. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas (nurodo siūlomus techninius parametrus*) *Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą, ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
1.7. | Analizatoriaus pagaminimo metai | Analizatorius gali būti ne naujas, tačiau techniškai tvarkingas, pagamintas ne anksčiau kaip 2017 metais |  |  |  |  | /pildo tiekėjas (nurodo siūlomus techninius parametrus*) *Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą, ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.