## TS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA | [9 empty] | SPS 1 priedas
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės intervencinei kardiologijai ir radiologijai (9826)
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | BVPŽ kodas | Mato vienetas | Preliminarus* kiekis | [8 empty] | PLANUOJAMA
[6 empty] | Mato vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Numatomas vieneto įkainis EUR su PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Firminis priemonės pavadinimas, gamintojas | Prekės kodas | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) | PVM tarifas ٪ | Maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo suma Eur su PVM
1 | Lėtinių labai vingiuotų okliuzijų PKI viela | Ilgiai 190±5 cm ir 300±5 cm. Vielos šerdis turėtų būti pagaminta iš "Durasteel" arba lygiavertės medžiagos. Pilnai padengta polimerine danga. Hidrofilinis galiuko padengimas. Vielos galiuko tvirtumas 4,0±0,1g. Rentgenokontrastinis galiukas tiesus, lenktas. | 33140000-3 | vnt. | 100 | 72 | 5 | 75.6 | 7200 | 7560 | HI-Torque Pilot 200 Abbott. | 1010482-H, 1010482-HJ, 1010485-H, 1010485-HJ | Vielos šerdis pagaminta iš Durasteel, ilgiai 190, 300cm, pilnai padengta polimerine danga, galiukas dengtas hidrofiline danga, galiuko tvirtumas 3,9g, rentgenokontrastinis galiukas tiesus arba lenktas. HT Pilot Brochure. | 5 | 7200 | 7560
2 | Diagnostinė pravedimo viela | Vientisos konstrukcijos metalinis sustiprintas diagnostinis pravediklis. Storis 0,035". Ilgis 75±1cm, 145±1cm, 180±1cm, 260±1cm. Amplatz Super Stiff tipo. Galo forma: tiesi ir J tipo. Lankstaus galiuko ilgis 4 ir 7 cm. Viela ištisinė spiralinio ("flat coiled") tipo, bet be spiralinio viršutinio sluoksnio, padengta PTFE danga. Atraumatinis minkštas distalinis galas. | 33140000-3 | vnt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 9480 | 9954
3 | Koronarinis mikrokateteris pravedėjas | Mikrokateterio darbinis ilgis 130±5 cm ir 150±5 cm. Išorinis diametras ≤1,7±0,1 Fr/ 2,6 mm. Pagamintas iš plieno tinklelio, vidinis spindis padengtas PTFE arba analogiška danga, išorinis paviršius padengtas hidrofiline danga. Distaliniame gale ≥10cm labai lanksti (Floppy) dalis ir auksu dengtas rentgenokontrastinis markeris ( ≥0,5mm). Pritaikytas naudoti su 0,014” vielomis pravedėjomis | 33140000-3 | vnt. | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 46800 | 49140
4 | PTKA balionas rutininėms procedūroms (OTW tipo) | Dviguba danga: kateterio - hidrofobinė, balionėlio - hidrofilinė. Diametras: proksimali dalis ≤ 3,2 F, distalinė dalis – ≤ 2,6 F. Nominalus slėgis ≥ 8 atm, RBP - ≥ 14 atm. Kateterio galiukas trumpas, lankstus, 0,016 colio dydžio. Balionėlio diametrai: mažiausias ≤ 1,25±0,25 mm, didžiausias ≥ 4,25±0,25mm. Įvairių ilgių: trumpiausias 6 ± 1mm, ilgiausias 30±1 mm. Bendras darbinis ilgis ne mažiau kaip 140 cm. Pritaikyta 0,014 colio diametro vielai | 33140000-3 | vnt. | 1094 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 122528 | 128654.4
5 | Angiografinė punkcinė adata | Ilgis nuo 50 mm iki 70 mm, diametras 18G, 19 G ir 20 G. Specialios plonasienės konstrukcijos suteikiančios adatai lankstumo. Maksimalus galimas vielos - pravediklio diametras 0,038 colio. Adatos plokštuma pirštui atremti pagaminta iš skaidrios bespalvės permatomos medžiagos jungtyje suformuotas žymeklis - plokštuma pirštui atremti ir punkcijos krypčiai pasirinkti. | 33140000-3 | vnt. | 2200 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 4180 | 4389
6 | PTKA kateteris nukreipėjas | Multisegmentinė konstrukcija. Galiukas turi būti minkštas ir rentgenokontrastinis. JR; JL; JCL; JCR; AL; AR; MP, LCB, RCB, RDC; IMA, NOTO; HS, EBU, 3D; ERAD ir kitos kreivės. Didelio vidinio diametro: 5 F ne mažiau 0,058 colio, 6 F ne mažiau 0,071 colio, 7 F ne mažiau 0,081 colio, 8 F ne mažiau 0,090 colio. Trumpiausias ilgis ≤ 90±5 cm, ilgiausias ≥ 120±5 cm. Visų kreivių kateteriai turi turėti šonines angas (side-holes) papildomai perfuzijai procedūros metu | 33140000-3 | vnt. | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 360000 | 378000
7 | Specialus diagnostinis koronarinis kateteris per a.radialis | Atsparumas užlinkimui – kateterio sienelėje integruotas tinklas, pagamintas iš besikryžiuojančių, dvigubų nerūdijančio plieno vijų. Išorinis diametras nuo 4 F, 5 F, 6 F. Galiukas atraumatinis, labai minkštas, rentgenokontrastinis. Įvairaus ilgio (65±2 cm, 80±2 cm, 90±2 cm, 100±2 cm, 110±2 cm, 120±2 cm). Slėgis ne mažiau 1000 PSI. Anatominės modifikacijos: AL-1, 2, 3; AR- 1, 2, 3; AR JP; Judkins left – 3,5, 4,0, 5,0, 6,0; Judkins right- 3,5, 4,0, 5,0, 6,0; Straight pigtail; Angled pigtail 145º,155º, round; Curve 2,5, 3,0, 3,5, 4,0; Internal mammary- Short tip, JT tip; Bypass – left, right; Brachial – Tiger 4 cm; Tiger II (kilpos nuo 3,5 iki ne mažiau 4,5); BLK, Amplatz left, right; Multipurpose; 3D. | 33140000-3 | vnt. | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 860000 | 903000
8 | PTKA NC balionas kalcifikuotoms stenozėms (monorail tipo) | Kateteris gerai valdomas – plieninis ar lygiavertės medžiagos. Lanksti iki 15 cm ilgio jungiančioji dalis tarp kūno ir distalinės dalies - leidžia gerai praeiti vingiuotas ir distalines stenozes. Kateteris atsparus persilenkimui, sustiprinta pereinančioji baliono kūno dalis tarp distalinio ir proksimalinio segmento. Dviguba danga (paties kateterio hidrofobinė, balionėlio - hidrofilinė) užtikrina gerą valdymą ir praeinamumą. Diametras: proksimali dalis ≤ 1,8 F, distalinė dalis – ≤ 2,7 F. Nominalus slėgis ≥ 12 atm, RBP - ≥ 20 atm. Galiukas lankstus, trumpas ir kūgio formos, lazeriu šlifuotas. Balioninio kateterio išsitempimas turi būti tiksliai kontroliuojamas, baliono diametro kitimas 3-4%. Įvairių diametrų: 2,0 mm iki 5,0 mm ir ilgių nuo 10mm iki 20 mm. Balionėlio diametrai: mažiausias ≤ 1,5±0,5mm, didžiausias ≥ 5,5±0,5mm. Įvairių ilgių: trumpiausias 10±1mm, ilgiausias 20±1 mm. Bendras darbinis ilgis ne mažiau 140 cm. Žemo distalinio profilio ties distaliniu markeriu. Pritaikyta 0,014 colio diametro vielai. | 33140000-3 | vnt. | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 91200 | 95760
10 | Indrodiuseris radialinėms arterijoms su hidrofiline danga | Susidedantis iš punkcinės adatos, vielos- pravediklio. Introdiuserio dydžiai 5 F, 6 F (koduota pagal spalvą). Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu. Ypatingai plona rentgeno kontrastinė kateterio sienelė užtikrina puikų kateterio valdymą, tačiau yra atspari susisukimui/persilenkimui. Introdiuseris padengtas specialia „M“ hidrofiline arba analogiška danga. Turi būti pateikiami dokumentai patvirtinantys atitikmenį. Tinkančios vielos gidės: 0,021" ir 0,025". Mini vielos: ilgis 45±3 cm ir 80±3 cm galas tiesus. Adata pasirinktinai: metalinė su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal "Flach Back" technologiją: 20 G (0,9 x 32 mm); standartinė metalinė adata. Komplektuojama su švirkštu. Ilgiai: 10±2cm; 16±2 cm; 25±2 cm. | 33140000-3 | vnt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 14500 | 15225
11 | Diagnostinis kateteris vaikams | Kateteris su rentgenokontrastiniu minkštu galiuku. Atsparus perlinkimui. Vidinis spindis tinkamas darbui su ne mažesne negu 0,035'' viela. 4 F, 5 F, 6 F dydžio. Trumpiausias kateterio ilgis ne daugiau 80±5 cm, ilgiausias ne trumpesnis negu 125±5 cm. Formos: JL2; JL2,5; JR2; JR2,5, pigtail, lenkto 145o kampu pigtail, žymėtas pigtail (žymos kas 10mm). Atlaiko ne mažesnį negu 1200 psi slėgį. | 33140000-3 | vnt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 5872 | 6165.6
12 | PTA balioninis kateteris arterijoms | Pritaikyta 0,035" diametro vielai. "Non-compliant" tipo balionas. Mažo profilio distalinis baliono galas: diametras ne daugiau 0,040". Labai aukšto slėgio RBP ≥ 14 atm., MBP ≥20 atm. 2 rentgeno kontrastiniai žymekliai. Kateterių ilgiai: 40±5 cm, 75±5 cm, 130 ±5cm. Balionų diametrai: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ir 12 mm. Balionų ilgiai: trumpiausias ≤ 20±2mm, ilgiausias ≥ 200±5 mm. Suderinami su ≤ 7 F introdiuseriu. | 33140000-3 | vnt. | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 7360 | 7728
13 | Kraujagyslių uždarymo po kateterizacijos sistema su kolagenu | Punkcijos angą uždarančios dalys pagamintos iš visiškai besirezorbuojančios medžiagos. Komplektuojama su: 70±5 cm styga su “J” formos galu (6 F – 0,035 colio diametras, 8 F – 0,038 colio diametras), arteriotominiu nukreipėju, įvedimo kateteriu. V-Twist kolageno įvedimo technologija. Galima naudoti antegradinei ir retrogradinei arterijų punkcijai uždaryti | 33140000-3 | vnt. | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 183000 | 192150
14 | Švirkštai angiografijoms | Švirkštai, skirti naudoti skirtingiems preparatams angiografijų metu. Pagaminti iš permatomo polykarbonato. Su nejudama vyriška luer jungtimi. Ne mažiau kaip 7 skirtingų spalvų stūmoklių. 1ml, 3ml, 6ml, 10ml, 20ml ir 30ml. Galimybė 10ml švirkštus pasirinkti su naudojamų preparatų pavadinimais „Lidocaine“, „Heparin“, „Contrast“, „Saline“. | 33140000-3 | vnt. | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 10500 | 11025
15 | Žemo slėgio švirkštas skysčių atitraukimui | Švirkštas skirtas naudoti rankiniam kontrasto ir skysčių leidimui bei atitraukimui neigiamu slėgiu. Stūmoklis gali būti užrakintas pasukant (kelios pozicijos), neigiamo slėgio išlaikymui. Talpa: 10ml, 20ml, 30ml, 60ml. Su Luer-lock jungtimi. | 33140000-3 | vnt. | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 8250 | 8662.5
[13 empty] | Viso: | 5 | 1730870 | 1817413.5

## Bendrieji reikalavimai
Bendrieji reikalavimai:
1 . Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų reikalavimams, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
5. Garantinis terminas - pristatymo metu prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 70% (septyniasdešimt procentų) priemonės galiojimo termino.