
Automatinio defibriliatoriaus techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Defibriliatoriaus tipas
	1. Pilnai automatinis defibriliatorius; 

2. Po elektrodų uždėjimo automatiškai analizuojantis asmens, kuriam uždėti elektrodai, širdies veiklą bei nustatantis ar gali būti taikoma defibriliacija;
	1. Pilnai automatinis defibriliatorius;  4p. *
2. Po elektrodų uždėjimo automatiškai analizuojantis asmens, kuriam uždėti elektrodai, širdies veiklą bei nustatantis ar gali būti taikoma defibriliacija; 8p.

	2.
	Portatyvumas
	1. Svoris ≤ 2,5 kg (su baterija);

2. Su rankena patogiam prietaiso nešimui.
	1. Svoris 2,5 kg (su baterija); 13p.
2. Su rankena patogiam prietaiso nešimui. 5p.

	3.
	Defibriliatoriaus impulso forma
	Bifazinė
	Bifazinė 14 p.

	4.
	Reikalavimai defibriliatoriui
	1. Galimybė prietaisą naudoti suaugusiųjų ir vaikų defibriliacijai;

2. Automatinis suaugusiems skirtų elektrodų ir pediatrinių elektrodų atpažinimas bei atitinkamo darbo režimo įjungimas arba režimo perjungimas mygtuko pagalba, naudojant universalius elektrodus (suaugusiems/vaikams); 
	1. Galimybė prietaisą naudoti suaugusiųjų ir vaikų defibriliacijai; 10 p.
2. Automatinis suaugusiems skirtų elektrodų ir pediatrinių elektrodų atpažinimas bei atitinkamo darbo režimo įjungimas; 14 p.

	5.
	Funkcijos
	Pagalbinė metronomo funkcija, naudojama atliekant krūtinės ląstos paspaudimus.
	Pagalbinė metronomo funkcija, naudojama atliekant krūtinės ląstos paspaudimus. 3p.

	6.
	Vaizdinės ir garsinės instrukcijos
	1. Garsinės gaivinimo instrukcijos (verbalinės komandos) vartotojui lietuvių kalba;

2. Gaivinimo piktogramos vartotojui;
	1. Garsinės gaivinimo instrukcijos (verbalinės komandos) vartotojui lietuvių kalba;7p. ir 16p.
2. Gaivinimo piktogramos vartotojui; 6p.

	7.
	Defibriliatoriaus būklės indikacija prietaisui esant budėjimo režime
	Defibriliatorius turi būklės (pasiruošimo darbui) indikaciją prietaisui esant budėjimo režime;
	Defibriliatorius turi būklės (pasiruošimo darbui) indikaciją prietaisui esant budėjimo režime; 7p.

	8.
	Iškrovos perdavimas
	Sugeneruota iškrova perduodama vienkartiniais, lipniais elektrodais, ant kurių pavaizduotos jų tvirtinimo vietos;
	Sugeneruota iškrova perduodama vienkartiniais, lipniais elektrodais, ant kurių pavaizduotos jų tvirtinimo vietos; 11p. ir 15p.

	9.
	Iškrova nebus sugeneruojama, jeigu:
	1. Nustatytas ritmas netinkamas šokui;

2. Aptikta elektrodų problema;

3. Baterijos įtampa nepakankama.
	1. Nustatytas ritmas netinkamas šokui; 15p
2. Aptikta elektrodų problema; 15p
3. Baterijos įtampa 
nepakankama. 15p
3. Baterijos įtampa nepakankama.

	10.
	Vidinė atmintis
	Defibriliatorius turi vidinę atmintį
	Defibriliatorius turi vidinę atmintį 3p.


	11.
	Vidinėje atmintyje saugomų duomenų perdavimas į kompiuterį
	Defibriliatorius pritaikytas bei sukomplektuotas reikiamomis techninėmis priemonėmis jo vidinėje atmintyje saugomų duomenų perdavimui į kompiuterį;
	Defibriliatorius pritaikytas bei sukomplektuotas reikiamomis techninėmis priemonėmis jo vidinėje atmintyje saugomų duomenų perdavimui į kompiuterį; Su SD kortele 3p.

	12.
	Klasifikacija
	Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP55 klasės (arba lygiavertė).
	Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP55 klasės 13 p.

	13.
	Komplektacija
	1. Defibriliatorius su baterija – 1 kompl.;

2. Vienkartinių defibriliacijos elektrodų komplektas skirtas suaugusiems  - 1 kompl.;

3. Vienkartinių defibriliacijos elektrodų komplektas skirtas vaikams  - 1 kompl. arba vienkartinių universalių elektrodų komplektas – 1 kompl.

(tiekėjas privalo patvirtinti, kad siūlomas defibriliatorius bus pilnai sukomplektuotas priedais, reikalingais atlikti visas šioje techninėje specifikacijoje reikalaujamas gamintojo numatytas funkcijas bei išvardinti visus į siūlomo defibriliatoriaus komplektaciją įskaičiuotus priedus)
	1. Defibriliatorius su baterija – 1 kompl.; 17p.
2. Vienkartinių defibriliacijos elektrodų komplektas skirtas suaugusiems  - 1 kompl.; 17p.
3. Vienkartinių defibriliacijos elektrodų komplektas skirtas vaikams  - 1 komplkompl. 17p.


	14.
	Reikalavimai defibriliatoriaus priedams ir komplektacijai
	1. Defibriliacijos elektrodų laidas ne trumpesnis nei 1 metras;

2. Defibriliacijos elektrodų tinkamumo naudoti laikotarpis (angl. „shelf life“) ne mažiau kaip 2 metai.
	1. Defibriliacijos elektrodų laidas ne trumpesnis nei 2metrai15p
2. Defibriliacijos elektrodų tinkamumo naudoti laikotarpis (angl. „shelf life“) 2 metai. 12p.

	15.
	Maitinimo šaltinis
	1. Keičiama, pakartotinai neįkraunama vidinė baterija, užtikrinanti ne mažiau kaip 140 defibriliacijos iškrovų, naudojant maksimalią energiją;

2. Galimybė vartotojui panaudotą bateriją pakeisti nauja, nesiunčiant defibriliatoriaus į autorizuotą gamintojo serviso padalinį.

3. Baterijos tinkamumo naudoti laikotarpis (angl. „shelf life“) ne mažiau kaip 5 metai.
	1. Keičiama, pakartotinai neįkraunama vidinė baterija, užtikrinanti 140 defibriliacijos iškrovų, naudojant maksimalią energiją; 13p.
2. Galimybė vartotojui panaudotą bateriją pakeisti nauja, nesiunčiant defibriliatoriaus į autorizuotą gamintojo serviso padalinį. 9p.
3. Baterijos tinkamumo naudoti laikotarpis (angl. „shelf life“) 6 metai. 12 p.

	16.
	Žymėjimas CE ženklu 
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	Pateikiama atitikties deklaracijos kopija

	17.
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.



	18.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

	19.
	Kartu su įranga pateikiama  dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

2. Serviso dokumentacija anglų kalba.

	20.
	Garantinis laikotarpis
	( 24 mėnesiai
	24 mėnesiai 17p.


* Nurodomas failo. Konfidencialu.Atitikimas reikalavimams.pdf puslapis
Papildomas reikalavimas:

Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita gamintojo dokumentacija su siūlomos prekės eskizais – iliustracijomis.
_______________________________________________________________
PAGE  
3

