1 Pirkimo dalis. Intraoperacinio floumetro techninės specifikacijos, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Intraoperacinis floumetras |  |  |
| 1.1 | # Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti | # Medistim (Norvegija) MiraQ, MQC1 Žr. Brosiura.pdf 5,12 psl. |
| 1.2 | # Paskirtis | Epiaortinis skenavimas, epikardinis skenavimas, kraujo tėkmės matavimas realiu laiku, duomenų analizė ir tyrimo rezultatų pateikimas | # Epiaortinis skenavimas, epikardinis skenavimas, kraujo tėkmės matavimas realiu laiku, duomenų analizė ir tyrimo rezultatų pateikimas Žr. Brosiura.pdf 4,7,11,14 psl. |
| 2. | Mobili konsolė su integruotais elementais |  |  |
| 2.1 | Monitorius | # 1. ≥ 19“ įstrižainės, # 2. Lietimui jautrus. | # 1. ≥ 19“ įstrižainės, # 2. Lietimui jautrus. Žr. Brosiura.pdf 2,9 psl. |
| 2.2 | Procesorius | # Procesoriaus architektūra ne mažesnė nei 64 bitai, kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką data ne anksčiau nei 24 mėnesiai iki pristatymo. Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ne mažiau nei 8000. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta | # Intel Core i3-10305T @ 3.00GHz # Procesoriaus architektūra 64 bitai, kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką data 2021 metų pirmas ketvirtis Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 8136. Žr. Brosiura.pdf 7,14 psl. |
| 2.3 | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau 8 GB | # 8 GB Žr. Brosiura.pdf 2,9 psl. |
| 2.4 | Atminties kiekis | ne mažiau nei 1 TB, PCIe NVMe arba lygiaverčio tipo | # 1 TB, SSD # Žr. Brosiura.pdf 2,9 psl. |
| 2.5 | # Vežimėlis | Mažiausiai du vežimėlio ratukai su stabdžiais | # Visi vežimėlio ratai su stabdžiais Žr. Brosiura.pdf 1,8 psl. |
| 2.6 | # Lazerinis spaudintuvas | Būtina | # Lazerinis spausdintuvas Žr. Brosiura.pdf 7,14,17 psl. |
| 3. | # Konfigūracija |  |  |
| 3.1 | Ultragarsinio diagnostinio vaizdo gavimo kanalas | 1 | 1 Žr. Brosiura.pdf 5,12 psl. |
| 3.2 | Kraujo tėkmės matavimo kanalai | 2 | 2 Žr. Brosiura.pdf 5,12 psl. |
| 4. | Tėkmės matavimo (floumetrijos) kanalų parametrai |  |  |
| 4.1 | Dažnių registravimas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 5 Hz iki 100 Hz | Nuo 0 iki 100 Hz Žr. Brosiura.pdf 3,10 psl. |
| 4.2 | Monitoriaus ekrane atvaizduojami išmatuoti bei apskaičiuoti parametrai | 1. Pulsuojanti kraujo tėkmė (kreivė), 2. Maksimali, minimali ir vidutinė kraujo tėkmė, 3. Pulsiškumo indeksas, 4. Diastolinio užpildymo indeksas. | 1. Pulsuojanti kraujo tėkmė (kreivė), 2. Maksimali, minimali ir vidutinė kraujo tėkmė, 3. Pulsiškumo indeksas, # 4. Diastolinio užpildymo indeksas. # Žr. Brosiura.pdf 3,10 psl. |
| 4.3 | Vartotojo nustatomi | # 1. Triukšmų filtras, # 2. Slinkimo greitis, # 3. Skalė, # 4. Signalo inversija. | # 1. Triukšmų filtras, # 2. Slinkimo greitis, # 3. Skalė, # 4. Signalo inversija. Žr. Brosiura.pdf 3,10 psl. |
| 5. | Vaizdavimo kanalo parametrai |  |  |
| 5.1 | 2D (B režimas) | Būtina | 2D (B režimas) Žr. Brosiura.pdf 3,10 psl. |
| 5.1.1 | Ekrane rodomi parametrai | # 1. Vaizdas, # 2. Aukščiausiai perduodamas dažnis, # 3. Kadrų skaičius, | # 1. Vaizdas, # 2. Aukščiausiai perduodamas dažnis, 3. Kadrų skaičius, Žr. Brosiura.pdf 3,10 psl. |
| 5.1.2 | Vartotojo keičiami parametrai | 1. Bendras stiprinimas, 2. Vaizdo gylis, 3. Židinio pasirinkimas. | 1. Bendras stiprinimas, 2. Vaizdo gylis, 3. Židinio pasirinkimas. Žr. Brosiura.pdf 3,10 psl. |
| 5.2 | Spalvinis dopleris | Būtina | Spalvinis dopleris Žr. Brosiura.pdf 3,10 psl. |
| 5.2.1 | Spalvinio doplerio režimai | Greitis ir galios dopleris | Greičio ir galios dopleris Žr. Brosiura.pdf 3,10 psl. |
| 5.2.2 | Pulso kartojimo dažnis (ne siauresnis už nurodytą) | 0,5 – 8 kHz | 0,5 – 8 kHz Žr. Brosiura.pdf 3,10 psl. |
| 5.2.3 | Ekrane rodomi parametrai | 1. Vaizdas, 2. Spalvinis žemėlapis, 3. Kadrų skaičius, 4. 2D, 5. Doplerio dažnis. | 1. Vaizdas, 2. Spalvinis žemėlapis, 3. Kadrų skaičius, 4. 2D, 5. Doplerio dažnis. Žr. Brosiura.pdf 3,10 psl. |
| 5.2.4 | Vartotojo nustatymai | 1. Spalvos stiprinimas, 2. Spindulio kampas, 3. Dėmesio zonos rodiklis. | 1. Spalvos stiprinimas, 2. Spindulio kampas, 3. Dėmesio zonos rodiklis. Žr. Brosiura.pdf 3,10 psl. |
| 5.3 | Pulsinės bangos dopleris | Būtina | Pulsinės bangos dopleris Žr. Brosiura.pdf 3,10 psl. |
| 5.3.1 | Filtras (ne siauresnis už nurodytą) | nuo 50 iki 1500 Hz | nuo 50 iki 1500 Hz Žr. Brosiura.pdf 3,10 psl. |
| 5.3.2 | Pulso kartojimo dažnis (ne siauresnis už nurodytą) | 1 – 14 kHz | 1 – 14 kHz Žr. Brosiura.pdf 3,10 psl. |
| 5.3.3 | Ekrane rodomi parametrai: | 1. Vaizdas, 2. Greičio spektras, 3. Maksimalus greitis, 4. Vidutinio greičio indeksas, 5. Procentinis greičio skirtumas. | 1. Vaizdas, 2. Greičio spektras, 3. Maksimalus greitis, 4. Vidutinio greičio indeksas, 5. Procentinis greičio skirtumas. Žr. Brosiura.pdf 3,10 psl. |
| 6. | Ultragarinis daviklis |  |  |
| 6.1 | Vaizdinio daviklio dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | 1-20 Mhz | 1-20 Mhz Žr. Brosiura.pdf 2,9 psl. |
| 6.2 | Kanalų skaičius | 128 | 128 Žr. Brosiura.pdf 2,9 psl. |
| 6.3 | Kadrų skaičius | 60 kadrų per sekundę | 60 kadrų per sekundę Žr. Brosiura.pdf 2,9 psl. |
| 7. | Kraujo tėkmės matavimo daviklis |  |  |
| 7.1 | Intraoperacinis TT (“transit time”) arba lygiaverčio tipo daviklis kraujo tėkmės matavimui |  | Intraoperacinis TT (“transit time”) tipo daviklis kraujo tėkmės matavimui Žr. Brosiura.pdf 6,13 psl. |
| 7.2 | Santykinė matavimo paklaida | ≤ ± 10% | Mažiau nei ± 10% Žr. Brosiura.pdf 7,14 psl. |
| 7.3 | Su visų galimų dydžių davikliais tiriamų kraujagyslių skersmens diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | 1,5 - 25 mm | 1,5 - 35 mm Žr. Brosiura.pdf 6,13 psl. |
| 7.4 | Daviklio kabelio ilgis | 3 m | 3 metrai Žr. Brosiura.pdf 16 psl. |
| 7.5 | Sterilizavimas | Sterilizuojant etileno oksidu arba garais gamintojas garantuoja, kad daviklis leis atlikti ne mažiau kaip 30 tyrimų | Sterilizuojant etileno oksidu arba garais gamintojas garantuoja, kad daviklis leis atlikti ne mažiau kaip 50 tyrimų Žr. Brosiura.pdf 15 psl. |
| 8. | Komplektacija |  |  |
| 8.1 | Intraoperacinis floumetras (su reikiamais komutaciniais bei maitinimo laidais) | 1 vnt. | 1 vnt. Žr. Brosiura.pdf 7,14 psl. |
| 8.2 | Vežimėlis | 1 vnt. | 1 vnt. Žr. Brosiura.pdf 7,14 psl. |
| 8.3 | Lazerinis spausdintuvas | 1 vnt. | 1 vnt. Žr. Brosiura.pdf 7,14 psl. |
| 8.4 | Vaizdinis ultragarsinis daviklis | 1 vnt. | 1 vnt. Žr. Brosiura.pdf 7,14 psl. |
| 8.5 | Kraujo tėkmės matavimo davikliai | 10 vnt. | 10 vnt. Žr. Brosiura.pdf 7,14 psl. |
| 8.6 | Būtina pateikti ir kitus intraoperacinio floumetro priedus (nepaminėtus 8 p.), kurių reikia, kad būtų galima naudoti visas šiuose specialiuosiuose reikalavimuose nurodytas floumetro funkcijas. | Būtina | Pateikiami visi reiaklingi priedai pilnam sistemos naudojimui Žr. Brosiura.pdf 7,14 psl. |
| 9. | Kiti reikalavimai |  |  |
| 9.1 | Įrangos maitinimas | Iš 220V10%, 50Hz elektros tinklo | Iš 220V, 50Hz elektros tinklo Žr. Brosiura.pdf 2,9 psl. |