[image: image21.jpg]iISED




Eritrocitų nusėdimo greičio analizatorius
NAUDOTOJO
VADOVAS
[image: image22.jpg]MADE




Kat.112-00101
[image: image23.jpg]IIIIIIIIII





Naudotojo vadovas
iSED®
Eritrocitų nusėdimo greičio analizatorius
Kat. 112-00101
[image: image24.jpg]



ALCOR Scientific Inc.
20 Thurber Boulevard
Smithfield, RI 02917
WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM
Gerb. „iSED®“ kliente,
„ALCOR Scientific“ norėtų jus pasveikinti įsigijus šį įrenginį, leidžiantį greitai, efektyviai ir tiksliai nustatyti eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) rezultatus (1 techninės specifikacijos reikalav.). Pasveikindami pateikiame informacijos paketą, kuris padės jums pradėti darbą su šiuo įrenginiu. Tikimės, kad ši informacija leis jums lengviau naudoti „iSED“. Pridedame:
„iSED“ trumpąjį vadovą
Šis trumpas vadovas apima paprastą sąranką ir naudojimo nurodymus.
Garantinę kortelę
Šiam įrenginiui taikoma vienerių (1) metų garantija. Norėdami užtikrinti jos taikymą, privalote suaktyvinti savo garantiją užpildydami su įrenginiu pateikiamą garantinę kortelę ir nusiųsdami ją atgal ALCOR. Serijos numerio etiketė yra ant galinio analizatoriaus skydelio. Daugiau informacijos ir nurodymų žr. paskutiniame Naudotojo vadovo puslapyje.
„ALCOR Scientific“ teikia techninį palaikymą nuo pirmadienio iki penktadienio 8:30 – 17:00 Rytų standartiniu laiku (išskyrus visas valstybines JAV šventes), kad jums padėtų kiek įmanoma greičiau. Techninio palaikymo komandą galima pasiekti pasinaudojus toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis:
	Nemokamas tel.
	(800)
	495 5270 (tik JAV)
	Faksas    +1 (401) 737.4519

	
	+1 (401)
	737 3774
	

	Adresas korespondencijai:
	ALCOR Scientific Inc.
	El. paštas: techservice@alcorscientific.com

	
	20 Thurber Blvd
	

	
	Smithfield, RI 02917 USA (JAV)
	


Iškilus klausimams dėl šiame vadove pateikiamos informacijos, nedvejokite ir susisiekite su ALCOR arba savo įgaliotuoju ALCOR pardavėju.
Dėkojame, kad pasirinkote ALCOR gaminius ir nekantriai laukiame, kada galėsime pasitarnauti jūsų laboratorijai!
Pagarbiai
„ALCOR Scientific“ palaikymo komanda
[image: image25.jpg]ce





2
TURINYS [image: image1.jpg]



Simbolių nuorodos
Toliau pateikiamas simbolių sąrašas ir nurodoma jų reikšmė, naudojama įrenginyje, eksploatacinės medžiagos ir priedų žymėjimas.
[image: image26.jpg]



Simbolis
Reikšmė
Įrenginys atitinka Europos direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų reikalavimus.
Pagaminimo data
Gamintojas
Serijos numeris
In vitro diagnostinis medicininis prietaisas
Gaminio / nuorodinis numeris
Saugiklio  parametrai (nurodyti ant ser. numerio etiketės, keiskite tos pačios vertės ir 
to paties tipo saugikliu)
Kintamoji vienos fazės srovė
Žr. instrukciją – daugiau informacijos pateikiama instrukcijų vadove
Temperatūros apribojimas – laikymo reikalavimų intervalas
EEĮ atliekos: elektros ir elektroninės įrangos atliekų šalinimas
Biologinis pavojus: reikia laikytis bendrųjų atsargumo priemonių
Įspėjimas: judančios dalys
Įspėjimas: aštri adata
Perspėjimas: žr. naudotojo vadovą ir laikykitės saugos perspėjimų
Įspėjimas: galite patirti elektros šoką
Įspėjimas: įrenginys yra sunkus. Keldami būkite atsargūs ir (arba) paprašykite pagalbos.
[image: image27.jpg]



3
TURINYS [image: image2.jpg]



1. PASKIRTIS……...…………………………………………………………………...  6 

2. Metodika…………………………………………………………….......…………...  6 

2.1 Istorija
2.2 Palyginimas su esamais metodais
2.3 Metodų apribojimai
3. Procedūros principas……………………………………………….....……….....  7 

4. Bendroji informacija…………………………………………………………….....  8 

4.1 Naudoti in vitro diagnostikoje
4.2 Pastabos, atsargumo priemonės, perspėjimai ir biologiniai perspėjimai
4.3 Atsargumo priemonės ir saugos informacija
4.4 Mėginiams taikomi reikalavimai
4.5 Mėgintuvėliui taikomi reikalavimai
5. Įrenginio apžvalga…………………………………………………………………. 11 

5.1 Ypatybės
5.2 Dalių identifikavimas
5.3 Eksploatacinės medžiagos
5.4 IWASH skystis
6. Išpakavimas ir sumontavimas…...…………………………………………….  13 

6.1 Įrenginio išpakavimas
6.2 Dėžės turinys
6.3 Maitinimo laido prijungimas
6.4 RS-232 jungtis
7. Paleidimas………………………………………………………………………….  15 

7.1 Simbolių aprašas
7.2 Jutiklinio ekrano meniu
7.3 Datos ir laiko užprogramavimas
8. Naudojimo instrukcijos………………………………………………………….  17 

8.1 Paciento identifikavimas
8.2 Automatinė ID procedūra
8.3 Rankinis duomenų įvedimas, kai naudojamas mėgintuvėlis su brūkšniniu kodu
8.4 Rankinis duomenų įvedimas, kai naudojamas mėgintuvėlis be brūkšninio kodo
8.5 Automatiškai priskirto identifikavimo numerio formatas
9. Mėginių paėmimas…………………………………………………………….….  21 

9.1 Suderinamumas su CBC mėginių paėmimo mėgintuvėliais
9.2 Mėginių paėmimo procedūra
10. Supaprastintos procedūros apžvalga…………………….............................  22 

11. Sukalibravimas……………………………………………………………….…...  22 

12. Procedūros apribojimai………………………………………………………….  22 

[image: image28.jpg]



4
TURINYS [image: image3.jpg]



13. Pajėgumas…………………………………………………………….....................  22 

13.1 Numatytos vertės
13.2 Veikimas
13.3 Rezultatų formatas
13.4 Atspausdinti rezultatai su klaidos pranešimu
13.5 Pakartotinis rezultatų atspausdinimas
13.6 Apžvalgos rezultatai
14. Kortelės „Smart Cards“……………………………………………………………  26 

14.1 Kreditų atsisiuntimas iš testinės kortelės
14.2 Mažo ir nulinio kreditų skaičiaus indikatoriai ir signalai
15. Reguliari techninė priežiūra……………………………………………………..…29 

15.1 Spausdintuvo popieriaus pakeitimas
15.2 Panaudoto buteliuko pakeitimas
15.3 Pilno panaudoto buteliuko indikatoriai ir įspėjamieji signalai
15.4 „iWASH“ buteliuko pakeitimas
15.5 Tuščio „iWASH“ buteliuko indikatoriai ir įspėjamieji signalai
15.6 Saugiklio pakeitimas
16. Sistemos būsena, klaidos kodai ir perspėjamieji pranešimai…………….. 37 

16.1 Sistemos būsenos pranešimai
16.2 Sistemos perspėjamieji pranešimai
16.3 Sistemos klaidų pranešimai
16.4 Mėginių paėmimo klaidų pranešimai
16.5 Mėginių paėmimo klaidų pranešimų atspausdinimas 
17. Trikčių šalinimas…………………………………………………………………… 42 

18. Saugos priemonės…………………………………………………………………  43 

18.1 Bendrosios pastabos
18.2 Biologinės atliekos
19. Prevencinė techninė priežiūra……………………………………………..........  44 

19.1 Bendrosios pastabos
19.2 Prevencinė techninė priežiūra /dalių naudojimo trukmė
20. Techninis palaikymas…………………………………………………………….  45 

21. Techninės specifikacijos…………………………………………………..…….  46 

22. Trumpasis nuorodų vadovas………………………………………….………… 47 

23. Garantijos informacija……………………………………………………………  48 

[image: image29.jpg]



5
1. [image: image30.jpg]


Numatytoji naudojimo sritis

[image: image31.jpg]


[image: image32.jpg]


[image: image33.jpg]>
o



[image: image34.jpg]



„iSED“ eritrocitų nusėdimo greičio analizatorius yra automatinis nusėdimo greičio analizatorius, nurodantis nusėdimo greitį mm/val. Tai yra nespecifinis kiekybinis rezultatas.Testavimas atliekamas naudojant EDTA / kraujo mėginius, paimtus iš venos. (2 techn.specifik.reikalavimas) Įrenginį galima naudoti ligoninių laboratorijose, klinikinių tyrimų laboratorijose arba gydytojų kabinetų laboratorijose gydytojui paskyrus, siekiant įvertinti bendrą paciento sveikatos būklę.
2. Metodika

2.1. Istorija

ENG 1897 m. atrado lenkų gydytojas Edmund Faustyn Biernacki 1 (1866–1911 m.). Svarbiausios jo stebėjimų išvados: skirtingų asmenų kraujo nusėdimo greitis skiriasi; kraujas, kuriame yra mažai kraujo ląstelių, nusėsta greičiau; kraujo nusėdimo greitis priklauso nuo plazmos fibrinogeno lygio; kai karščiuojama (taip pat sergant reumatu) esant aukštam plazminio fibrinogeno lygiui, ENG padidėja; kraujo, iš kurio pašalintas fibrinas, nusėdimo procesas yra lėtesnis. Biernacki pateikti rezultatai aiškiai atskleidė klinikinę ENG svarbą.
1921 m. Švedijos vidaus ligų gydytojas Alf Vilhelm Albertsson Westergren (1891–1968 m.) pateikė ENG 2 reiškinio aprašymą, panašų į Biernacki ir Švedijos hematologo Robert Sanno Fåhraeus (1888–1968 m.) 3 aprašymą. Westergren taikė kraujo mėginio paėmimo metodą ENG testui naudodamas natrio citratą kaip antikoaguliantą. Westergren taip pat apibrėžė ENG testo standartus, kuriais šiandien pagrįsti beveik visi kiti automatiniai ENG analizatoriai.4, 5
2.2. Palyginimas su esamais metodais

Esami ENG tyrimų metodai apima rankinius, pastatomus kapiliarinio vamzdelio tipo įrenginius ir automatines sistemas , naudojančias patentuotus kraujo paėmimo buteliukus. Šių metodų tyrimo laikas paprastai siekia nuo 20 iki 60 min. Tyrimo metu gali reikėti kraują perduoti atviroje talpoje, o mažiausias kraujo kiekis yra didesnis nei 1 ml, todėl tyrimui gali prireikti papildomo kraujo paėmimo.
„iSED“ eritrocitų nusėdimo greičio analizatorius sukurtas taip, kad galėtų tiesiogiai paimti mėginį iš pagrindinio (šviesiai violetinės spalvos dangtelis) 13 x 75 mm EDTA kraujo paėmimo mėgintuvėlio, automatiškai paimti 100µL tyrimo mėginį ir pateikti rezultatą trumpiau nei per 20 sek., prieš tai atlikus tinkamą homogenizaciją (nuor. skyr. 13.2). Įrenginio mikrosrauto ląstelės leidžia užfiksuoti itin svarbią raudonųjų kraujo kūnelių agregacijos kinetiką ypač kontroliuojamoje tyrimo aplinkoje. Ši sistema pašalina tvarkymo ir susijusius veiksnius, kurie gali prisidėti prie rezultatų nepastovumo.
„iSED“ pateikia rezultatus, kurie buvo susieti su Westergren metodu (2 techn.specifik.reikalav.)
1. Biernacki E. Die spontane Blutsedimentirung als eine wissenschaftliche praktisch-klinische untersuchungsmethode.Dtsch Med Wschr 1897; 23: 769–72. 
2. Westergren A. Studies of the suspension stability of the blood in pulmonary tuberculosis. Acta Med Scand 1921; 54: 247–82 
3. Fåhraeus R. Über die Ursachen der verminderten Suspensionsstabilität der Blutkörperchen während der Schwangerschaft. Biochem Z 1918;89:355–64 
4. International Council for Standardization in Haematology (Expert Panel on Blood Rheology): ICSH recommendations for measurement of erythrocyte sedimentation rate. J Clin Pathol 1993; 46:198-208 
5. Thomas RD, Westengard JC, Hay KL, et al: Calibration and validation for erythrocyte sedimentation tests. Arch Pathol Lab Med 1993; 117:719-72. 
[image: image35.jpg]



6
[image: image36.jpg]



2.3. Metodų apribojimai 6
Eritrocitų nusėdimo greitis yra laikinas tik šviežio kraujo reiškinys. Tai nėra kraujo matricos komponentas korpuskuliniu arba molekuliniu lygiu. Procedūrų, naudojamų ENG nustatyti, negalima sukalibruoti, nes jos yra jautrios daugybei veiksnių, pavyzdžiui, temperatūrai, hematokritui, vidutiniam kurpuskuliniam eritrocitų tūriui, plazmos klampumui ir pan. 
Šie kintamieji gali turėti įtakos „iSED“ rezultatams. Dėl šios priežasties, neatsižvelgus į prieš tai nurodytus kintamuosius, galima pastebėti įrenginio veikimo nukrypimų, palyginus su kitomis procedūromis.
Eritrocitų nusėdimas lieka painus, iš dalies suprastas reiškinys, o kliniškai tai yra nespecifinė reakcija. Kartu su ENG tyrimu labai rekomenduojama atlikti kitų tyrimų, nes normalios ENG vertės nepakanka paciento patologijai atmesti.
Mėginio maišymas atliekamas analizės pradžioje siekiant hemogenizuoti mėginį. Neefektyviai atlikta hemogenizacija gali nulemti įrenginio pateikiamus rezultatus.
3. Procedūros principas 7 

ENG yra paprastas nespecifinis sveikatos patikrinimo tyrimas, kuriuo netiesiogiai nustatomas kūno uždegimas. Jis atspindi raudonųjų kūnelių tendenciją greičiau nusėsti, kai sergama tam tikromis ligomis, ypač padidėjus kraujo plazmos fibrinogeno, imunoglobulino ir kitų ūminės fazės reakcijos baltymų lygiui. Raudonųjų kraujo kūnelių formos ir skaičiaus pasikeitimas taip pat gali paveikti ENG.
Kai antikoaguliantu apdorotam kraujui leidžiama nusistovėti siaurame vertikaliame mėgintuvėlyje tam tikrą laiko tarpą, RKK – esant sunkio jėgos poveikiui – atsiskiria nuo plazmos. Greitis, kuriuo jie nusėda, išmatuojamas kaip skaidrios plazmos mėgintuvėlio viršuje milimetrų skaičius po vienos valandos (mm/val.). RKK nusėda, nes jų tankis yra didesnis už plazmos; tai ypač pastebima, kai RKK paviršiaus krūvio pasiskirstymas yra pakitęs (kuris paprastai atskiria juos vieną nuo kito) ir taip nulemia jų susikaupimus, kurie yra vadinami ritinėliais. Ritinėlių susiformavimą labiausiai nulemia padidėjęs plazmos fibrinogeno ir globulino lygių padidėjimas. Tai reiškia, kad ENG atspindi pagrindinius plazmos baltymų pakitimus, kurie įvyksta sergant lėtinėmis arba ūminėmis ligomis, degeneracinėmis ligomis arba susiformavus augliams. Tokiose situacijose ENG vertės yra žymiai didesnės už 20 mm/val. Atkreipkite dėmesį, kad ENG paprasčiausiai reiškia audinių pažeidimą arba ligą, o ne pažeidimo ar ligos rimtumą. Jo negalima naudoti ligos eigai sekti arba gydymo efektyvumui stebėti.
6. CLSI. Procedures for the Erythrocyte Sedimentation Rate Test; Approved Standard-Fifth Edition. CLSI document H02-A5. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2011. 
7. McGill University, The McGill Physiology Virtual Laboratory, 200 

[image: image37.jpg]



7
4. [image: image38.jpg]


Bendra informacija

Prieš pradėdami naudoti įrenginį atidžiai perskaitykite šį vadovą.
Šis dokumentas yra įrenginio naudotojo vadovas. Jis skirtas išsamiai paaiškinti įrenginio veikimą ir gali būti naudojamas naujiems naudotojams apmokyti. Tai yra informacinis vadovas ir trikčių nustatymo nuorodinis šaltinis. Išsaugokite šį vadovą, nes jo gali prireikti ateityje.
[image: image39.jpg]A




4.1. Naudoti in vitro diagnostikoje

4.2. Pastabos, atsargumo priemonės, perspėjimai ir biologiniai perspėjimai

Naudotojo vadove yra informacijos ir perspėjimų. Įrenginio naudotojas turi juos apsvarstyti, kad galėtų užtikrinti saugų įrenginio veikimą. Pateikiami keturių tipų pranešimai: pastabos, įspėjimai, perspėjimai ir biologiniai perspėjimai.
Pastabos
[image: image40.jpg]


[image: image41.jpg]A



[image: image42.jpg]


[image: image43.jpg]ie
se

onp

)

20

i|e





PASTABA: pabrėžia svarbius faktus, suteikia naudingos informacijos ir patarimų bei paaiškina procedūras.
Įspėjimai
[image: image44.jpg]Q()



[image: image45.jpg]


[image: image46.jpg]


[image: image47.jpg]


[image: image48.jpg]



ĮSPĖJIMAS: elektros pavojus! Prieš naudodami atjunkite nuo maitinimo tinklo.
[image: image49.jpg]


[image: image50.jpg]


[image: image51.jpg]


[image: image52.jpg]


[image: image53.jpg]



ĮSPĖJIMAS: svarbi informacija apie tinkamą įrenginio naudojimą.
Ši informacija yra labai svarbi norint išvengti įrenginio pažeidimo ir palaikyti sistemą.
Perspėjimai
[image: image54.jpg]



PERSPĖJIMAS: nustato potencialiai pavojingas situacijas, kurios gali nulemti rimtą laboratorijos darbuotojų sužalojimą.
Biologiniai perspėjimai
[image: image55.jpg]



PERSPĖJIMAS: reikia laikytis bendrųjų atsargumo priemonių. Visuomet mūvėkite pirštines, kad išvengtumėte patogenų poveikio.
[image: image56.jpg]



8
4.3. [image: image57.jpg]


Atsargumo priemonės ir saugos informacija
[image: image58.jpg]Systen Info

Sarmple Info

First Name

Last Name.

Tube 1D

Measure Date

Resut [ Jmmh

< =
Ry ~
»

ety

T %




Atkreipkite dėmesį į nurodymus, pastabas ir simbolius, taip pat standartines jūsų įstaigos arba vietinių kontrolės agentūrų nurodytas laboratorines praktikas.
Tarp galinės įrenginio dalies ir sienos visuomet palikite bent 10 cm (4 col.) tarpą, kad užtikrintumėte tinkamą ventiliaciją.
[image: image59.jpg]- Data ol

IQ |w |E |R |T |v |u |l Io |P‘

Jadiadin
4 - o 1a1
& (=) 4




[image: image60.jpg]System Info

Sample Info
First Name

Last Name

Tube ID

Measire Date sty

Resut [ Jmmh

Ogtons





Nenaudokite kitų maitinimo tiekimo dažnių arba įtampos nei nurodytieji šiame dokumente.
Prijungimas prie netinkamo maitinimo šaltinio gali nulemti sužalojimą arba gaisrą.
[image: image61.jpg]System Info

Sample Info
First Name.

Last Name

Tube ID

Measure Date: mmidlyyyy

] —

. '
Options. : :




Neardykite ir nekeiskite įrenginio. Tai gali nulemti sužalojimą ir (arba) įrenginio gedimą bei panaikinti garantiją.
[image: image62.jpg]



Pastatykite įrenginį ant stabilaus ir lygaus nevibruojančio paviršiaus. To nepadarius, galima sukelti sužalojimą arba įrenginio gedimą.
[image: image63.jpg]



ĮSPĖJIMAS: siekdami sumažinti elektros šoko pavojų, nenuimkite jokio skydelio, nebent vykdote kvalifikuotų darbuotojų nurodymus.
[image: image64.jpg]



Neužblokuokite ventiliacijos angų.
[image: image65.jpg]



Nedėkite įrenginio į vandenį.
[image: image66.jpg]i





Nenumeskite ir nemėtykite įrenginio.
[image: image67.jpg]



Įrenginį naudokite ant lygaus, sauso paviršiaus.
[image: image68.jpg]This side face up

ISED

Smart Card

ALCOR

20 Thurber Boulevard
Smithfield, R 02917,
495.5270

112-09-015 Rev B





Nejudinkite įrenginio, kai mėginiai yra apdorojami.
[image: image69.jpg]



Prijunkite įrenginį prie įžeminto maitinimo šaltinio.
[image: image70.jpg]


[image: image71.jpg]


[image: image72.jpg]


[image: image73.jpg]



PERSPĖJIMAS: norėdami ilgiau apsisaugoti nuo gaisro rizikos ir pavojaus, saugiklius keiskite tik į to paties tipo ir tokių pačių parametrų saugikliais.
[image: image74.jpg]


[image: image75.jpg]


[image: image76.jpg]


[image: image77.jpg]


[image: image78.jpg]



PERSPĖJIMAS: įrenginio maitinimo jungiklis naudojamas kaip pagrindinis atjungiamasis įrenginys.
[image: image79.jpg]


[image: image80.jpg]


[image: image81.jpg]


[image: image82.jpg]


[image: image83.jpg]-




PERSPĖJIMAS: laikykitės bendrųjų atsargumo priemonių. Po naudojimo užterštas medžiagas išmeskite pagal taikomus vietinius reikalavimus.
[image: image84.jpg]e




9
4.4. [image: image85.jpg]


Mėginiams taikomi reikalavimai
Tyrimo mėginio tūris – 100 μL kraujo (500 μL neveikos tūris)
Kraujo mėginys turi būti paimtas naudojant K3-EDTA antikoaguliacijos mėgintuvėlį.
Mėginys neturi būti nei apdorotas koaguliantu, nei hemolizuotas (intensyviai NEMAIŠYKITE!).
Mėginį ištirti reikia per 4 valandas nuo kraujo paėmimo iš venos (jei mėginys šaldomas 4 °C temperatūroje, ne ilgiau nei 24 valandas).
Bet penkiolika minučių (15) mėginys turi būti laikomas kambario temperatūroje (jei šaldomas).
[image: image86.jpg]


[image: image87.jpg]


[image: image88.png]


[image: image89.png]MAZIAUSIAS LYGIS DIDZIAUSIAS LYGIS

MATUOJAMA NUO DANGTELIO IKI BROKSNINIO KODO




PASTABA: įrenginiui nereikia jokio papildomo ar specialaus mėginių paruošimo. Kaip ir naudojant visus kitus antikoaguliantų surinkimo mėgintuvėlius, pripildžius mėginius reikia gerai sumaišyti, kad būtų išvengta sukrešėjimo ar kitų sankaupų, galinčių pakeisti ENG tyrimo rezultatus.
4.5. Mėgintuvėliui taikomi reikalavimai

[image: image90.jpg]



13 x 75 mm mėgintuvėlis su praduriamu dangteliu
EDT antikoaguliantas (šviesiai violetinės spalvos dangtelis)
[image: image91.jpg]



PERSPĖJIMAS: nenaudokite, jei mėgintuvėlio dangtelis buvo nuimtas arba jo trūksta!
[image: image92.jpg]



10
[image: image93.jpg]


5. Įrenginio apžvalga
Greitis, kuriuo raudonieji kraujo kūneliai susitelkia kraujyje, turi tiesioginės įtakos nusėdimo greičiui, todėl nusėdimas netiesiogiai reiškia susitelkimo greitį. „iSED“ eritrocitų nusėdimo greičio analizatorius naudoja fotometrinį klampumo savybių keitimą raudonųjų kraujo kūnelių susitelkimui tiesiogiai išmatuoti. Kai mėginys automatiškai apdorojamas ir yra reikiamoje padėtyje, jautrus „iSED“ detektorius seka susitelkimo eigą per tam tikrą laiko tarpą. Tuo metu susidaro įtampa, kuri tiesiogiai reiškia susitelkimą. Nuo laiko priklausantis pokyčio dydis siejamas su Westergren metodu.
5.1. Ypatybės

100 μL mėginys tiesiai iš uždaro pirminio EDTA mėgintuvėlio (su brūkšniniu kodu arba be jo). Trumpiausias rezultatų gavimo laikas – 20 sek. (su išankstine homogenizacija).
Jokių išmetamų medžiagų
Visiškai automatinis procesas
Nuolatinis tiekimas
5.2. Dalių identifikavimas

[image: image94.jpg]



	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1
	IWASH ir panaudoto buteliuko skyrius
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2
	Jutiklinis ekranas
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	3
	Mėgintuvėlio grąžinimo dėklas
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4
	Spausdintuvas (5 techn.specif.reikalav.)
	

	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5
	Prieigos prie mėginio anga
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6
	6
	„Smart Card“ skaitytuvas
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7
	Maitinimo jungties prievadas
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	
	
	

	
	
	
	
	
	8
	Įjungimo / išjungimo jungiklis
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3
	
	9
	RS-232 jungties prievadas
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10
	Saugiklis
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	11
	Mėginio išmetimo anga
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image95.jpg]


[image: image96.jpg]



9
	
	10
	

	8
	11
	

	
	7
	


[image: image97.jpg]



5.3. Eksploatacinės medžiagos

	Gaminys
	Aprašymas
	Pakartotinai užsakomos dalies Nr.
	

	
	
	
	
	

	Spausdintuvo popierius
	57 mm x 25 mm (3 pakuotės)
	DS-05233
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	112-02000
	(2000 tyrimų)
	

	Tyrimo kortelė
	Iš anksto įstatyta „Smart Card“ kortelė „iSED“, galima naudoti su įvairių kiekių
	112-05000
	(5000 tyrimų)
	

	
	tyrimais
	112-10000
	(10 000 tyrimų)
	

	
	
	
	
	

	
	
	112-20000
	(20 000 tyrimų)
	

	
	
	
	
	

	„iWASH“ skystis
	50 ml buteliukas su užsukamu dangteliu, iš
	112-12-001
	


	
	‑{}‑anksto pripildytas „iWASH“ skysčiu (4  vnt. pakuotė)

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Atliekų buteliukas
	500 ml plastikinis atliekų buteliukas su
	112-12-002
	

	
	užsukamu dangteliu (24 vnt. pakuotė)
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5.4. „iWASH“ skystis

Plovimo ciklo metu įrenginys naudoja 1 tipo ypač švarų vandenį kaip valymo priemonę. Bet kokio kito gaminio naudojimas gali paveikti įrenginio veikimą.
5.4.1.  Specifikacija
1 tipo ypač švarus vanduo: viršija klinikinės laboratorijos reagento vandens (CLRW) specifikacijas.
5.4.2.  Nuolatinio veikimo režimas
Rekomenduojama įrenginį visuomet laikyti įjungtą ir paruoštą naudoti. Jei dėl kokios nors priežasties įrenginį reikia išjungti, prieš jį išjungdami paleiskite plovimo ciklą.
[image: image98.jpg]


[image: image99.jpg]


[image: image100.jpg]


[image: image101.jpg]i B QUICK REFERENCE CARD
iSED

100yL whole blood Standard EDTA anti-coagulant
(500yL dead volume) (13x75mm) test tube, capped

1 yL=1 microliter @

Sedimentation Rate Reference Values (mm/hr)*
Men under 50 years old <15
Men over 50 years old <20
Women under 50 years old <20
Women over 50 years old <30
Newborn to Puberty 313
Newborn 02

*The ranges provided are for reference only. Alllaboratories should establish their own reference ranges
based on the patient population served.

Article: Wheeler M, Thomas, MD, Chairman, Department of Pathology and Immunology, Baylor College of
Medicine, February 15, 2012: emedicine. medscape.com/article/2085201-overview

. ‘i S
1. Touch ‘Add Sample’ icon "

2. The sample wheel will rotate to position the next open slot in the
sample entry port

3. Insert the barcoded tube, making sure the barcode is oriented to the
right. A red light will illuminate and a distinctive beep will sound
confirming that the barcode has been successfully recognized

4. Repeat this sequence until all samples have been entered and/or all
positions in the sample wheel are occupied

5. Sample processing will begin automatically once all tubes have been
entered

Please refer to the iSED® Operator Manual for the complete operating procedure.

For Technical Support contact:

401-737-3774 or techservice@alcorscientific.com X
ALCOR Scientific Inc. 1
g ¥ vl

20 Thurber Boulevard
Smithfield, RI 02917 USA





PASTABA: įrenginys užprogramuotas atlikti automatinį išsivalymą, kai po paskutinio mėginio tyrimo įrenginys nenaudojamas penkiolika (15) minučių. Šis procesas apytiksliai užtrunka vieną (1) minutę. Kiekvieno plovimo ciklo metu sunaudojama 3 ml „iWASH“ skysčio. Pasibaigus plovimo ciklui, galima toliau įprastai tirti mėginius.

12
6. Išpakavimas ir sumontavimas


ĮSPĖJIMAS: įrenginys sveria 30 svar. Keldami sunkius daiktus, naudokite saugius ir tinkamus kėlimo būdus. Jei reikia, paprašykite pagalbos, kad saugiai pakeltumėte įrenginį.

ĮSPĖJIMAS: jei naudojate peilį, ištraukite geležtė iki reikiamo ilgio, kad nesupjaustytumėte jokių vidinių komponentų.
Originalią pakuotę reikia išsaugoti, nes gali tekti įrenginį grąžinti techniniam aptarnavimui arba garantiniam remontui atlikti. Daugiau informacijos žr. Naudotojo vadovo garantijos kortelėje arba skambinkite į klientų aptarnavimo centrą telefonu +1 401 737 3774.
6.1. Įrenginio išpakavimas

Patikrinkite pristatytą pakuotę, ar ant jos nėra akivaizdžių netinkamo naudojimo arba sugadinimo gabenant ženklų. Jei aptinkamas pažeidimas, išsaugokite visas pakuotės medžiagas ir nedelsdami pateikite skundą pristatymo įmonei.
1. Pastatykite pristatymo pakuotę ir atidarykite viršutinę atverčiamą pakuotės dalį.

2. Išimkite priedų dėžę ir padėkite šone.

3. Išimkite dėžę su maitinimo laidu ir mėginių dėklu, esančiu putų įdėkle.

4. Nuimkite dešinįjį putų skydelį, o tuomet kairįjį.

5. Lėtai išimkite įrenginį, vertikaliai jį keldami iš pristatymo pakuotės.

6. Pastatykite įrenginį ant tvirto ir plokščio paviršiaus.

7. Nuo įrenginio nuimkite apsauginį maišelį.

6.2. Dėžės turinys

1. „iSED“ įrenginys (1)

2. Maitinimo laidas ir maitinimo adapteris (po 1)

3. Mėginių surinkimo dėklas (1)

4. Iš anksto pripildytas „iWASH“ buteliukas (1)

5. Atliekų buteliukas (1)

6. Terminis popierius (1)

7. Naudotojo vadovas su garantijos informacija (1) 

8. Gaminio registracijos informacinė kortelė


13
6.3. Maitinimo laido prijungimas
1. Prie maitinimo adapterio prijunkite maitinimo laidą.

2. Prijunkite maitinimo adapterio laidą (su teigiama blokavimo jungtimi) prie maitinimo jungties prievado galinėje įrenginio dalyje.

3. Pastatykite įrenginį pastovioje jo naudojimo vietoje ir prijunkite maitinimo laido kištuką prie standartinio sieninio lizdo.


ĮSPĖJIMAS: tarp galinės įrenginio dalies ir sienos visuomet palikite bent dešimties (10) centimetrų(4 col.) tarpą, kad užtikrintumėte tinkamą ventiliaciją.

ĮSPĖJIMAS: pastatykite įrenginį ant stabilaus ir lygaus nevibruojančio paviršiaus.
To nepadarius, galima sukelti sužalojimą arba įrenginio gedimą.

ĮSPĖJIMAS: Įrenginį naudokite ant lygaus, sauso paviršiaus.
4.  Norėdami įjungti įrenginį, nuspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, esantį galinėje įrenginio dalyje.
6.4. RS-232 jungtis

Analizatoriuje yra RS232 DB9 apgaubiamoji jungtis duomenų perdavimui. Jungties prijungimas apibūdinamas toliau pateiktame brėžinyje. (9 techninės specifikacijos reikalavimas)

Pageidaujant daugiau informacijos galima rasti 112-09-020 dokumente „Ryšių protokolas“.

14
7. Paleidimas

7.1. Simbolių aprašas

Visas įrenginio funkcijas galima pasiekti naudojant jutiklinį ekraną. Toliau esančioje lentelėje pateikiamos visos piktogramos ir nurodomos jų funkcijos:
	
	Pridėti mėginį
	
	Pasirinkti
	

	
	
	
	
	

	
	Baigti / sustabdyti
	
	Grįžti
	

	
	
	
	
	

	
	Paleisti plovimo
	
	Spausdinti
	

	
	ciklą
	
	
	

	
	Techninis
	
	Rodyti kitą mėginį
	

	
	aptarnavimas
	
	
	

	
	Siųsti LIS
	
	Rodyti ankstesnį mėginį
	

	
	
	
	
	

	
	Nustatyti laiką / datą
	
	Pradžia (matavimų ekranas)
	

	
	
	
	
	

	
	Pridėti mėginį
	
	Ištrinti
	

	
	(rankinis mėginys)
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



7.2. Jutiklinio ekrano meniu

Įrenginys turi jutiklinį ekraną. Visas programavimo užduotis galima atlikti pasirinkus arba įvedus duomenis šiuose ekranuose:
Pradžios ekranas:

15
Raidinės ir skaitinės klaviatūros:

7.3. Datos ir laiko užprogramavimas

Norint užprogramuoti įrenginio datą ir laiką, reikėtų vadovautis toliau pateikta procedūra:
	1.
	Pagrindiniame ekrane palieskite piktogramą [image: image4.png]


, esančią viršutiniame dešiniajame sistemos informacijos lango kampe.
	

	2.
	Pasirodys klaviatūra, raginanti naudotoją skaitiniais mygtukais įvesti mėnesį. Įvedę nuspauskite piktogramą [image: image5.png]


, kad galėtumėte tęsti.
	

	3.
	Įveskite dieną ir nuspauskite piktogramą [image: image6.png]


, kad galėtumėte tęsti.
	

	4.
	Įveskite metus ir nuspauskite piktogramą [image: image7.png]


, kad galėtumėte tęsti.
	

	5.
	Įveskite valandą ir nuspauskite piktogramą [image: image8.png]


, kad galėtumėte tęsti.
	

	6.
	Įveskite minutes ir nuspauskite piktogramą [image: image9.png]


, kad galėtumėte tęsti.
	

	7.
	Nuspauskite piktogramą [image: image10.png]


, kad galėtumėte tęsti.
	

	
	




16
8. Naudojimo instrukcijos


PASTABA: prieš IŠJUNGDAMI įrenginį, visuomet paleiskite plovimo ciklą.
8.1. Paciento identifikavimas

Mėgintuvėliai su brūkšniniais kodais: paciento mėginiai yra automatiškai perskaitomi ir identifikuojami įrenginio vidiniu brūkšninių kodų skaitytuvu, kai mėginiai yra įdedami į įrenginį. Palaikomi visi įprasti laboratoriniai brūkšniniai kodai, įskaitant 39 kodą, UPV ir 93 kodo formatus. Atkreipkite dėmesį į brūkšninio kodo vietą: (3 techninės specifikacijos reikalavimas)
[image: image11.png]MAZIAUSIAS LYGIS DIDZIAUSIAS LYGIS

MATUOJAMA NUO DANGTELIO IKI BROKSNINIO KODO



[image: image12.png]MAZIAUSIAS LYGIS DIDZIAUSIAS LYGIS

MATUOJAMA NUO DANGTELIO IKI BROKSNINIO KODO




Tais atvejais, kai vidinis brūkšninių kodų skaitytuvas negali identifikuoti paciento arba ant mėgintuvėlio nėra brūkšninio kodo, įrenginio naudotojas duomenis turi įvesti rankiniu būdu. Instrukcijas, kaip rankiniu būdu įvesti paciento duomenis, žr. 19 psl.

17

8.2. Automatinė ID procedūra

Įrenginys automatiškai sumaišo, paima mėginį, nuskaito jo duomenis ir jį šalina. Bet kuriuo metu į mėginių ratą galima sudėti iki 20 mėgintuvėlių su mėginiais (6 techninės specifikacijos reikalavimas). Kai apdorojamas kiekvienas mėginys (19 sek.), mėginio mėgintuvėlis išmetamas iš mėginių rato ir laikomas vidiniame mėginių surinkimo dėkle. Kai mėginys išmetamas, galima numatyti kitą mėgintuvėlį ir įstatyti į mėginių ratą.

1. Palieskite piktogramą [image: image13.jpg]


. 

2. Mėginių ratukas pasisuka prie kitos laisvos angis tame pačiame įstatymo prievade.

Informacinėje ekrano juostoje pasirodys pranešimas „Waiting sample“ (Laukiama mėginio) ir įrenginys tyliai pypsės penkias (5) sekundes. Praėjus penkioms (5) sekundėms, pypsėjimas pasidaro greitesnis. 
3. Įstatykite mėgintuvėlį su brūkšniniu kodu, nukreipdami brūkšninį kodą į dešinę. Kai brūkšninis kodas sėkmingai atpažįstamas, įsižiebia raudona lemputė ir pasigirsta išskirtinis pyptelėjimas.
4. Tuomet pradedamas automatinis mėginio apdorojimas.


(3 techn.specifikacijos reikalavimas)
5. Kartokite 2–4 veiksmus, kol bus sudėti visi mėginiai ir visos mėginių rato vietos bus užimtos.

	PASTABA: praleidę penkių (5) sekundžių langą, paprasčiausiai dar kartą nuspauskite piktogramą [image: image14.png]


 ir iš naujo paleiskite mėginių nustatymo procesą.

	
	



18
8.3. Rankinis duomenų įvedimas, kai naudojamas mėgintuvėlis su brūkšniniu kodu
Jei vidinis brūkšninių kodų skaitytuvas negali nuskaityti brūkšninio kodo informacijos, pateiktos ant mėgintuvėlio, įrenginio naudotojas turėtų vykdyti toliau pateiktą procedūrą.

1. Palieskite piktogramą [image: image15.jpg]


. 

2. Mėginių ratukas pasisuka prie kitos laisvos angis tame pačiame įstatymo prievade.

3. Įstatykite mėgintuvėlį, įrenginys pabandys nuskaityti brūkšninį kodą. Jei to padaryti nepavyks, naudotojas bus paragintas rankiniu būdu įvesti paciento identifikacijos duomenis, naudojant raidinę-skaitinę klaviatūrą.

4. Išimkite mėgintuvėlį iš mėginių rato, kad įvesdami paciento duomenis galėtumėte matyti mėgintuvėlio identifikaciją (laisvai pasirenkama).

5. Paciento informaciją reikia įvesti į vieną (1) arba daugiau iš šių duomenų laukelių: 
· raidinis-skaitinis ID 

· paciento vardas

· paciento pavardė


6.
Palieskite
piktogramą norėdami praleisti duomenų laukelį arba patvirtinti įvestą
informaciją
7. Mėginio apdorojimas bus pradėtas, kai įvesite paciento duomenis.


PASTABA: (kai mėgintuvėliai yra išimti iš mėginių rato) jei paciento duomenys neįvedami per dešimt (10) sekundžių nuo paskutinio mygtuko nuspaudimo, įkėlimo procesas bus nutrauktas ir įrenginio naudotojas turės iš naujo paleisti to mėgintuvėlio įkėlimą. 

PASTABA: (kai mėgintuvėliai nėra išimti iš mėginių rato) jei paciento duomenys neįvedami per dešimt (10) sekundžių nuo paskutinio mygtuko nuspaudimo, įrenginys automatiškai priskiria identifikacijos numerį. Daugiau informacijos apie identifikavimo numerį (-ius), automatiškai priskirtą (-us) įrenginio, žr. 20 psl. 

19
8.4. Rankinis paciento duomenų įvedimas, kai naudojamas mėgintuvėlis be brūkšninio kodo

	1.
	Palieskite piktogramą

	2.
	Palieskite piktogramą               , kai mėginių ratas



pasisuka (nurodo įrenginio pypsėjimas) ties kitos atviros angos padėtimi, esančia mėginių įstatymo prievade.
3. Įrenginys paragins naudotoją įvesti paciento identifikacijos duomenis rankiniu būdu naudojant raidinę-skaitinę klaviatūrą. Paciento informaciją reikia įvesti į vieną (1) arba daugiau iš šių duomenų laukelių: 
· raidinis-skaitinis ID 

· paciento vardas

· paciento pavardė

4. Palieskite [image: image16.jpg]


 piktogramą norėdami praleisti duomenų laukelį arba patvirtinti įvestą informaciją.

5. Mėginių ratukas pasisuka prie kitos laisvos angis tame pačiame įstatymo prievade.

6. Įstatykite mėgintuvėlį ir mėginių apdorojimas bus pradėtas.

PASTABA: praleidus visus paciento identifikavimo laukelius ir neįstačius jokio mėgintuvėlio, įrenginys automatiškai nutraukia mėginio įkėlimo procedūrą ir tęsia mėginių rate esančių mėgintuvėlių apdorojimą. Jei mėgintuvėlis įstatomas, mėginiui automatiškai priskiriamas ID numeris ir pradedamas jo apdorojimas. 
PASTABA: rankiniu būdu įveskite ID, vardą arba pavardę, visuomet palieskite piktogramą po kiekvieno įvedimo. Jei šis veiksmas neatliekamas, informacija nepateikiama rezultatuose. 
8.5. Automatiškai priskirto identifikavimo numerio formatas


Įrenginio automatiškai priskirtų identifikavimo numerių formatas:
	
	XX
	Du (2) skaitmenys, nurodantys padėtį mėginių rate.
	

	+
	
	

	
	XX
	Du (2) skaitmenys, nurodantys dienos seansą.
	

	+
	
	

	
	XXXX
	Keturi (4) skaitmenys, nurodantys dienos mėginį.
	

	
	
	
	

	
	XX XX XXXX
	Iš viso aštuoni (8) skaitmenys.
	


20
9. Mėginių rinkimas

9.1. Suderinamumas su CBC mėginių paėmimo mėgintuvėliais

Įrenginys buvo sukurtas bet kokiems standartiniams 13 x 75 mm dydžio EDTA kraujo paėmimo praduriamiems mėgintuvėliams.

PERSPĖJIMAS: nenaudokite, jei mėgintuvėlio dangtelis buvo nuimtas arba jo trūksta!
9.2. Kraujo paėmimo procedūra (atlieka tik apmokyti darbuotojai) 8
a) Naudokite standartinę lobotomijos įrangą ir asmenines apsaugos priemones laikydamiesi laboratorijos reikalavimų. 
b) Paruoškite pacientą. 
c) Pasiimkite EDTA, mėgintuvėlį su šviesiai violetinės spalvos dangteliu, adatą ir adatos laikiklį. 
d) Atidarykite sterilią adatos pakuotę. Nenuimkite adatos dangtelio. Užsukite adatą ant plastikinio laikiklio ir įstatykite mėgintuvėlį į laikiklį. Nepradurkite mėgintuvėlio, nes taip būtų prarastas vakuumo spaudimas. 
e) Nustatykite paciento rankos padėtį kraujui paimti. Pacientas turėtų įsitaisyti patogiai, atsiraitojęs rankovę ir ištiesęs ranką atrasdamas ją į kraujo paėmimo kėdę arba lovą. 
f) 3–4 col. aukštyje virš dūrio vietos užveržkite turniketą. Jis turi būti pakankamai stipriai – tiek, kad pacientas jaustų nedidelį nepatogumą. Turniketo negalima laikyti ilgiau nei 1–2 min. 
g) Paprašykite paciento atgniaužti kumštį.  Būtina vengti bet kokių staigių rankos judesių, pavyzdžiui, kumščio gniaužimo ir atgniaužimo, nes tai gali paveikti tyrimo rezultatus. 
h) Pasirinkite gerą dūrio į veną vietą. Dažniausiai naudojamos ryškesnės viduriniosios iškilusios venos. 
i) Nuvalykite dūrio vietą. Naudokite alkoholį dūrio vietai nuvalyti ir judėkite tolygiais sukamaisiais judesiais nuo dūrio vietos į išorę. Prieš tęsdami leiskite odai nudžiūti. Nuvalę dūrio sritį, jos nelieskite. 
j) Durkite į veną laikydami adatą / mėgintuvėlio konstrukciją rankoje, nuimkite adatos dangtelį. 
k) Tarp adatos / mėgintuvėlio konstrukcijos ir odos turi būti 15 laipsnių kampas. Staigiai, tačiau nedideliu dūriu prasiskverbkite po oda ir, jei įmanoma, vienu judesiu patekite į veną. 
l) Laikydami plastikinio mėgintuvėlio laikiklio flanšą su mėgintuvėliu žemiau dūrio vietos, užstumkite mėgintuvėlį ant adatos ir perdurkite dangtelį. Laikykite mėgintuvėlį stačiu kampu, kad į pacientą nepatektų priedų. Adatai pradūrus dangtelį, į mėgintuvėlį turėtų pradėti tekėti kraujas. 
m) Sustojus kraujo srautui, nuimkite mėgintuvėlį. Nuėmus nuo paciento dangtelį reikėtų nedelsiant 5–8 kartus švelniai pakratyti, kad mėginys susimaišytų. NEMAIŠYKITE PER STIPRIAI, KAD IŠVENGTUMĖTE HEMOLIZĖS. 
n) Greitai ištraukite adatą, kad pacientas nejaustų skausmo, ir nedelsdami uždėkite vatos tamponėlį ir švarų tvarstį.

o) Išmeskite adatą kartu su laikikliu. 
p) Užklijuokite ant mėgintuvėlio etiketę. 
8. from Department of Pathology, Dartmouth-Hitchcock Medical Center, Lab Handbook, Phlebotomy Procedures

21
10. Supaprastintos procedūros apžvalga 

	10.1.
	„iSED“ maitinimas įjungtas
	
	

	10.2.
	Mėginio paėmimas
	Vadovas
	

	10.3.
	Matavimo funkcijų pasirinkimas
	
	

	
	
	
	

	10.4.
	Mėginio įstatymas
	
	

	10.5.
	Brūkšninio kodo nuskaitymas
	Rankinis / automatinis nuskaitymas
	

	10.6.
	Mėginio sumaišymas
	
	

	10.7.
	100 µL kraujo paėmimas
	Automatinis
	

	10.8.
	Susitelkimo greičio išmatavimas
	
	

	
	
	
	

	10.9.
	Mėginio išmetimas
	
	

	10.10. Rezultatų spausdinimas / perdavimas
	
	


11. Sukalibravimas

„iSED“ įrenginiai yra sukalibruoti gamykloje, naudojant mėginius, palygintus su unikalaus nuorodinio įrenginio rezultatais. Nuorodinis įrenginys yra siejamas su nurodytu Westergren metodu. Įrenginio išmatuojamas greičio intervalas siekia nuo 1 iki 130 mm/val. Įprasto naudojimo metu sukalibravimą veikiantys parametrai yra nuolatos stebimi, o jei jie neatitinka numatytų ribinių verčių, pateikiamas perspėjimas ir tolimesnių tyrimų atlikti nebeleidžiama. (3 techninės specifikacijos reikalavimas). 
12. Procedūros apribojimai

Kai kurie trikdžiai, padidinantys ENG:
· padidėjęs fibrinogeno, gama globulino lygis;
· techninis veiksnys: mechaninė vibracija, aukšta kambario temperatūra.
Kai kurie trikdžiai, sumažinantys ENG:
· neįprastos formos RKK (pjautuvo formos kūneliai, sferocitozė);
· techniniai veiksniai: žema kambario temperatūra, tyrimo uždelsimas (> 2 val.), sukrešėjusio kraujo mėginys, per didelis antikoagulianto kiekis, burbuliukai kraujyje.

PASTABA: ENG yra nespecifinė reakcija. Kartu su ENG tyrimu labai rekomenduojama atlikti kitų tyrimų, nes ENG vertės nepakanka paciento patologijai atmesti arba patologijai diagnozuoti.
22
13. Rezultatai
13.1.  Numatytosios vertės
Nuorodinės vertės, pateikiamos toliau esančioje lentelėje yra vidurkiai, nustatyti vyrams, moterims, vaikams ir naujagimiams. Šių verčių padidėjimas gali reikšti įvairias sveikatos problemas, kurias turėtų nustatyti gydytojas arba kvalifikuotas asmuo.

Nuorodinė nusėdimo greičio vertė (mm/val.)*
	Vyrai iki 50 metų
	< 15

	
	

	Vyresni nei 50 metų vyrai
	< 20

	
	

	Moterys iki 50 metų
	< 20

	
	

	Vyresnės nei50 metų moterys
	< 30

	
	

	Nuo naujagimių iki lytiškai subrendusių asmenų
	3–-13

	
	

	Naujagimiai
	0–-2

	
	


Intervalai pateikiami tik kaip nuorodiniai. Visos laboratorijos turėtų nustatyti savo nuorodinių verčių intervalus, pagrįstus populiacija, kuriai atliekamas tyrimas.
*Article: Wheeler M, Thomas, MD, Chairman, Department of Pathology and Immunology, Baylor College of Medicine, February 15, 2012: emedicine.medscape.com/article/2085201-overview
13.2.  Veikimas
13.2.1 Koreliacija – su „iSED“ ištirti 302 mėginiai ir palyginti su rezultatais, gautais naudojant Westergren metodą. Palyginimas atskleidžia lygiaverčius rezultatus.
n = 302
Mėginio intervalas nuo 0 iki 137 mm/val.
Pokytis = 0,98
Sustabdymas = +1,81
r = 0,98
13.2.2 Pakartojimas / stabilumas – mėginiai buvo ištirti „iSED“ siekiant nustatyti mėginio pasikartojimą ir matavimo stabilumą po laikymo.
n = 5, mėginio intervalas nuo 15 iki 60 mm/val.,
mėginių pasikartojimas CV = 6 %
n = 27, mėginio intervalas nuo 13 iki 97 mm/val.
24 val. esant 4 °C temp. CV = 8,1 %
13.2.3 Pernešimas – mėginiai buvo išanalizuoti siekiant nustatyti pernešimo poveikį mėginiams.
2 padalinti mėginiai, kurių kiekvieno vertė 12 mm/val. ir 59 mm/val., pakartojimas 4 kartus; pernešimo rezultatas = 1,25 %.
23
13.3.  Rezultatų formatas
Atlikus analizę, rezultatai pateikiami ekrane ir atspausdinami vidiniu įrenginio spausdintuvu. Duomenų pateikimo formatas:
Datos formatas:
mėnuo / diena / metai
Laiko formatas:
val. / min. / sek.
Rezultatų formatas:
mm/val.
Normalių rezultatų spausdinio pavyzdys
	===========================
	

	
	Date: 03/25/2013
	Analizės atlikimo data

	
	Time: 13:36:24
	Rezultatų atspausdinimo data

	
	iSED Sn: 00001
	Įrenginio serijos numeris

	
	ID: 812409
	Brūkšniniu kodu pažymėto mėginio identifikavimas

	
	ESR (mm/h):  15
	Nurodytų ENG rezultatų formatas

	===========================
	

	
	
	

	Aukštų rezultatų spausdinio pavyzdys
	

	
	

	
	===========================
	

	
	Date: 03/25/2013
	Analizės atlikimo data

	
	Time: 13:36:24
	Rezultatų atspausdinimo data

	
	iSED Sn: 00001
	Įrenginio serijos numeris

	
	ID: 812409
	Brūkšniniu kodu pažymėto mėginio identifikavimas

	
	ESR (mm/h):  130
	Nurodytų ENG rezultatų formatas

	
	===========================
	

	
	
	

	Žemų rezultatų spausdinio pavyzdys
	

	
	

	
	===========================
	

	
	Date: 03/25/2013
	Analizės atlikimo data

	
	Time: 13:36:24
	Rezultatų atspausdinimo data

	
	iSED Sn: 00001
	Įrenginio serijos numeris

	
	ID: 812409
	Brūkšniniu kodu pažymėto mėginio identifikavimas

	
	ESR (mm/h):  1
	Nurodytų žemų ENG rezultatų formatas

	
	===========================
	

	
	
	



24
13.4.  Atspausdinti rezultatai su klaidos pranešimu
Jei įrenginys negali išanalizuoti mėginio ir pateikti rezultatų, spausdinio laukelyje „ESR (mm/h):“ pateikiamas klaidos pranešimas. Daugiau informacijos klaidos pranešimus žr. 39 psl.
13.5. Pakartotinis rezultatų atspausdinimas

1. Pradžios ekrane  spustelėkite piktogramą  [image: image17.jpg]


 ir nustatykite failą, kurį norite atspausdinti iš naujo (pastaba: failo pavadinimas yra tyrimo atlikimo data)
2. Nustatę failo buvimo vietą, pasirinkite jį paliesdami failą (pasirinktas laukelis bus išryškinamas)


3.
Ekrane „File“ (Failas) pasirinkite piktogramą [image: image18.jpg]


 ir visi pasirinkto failo rezultatai bus pakartotinai atspausdinti.

13.6.  Apžvalgos rezultatai

1.
Pradžios ekrane naudokite
ar
piktogramas 
slinkti kiekvienu rezultatu.

25
14. Kortelės „Smart Cards“

Norint analizuoti ir apdoroti mėginius, būtina atsisiųsti iš anksto įdėtoje „Smart Card“ kortelėje esančius testus, vadinamus „Credit“ (kreditais), su įvairiais kiekiais.

14.1. Kreditų atsisiuntimas iš testo kortelės

1. Kai rodyklė nukreipta į viršų ir į priekį, įstatykite testo kortelę į „Smart Card“ skaitytuvą, esantį įrenginio priekyje.

2. Įstačius kreditai bus automatiškai atsiunčiami į įrenginį.

3. Visi kreditai apims naujai atsisiųstus kreditus ir prieš atsisiuntimą likusius kreditus.

4. Kai į įrenginį atsiunčiami visi kreditai, testo kortelę galima išimti ir išmesti.


PASTABA: jei nurodomas neigiamas įrenginio kreditų skaičius ir iš „Smart Card“ parsisiųsta papildomų kreditų, bendras kreditų skaičius bus sumažinta neigiamų kreditų verte.

26
14.2.  Mažo ir nulinio kreditų skaičiaus indikatoriai ir signalai
Likus mažai arba nuliui kreditų, ekrane pateikiamas pranešimas ir girdimas garsinis signalas, įspėjantis naudotoją apie klaidą arba perspėjamąjį pranešimą.
14.2.1. Nulis kreditų
Tuo atveju, jei nebelieka testo kreditų, ekrane pateikiamas toliau esantis pranešimas. Tai galima išspręsti pasirinkus vieną iš dviejų galimybių.

Unavailable credit
Please add credits
Abort
Abort
Request
Request
„Abort Request“ (Nutraukti užklausą): jei pasirenkama ši parinktis, įrenginys automatiškai nutraukia mėginio įkėlimo procedūrą.
Instrukcijas, kaip atsisiųsti kreditų iš testo kortelės, žr. 26 psl.

27
14.2.2. Mažai kreditų
Tuo atveju, jei kreditų skaičius yra mažesnis už ribinę įspėjamąją vertę, ekrane pateikiamas perspėjamasis pranešimas, primenantis naudotojui užsakyti arba įkelti papildomų kreditų.

iSED credits are low Please add credits
Ignore
Ignore
„Ignore Request“ (Ignoruoti užklausą): jei pasirenkama ši parinktis, įrenginys nepaiso perspėjimo ir operatorius gali tęsti mėginių įkėlimo procesą, aprašytą 18 psl.
Instrukcijas, kaip atsisiųsti kreditų iš testo kortelės, žr. 26 psl.

28
15. Įprastas techninis aptarnavimas

15.1.  Spausdintuvo popieriaus pakeitimas
Žalia LED lemputė ant spausdintuvo nurodo, kad baigėsi popierius. Norint įdėti į įrenginio spausdintuvą popieriaus, reikėtų vadovautis toliau aprašyta procedūra:

1. Traukite svirtį (A), kol dangtis atsifiksuos. 
2. Atidarykite popieriaus skyrelio dangtelį ir išimkite likusį popierių.

3. Įdėkite į spausdintuvą terminio popieriaus ritinėlį, išvyniodami popierių iš ritinėlio apačios.

4. Išvyniokite kelis colius naujo ritinėlio popieriaus. Dedant naują ritinėlį į popieriaus skyrių, iš spausdintuvo turi būti išsikišęs apytiksliai dviejų (2) colių ilgio popieriaus galas.
5. Uždarykite dangtelį tolygiai spausdami kiekvieną dangtelio šoną ir jį užfiksuodami.

6. Dabar nuplėškite išsikišusį popierių.


PASTABA: jei popieriaus ritinėlis netinkamai įstatomas, popierius slenka, tačiau įrenginys nespausdina.

29
15.2.  Panaudoto buteliuko pakeitimas

PERSPĖJIMAS: naudodami mūvėkite apsaugines pirštines ir naudokite apsauginius akinius.

PASTABA: prieš keičiant atliekų buteliuką reikėtų paleisti plovimo ciklą.

1. Atidarykite priekines dureles, kad pasiektumėte buteliuko skyrių (A).

2. Nustatykite atliekų buteliuko buvimo vietą viršutiniame skyriuje (B).

3. Atjunkite LUER jungtį (C) nuo atliekų buteliuko dangtelio. (3 techn. specifikacijos reikalavimas)
4. Išimkite atliekų buteliuką iš įrenginio ir išmeskite laikydamiesi savo laboratorijos biologinių atliekų protokolo.

5. Įdėkite atliekų buteliuką į viršutinį skyrių (B) ir tvirtai prijunkite LUER jungtį (C) prie plastikinio dangtelio, ventiliavimo angą nustatę į viršų.

6. Uždarykite priekines dureles (A).

PASTABA: plastikinį dangtelį būtina uždėti taip, kad ventiliavimo anga būtų viršuje.

PASTABA: keisdami buteliuką nesulenkite linijos.

PASTABA: rekomenduojama buteliuką keisti kiekvieną dieną.

30
15.3.  Pilno panaudoto buteliuko indikatoriai ir įspėjamieji signalai
Esant pilnam arba beveik pilnam atliekų buteliukui, ekrane pateikiamas pranešimas ir girdimas garsinis signalas, įspėjantis naudotoją apie klaidą arba perspėjamąjį pranešimą.

PERSPĖJIMAS: šį veiksmą reikėtų atlikti pasirodžius šiam pranešimui.
15.3.1. Pilnas atliekų buteliukas
Tuo atveju, jei atliekų buteliukas yra pilnas, ekrane pateikiamas toliau esantis pranešimas. Tai galima išspręsti pasirinkus vieną iš dviejų galimybių.

Waste bottle is full Please replace the bottle
Abort
Bottle
Request
Replaced
„Abort Request“ (Nutraukti užklausą): jei pasirenkama ši parinktis, įrenginys automatiškai nutraukia mėginio įkėlimo procedūrą.
„Bottle Replaced“ (Buteliukas pakeistas): šią parinktį galima pasirinkti iš karto prieš naudotojui pakeičiant atliekų buteliuką arba jį pakeitus. Pasirinkus šią parinktį, įrenginys neleis naudotojui atidėti buteliuko keitimo. Kai pakeičiamas atliekų buteliukas, atliekų buteliuko skaitiklis automatiškai nustatomas iš naujo ir įrenginys tęsią mėginių įkėlimo procesą. Instrukcijas, kaip pakeisti atliekų buteliuką, žr. 30 psl.

31
15.3.2. Beveik pilnas atliekų buteliukas
Tuo atveju, jei atliekų buteliukas yra beveik pilnas, ekrane pateikiamas toliau esantis pranešimas. Tai galima išspręsti pasirinkus vieną iš dviejų galimybių.

Waste bottle is almost full
Please replace the bottle
Ignore
Bottle
Request
Replaced
„Ignore Request“ (Ignoruoti užklausą): jei pasirenkama ši parinktis, įrenginys nepaiso perspėjimo ir operatorius gali tęsti mėginių įkėlimo procesą, aprašytą 18 psl.
„Bottle Replaced“ (Buteliukas pakeistas): šią parinktį galima pasirinkti iš karto prieš naudotojui pakeičiant atliekų buteliuką arba jį pakeitus. Pasirinkus šią parinktį, įrenginys neleis naudotojui atidėti buteliuko keitimo. Kai pakeičiamas atliekų buteliukas, atliekų buteliuko skaitiklis automatiškai nustatomas iš naujo ir įrenginys tęsią mėginių įkėlimo procesą. Instrukcijas, kaip pakeisti atliekų buteliuką, žr. 30 psl.

32
15.4.  „iWASH“ buteliuko pakeitimas

PERSPĖJIMAS: naudodami mūvėkite apsaugines pirštines ir naudokite apsauginius akinius.

1. Atidarykite priekines dureles, kad pasiektumėte buteliuko skyrių (A).

2. „iWASH“ buteliukas yra apatiniame skyriuje (D).

3. Atjunkite LUER jungtį (E) nuo „iWASH“ buteliuko dangtelio.

4. Išimkite tuščią „iWASH“ buteliuką, nusukite dangtelį ir pakeiskite naujų „iWASH“ buteliuku.

5. Įdėkite naują „iWASH“ buteliuką į apatinį skyrių ir tvirtai prijunkite LUER jungtį (E) prie plastikinio dangtelio, ventiliavimo angą nustatę į viršų.

6. Uždarykite priekines dureles (A).


PASTABA: plastikinį dangtelį būtina uždėti taip, kad ventiliavimo anga būtų viršuje.

PASTABA: keisdami buteliuką nesulenkite linijos.

PASTABA: įrenginys užprogramuotas atlikti automatinį išsivalymą, kai po paskutinio mėginio tyrimo įrenginys nenaudojamas penkiolika (15) minučių. Šis procesas apytiksliai užtrunka vieną (1) minutę. Kiekvieno „iWASH“ plovimo ciklo metu sunaudojama 3 ml „iWASH“ skysčio. Pasibaigus plovimo ciklui, galima toliau įprastai tirti mėginius.

33
15.5.  Tuščio „iWASH“ buteliuko indikatoriai ir įspėjamieji signalai
Kai „iWASH“ buteliukas yra tuščias arba beveik tuščias, ekrane pateikiamas pranešimas ir girdimas garsinis signalas, įspėjantis naudotoją apie klaidą arba perspėjamąjį pranešimą.

PERSPĖJIMAS: šį veiksmą reikėtų atlikti pasirodžius šiam pranešimui.
15.5.1. Tuščias „iWASH“ buteliukas
Tuo atveju, jei „iWASH“ buteliukas yra tuščias, ekrane pateikiamas toliau esantis pranešimas. Tai galima išspręsti pasirinkus vieną iš dviejų galimybių.

Wash bottle is empty Please replace the bottle
Abort
Bottle
Request
Replaced
„Abort Request“ (Nutraukti užklausą): jei pasirenkama ši parinktis, įrenginys automatiškai nutraukia mėginio įkėlimo procedūrą.
„Bottle Replaced“ (Buteliukas pakeistas): šią parinktį galima pasirinkti iš karto prieš naudotojui pakeičiant „iWASH“ buteliuką arba jį pakeitus. Pasirinkus šią parinktį, įrenginys neleis naudotojui atidėti „iWASH“ buteliuko keitimo. Kai pakeičiamas „iWASH“ buteliukas, „iWASH“ buteliuko skaitiklis automatiškai nustatomas iš naujo ir įrenginys tęsią mėginių įkėlimo procesą. Instrukcijas, kaip pakeisti „iWASH“ buteliuką, žr. 33 psl.

34
15.5.2. Beveik tuščias „iWASH“ buteliukas
Tuo atveju, jei „iWASH“ buteliukas yra beveik tuščias, ekrane pateikiamas toliau esantis perspėjamasis pranešimas. Tai galima išspręsti pasirinkus vieną iš dviejų galimybių.

Wash bottle is almost empty
Please replace the bottle
Ignore
Bottle
Request
Replaced
„Ignore Request“ (Ignoruoti užklausą): jei pasirenkama ši parinktis, įrenginys nepaiso perspėjimo ir operatorius gali tęsti mėginių įkėlimo procesą, aprašytą 18 psl.
„Bottle Replaced“ (Buteliukas pakeistas): šią parinktį galima pasirinkti iš karto prieš naudotojui pakeičiant „iWASH“ buteliuką arba jį pakeitus. Pasirinkus šią parinktį, įrenginys neleis naudotojui atidėti „iWASH“ buteliuko keitimo. Kai pakeičiamas „iWASH“ atliekų buteliukas, „iWASH“ buteliuko skaitiklis automatiškai nustatomas iš naujo ir įrenginys tęsią mėginių įkėlimo procesą. Instrukcijas, kaip pakeisti „iWASH“ buteliuką, žr. 33 psl.

35
15.6.  Saugiklio pakeitimas

ĮSPĖJIMAS: prieš keisdami saugiklį, atjunkite įrenginį nuo sieninio lizdo.

ĮSPĖJIMAS: norėdami ilgiau apsisaugoti nuo gaisro rizikos ir pavojaus, saugiklius keiskite tik į to paties tipo ir tokių pačių parametrų saugikliais.

Procedūrai taikomi reikalavimai:
3/16 atsuktuvas (1)
Saugiklis T2A 250 V 5 x 20 mm [image: image19.jpg]


 (1)


1. Nuimkite saugiklių skyriaus dangtelį nuo galinės įrenginio dalies sukdami prieš laikrodžio rodyklę.

2. Išimkite saugiklio laikiklį iš įrenginio.

3. Išimkite nudegusį saugiklį saugiklio laikiklio.

4. Į saugiklio laikiklį įstatykite to paties tipo ir tokių pačių parametrų naują saugiklį.

5. Įdėkite saugiklio laikiklį atgal į įrenginį ir užfiksuokite sukdami pagal laikrodžio rodyklę.




1

2

3

4


5

36
16. Sistemos būsena, klaidos kodai ir perspėjamieji pranešimai

Įrenginio jutiklinio ekrano viršuje yra pilkas išryškintas langas, kuriame rodomi visi aktyvūs sistemos pranešimai. Ekrane pateikiamas 4 eilučių rodinys, kurio pirmosios dvi eilutės skirtos sistemos būsenos pranešimams, kurie nurodo galimų mėginių rato padėčių skaičių ir likusių testo kreditų skaičių. Animacinis jaustukas apatiniame dešiniajame būsenos kampe greitai parodo bendrą veikimo būseną.
16.1.  Sistemos būsenos pranešimai
Kiekvienas iš šių pranešimų yra rodomas jutikliniame ekrane, kai sistema apdoroja mėginius.
	
	1 ir 2 eilutės
	
	
	Būsena
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	„Available Credit“ (Galimas kreditas)
	
	
	Galimų testų kiekis
	
	

	
	
	
	
	„Low“ (Mažai) – įsigykite daugiau testų (įsp. signalas)
	
	

	
	(2-oji eilutė)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0 – testų nėra
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	3ir 4 eilutės
	
	
	Būsena
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	„iSED Is“:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	„Positioning Sampler“ (Nustatoma mėginių rato padėtis)
	
	
	Nustatoma mėginių rato padėtis naujiems mėgintuvėliams įdėti, išsiurbti arba
mėgintuvėliams ištraukti
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	„Waiting Cuvette“ (Laukia kiuvetės)
	
	
	Laukiama mėginio (pasikartojantys pyptelėjimai)
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	„Memo Sample“ (Mėginio įrašai)
	
	
	Mėginio brūkšninis kodas sėkmingai nuskaitytas arba pasibaigė brūkšninio kodo
nustatymo laikas
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	„Mixing“ (Maišo)
	
	
	Mėginių ratas sukasi ir maišo visus mėginius
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	„Withdrawing“ (Ima mėginį)
	
	
	Mėginių rato padėtis nustatyta ir liestukas ima mėginį
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	„Measuring“ (Matuoja)
	
	
	Mėginys nustatytas raudonųjų kūnelių padėtyje ir atliekama analizė
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	„Extracting“ (Pašalina)
	
	
	Tyrimas baigtas ir mėgintuvėlis pašalinamas iš „iSED“ įrenginio
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	„Idle“ (Tuščioji eiga)
	
	
	Visi numatyti tyrimai baigti.
	
	

	
	
	
	
	
	
	



PASTABA: veikimas yra normalus, jei trečiojoje eilutėje nerodomas pranešimas „iSED is Warning“ („iSED“ perspėja) arba „iSED is in Error“ („iSED“ klaida). „iSED“ perspėjimų ir klaidų pranešimų aprašymai pateikiami kituose skyreliuose.

37
16.2.  Sistemos perspėjamieji pranešimai
Perspėjamieji pranešimai yra bendrieji pranešimai apie esamą įrenginio veikimą. Toliau nurodytas įspėjimas pateikimas įrenginio ekrane. Taip pat girdimas įspėjamasis signalas.

Persp. pranešimas
Toliau esančioje lentelėje pateikiami perspėjamųjų pranešimų, kuriuos galite pamatyti naudodami įrenginį, ir galimų jų sprendimų pavyzdžiai  Susidūrę su kitais perspėjamaisiais pranešimai, žr. šiame vadove pateikiamą trikčių šalinimo lentelę.
	
	„iSED is Warning“ („iSED“ perspėja)
	
	Sprendimas
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	„Available Positions = 0“ (Galimų padėčių = 0)
	
	Palaukite, kol atsilaisvins anga
	

	
	
	
	
	

	
	„Unavailable credit. Please Add credits“
	
	Norėdami tęsti, atsisiųskite daugiau kreditų; žr. 26 psl.
	

	
	(Nėra kreditų. Pridėkite kreditų.)
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	„iSED Credits are low. Please add credits“ 
(Mažai „iSED“ kreditų. Pridėkite kreditų.)
	
	Norėdami praleisti arba tęsti, atsisiųskite daugiau kreditų; žr. 26 psl.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Rodomas pranešimas „Waste Bottle Full“ (Atliekų buteliukas pilnas) ir girdimas signalas
	
	Išimkite ir pakeiskite atliekų buteliuką; žr. 30 psl.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Rodomas pranešimas „Wash Bottle Empty“ (Plovimo buteliukas tuščias) ir girdimas signalas
	
	Pakeiskite „iWASH“ buteliuką; žr. 33 psl.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	„Ejection Out“ (Išmetimo anga)
	
	Patikrinkite, ar neužblokuota išmetimo anga
	

	
	
	
	
	

	
	„Paper Error/Out“ (Popieriaus klaida) (blyksi žalia lemputė)
	
	Pakeiskite popierių; žr. 29 psl.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	„Rotor Finger“ (Rotoriaus vamzdelis)
	
	Pašalinkite bet kokius pašalinius objektus iš
srities aplink mėginio įdėjimo prievadą
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	„Wash not OK“ (Plovimas atliktas netinkamai)
	
	Patikrinkite, ar prijungta „iWASH“ buteliuko linija ir ar linija nėra sulenkta
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


38
16.3.  Sistemos klaidų pranešimai
Sistemos klaidos atveju įrenginio ekrane bus rodomas šis pavojaus signalas ir atitinkamas klaidos pranešimas:

Klaidos pranešimas
Toliau pateiktoje lentelėje pateiktai klaidos pranešimų pavyzdžiai, kuriuos galite pamatyti naudodami įrenginį, ir galimi sprendimai. Jei nepavyksta išspręsti klaidos naudojant siūlomus sprendimus, kreipkitės į techninio palaikymo tarnybą:
	
	„iSED“ klaida
	
	Sprendimas
	

	
	
	
	
	

	
	„Rotor Home“ (Pradinė rotoriaus padėtis)
	
	Paleiskite įrenginį iš naujo, ištraukite mėginį ir vėl įdėkite mėginį. Jei klaida rodoma vėl, kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	„Syringe Home“ (Pradinė švirkšto padėtis)
	
	Paleiskite įrenginį iš naujo, ištraukite mėginį ir vėl įdėkite mėginį. Jei klaida rodoma vėl, kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	„Syringe Up“ (Švirkštas aukštyn)
	
	Paleiskite įrenginį iš naujo, ištraukite mėginį ir vėl įdėkite mėginį. Jei klaida rodoma vėl, kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	„Syringe Probe“ (Švirkšto zondas)
	
	Paleiskite įrenginį iš naujo, ištraukite mėginį ir vėl įdėkite mėginį. Jei klaida rodoma vėl, kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	„Syringe No Tube“ (Švirkštas be vamzdelio)
	
	Paleiskite įrenginį iš naujo, ištraukite mėginį ir vėl įdėkite mėginį. Jei klaida rodoma vėl, kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	„Ejection home“ (Pradinė išstūmimo padėtis)
	
	Paleiskite įrenginį iš naujo, ištraukite mėginį ir vėl įdėkite mėginį. Jei klaida rodoma vėl, kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	„Ejection lock“ (Išstūmimo užraktas)
	
	Paleiskite įrenginį iš naujo, ištraukite mėginį ir vėl įdėkite mėginį. Jei klaida rodoma vėl, kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	„Ejection Out“ (Išstūmimo išvestis)
	
	Paleiskite įrenginį iš naujo, ištraukite mėginį ir vėl įdėkite mėginį. Jei klaida rodoma vėl, kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	„Ejection Tubes Jam“ (Išstumiamų mėgintuvėlių kamštis)
	
	Pašalinkite kamščio šaltinį. Išėmus mėgintuvėlį, jutiklis nustatomas iš naujo.  Jei problema išlieka, kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	„Tail sensor“ (Galinis jutiklis)
	
	Paleiskite įrenginį iš naujo, ištraukite mėginį ir vėl įdėkite mėginį. Jei klaida rodoma vėl, kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	„Unable to withdraw“ (Nepavyko paimti)
	
	Patikrinkite mėginio tūrį ir atlikite plovimo ciklą. Jei klaidos pranešimas rodomas
vėl, kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


39
16.4.  Mėginių paėmimo klaidų pranešimai
Mėginių paėmimo klaidos atveju įrenginio ekrane bus rodomas šis pavojaus signalas ir atitinkamas klaidos pranešimas:

Klaidos pranešimas
Ekrane bus rodomas mėginių paėmimo klaidos pranešimas ir bus išspausdintas klaidos pranešimas.
	Klaidos pranešimas (išspausdintas)
	Sprendimas

	
	

	„No Flow detected“ (Neaptiktas srautas)
	Reikia paimti naują mėginį

	
	

	„Abnormal sample“ (Nenormalus mėginys)
	Reikia paimti naują mėginį

	
	

	„Abnormal Reaction“ (Nenormali reakcija)
	Reikia paimti naują mėginį

	
	

	„Insufficient data points“ (Nepakanka duomenų taškų)
	Reikia paimti naują mėginį

	
	

	„Sample too dark“ (Mėginys per tamsus)
	Reikia paimti naują mėginį

	
	

	„No HCT detected“ (Neaptiktas hematokritas)
	Reikia paimti naują mėginį

	
	

	„Sample too clear“ (Mėginys per šviesus)
	Reikia paimti naują mėginį

	
	

	„Unable to withdraw“ (Nepavyko paimti)
	Kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą

	
	

	„No Flow detected“ (in)“ (Neaptiktas įtekėjimo srautas)
	Kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą

	
	

	„No Flow detected“ (out)“ (Neaptiktas ištekėjimo srautas)
	Kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą

	
	



40
16.5.  Mėginių paėmimo klaidų pranešimų atspausdinimas 
Mėginių paėmimo klaidos atveju įrenginys bandys automatiškai ją išspręsti iš daugiausiai trijų (3) bandymų. Jei po trečio bandymo, įrenginys negalės išspręsti mėginių paėmimo klaidos, bus išspausdintas šis klaidos pranešimas:
	===========================
	

	Date: 03/25/2013
	Analizės atlikimo data

	Time: 13:36:24
	Rezultatų atspausdinimo data

	iSED Sn. 00001
	Įrenginio serijos numeris

	ID: 812409
	Brūkšniniu kodu pažymėto mėginio identifikavimas

	Error: Abnormal Reaction
	

	===========================
	

	
	


Jei jūsų įrenginys rodo ir (arba) išspausdina mėginių paėmimo pranešimą, kreipkitės į techninio palaikymo skyrių.

41
17. Trikčių diagnostika

„iSED“ yra greitas ir patikimas medicininis įrenginys, tačiau, kaip ir su visais įrenginiai, gali kilti problemų. Toliau pateikta trikčių diagnostikos lentelė padės diagnozuoti kai kurias problemas ir pasiūlys sprendimą.
	Situacija
	Galimos priežastys
	Sprendimai
	

	
	
	
	

	
	
	Patikrinkite visas elektros jungtis
	

	
	
	įrenginio gale, maitinimo laidą ir
	

	
	
	elektros lizdą.  Atjunkite maitinimo laidą
	

	
	Atsilaisvinusios elektros jungtys
	visose vietose. Palaukite 30 sekundžių. Prijunkite vėl.
	

	
	
	
	

	Įrenginys neįsijungia
	
	
	

	
	
	
	

	
	Sugedęs saugiklis
	Nedelsdami nuimkite saugiklio dangtelį virš maitinimo jungties
	

	
	
	
	

	
	
	įrenginio gale.  Patikrinkite saugiklį ir
	

	
	
	 pakeiskite, jei reikia. Žr. 36 psl.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Mėgintuvėlis nukrito
	Išjunkite įrenginį ir
	

	Mėginio mėgintuvėlis įstrigo rate
	
	ranka išimkite mėgintuvėlį (-ius) iš rato.
	

	
	įdedant mėginį
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Jutiklinis ekranas neatsako
	Jutiklinis ekranas nesukalibruotas
	Kreipkitės į techninio palaikymo tarnybą, kad gautumėte kalibravimas instrukcijas.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Lipeminis, hemolizuotas arba sukrešėjusio kraujo 
	Patikrinkite mėginio būklę.
	

	
	mėginys

	
	

	Gaunami žemų / aukštų reikšmių 
	
	Paleiskite kontroles. Jei baigus rezultatai
	

	
	Mėginio apdorojimo prieš 
	diapazono ribose, naudokite toliau 
	

	  rezultatai 
	
	
	

	
	tyrimą pakeitimas arba 
	įprastai; jei reikšmė už diapazono ribų, 
	

	
	sistemos klaida
	nenaudokite tyrimams ir kreipkitės į 
	

	
	
	techninio palaikymo tarnybą.
	

	
	Pažeista, nesuderinama 
	Patikrinkite brūkšninio kodo etiketę
	

	Įrenginys nenuskaito
	arba nėra brūkšninio kodo 
	
	

	brūkšninio kodo
	 etiketės
	
	

	
	Brūkšninių kodų skaitytuvas 
	Kreipkitės į techninio palaikymo tarnybą, 
	

	
	 nesulygiuotas
	kad gautumėte instrukciją.
	



Dėl vadove neaprašytų trikčių diagnostikos problemų, kreipkitės į techninio palaikymo tarnybą arba įgaliotą ALCOR prekybininką.

42
18. Saugos priemonės 

18.1.  Bendrosios pastabos

PERSPĖJIMAS: rekomenduojama, kad imti kraujo mėginius mūvint pirštines ir imtis visų atitinkamų atsargumo priemonių dirbant su galimai užkrečiama biologine medžiaga.

ĮSPĖJIMAS: prieš atliekant balymo, techninės priežiūros darbus ar atidengdami  vidinius elektros komponentus ir grandines, įrenginį reikia atjungti nuo elektros lizdo.

PASTABA: naudojant kitaip, nei rekomenduoja gamintojas, galima žala arba sužalojimas.
18.2.  Biologinės atliekos
Visi žmogaus ir gyvūnų organizmo skysčiai ir (arba audiniai) gali kelti biologinį pavojų.
Naudojant įrenginį patariama laikytis savo laboratorijos geros laboratorinės praktikos. Perskaitykite ir vadovaukitės vietinių reglamentų, skyriaus saugos taisyklių ir saugaus biologiškai pavojingų atliekų šalinimo politikos.

PERSPĖJIMAS: išmeskite kraujo mėgintuvėlius įbiologiškai pavojingų atliekų konteinerį.

PERSPĖJIMAS: išmeskite aštrias dalis į biologiškai pavojingų aštrių dalių konteinerį.

PERSPĖJIMAS: visas kitas biologiškai pavojingas atliekas reikia sudėti į joms skirtą maišelį.

PERSPĖJIMAS: biologiškai pavojingų atliekų maišeliai sudedami medicininių atliekų tvarkymo dėžę kuri vėliau paimama.

PERSPĖJIMAS: utilizuokite skysčių atliekų konteinerio turinį laikydamiesi vietinių reglamentų ir laboratorijos procedūrų.
43
19. Prevencinė techninė priežiūra

Įrenginiui nereikalinga speciali kasdienė techninė priežiūra, tačiau rekomenduojama laikyti įrenginį atokiai nuo aplinkų, kur yra dulkių ir dalelių, kad jis veiktų efektyviai. Jei būtina naudoti tokioje aplinkoje, periodiškai apžiūrėkite vidinius paviršius galinio ventiliatoriaus bloką, ar nesusikaupė daug dulkių, ir, jei reikia, išvalykite.
19.1.  Bendrosios pastabos
Nenaudokite sterilizavimo tirpalų.
Ilgas veikimas alkoholiu ar stipriais valikliais gali pažeisti įrenginio korpusą.
Įrenginio mėginių dėklo paviršiams valyti naudokite tik vandenį ir švelnius ploviklius.

ĮSPĖJIMAS: prieš keisdami saugiklį, visada atjunkite įrenginį nuo kintamosios srovės lizdo.
19.2.  Prevencinė techninė priežiūra / dalių naudojimo trukmė

PASTABA: po 30 000 dūrių rekomenduojama pakeisti mėginių ėmimo adatą.
Kreipkitės į techninio palaikymo tarnybą, kad gautumėte nurodymus dėl adatos keitimo.
Prevencinės techninės priežiūros ir atsarginių dalių rinkinius gali įsigyti paskambinus į ALCOR klientų aptarnavimo skyrių arba savo vietiniam įgaliotam ALCOR prekybininkui. Jei galioja garantija, įrenginio remontas gali būti atliktas nemokamai, jei įrenginys grąžinamas originalioje pakuotėje. Norėdami gauti išsamesnės informacijos kreipkitės į mūsų techninės priežiūros skyrių.

DĖMESIO: prieš grąžindami remontui, išimkite įstatymus mėgintuvėlius ir nukenksminkite juos.
Jei įrenginyje yra surinkto kraujo, jį reikia išvalyti prieš grąžinant gamintojui. Atlikti nukenksminimą reikalauja Federalinis įstatymas (Federalinių taisyklių 48 ir 49 punktai) ir Aplinkos apsaugos agentūros biologiškai aktyvių atliekų tvarkymo taisyklės.
44
20. Techninis palaikymas

Jei naudodami įrenginį susiduriate su problemomis, kreipkitės į „ALCOR Scientific Inc.“ arba savo įgaliotą „ALCOR Scientific“ prekybininką. „ALCOR Scientific“ teikia techninį palaikymą nuo pirmadienio iki penktadienio 8:30 – 17:00 Rytų standartiniu laiku (išskyrus visas valstybines JAV šventes). Techninio palaikymo komandą galima pasiekti pasinaudojus toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis:
	Nemokamas tel.
	(800) 495 5270 (tik JAV)
	Faksas
	+1 (401) 737.4519

	Tarptautinis Nr.
	+1 (401) 737.3774
	
	

	Adresas 
	ALCOR Scientific Inc.
	El. paštas
	techservice@alcorscientific.com

	korespondencijai:
	20 Thurber Blvd
	
	

	
	Smithfield, RI 02917
	
	

	
	USA (JAV)
	
	



PERSPĖJIMAS: jei įrenginį reikia grąžinti remontui,
PRIEŠ TRANSPORTUODAMI IŠIMKITE VISUS SKYSČIO KONTEINERIUS.

45
21. Techninės specifikacijos

	Įrenginio pavadinimas
	iSED®
	

	Įrenginio tipas
	Automatinis žmogaus kraujo eritrocitų (1 techn.specif.reikalav.)
	

	
	nusėdimo greičio analizatorius
	

	
	
	

	
	
	

	Matavimo principas
	Fotometrinis reoskopas (8 techn. specifikacijos reikalavimas)
	

	
	
	

	Mėginiams taikomi reikalavimai
	100 μL kraujo (500 μL perteklinio tūrio) (5 techn. specifikacijos reikalavimas)
	

	
	
	

	Analitinis diapazonas
	1–130 mm/val.
	

	
	
	

	Rezultatai
	Išspausdinti, pirmi rezultatai prieinami praėjus 19 sek. po 
	

	
	užprogramuoto sumaišymo laiko. (7 techninės specifikacijos reikalavimas)
	

	
	
	

	
	
	

	Nuoseklusis prievadas
	Nuoseklusis RS232 DB9 prievadas LIS jungčiai
	

	
	
	

	Brūkšninis kodas
	Vidinis (6 techn.specifikacijos reikalavimas)
	

	
	
	

	Spausdintuvas
	Vidinis (5 techn.specifikacijos reikalavimas)
	

	
	
	

	Darbo aplinka
	10–30 °C
	

	
	
	

	Laikymo / transportavimo aplinka
	-20–65 °C
	

	
	
	

	Drėgmė
	15 % – 85 % (nesikondensuojant)
	

	
	
	

	Maitinimas
	100–240 V kintamoji srovė
	

	
	
	

	Energijos sąnaudos
	160 W
	

	
	
	

	Dažnis
	50–60 Hz
	

	
	
	

	Matmenys (I x P x A)
	36 x 27 x 34 cm
	

	
	13 x 11 x 14 col.
	

	
	
	

	
	
	

	Svoris
	13,6 kg
	

	
	30 svarų
	

	
	
	

	
	
	

	Eksploatavimo aukštis
	2000 metrų
	

	
	
	

	Laikymo aukštis
	2000 metrų
	

	
	
	

	Apribojimai
	Skirtas naudoti tik profesionalams
	

	
	
	



46
22. Trumpasis nuorodų vadovas

Jūsų patogumui prie naujo įrenginio pridedama atskira nuorodų kortelė. Jei pamestumėte nuorodų kortelę, informacijos apžvalga taip pat yra Naudotojo vadove ir pateikta toliau:

47
23.
Garantijos informacija

Gamintojo garantija

„ALCOR Scientific, Inc.“ garantuoja pradiniam pirkėjui, kad šis įrenginys yra be medžiagų ir gamybinių defektų vienerius (1) metus nuo pradinio prikimo datos (išskyrus, jei toliau nurodyta kitaip). Vienerius metus (1) „ALCOR Scientific“ savo nuožiūra nemokamai remontuos arba pakeis pradiniam savininkui įrenginį su medžiagos ar gamybiniais defektais. Keitimo atveju ALCOR savo nuožiūra pristatys naują arba suremontuotą įrenginį.

1.
Ši garantija apsiriboja remontu arba keitimu dėl dalių defektų ar gamybinių defektų. Reikiamos dalys, kurios yra be defektų, bus keičiamos už papildomą mokestį; „ALCOR Scientific“ neremontuos ir nekeis dalių, apgadintų dėl aplaidaus naudojimo, nelaimingo atsitikimo, modifikavimo, netinkamo naudojimo, aplaidumo, jei techninę priežiūrą atliko ne „ALCOR Scientific“, įgaliotas ALCOR techninės priežiūros agentas arba įrenginys nebuvo naudojamas pagal instrukcijas. Be to, „ALCOR Scientific“ netaiko garantijos įrenginių gedimams ar sugadinimui, atsiradusiems naudojant kitokius priedus, nei gamina ar rekomenduoja „ALCOR Scientific“.

2.
„ALCOR Scientific“ pasilieka teisę keisti šio įrenginio dizainą arba programinę įrangą ir neįsipareigoja integruoti tokių keitimų į anksčiau pagamintus įrenginius.

Garantijos apribojimai

ŠI GARANTIJA YRA IŠREIKŠTA VIETOJ VISŲ KITŲ GARANTIJŲ, IŠREIKŠTŲ ARBA NUMANOMŲ, ĮSKAITANT PARDAVIMŲ GARANTIJĄ IR TIKIMO TAM TIKRAI PASKIRČIAI GARANTIJĄ.

Atsakomybės apribojimas

Bendrovė „ALCOR Scientific“ jokiu atveju nebus atsakinga už tiesioginę, specialią ar pasekminę žalą, net jei „ALCOR Scientific“ buvo įspėta apie tokią žalą.

Jei įrenginį reikia grąžinti bendrovei „ALCOR Scientific“ remontui, keitimui ar dėl kitų priežasčių, jis turi būti transportuojamas originalioje pakuotėje. Kitu atveju gali reikėti mokėti papildomus mokesčius.

48

[image: image20.emf]
20 Thurber Boulevard

Smithfield, Rhode Island 02917

(T) 401.737.3774 (F) 401.737.4519

WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM

112-09-043 perž. C
















