Savaime užsipildantys mėginio ėmimo švirkštai PICO70

Naudojimo instrukcija
[image: image1.emf] 

LT

Mėginio paėmimas iš arterinės linijos.

Imant mėginį iš A linijos, Radiometer rekomenduoja

naudoti PICO70 - savaime užsipildančius

švirkštus.

A liniją mėginio paėmimui paruoškite pagal 
standartinę

procedūrą. Nustatykite reikiamą mėginio

švirkšto tūrį (0,3-1,5 ml), prijunkite švirkštą prie

čiaupo ir leiskite arteriniam spaudimui užpildyti

švirkštą. Leiskite kraujui įsigerti į akytą medžiagą

tam, kad mėginys užsisandarintų švirkšte (stebėkite,

kad akyta medžiaga nebūtų pilnai įsigertų

krauju). Uždarykite čiaupą ir nuimkite švirkštą.

Mėginio įsiurbimas

Mėginio ėmimui pasiruoškite pagal standartines

procedūras. Stūmoklį pilnai sustumkite. Prijunkite

švirkštą prie čiaupo. Lėtai įsiurbkite kraują.

ĮSPĖJIMAS/ATSARGIAI: kraujo mėginį gali paimti

tik apmokytas personalas. Su kraujo mėginiais ir

kraujo ėmimo priemonėmis elkitės atsargiai.

Tiesioginiam kontaktui su kraujo mėginiu išvengti,

mūvėkite atestuotas gumines pirštines. Infekcijai

išvengti, visada naudokite sterilią techniką.
[image: image2.emf]

Jeigu mėginyje yra oro burbuliukų, juos reikia

nedelsiant išstumti. Švirkštą užkimškite kamšteliu.

Tik įsiurbiamam mėginiui: stūmoklį švelniai

paspauskite, kad akyta medžiaga susisiektų su

krauju.

Mėginį kruopščiai sumaišykite, keletą kartų 
apversdami

virkštą ir pasukdami tarp delnų.
[image: image3.emf]
Mėginį ištirkite per 10 minučių. Jei laikymas neišvengiamas,

mėginį laikykite 0-4 o C temperatūroje

ne ilgiau kaip 30 minučių. Jeigu tikimasi, kad

mėginyje bus aukštas pO2, tokį mėginį būtina

ištirti kaip galima greičiau, net jei yra laikomas 0-4

o C temperatūroje.
[image: image4.emf]
Prieš matavimą mėginį vėl kruopščiai sumaišykite,

apversdami švirkštą keletą kartų ir pasukdami

tarp delnų. Jeigu bus matuojamas hemoglobinas

ar hematokritas, maišyti reikia intensyviau.

Nulašinkite keletą kraujo lašų į audinio gabalėlį ir

nedelsdami tirkite mėginį.

ĮSPĖJIMAS/ATSARGIAI: atliekas išmeskite į


fekuotoms atliekoms skirtą indą1).


[image: image5.emf]       
Kaiadatos kubas yra pakuotėje ir adata yra naudojama

kartu su PICO70, adatos kubą padėkite

ant lygaus paviršiaus ir, laikydami švirkštą viena

ranka, įsmeikite adatą į kubą. Suimant ir pasukant

žnyplėmis, nuimkite adatą ARBA adatą nuimkite

pagal vietinius reikalavimus.

ĮSPĖJIMAS/ATSARGIAI: nenaudokite adatos

apsaugos panaudotai adatai uždengti.

Panaudotą adatą išmeskite į aštrioms atliekoms


Skirtą indą. 
LT/Specifikacijos

Arterinio kraujo mėginio ėmimo priemonė, skirta pH, kraujo dujų, oksimetrijos, elektrolitų ir metabolitų tyrimui. PICO70

heparinizuotas apytikriai 60 IU sausu, elektrolitams subalansuotu heparinu.

ATSARGIAI: prieš atplėšiant, patikrinkite sterilios pakuotės sandarumą. Jeigu pakuotės hermetiškumas yra pažeistas arba

paketas yra kitaip sugadintas, pakuotės turinys gali būti nesterilus ir gali pacientui sukelti infekciją. Nenaudoti injekcijoms.

Skirtas vienkartiniam naudojimui.

Komplekte: arterinio kraujo ėmimo švirkštas

Kamštelis

Kubelis adatai (išskyrus 956-519)

Medžiagos: polipropileno švirkštas su heparinizuotu disku. Elektrolitams subalansuotas ličio/natrio heparinas.

Sudėtyje nėra sausos natūralios gumos (latekso).

Mėginio tūris: 0,3-1,5 ml

Sterilizavimas: etileno oksidu

Pagaminta Danijoje, Radiometer Medical ApS, DK-2700 Bronshoj.
In Vitro diagnostikos medicinos prietaisas
Laikymo temperatūra nuo 2 o C iki 32 o C
Tik vienkartiniam naudojimui
Sterilizuota etileno oksidu
