Heparino pagrindu Ekstrakorporinė MTL Precipitacija
[image: image50.png]



	[image: image2.jpg]



	Šios trumpos naudojimo instrukcijos nėra išsamus naudojimų instrukcijų pakaitalas, todėl jos turi būti naudojamos tik atsižvelgiant į informaciją, pateiktą H.E.L.P. naudojimo instrukcijose. Plasmat® Futura rinkinys ir Plasmat® Futura naudojimo instrukcijos.


	Filtrai ir Kateteriai
	1 H.E.L.P. Futura rinkinys susideda iš: 
· 1 H.E.L.P. Futura komplekto
· Pagrindo plokštė su pritvirtinta venine magistrale, plazmos ir buferinio tirpalo magistrale, filtrato magistrale, jungties magistrale, ultrafiltravimo magistrale, filtro vėdinimo magistrale ir reinfuzijos magistrale, taip pat Haemoselect L 0,5 plazmos filtras, H.E.L.P. precipitato filtras, H.E.L.P. heparino adsorberis 400 ir H.E.L.P. ultrafiltras.
· 1 x 5 l tuščias maišelis, skirtas skalavimo tirpalui
· 1 arterinė magistralė

· 1 dializato magistralė

· 3 x 7 l tušti maišeliai, skirti dializatui

	Tirpalai
	· 1 x 4 l H.E.L.P. acetato buferis (pH 4,85)
· 1 x 40 ml H.E.L.P. natrio heparino (400.000 IU)
· 2 x 3 l H.E.L.P. 0,9 % NaCl fiziologinio tirpalo
· 2 x 5 l H.E.L.P. BicEl bikarbonato tirpalo, skirto plazmai dializuoti
· 1 x 500 ml ir 1x 1500 ml H.E.L.P. 0,9 % NaCl maišelyje


	Įvairūs
	· Perfuzinis 30 ml (Omnifix®) švirkštas, skirtas heparino tirpalui

· Heparinas 5000 IU/ml
· Punkcinės adatos, kaniulės, tamponai

· Švirkštai kraujo mėginiams

· Laboratorinių tyrimų indeliai, įvairūs adapteriai

· Turniketai, spaustukai
· Odos dezinfektantai, pirštinės


	PASIRUOŠIMAS

	
	

	Prietaisas
	· Įjunkite prietaisą (pagrindinis jungiklis prietaiso užpakalinėje pusėje)

	
	

	
	[image: image3.jpg]



	Vykdoma automatinė savidiagnostika. Procedūros metu negalima dėti nei spaudimo keitiklių, nei apkrovos matuoklių. Heparino švirkšto siurblio stūmoklio stūmiklis turi būti šiek tiek atitrauktas atgal, o fiksatorius turi būti užfiksuota.


	
	
	

	
	

	
	· Įsitikinkite, kad įrangos savidiagnostikos metu išgirdote 4 skirtingus pavojaus signalus, kad matote tris skaičių nuo 0 iki 9 eilutes ir kad prie ekrano mirksi šviesos diodai (LED).
· Po sėkmingos savidiagnostikos žymeklis automatiškai pereina prie parinkties <End>.
· Kad pasirodytų pradžios langas, paspauskite [image: image4.png]


 klavišą.

	
	

	Išskalaukite maišelius
	· Kiekvieno 3 l 0,9 % H.E.L.P. NaCl maišelio turinį reikia sumaišyti su 7500 UI heparino.

	
	

	Bikarbonato maišelis
	· Paruoškite 2 maišelius H.E.L.P. BicEl bikarbonato tirpalo perpildami skystį iš mažos į didelę kamerą. Gerai sumaišykite tirpalą.

	
	

	Antikoaguliacija heparinu 
	· Paruoškite heparino tirpalą infuzijos švirkštui 30 ml (Omnifix®), pavyzdžiui, 20 ml heparino tirpalo su 1 000 TV/ml 

· Sumaišykite 4 ml heparino (1� ml = 5000 TV) + 16 ml 0,9�% NaCl tirpalo.

	
	

	IV stovas
	· IV stovas su
· tuščiu 5 l maišeliu (jungtis viršuje)
· 1 heparinizuotu 3 l NaCl maišeliu
· Pripildykite 2 maišelius 1 x 500 ml / 1 500 ml NaCl.

	
	

	Svarstyklės


	· Svarstyklės su
· 3 tuščiais maišeliais
· 1 heparinizuotu 3 l NaCl maišeliu
· 2 bikarbonato tirpalo maišeliais

	
	

	H.E.L.P. Futura rinkinys
	Prijunkite H.E.L.P. Futura komplektą. Padėkite plastmasinę plokštelę ant apatinės atramos. Paspauskite plokštelės priekį ir viršutiniu laikikliu užfiksuokite viršutinę dalį. Nuo viršaus į apačią:

	
	· Įstatykite plazmos buferinio tirpalo siurblio / ultrafiltravimo siurblio segmentus į viršutinius siurblius (atskirai buferinio tirpalo / plazmos segmentus).

	
	[image: image5.jpg]



	Heparino perfuzoriaus apkaba turi užsifiksuoti!
Venkite laikyti švirkštą paverstą!
· Ultrafiltravimo siurblio (UFP) siurblio segmentas įstatytas tinkamai, kai tik ultrafiltravimo linijos balta žyma atsiranda kairėje siurblio pusėje (rodyklė siurblio viršuje).

· Atkreipkite dėmesį į skirtingas plazmos ir buferinio tirpalo magistralių kodavimo spalvas ir išvenkite magistralių susikirtimo.
	


	
	· Įdėkite dvi oro kameras (filtrato ir precipitato) į lygio stebėjimo įrenginius ir jas užfiksuokite.

	
	· Prisukite plazmos magistralės, jungties magistralės, precipitato magistralės ir filtrato magistralės spaudimo matavimo jungtis.

	
	· Įstatykite plazmos magistralę, einančią nuo plazmos filtro į kraujo nuotėkio detektorių (BLD).

	
	· Tvirtai įkiškite heparino adsorberio filtrato kateterį į heparino adsorberio spaustuką (HAK).

	
	· Patikrinkite, ar veninė kamera yra įtvirtinta rinkinio laikiklyje.

	
	· Įstatykite veninę magistralę į saugos oro detektoriaus (SAD) ir į saugos oro spaustuką (SAK); prisukite spaudimo matavimo jungtį keitiklį (PV); prijunkite venininę magistralę prie tuščio maišelio, kabančio ant lašelinės stovo.

	
	· Prijunkite buferinio tirpalo magistralę prie fiziologinio tirpalo maišelio, esančio ant svarstyklių.

	
	· Prijunkite ultrafiltravimo magistralę (3 dalių) prie 3 surinkimo maišelių, esančių ant svarstyklių.

	
	· Prijunkite reinfuzijos magistralę prie 1,5 l NaCl maišelio jungties ir užpildykite magistralę rankiniu būdu. Po to uždarykite spaustuką.

	
	· Įstatykite buferinio tirpalo magistralę į laikiklį, esantį ant svarstyklių.

	
	

	Arterinė magistralė
	· Prisukite paciento pusės arterinės magistralės jungtį prie 3 l NaCl maišelio, esančio ant IV stovo.
· Įstatykite siurblio segmentą į kraujo siurblį.
· Įdėkite oro kamerą į laikiklį.
· Prisukite spaudimo matavimo jungtį, esančią siurblio segmento (PA) priekyje, prie jungties kraujo siurblio priekinėje dalyje.
· Prisukite spaudimo matavimo jungtį, esantčią siurblio segmento (PBE) gale, prie jungties kraujo siurblio galinėje dalyje.
· Arterinės magistralės atšaką prisukite prie plazmos filtro.



	
	[image: image6.jpg]



	Kraujo siurblio siurblio segmentas įstatytas tinkamai, kai tik arterinės magistralės raudona žyma atsiranda kairėje siurblio pusėje (rodyklė siurblio viršuje).

	Heparino švirkštas
	· Prisukite paruoštą heparino švirkštą prie heparino linijos. Ranka pradurkite liniją iki T dalies ir įkiškite jį į heparino švirkšto siurblį.

	
	

	
	[image: image7.jpg]



	Heparino perfuzoriaus apkaba turi užsifiksuoti!
Venkite laikyti švirkštą paverstą!

	
	
	

	
	

	Dializato magistralė
	· Prijunkite šildymo maišelį prie dializato magistralės mėlyna Hansen jungtimi, nukreipta aukštyn į plokštelinį šildytuvą.

	
	


	
	[image: image8.jpg]



	Maišelis ant šildymo elemento turi gulėti plokščias. Šildymo plokštelės dangtelis turi būti visiškai uždarytas ir saugiai užfiksuotas!

	
	
	

	
	

	
	· Prijunkite mėlyną Hansen jungtį prie viršutinio ultrafiltro.

	
	· Prijunkite dializato magistralės jungtis prie bikarbonato maišelių.
· Sekite liniją ir įstatykite siurblio segmentą į dializato siurblį.
· Atidarykite bikarbonato maišelių sandariklius.
· Prisukite spaudimo keitiklį (PDI) prie jungties.
· Įkišę tiekimo kateterį į šildymo plokštelę, įdėkite ją į oro detektorių (DAD).


	
	[image: image9.jpg]



	Dializato siurblio (DP) siurblio segmentas įstatytas tinkamai, kai tik dializato magistralės mėlyna žyma atsiranda kairėje siurblio pusėje (rodyklė siurblio viršuje).


	PILDYMAS

	
	

	Pildymas

	[image: image10.jpg]



	Dar kartą patikrinkite, ar visos jungtys tinkamai pritvirtintos ir ar visų maišelių sandarikliai atidaryti.

	
	
	

	
	

	
	· Paspauskite [image: image11.png]


, kad pakeistumėte į pripildymą.
· Monitoriuje pasirodys pranešimas <W18: Break seals and open all clamps!>. Patvirtinkite paspausdami [image: image12.png]


 klavišą.
· Norėdami pradėti automatinį pildymą ir skalavimą, paspauskite [image: image13.png]


 klavišą. 
· Pasirodys pranešimas <W01: Plasma pump starts after pressurization blood side>.

	
	

	Dializatoriaus pildymas
	· Kai pasirodys pranešimas <W04: "Turn dialyzer (blue side down) !>, pasukite dializatorių ir paspauskite [image: image14.png]


 klavišą.

	
	

	
	[image: image15.jpg]



	Visuomet įsitikinkite, kad kateterių žarnelės neužsilenkę!

	
	
	

	
	

	Kiti pasiruošimai
	· Kol prietaisas automatiškai skalauja sistemą ir atlieka įvairius patikrinimus, galima atlikti šiuos pasiruošimus:
· Pripildykite 400.000 TV H.E.L.P. natrio heparino į buferinio tirpalo maišelį ir gerai išmaišykite.
· Užpildyti procedūros protokolą.
· Paimkite kraujo mėginius (pvz., cholesterolio ir krešėjimo būsenai nustatyti prieš ir po gydymo).
· Paruošti instrumentus punkcijoms ir pirmą heparino dozę.
· Jei reikia, nustatyti procedūros parametrus.

	
	

	Skalavimas
	· Visi siurbliai sustoja tada, kai po visiškai automatinio skalavimo pasiekiamas minimalus 2400 ml skalavimo tūris.
· Patvirtinkite pranešimą <W14: Rinsing completed. For further rinsing set new value!> paspausdami [image: image16.png]


 klavišą.
· <Therapy> piktograma tampa aktyvi meniu juostoje (juodas žymėjimas).
· Pranešimą <W32: Activate therapy mode ?> patvirtinkite paspausdami [image: image17.png]


 klavišą.

	
	

	Buferinio tirpalo maišelis
	· Pakabinkite buferinio tirpalo maišelį ant svarstyklių ir prijunkite buferinio tirpalo magistralę.
· Nuimkite NaCl maišelį nuo svarstyklių.

	
	

	Veninė magistralė
	· Prijunkite veninę magistralę prie 3 l NaCl maišelio, esančio ant IV stovo.
· Nuimkite tuščią maišelį su skalavimo skysčiu nuo IV stovo.


	PROCEDŪRA

	
	

	Paciento prijungimas
	· Pacientą pasverkite ir pamatuokite jo kraujo spaudimą.
· Įdurkite arterine adata, patikrinkite jos padėtį, tuomet ją fiksuokite, paimkite kraujo mėginius ir skalaukite.
· Įdurkite venine adata, patikrinkite jos padėtį, tuomet ją fiksuokite, suleiskite pirmą heparino dozę ir skalaukite.
· Pranešimą <W15: Connect buffer, check if seal and clamp are open!> patvirtinkite [image: image18.png]


 klavišu.
· Prie paciento prijunkite arterinę magistralę.
· Įjunkite kraujo siurblį (išankstinis greitis 40 ml/min).

	
	

	
	[image: image19.jpg]



	Stebėkite arterinį kraujo spaudimą (PA) bei į plazmos filtrą įtekančio kraujo spaudimą (PBE)!

	
	
	

	
	

	
	· Kai kraujo grandinė užsipildo krauju, išjunkite kraujo siurblį.
· Prie paciento prijunkite veninę magistralę. Įjunkite kraujo siurblį.

	
	

	
	[image: image20.jpg]



	Stebėkite veninį kraujo spaudimą (PV)!

Spaudimas gali kisti tik 20 – 60 mmHg ribose.

	
	
	

	
	

	
	· Cirkuliuokite kraują ne mažiau kaip 2 minutes plazmos filtre. Tuo metu stebėdami PA, PBE ir PV po truputį koreguokite kraujo tekėjimo greitį.


	
	[image: image21.wmf]
DĖMESIO
	Idealiausias plazmos atskyrimas be hemolizės.
· Siekiant išvengti hemolizės ir užtikrinti idealų plazmos atskyrimą, pradėkite terapiją kuo greičiau po to, kai plazmos filtro skyriuje susidaro pakankamai plazmos.
	

	Procedūros atlikimas
	· Pradėkite procedūrą, pasirinkę <Start Therapy> piktogramą meniu juostoje, ir įveskite pradžios laiką.

	
	· Po truputį koreguokite plazmos tekėjimo greitį, stebėdami PV ir PPL.

	
	

	
	[image: image22.jpg]



	TAISYKLĖS:

Plazmos tekėjimo greitis turi būti apie 30 % kraujo tekėjimo greičio, tačiau neturi viršyti 35 ml/min.

Koreguojant plazmos tekėjimo greitį, reikia atsižvelgti į PPL ir TMP pokyčius!

Tai užtikrinta, kad plazmos atskyrimas vyksta savaime.

	
	
	

	
	

	
	· Procedūros metu kas 30 minučių žymėkite šiuos rodiklius žurnale.


	
	

	
	[image: image23.wmf]
DĖMESIO
	Neleiskite filtrui užsikimšti ir (arba) kontroliuokite heparinizaciją.

· Antikoaguliacija (heparinizacija) turi būti kontroliuojama, tikrinant koaguliacijos parametrus (ACT ar PTT)!
· Tyrimai turi būti atliekami kas 30 minučių.
· Mėginį galima paimti iš arterinio kateterio angos.

	
	
	

	
	

	
	· Procedūros pabaigoje prietaisas automatiškai persijungia į šuntavimo režimą.
· Žurnale pažymėkite procedūros baigimo laiką, valytos plazmos kiekį ir visos procedūros laiką žurnale.
· Pranešimą <W06: Therapy completed !> patvirtinkite [image: image24.png]


 klavišu ir perjunkite sistemą į grąžinimo režimą.
· <W35: Activate reinfusion?> patvirtinkite [image: image25.png]


  mygtuku.


	REINFUZIJA IR NUTRAUKIMAS

	
	

	Pasiruošimas
	· Pasirodys pranešimas <W11: 1) Connect reinfusion and buffer lines to saline solution 2) Clamp plasma line at out of plasma filter 3) Turn plasma and precipitate filters 4) Turn heparin adsorber>.
· Šiuos veiksmus atskirai patvirtinkite [image: image26.png]


 klavišu.

	
	[image: image27.png]i @




Kraujo siurblys toliau veikia 40 ml/min. greičiu. Kiti siurbliai sustoja.


	Plazmos grąžinimas
	Norėdami pradėti grąžinti plazmą, pasirinkite <Start Plazma> piktogramą meniu juostoje ir paspauskite [image: image28.png]


 klavišą.

Grąžinimo metu numatytasis siurblio veikimo greitis yra 30 ml/min.

	
	
	

	
	[image: image29.jpg]



	Kraujo siurblio greitis visada turėtų būti bent 10 ml/min didesnis nei reinfuzijos tekėjimo greitis, siekiant užtikrinti disbalansą tarp eritrocitų dalių ir plazmos dalių reinfuzijos procesu. 

	
	

	
	[image: image30.jpg]



	Jei PPF ir/ar PDF spaudimai didėja, grąžinimo greitį reikia sumažinti.

Kraujo siurblio greitis gali būti reguliuojamas nepriklausomai nuo reinfuzijos tekėjimo greičio.

	
	
	

	
	

	
	· Kai pasiekiamas 400 ml (numatytasis nustatymas) grąžinamas tūris, prietaisas sustabdo plazmos dalies siurblius.
· Pasirodo pranešimas: <W12: Plasma Reinfusion completed ! For Blood Reinfusion stop Blood Pump (do not press 'OK’) or for further Plasma Reinfusion press [image: image31.png]


 to proceed.>.


	
	[image: image32.png]i @




Jei reikia, grąžinamą tūrį rankiniu būdu galima padidinti iki 1000 ml.


	
	

	Kraujo grąžinimas 
1 dalis
	· Sustabdykite kraujo siurblį (kol kraujo siurblys veikia, kraujo reinfuzija nėra aktyvi). 
· Iš reinfuzijos tipų meniu pasirinkite parinktį <Blood Reinfusion> ir patvirtinkite paspausdami [image: image33.png]


.
· Pasirodys pranešimas <W21: Connect art. line to saline solution bag. Connect reinfusion line to venous chamber>.
· Atlikę šiuos veiksmus, patvirtinkite paspausdami [image: image34.png]


 klavišą.
· Paimkite kraujo mėginius.
· Kraujo siurblio paleidimas.

	
	

	
	[image: image35.jpg]



	Po 150 ml tūrio reinfuzijos rodomas įspėjimas <W41: Open plasma clamp and close venous clamp>.

	
	
	


	REINFUZIJA IR NUTRAUKIMAS

	
	

	Kraujo grąžinimas 
2 dalis
	· Atleiskite spaustuką nuo plazmos magistralės už plazmos filtro ir užspauskite spaustuką ant veninės magistralės už plazmos filtro.

[image: image36.png]i @




Druskų tirpalas spaudžiamas per membraną = skalauja plazmos pusės plazmos filtrą.


	
	· Kai pasiekiamas 300 ml grąžinamas kraujo tūris (numatytasis nustatymas), kraujo siurblys sustoja.

	
	· Atjunkite veninę magistralę nuo paciento venos.

	
	· Pacientą pasverkite ir pamatuokite jo kraujo spaudimą.

	
	· Paspausdami [image: image37.png]


 klavišą, <Additional Functions> meniu juostoje pasirinkite <New Therapy> piktogramą. Pasirodys pradžios langas. Prietaisą dabar galima naudoti kitai procedūrai arba išjungti.


	H.E.L.P. LENTELĖ PLASMAT FUTURA SPAUDIMO VERTĖS 

	
	Darbinis diapazonas1
mmHg
	Ribos

mmHg
	· Funkcija:
   Pavojaus signalo priežastis

	Kraujo pusės Spaudimai

	PA
Arterinis spaudimas
	-60 - +10
	-150 ÷ +100
( m = -350/+200) 
	· Stebi arterinę adatą

· Kai ((: Hipotenzija? Adata? V. v. procedūros perkrovimas, raumenų siurblys, vietinė šiluma? Jei būtina, kraujo tekėjimo greičio sumažinimas

	PBE
Spaudimas prieš plazmos filtrą
	+90 - +140
	PBEref-60
 ÷ PBEref+80
	· Stebi plazmos filtrą

· Kai ((: VP? Koaguliacija? Jei būtina, sumažinkite kraujo ir/ar plazmos tekėjimo greitį, išskalaukite plazmos filtrą, pakeiskite plazmos filtrą
· Kai (( (retai): VP? Hipotenzija?

	PV
Veninis spaudimas
	+20 - +50
	PVref-20 ÷ PVref+40

( m = window )
	· Stebi veninę adatą

· Neturi viršyti 60 mmHg

· Kai ((: Adata? Koaguliacija? Koaguliacija ven. kameroje?

· Kai ((: Hipotenzija? Atsijungimas?

	Plazmos pusės spaudimai

	PPL
Plazmos spaudimas
	+20 - +50
	-10 ÷ +200
( m = -20 ) 
	· Reguliuoja plazmos tekėjimo greitį: jei spaudimas sumažėja daugiau nei nustatyta PPL riba, plazmos tekėjimo greitis sumažinamas.

· Kai ((: Koaguliacija? Sumažinkite plazmos tekėjimo greitį, išplaukite plazmos filtrą, pakeiskite plazmos filtrą

	TMP
Transmembraninis slėgis
	 +10 - +50
	 -450 ÷ +70
( m = +200 )
	· Taikoma TMP=(PBE+PV)/2-PPL

· Stebi plazmos filtrą

· Neturi viršyti 100 mmHg

· Kai ((: Koaguliacija? Jei būtina, sumažinamas kraujo ir/ar plazmos tekėjimo greitį, išskalaukite plazmos filtrą, pakeiskite plazmos filtrą

	PPF
Precipitato filtro spaudimas
	+150 - +300
	-20 ÷ +450

( m = -50 )
	· Stebi precipitato filtrą

· Stebi buferinio tirpalo maišelį ir kateterį

· Kai ((: Precipitato filtro oro filtras? Precipitato filtras? PDF(? Dializatorius?

· Kai ((: Buferinio tirpalo maišelis? Buferinio tirpalo kateteris?

	PDF
Dializatoriaus spaudimas
	+120 - +270
	-50 ÷ +350
( m = +350 )
	· Stebi dializatorių

· Kai ((: Plazmos tekėjimo greitis? Dializatorius? Jei reikia, sumažinkite plazmos tekėjimo greitį, pakeiskite dializatorių.

· Kai (( (retai): Plazmos tekėjimo greitis? Dializatorius nesandarus?

	PDPA
Prec./adsorberio spaudimo sumažėjimas
	+0 - +150
	-450 ÷ +350
( m = 200 )
	· Taikoma PDPA=PPF-PDF

· Stebi precipitato filtrą ir heparino adsorberį

· Kai ((: Precipitato filtras? Heparino absorberis?

	PDI
Dializato spaudimas
	+60 - +80
	-50 ÷ +450
	· Stebi dializato tekėjimo greitį

· Kai ((: Šildymo maišelis? Dializato magistralė? Tuščias maišelis? 

· Kai (( (retais atvejais): Bikarbonato maišelis?


	
	Plazmos Filtro keitimas

	
	
	

	
	Medžiagos
	Gaminio numeris

	
	„Haemoselect L 0,5“ 
	7061007

	
	2 x surinkimo maišeliai
	7210543

	
	3 l H.E.L.P. 0,9 % NaCl tirpalo
	34

	
	3 sujungimo linijos
	7060130

	
	7500 TV heparinas
	

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	· Sumaišykite 7500 TV heparino su H.E.L.P. 0,9% NaCl tirpalu.
· Prie NaCl tirpalo talpos prijunkite sujungimo liniją, užpildykite liniją ir prijunkite jį prie kraujo pusės filtro įleidimo angos.
· Likusias sujungimo linijas ir surinkimo maišelius prijunkite prie filtro plazmos ir kraujo pusėse, kaip parodyta paveikslėlyje, ir užspauskite plazmos pusės liniją spaustuku.
· Leiskite skalavimo tirpalui tekėti pagal gravitacijos jėgą į kraujo pusės surinkimo maišelį.
· Filtrą laikykite taip, kad jis pilnai užsipildytų nuo apačios iki viršaus bei proceso metu išeitų visas oras.
· Atleiskite plazmos pusės liniją tuomet, kai apie pusė skalavimo tirpalo bus nutekėję į kraujo pusės surinkimo maišelį, tada užspauskite kraujo pusės liniją spaustuku. Tęskite skalavimą.
· Kai išbėgs likęs skalavimo tirpalas, užspauskite spaustukais visas sujungimo linijas (būkite atsargūs, kad į filtrą nepatektų oro!) ir išimkite maišelius.
· Išjunkite kraujo siurblį, spaustukais užspauskite arterinę ir veninę plazmos magistrales, išimkite seną filtrą ir tinkamai prijunkite jį prie naujo plazmos filtro. Panaudotą filtrą uždarykite dangteliais, saugančiais nuo užteršimo. 
· Vėl atidarykite kraujo ir plazmos linijas ir paleiskite kraujo siurblį.

	
	


	
	H.E.L.P. Precipitato Filtro keitimas

	
	

	
	Medžiagos
	Gaminio numeris

	
	H.E.L.P. precipitato filtras
	706101A

	
	2 x surinkimo maišeliai
	7210543

	
	3 l H.E.L.P. 0,9 % NaCl tirpalo
	34

	
	3 sujungimo linijos
	7060130

	
	
	

	
[image: image39]
	· Sujungimo liniją prijunkite prie NaCl tirpalo talpos, užpildykite liniją ir jį prijunkite prie apatinės precipitato pusės filtro angos.

· Prijunkite likusias sujungimo linijas ir surinkimo maišelius, kaip parodyta paveikslėlyje, prie precipitato ir filtrato pusės viršutinių filtro angų ir užspauskite filtrato pusės liniją spaustuku.
· Leiskite skalavimo tirpalui tekėti pagal gravitacijos jėgą į precipitato pusės surinkimo maišelį.
· Filtrą laikykite taip, kad jis pilnai užsipildytų nuo apačios iki viršaus bei pro angą išeitų visas oras.
· Kai apie pusė skalavimo tirpalo bus praėję į precipitato pusės surenkamąjį maišelį, atleiskite ir užspauskite precipitato pusės kateterį. Tęskite skalavimą.
· Kai išbėgs likęs skalavimo tirpalas, užspauskite spaustukais visas sujungimo linijas (būkite atsargūs, kad į filtrą nepatektų oro!) ir išimkite maišelius.

· Meniu juostoje pasirinkdami <Stop Priming> arba <Stop Therapy> ir paspausdami klavišą [image: image40.png]


 perjunkite prietaisą į šuntavimo režimą.
· Užspauskite spaustukais filtrato ir cirkuliacijos magistrales abiejuose panaudoto precipitato filtro galuose, išimkite seną filtrą ir taisyklingai prie magistralių prijunkite naująjį filtrą. Uždarykite panaudotą filtrą dangteliais, saugančiais nuo užteršimo.

· Atleiskite spaustukus nuo cirkuliacijos ir filtrato magistralių ir pasirinkdami <Start Priming> arba <Start Therapy> ir patvirtindami klavišu [image: image41.png]


 tęskite pertrauktą procedūrą.
· Laikydami panaudotą filtrą iki procedūros pabaigos įsitikinkite, kad jis neprateka. Grąžinimo fazėje vėl prijunkite filtrą ir leiskite nutekėti plazmai. Atitinkamai padidinkite grąžinamą tūrį.


	
	H.E.L.P. Heparino Adsorberio keitimas

	
	

	
	Medžiagos
	Gaminio numeris

	
	H.E.L.P. heparino adsorberis 400
	7210919

	
	1 x surinkimo maišelis
	7210543

	
	3 l H.E.L.P. 0,9 % NaCl tirpalo
	34

	
	2 sujungimo linijos
	7060130

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	· Prijunkite sujungimo liniją  prie NaCl tirpalo talpos, užpildykite liniją ir jį prijunkite prie heparino adsorberio įleidimo angos.

· Prie heparino adsorberio išleidimo angos prijunkite antrą sujungimo liniją ir surinkimo maišelį, kaip parodyta paveikslėlyje.

· Leiskite skalavimo tirpalui tekėti pagal gravitacijos jėgą į surenkamąjį maišelį.
· Adsorberį laikykite taip, kad jis pilnai užsipildytų nuo apačios iki viršaus bei pro angą išeitų visas oras.
· Kai išbėgs likęs skalavimo tirpalas, užspauskite spaustukais visas sujungimo linijas (būkite atsargūs, kad į filtrą nepatektų oro!) ir išimkite maišelius. 

· Meniu juostoje pasirinkdami <Stop Priming> arba <Stop Therapy> ir paspausdami klavišą [image: image43.png]


 perjunkite prietaisą į šuntavimo režimą.
· Užspauskite spaustukais adsorberio filtrato ir sujungimo linijas, išimkite panaudotą adsorberį ir taisyklingai prijunkite naująjį absorberį prie filtrato ir sujungimo linijų (stebėkite skysčių tekėjimo kryptį!). Panaudotą adsorberį prijunkite prie skalavimo tirpalo ir surinkimo maišelio sujungimo linijos. 

· Atleiskite spaustukus nuo filtrato ir jungties linijų ir pasirinkdami <Start Priming> arba <Start Therapy> ir patvirtindami klavišu [image: image44.png]


 tęskite pertrauktą procedūrą.

	
	


	[image: image45.wmf]
PERSPĖJIMAS
	Paleiskite heparino adsorberio pildymo ir skalavimo procesus atsižvelgdami į tekėjimo kryptį, parodytą raudona rodykle adsorberio etiketėje.

Dėl neteisingos tekėjimo krypties ir apversto heparino adsorberio skalavimo ir gydymo metu sumažės heparino rišamoji geba.

· Per greitai neskalaukite heparino adsorberio druskų tirpalu, kad užtikrintumėte visišką kapiliarų deaeravimą ir išvengtumėte oro likučių. Oro likučiai kapiliaruose sumažins jų aktyvųjį paviršių, todėl sumažės heparino rišamoji geba.


	
	H.E.L.P. ultrafiltro keitimas

	
	

	
	Medžiagos
	Gaminio numeris

	
	H.E.L.P. Ultrafiltras HIPS 20 
	7210917

	
	1 x surinkimo maišelis
	7210543

	
	3 l H.E.L.P. 0,9 % NaCl tirpalo
	34

	
	2 sujungimo linijos
	7060130

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	· Pritvirtinkite NaCl tirpalo jungties liniją, užpildykite liniją ir prijunkite ją prie raudonos spalvos plazmos pusės filtro angos.
· Prie plazmos pusės filtro mėlynai pažymėtos angos prijunkite antrą sujungimo liniją ir surinkimo maišelį, kaip parodyta paveikslėlyje.

· Filtrą laikykite taip, kad jis pilnai užsipildytų nuo apačios iki viršaus bei pro angą išeitų visas oras.
· Kai išbėgs apie 1 l skalavimo tirpalo, užspauskite spaustukais visus sujungimo linijas (būkite atsargūs, kad į filtrą nepatektų oro!) ir išimkite maišelius. 

· Meniu juostoje pasirinkdami <Stop Priming> arba <Stop Therapy> ir paspausdami klavišą [image: image47.png]


 perjunkite prietaisą į šuntavimo režimą.
· Gerai užspauskite spaustukais sujungimo ir grąžinimo linijas, sujungtus su dializatoriumi, išimkite panaudotą filtrą ir prie sujungimo bei grąžinimo linijų taisyklingai prijunkite naująjį. Panaudotą filtrą sujungimo linijomis prijunkite prie skalavimo tirpalo ir surinkimo maišelio.

· Perjunkite Hansen jungtis iš senojo prie naujojo filtro (filtrą laikykite horizontaliai!). Atkreipkite dėmesį į spalvinius žymėjimus. Naująjį filtrą įdėkite į laikiklį taip, kad mėlynas filtro galas būtų apačioje. 
· Rankiniu būdu pasukę dializato siurblį užpildykite filtro dializato pusę.

· Atleiskite spaustukus nuo jungties ir reinfuzijos linijų ir pasirinkdami <Start Priming> arba <Start Therapy> ir patvirtindami klavišu [image: image48.png]


 tęskite pertrauktą procedūrą.


	[image: image49.wmf]
PERSPĖJIMAS
	Ruošdamiesi procedūrai, ją vykdydami, nutraukdami ir keisdami sistemos dalis laikykitės būtinų higieninių reikalavimų. 


H.E.L.P. - Futura
	Pacientas:
	Gydyta nuo: 

	Data:
	Procedūros Nr.:

	Atsakingas gydytojas:
	Atsakinga slaugytoja:


Rinkinys (partijos Nr.)
  
BicEL (partijos Nr.)



Acetato buferis (partijos Nr.) 

H.E.L.P. natrio heparinas 40 ml (partijos Nr.)
 
Prieiga 

Pradinė heparino dozė
TV
Heparino greitis. 
TV/h

[image: image1.jpg]Patient

-





	Parametrų apžvalga

	Terapijos laika h:min
	
	
	
	
	
	

	Plazmos tūris
ml
	
	
	
	
	
	

	Paciento balansas
g
	
	
	
	
	
	

	Kraujo tekėjimo greitis
ml/min
	
	
	
	
	
	

	Plazmos tekėjimo greitis
ml/min
	
	
	
	
	
	

	Dializato tekėjimo greitis 
ml/min
	
	
	
	
	
	

	Heparino tekėjimo greitis
ml/h
	
	
	
	
	
	

	Heparino dozė
ml
	
	
	
	
	
	

	Heparino kiekis
ml
	
	
	
	
	
	

	Temperatūra
°C
	
	
	
	
	
	

	PA
mmHg
	
	
	
	
	
	

	PBE
mmHg
	
	
	
	
	
	

	PV
mmHg
	
	
	
	
	
	

	PPL
mmHg
	
	
	
	
	
	

	TMP
mmHg
	
	
	
	
	
	

	PPF
mmHg
	
	
	
	
	
	

	PDF
mmHg
	
	
	
	
	
	

	PDPA
mmHg
	
	
	
	
	
	

	PDI
mmHg
	
	
	
	
	
	

	PPL slenkstinė riba
 mmHg
	
	
	
	
	
	

	Dializės tirpalo/plazmos santykis
	
	
	
	
	
	


Nusiskundimai po paskutinės procedūros


Pastabos 


H.E.L.P. - Futura
	Pacientas:
	Gydyta nuo: 

	Data:
	Procedūros Nr.:

	Atsakingas gydytojas:
	Atsakinga slaugytoja:


Rinkinys (partijos Nr.)
  
BicEl (partijos Nr.)


Acetato buferis (partijos Nr.)

H.E.L.P. Heparino natris 40ml (partijos Nr.)

Prieiga 

Pradinė heparino dozė
TV
Heparino kont. 
TV/h

RR prieš 
 mmHg 
Pulsas prieš

Svoris prieš 
kg

Pradžia 
val.: min
Heparino tirpalas……………………………….TV/1 ml NaCl

	Pagrindiniai parametrai

	Kraujo tekėjimo greitis
ml/min
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Heparino tekėjimo greitis  ml/val
ml/val
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PA
mmHg
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PBE
mmHg
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PV
mmHg
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Plazmos tekėjimo greitis
ml/min
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Procedūros laikas val. : min
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Plazmos kiekis
ml
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Paciento balansas
g
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PPL
mmHg
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Pabaiga 
 val. : min 
Plazmos kiekis
 ml 
Procedūros laikas
 val. : min

RR po 
 mmHg 
Pulsas po

Svoris po
kg

Nusiskundimai po paskutinės procedūros


Pastabos 


Surinkimo


maišelis








3 l


0,9% NaCl





Surinkimo


maišelis








Surinkimo


maišelis








3 l


0,9% NaCl





Surinkimo


maišelis








3 l


0,9% NaCl





Surinkimo


maišelis








3 l


0,9% NaCl





Collection


bag





RR/Pulsas prieš 	


RR/Pulsas po	


Svoris prieš	kg


Svoris po	kg


Svorio pokyis	 kg


Pradžia 	val:min


Pabaiga	 h:min


Terapijos laikas	 h:min


Tikslinis plazmos kiekis ……………..…… ml


Faktinis plazmos kiekis …………………… ml


Balanso nustatymas iš naujo:………………..……………..  g


Automatinis heparino sustabdymas:…………………………….. min.


Heparino tirpalas:…………………TV/1 ml NaCl


Fibrinogenas prieš 	…. …..mg/dl


Fibrinogenas po	 ..mg/dl 


1. ACT/aPTT:………………………………sek./laikas


2. ACT/aPTT:………………………………sek./laikas


3. ACT/aPTT:………………………………sek./laikas


Quick prieš …………………………………..%


Quick po……………………………………..%


INR prieš:………………………………….


INR po:……………………………………








1 Šios spaudimo vertės nustatytos esant normaliam hematokritui, 60–120 ml/min. kraujo tekėjimo greičiui ir 20–35 ml/min. plazmos tekėjimo greičiui 


2 Pirmiau nurodytos ribos galioja, kai maks. sistemos spaudimas vis dar yra 450 mm Hg


m= šiuos parametrus naudotojas gali nustatyti ir atskirai.








B|BRAUN
Trumpos instrukcijos Plasmat® Futura
 1 psl. iš 20

SHARING EXPERTISE
Redag. 3.03.00_LT

