Vitros ALKP – šarminės fosfatazės nustatymo reagentai
Tik in vitro diagnostikai

	Pakuotė


	C1053180 VITROS 250 ALKP 300 tyr.


Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas ALKP nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatumo pagrindas – šarminės  fosfatazės katalizavimas iš p-nitrofenilo fosfato į p-nitrofenolį. 

 Šarminės fosfatazės koncentracija matuojama spektrofotometru 37 (C temperatūroje.

	Principas


	ALKP

p-nitrofenilo fosfatas ((((((( p-nitrofenolis + H3PO4 

Mg2+, AMP


Tyrimo procedūra: užlašinti 11 (l tiriamo serumo ar plazmos. 
Mėginys: serumas, plazma. 
Reagentai: p-nitrofenilo fosfatas, 2-amin-2-metil-1-propanolis ir magnio sulfatas

Kitos sudėtinės dalys: rišamoji medžiaga, buferis, pigmentai,  surfaktantai, stabilizatorius ir kt.

Prietaisas: 5,1 Fs, 950, 750,550,250. 
Vienetai:   U/L (SI ir tradiciniai vienetai). 


Inkubatoriaus temperatūra: 37oC  
Bangos ilgis: 400 nm. 
Tyrimo laikas: 
5 min.  

Tyrimo tipas: sudėtinių taškų metodas. 
Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 (C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 (C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Creatinino reagento laikymas ir stabilumas:
	Slaidai
	Laikymo sąlygos
	
	Stabilumas

	Neatidaryti
	Šaldytuve 
	20C - 80C (360F - 460F)
	Iki galiojimo datos.

	
	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	Iki galiojimo datos.

	Atidaryti
	Analizatoriuje
	Kai sistema įjungta
	( 2 savaitės. 

	
	Analizatoriuje
	Kai sistema išjungta
	( 2 val.


Atlikti patikrinimą su kokybės kontrolės medžiagomis:

· jei sistema buvo išjungta daugiau negu 2 val.

· po slaidų kortelių atnaujinimo, jei jos buvo nuimtos ir saugotos vėlesniam naudojimui. 
Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:
	Laikymas
	temperatūra
	Stabilumas

	Kambario temperatūroje
	180 – 280C (640-820F)
	( 4 dienos.  

	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	( 4 dienos.  

	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	( 4 dienos.  


Normos:   
20.0 – 1500. U/L
Atraminės ribos (tikėtinos reikšmės): 



38.0 – 126.0 U/L
Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 3. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais kalibratoriais. Paruoštus kalibratorius naudoti vienos valandos laikotarpyje. Jei nenaudojate kalibratorių vienos valandos laikotarpyje, laikykite 2 – 8 (C temperatūroje.
Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros 250  kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.
Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:
· Vitros 250 sistemos kalibratorius 3.

· Kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.

· 7% BSA skiediklis. 
Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29. 
